## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备采购需求
设备名称：良性阵发性位置性眩晕诊疗仪
采购编号：0024-W000127746 预算总价：1000000元
预算单价：1000000元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于辅助诊断眩晕症，对水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕进行治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 安全带具备检测功能，未插入安全带，设备无法运行，具有安全带警示标志，未插入安全带，安全带标志闪烁提醒。 |  | 6 | 是
2.2 | 头枕可电动调节角度，调节范围至少包括：前倾30°~后仰15°。 |  | 6 | 是
2.3 | 主机两侧面板各具备一键侧复位按钮，侧复位可使患者处于水平状态，方便呕吐。 |  | 6 | 是
2.4 | 电源：设备支持220V电源供电，无需另外改造电源设施；配备UPS电源，网电源断电条件下设备可正常工作30分钟以上。 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 主（X）转动轴可编程控制 |  | 1 | 是
3.1.2 | 主轴转速：0~15RPM，误差：≤±5%。 |  | 1 | 是
3.1.3 | 主轴转动角度：0~360°，误差≤±2°。 |  | 1 | 是
3.1.4 | 辅（Y）转动轴可编程控制 |  | 1 | 是
3.1.5 | 辅轴转动速度 0～30RPM，误差：≤±5%。 |  | 1 | 是
3.1.6 | 辅轴转动角度：0~360°；误差：≤±2°。 |  | 1 | 是
3.1.7 | 安全座椅:具有安全带、安全压肩双重保护。 |  | 1 | 是
3.1.8 | 急停装置：设备控制台和主体左右操作面板分别设置紧急停止开关，数量不少于3个。 |  | 1 | 是
3.1.9 | 复位：主机两侧面板各具备一键复位按钮，使座椅恢复到直立位置，电脑软件界面具备复位按键。设备紧急停止后，可选择复位按钮进行复位。 |  | 1 | 是
3.1.10 | 座椅最大承重≥130Kg。 |  | 1 | 是
3.1.11 | 头枕:可电动调节高度，上、下可升降调节140mm±10mm。 |  | 1 | 是
3.1.12 | 眼震仪红外摄像头数量≥2个，可左右眼视频切换。 |  | 1 | 是
3.1.13 | 眼震仪具有自发眼震检查、自动追踪瞳孔位置、实时追踪眼球动态、功能。 |  | 1 | 是
3.1.14 | 软件功能：患者基本信息，运动模式，原始数据，视频，眼震曲线均可存档、调放、备份。 |  | 1 | 是
3.1.15 | 软件功能：仿真动画与主机状态同步，运动状态指示灯同步电脑显示，实时显示运动坐标位置。 |  | 1 | 是
3.1.16 | 软件功能：实时显示转椅、体位、半规管空间位置。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机1台 眼震仪1台 软件1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括相应的技术说明。如有随机装配工具，需提供。提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
1. 投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的3天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 3. 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。
4.4 | 调试 | 投标人应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 投标人应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.6 | 培训 | 投标人应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且投标人应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题。
4.7 | 验收方案 | 卖方应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额10%的补偿金。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期后终身维修，年度定期预防性维护保养次数，不少于4次。质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，供应商或制造商承诺均可：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，2、承诺质保期满后以以不低于5折的优惠价供应维修零配件。