## 呼吸机
上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸机采购需求
设备名称：呼吸机
预算总价：7440000元
采购数量： 24套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 适用于成人、小儿的危重症机械通气治疗。
二、主要技术参数
有创呼吸机A:
2.1 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式。无创压力支持或容量支持过程中流量的最大吸气时间Timax可设置范围至少包括：0.1-4s（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.2 | 具有一体化内置高流速氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值且范围至少包括：4-55mbar(cmH2O)（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.3 | 具有高流速氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3-55 mbar(cmH2O)（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.4 | 具有肺复张趋势；图形趋势≥30天。（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.5 | 具有表格趋势≥30天，记录本条≥5000条（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
有创呼吸机B（核心产品）:
2.6 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.7 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.8 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗，与呼气阀可分开拆卸消毒（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.9 | 趋势图≥10天，日志记事本≥500条（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 35
三、一般技术参数
有创呼吸机A:
3.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气；具有雾化功能。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 具有关联参数设置功能和关联标示：可以实现PEEP和吸气压力参数关联保持两个参数调整时的压差不变；（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
3.3 | 显示屏幕：≥15英寸彩色触摸显示控制屏。具有智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力及顺应性，同时可以显示自主呼吸和指令通气的比率 |  | 0.5 | 否
3.4 | 采用顺磁式技术监测吸入氧浓度 |  | 0.5 | 否
3.5 | 可以显示呼吸环至少包括：压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环。三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图 |  | 0.5 | 否
3.6 | 可以测量最大吸气负压NIF，范围至少满足：–80-0 mbar（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
3.7 | 可以测量口腔闭合压P0.1,范围至少满足：–25-0 mbar（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
有创呼吸机B（核心产品）:
3.8 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；自动流速调节功能；一体化高流速氧疗。具有一体化雾化功能。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：2-80次/分；吸气压力：1-99mbar |  | 0.5 | 否
3.1 | 显示屏幕：≥12英寸彩色触摸显示控制屏。屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 5
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 呼吸机A*6套 呼吸机B*18套 每套包含（主机、台车、湿化器、2套呼吸管路、模拟肺、气源管、电源线）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 多通道输液工作站
上海交通大学医学院附属瑞金医院多通道输液工作站采购需求
设备名称：多通道输液工作站
预算总价：4150000元
采购数量：53套 （多通道输液工作站A 31套（核心产品）；多通道输液工作站B 22套）
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 为临床的诊断和治疗提供准确的数据依据，实施精准、安全、高效的输液治疗，提高输液过程的准确性和可控性，以减轻医护人员的护理负担，提高工作的效率、质量和患者的救治成功率，降低并发症的发生风险有助于患者的康复。
二、主要技术参数
2.1 | 电击防护类型：II级。 |  | 5 | 是
2.2 | 多种注射模式：标准输液模式、加速和减速模式、编程模式、间歇模式、剂量随时间变化模式、占用模式。 |  | 3
2.3 | 全自动推拉杆，可自动定位推杆，避免缓推和误推 |  | 4
2.4 | 全自动注射器固定夹止流闸片，可自动固定注射器活塞推杆，防止注射泵启动前的自流风险。 |  | 5
2.5 | 具有输液管路脱落报警功能，可灵敏检测输注管路压力上升/下降变化，输注阻塞压力上升预警及管路脱落压力下降预警，确保输注安全。 |  | 5
2.6 | 注射泵尺寸（宽 x 高 x 深）：249 x 68 x 152 mm |  | 3
2.7 | 注射泵重量：＜1.5kg |  | 5
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 配备工作站与声光集中报警，可灵活组合，最多可搭配一拖十六组合 |  | 2 | 是
3.2 | 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml |  | 1
3.3 | 剂量不正确时的报警：如果设备故障导致错误剂量达到0.1 ml，泵会自动关闭。 |  | 1
3.4 | 压力释放最大丸剂量：≤0.2ml. |  | 1
3.5 | 动态压力检测：动态监测并显示当前管路中的压力状态。 |  | 1
3.6 | 压力报警9级可调。 |  | 1
3.7 | 适应范围：与配套使用输液器配合使用，用于经静脉输液、肠内与肠外营养液输注。 |  | 1
3.8 | 单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式，体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。 |  | 1
3.9 | 具有KVO功能，保持静脉开放；输注速度≥10ml/h，KVO速度=3ml/h；10ml/h＞输注速度≥1ml/h，KVO速度=1ml/h，输注速度＜1ml/h，KVO速度=输注速度。 |  | 1
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 多通道输液工作站A*31套，每套包含（输液工作站1个，功能顶盖1个，输液泵3台） 多通道输液工作站B*22套，每套包含（输液工作站1个，功能顶盖1个，输液泵4台）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 液相色谱串联质谱
上海交通大学医学院附属瑞金医院液相色谱串联质谱采购需求
设备名称：液相色谱串联质谱
预算总价：3000000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 目标：用于临床治疗药物监测、维生素、激素、氨基酸等检测； 功能适用范围：该产品产品基于色谱和质谱原理，在临床上用于对人体生物样本（全血、血浆、血清、尿液）的内源（维生素、氨基酸、激素、有机酸）或外源（治疗药物）被分析物进行定性或定量检测。
二、主要技术参数
2.1 | 超高效液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性。 |  | 4 | 是
2.2 | 操作压力范围：≥18000psi |  | 4 | 是
2.3 | 梯度模式：预编可选≥11条梯度曲线，包括线性（1条）、凹线（4条）、凸线（4条）和步进（2条）梯度变化，无需模拟即可实现 |  | 4 | 是
2.4 | 复合离子源（ESI/APCI复合离子源）:一次进样可以在ESI+，ESI-，APCI+，APCI-四种电离方式之间快速切换，并可同时得到每一种电离方式的谱图(四个通道)数据。 |  | 4 | 是
2.5 | ESI和APCI采集切换速率≤20ms，采用非毛细管或毛细管离子导入技术，使用毛细管离子导入技术的需终生免费提供相关毛细管耗材。 |  | 4 | 是
2.6 | 质量范围：m/z 5-2048 amu，ESI正离子灵敏度: 柱上样1pg 利血平， 原始数据或无平滑数据m/z 609>195， S/N>1,800,000:1（连续柱上进样6针1pg利血平，RSD<3%） |  | 4 | 是
2.7 | 正负离子采集切换速率＜5ms |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 色谱柱有信息跟踪记录功能：配有智能芯片信息技术，在线记录色谱柱使用信息（液相主机可读取每根色谱柱最近50次历史使用记录） |  | 2 | 是
3.2 | 内置在线脱气装置通道≥6通道 |  | 2 | 是
3.3 | 离子源具有双控温区域：脱溶剂气温度可以在30秒内升温至650℃或以上，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥150度，提高脱溶剂化效果 |  | 2 | 是
3.4 | 碰撞池：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次，具有加速离子传输和离子富集功能 |  | 2 | 是
3.5 | 扫描速率：≥20000amu/s（0.1amu步进），一次进样可完成＞32000组MRM的同时分析 |  | 2 | 是
3.6 | 具有质控自动化工具，能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。有系统检测软件按照分析操作的情况绘制短期，中期和长期的批间趋势图，长期监测系统健康。 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*1台、机械泵1个、测试试剂套装1套、数据处理软件1套、电脑1套、色谱柱1根、扩展定量环1个、数据库1套、氩气瓶1个、氮气发生器1个、UPS无间断电源1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机提供简单维护工具包及中文使用说明文件。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线，定期安排质谱应用专家上门支持交流。
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修