## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器
采购数量：2
预算总价：200万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于不耐高温器械、器具的灭菌处理，灭菌范围包含聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌。
二、主要技术参数
2.1 | 注液方式：灭菌剂卡匣加注方式，卡匣内胶囊数量≥10个，单个胶囊灭菌剂罐装量≥5ml，提供投标型号匹配使用的灭菌剂标签予以证明。 |  | 5 | 是
2.2 | 设备使用寿命≥10年 |  | 5 | 是
2.3 | 医院有达芬奇机器人灭菌需求，设备应具备达芬奇机器人设备灭菌能力，提供可灭菌达芬奇机器人器械的证明文件 |  | 5 | 是
2.4 | 开门方式采用电推杆驱动式升降门，非链条式升降门 |  | 2 | 是
2.5 | 具备真空干燥功能，将等离子体灭菌器与真空干燥柜完美结合，彻底干燥管腔器械，确保灭菌质量，且拥有单独的真空干燥程序 |  | 2 | 是
2.6 | 实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录打印阶段临界值。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果 |  | 2 | 是
2.7 | 卡匣胶囊式，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%，并提供检测机构出具的检测报告。 |  | 2 | 是
2.8 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，提供检测机构出具的检测报告。 |  | 2 | 是
2.9 | 为满足腔镜器械装在要求，舱体容积：≥160L，且深度≥800mm |  | 2 | 是
2.10 | 由于现场安装条件限制，设备宽度≤800mm |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 29
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 | 1 | 是
3.1.2 |  | 显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。 | 1 | 是
3.1.3 |  | 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印记录； | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | ≥10寸彩色触摸屏 | 1 | 是
3.2.2 |  | 灭菌效果：聚四氟乙烯管腔直径≤1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径≤0.7mm,长度≥600mm，提供有效期内灭菌效果检测报告。 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 | 1 | 是
3.3.2 |  | 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供检测机构出具的检测报告。 | 1 | 是
3.3.3 |  | 具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 | 1 | 是
3.3.4 |  | 灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供检测机构检测报告； | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 具备以下灭菌程序且程序运行时间:管腔类器械灭菌循环≤55分钟；软镜循环≤40分钟；快速循环≤30分钟。 | 1 | 是
3.4.2 |  | 腔体结构为矩形，腔体材质采用航空铝材，厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 11
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 具备达芬奇灭菌程序过氧化氢低温等离子灭菌器主机1台，常规过氧化氢低温等离子灭菌器主机1台，灭菌篮筐4个，数据采集、导出、查看系统2套，30min高低温通用极速生物阅读器1台，危品安全储存柜1个。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机配置
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
免费提供设备搬运服务、安装服务
4.4 | 调试 | 免费调试
4.5 | 提供技术援助 | 随机附带使用说明书、操作指南
4.6 | 培训 | 根据客户需求提供培训计划，直至完全掌握设备使用
4.7 | 验收方案 | 根据客户需求提供验收方案
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细配置清单，有固定的售后服务点
5.3 | 维保内容与价格 | 质保5年，保修期满后整机年保修价格不高于设备总价的5%、每年至少2次上门维护、免费上门检修，不收取人工费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单报价及扣率
第一类
第二类
第三类