## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：全自动喷淋式清洗机
采购数量：3
预算总价：120万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等重复使用的器械、器具进行清洗、消毒和干燥
二、主要技术参数
2.1 | 设备自带智能化水质监测系统，通过对漂洗水质进行监测，来确保证最终清洗的效果 |  | 5 | 是
2.2 | 为降低清洗机内消毒温度的波动对手术器械（耐高温器械）的影响，进行杀菌因子强度测定时，启动（运行）消毒程序在消毒阶段的维持时间内最低温度93℃，最高温度 ≤96.2℃。提供检测机构出具的检验/检测报告 |  | 5 | 是
2.3 | 医院有达芬奇机器人清洗需求，设备应具备达芬奇机器人设备清洗能力，提供可清洗达芬奇机器人器械的证明文件 |  | 5 | 是
2.4 | 由于场地限制，设备外形尺寸设备操作端宽度≤1250mm，并且高度≤2400mm可通过医院房门 |  | 5 | 是
2.5 | 单台设备处理能力：单台腔体总容积≥500升，单台设备单次可处理≥18个标准清洗篮筐（480*250*50mm） |  | 2 | 是
2.6 | 舱体采用≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板 |  | 2 | 是
2.7 | 可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值，提供打印记录 |  | 2 | 是
2.8 | 舱内设置三个状态观察灯，不同运行状态显示不同颜色，更清晰的查看设备运行情况 |  | 2 | 是
2.9 | 至少12套预置程序，18套自定义程序，可根据需要进行程序编辑 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具备预热水箱设计，双风机供风，双级加热系统。提高设备清洗、消毒、干燥效率 | 1 | 是
3.1.2 |  | 加热方式：电加热，无需外接蒸汽 | 1 | 否
3.1.3 |  | 采用初效过滤和高效过滤双级空气过滤，增加高效过滤器寿命，高效过滤等级H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um； | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 具备变频清洗功能，减小对精密器械的损伤 | 1 | 是
3.2.2 |  | 具备清洗水压自动监测，保证负载可以得到足够的水压清洗。 | 1 | 是
3.2.3 |  | 循环泵采用不锈钢泵体，流量不低于1100L/分钟 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 清洗架注水口位于清洗腔体中心的底面，避免清洗架受单侧清洗冲力引起清洗架变形，对接口采用弹簧预紧和水压压紧双向密封方式。 | 1 | 是
3.3.2 |  | 控制系统自动识别不同种类清洗架，根据不同的负载和负载架，自动选择相应程序，避免错误选择程序而影响清洗消毒效果。 | 1 | 否
3.3.3 |  | 整个流程运行时间≤45分钟 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 喷射臂取下后，两端可拆卸，便于清理喷射臂内部和喷射孔的堵塞物，保证清洗效果 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1 带达芬奇程序清洗消毒器主机 1台 2 常规清洗消毒器主机 2台 3 设备安装包 3套 4 清洗机数据采集、查看、导出系统 3套 5 四层器械清洗架 5个 6 三层器械架 2个 7 腔镜清洗架 1个 8 达芬奇清洗架 1个 9 清洗外搬运车 6辆
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机配置
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
免费提供设备搬运服务、安装服务
4.4 | 调试 | 免费调试
4.5 | 提供技术援助 | 随机附带使用说明书、操作指南
4.6 | 培训 | 根据客户需求提供培训计划，直至完全掌握设备使用
4.7 | 验收方案 | 根据客户需求提供验收方案
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细配置清单，有固定的售后服务点
5.3 | 维保内容与价格 | 质保5年，保修期满后整机年保修价格不高于设备总价的5%、每年至少2次上门维护、免费上门检修，不收取人工费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单报价及扣率
第一类
第二类
第三类