## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第 3 包）
设备名称：连续性血液净化设备
采购编号： 0024-W00036197 预算总价： 100万元
预算单价： 25万 元/台 采购数量：4台
所属医疗设备类别：¨第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | CRRT的适应症包括肾脏疾病、心力衰竭、暴发性心肌炎等危重病症，通过连续、缓慢、等渗地平衡体内钠和水，将炎性递质从血液中清除，有效改善组织水肿，维持内环境稳定，提供足够液体量
二、主要技术参数
2.1 | 具备枸橼酸一体化抗凝模式，进行前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗 |  | 2 | 是
2.2 | 具备4个平衡称，每个称重范围0-12Kg |  | 3 | 是
2.3 | 具备内置独立的加热系统，可分别加热置换液和透析液，加温范围：35～39℃，可调 |  | 4 | 是
2.4 | 耗材要求：管路和滤器可拆分，可以自由选择滤器。 |  | 3 | 是
2.5 | 设备洁净区和污染区上下分开，即洁净区（透析液、置换液称）在设备上方，污染区（废液称）在设备下方，防止发生交叉感染 |  | 4 | 是
2.6 | 标配至少7个泵，且和主机一体化结构，不需额外增加配件。包括：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵、枸橼酸泵、钙泵、肝素泵等 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 压力监测 | 静脉压监测范围：-100～+500mmHg | 1 | 否
|  | 动脉压监测范围：-300～+300mmHg | 1 | 否
|  | 滤器前压监测范围：-50～+750mmHg | 1 | 否
|  | 跨膜压检测范围：-300～+500mmHg | 1 | 否
3.2.1 | 可提供全面治疗方案，满足体外抗凝及临床科研要求 | 连续性静—静脉血滤（CVVH） | 1 | 否
|  | 连续性静—静脉血透（CVVHD） | 1 | 否
|  | 连续性静—静脉血液透析滤过（CVVHDF） | 1 | 否
|  | 连续性静—静脉血液透析滤过 前稀释（Pre-CVVHDF） | 1 | 否
|  | 连续性静—静脉血液透析滤过 后稀释（Post-CVVHDF） | 1 | 否
|  | 连续性静—静脉血滤 前后同时稀释（Pre-post CVVH） | 1 | 否
|  | 具备枸橼酸抗凝和同步补钙治疗模式（CICA-CVVHD/CVVHDF） | 1 | 否
|  | 血浆置换模式，可开展人工肝治疗（TPE） | 1 | 否
否
3.3.1 | 安全及报警系统 | 具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警 | 1 | 否
|  | 空气监测：超声波监测 | 1 | 否
|  | 漏血监测：光学监测 | 1 | 否
3.4.1 | 机器操作 | 配置可旋转的彩色液晶触摸显示屏，清晰显示操作指南 | 1 | 否
|  | 有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案 | 1 | 否
|  | 自动预充管路，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识 | 1 | 否
3.5.1 | 电池 | 具备内置后备电源，在紧急断电的情况下维持15分钟，并自动转移至紧急操作模式 | 2 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 按厂家标准配置提供。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机包含特殊工具
4.3 | 安装 | ¨需要 √不需要
4.4 | 调试 | 安装人员会对设备进行调试，并更新至最新版本
4.5 | 提供技术援助 | 提供24小时技术在线支持
4.6 | 培训 | 每年不少于两次的设备培训及维护，保证临床熟练掌握设备使用；不定期举行集体培训课程，提供培训参会名额
4.7 | 验收方案 | 提供与配置清单相对的产品及设备，并调试安装合格
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 响应时间：发生故障，工程师将2小时能到达现场检修，如24小时无法修复设备，将提供备有设备，保证治疗需求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后整机年保修价格每台不高于15000元/年，周期维护保养计划：每年2次工程师上门对机器进行保养检查，保修期满后每次维修的工时免费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | /