## Sheet1
包1：血液透析滤过装置采购需求
设备名称：血液透析滤过装置
预算总价：180万
采购数量：20台
所属医疗设备类别：£第一类 □第二类 R第三类
是否可以采购进口产品：£是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 血液透析滤过机主要用于对急性、慢性肾功能不全、肾功能急剧衰竭病症进行血液透析（HD）、血液透析滤过（HDF）、血液滤过（HF）治疗，并在治疗中对透析液（速度、温度、浓度）、补液及血液体外循环进行控制和监测。
二、主要技术参数
2.1 | 在血液透析（HD）治疗模式下，可以直接使用置换液实现在线预冲。 |  | 4 | 是
2.2 | 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。 |  | 3 | 是
2.3 | 漏血检测器：双色光学检测，具备污染补偿功能，避免假漏血报警 |  | 4 | 是
2.4 | 具备设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压的压力监测口。 |  | 4 | 是
2.5 | 设备至少支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等消毒液。 |  | 3 | 是
2.6 | 超滤速度不超过：0~4.0L/h（或0~4000mL/h）。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
3.1 | 屏幕：≥15英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。 |  | 1 | 是
3.2 | 供水压力范围至少包含：1.5-7bar，供水温度范围至少包含：10°C~30°C。 |  | 1 | 是
3.3 | 透析液流速不超过：300~800mL/min；调节梯度：≤0.5mL/min。 |  | 1 | 是
3.4 | 透析液温度范围：33.0~40.0°C。 |  | 0.5
3.5 | 具备设备自带血压计功能。 |  | 1 | 是
3.6 | 血液流速调节范围至少包含：50~600mL/min。 |  | 0.5
3.7 | 肝素泵设置范围不超过：0~10.0mL/h，可适用注射器尺寸至少包含：20mL、30mL。 |  | 0.5
3.8 | 置换液泵设置范围至少包含：0.50~17.00L/h。 |  | 0.5 | 是
3.9 | 动脉压测量范围至少包含：-200~+400mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.1 | 静脉压测量范围至少包含：-200~+500mmHg |  | 0.5 | 是
3.11 | 跨膜压测量范围不超过：-200~+700mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.12 | 透析液压力测量范围至少包含：-500~+500mmHg。 |  | 1 | 是
3.13 | 治疗模式至少包含：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF（在线血液透析滤过）和On-lineHF（在线血液滤过）等。 |  | 0.5
3.14 | 具备声光报警提示功能，≥4颜色报警指示灯，方便医护及时了解设备运行状态。 |  | 0.5
3.15 | 设备具备静脉夹、动脉夹。 |  | 0.5
3.16 | 热水柠檬酸消毒时间≤36min，消毒温度≥85℃。 |  | 0.5
3.17 | 设备具备消毒液吸空报警提示。 |  | 0.5
3.18 | B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，且每条曲线均可修改并存储。 |  | 0.5 | 是
3.19 | 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 |  | 0.5 | 是
3.2 | 设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。 |  | 0.5
3.21 | 具备全中文报警功能，可提示报警的原因与排除的方式。 |  | 1 | 是
3.22 | 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放。 |  | 1
3.23 | 后备电池要求：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥30分钟，断电数据保存功能。 |  | 0.5
3.24 | 治疗结束后可以一键联机自动排出透析器膜内、膜外和管路内液体，无需使用废液袋。 |  | 0.5
3.25 | 具备透析液流速随血流速按比例自动调整功能。 |  | 0.5
3.26 | 提供配置在线通讯组件。 |  | 0.5
3.27 | 提供患者卡读卡器组件。 |  | 0.5
3.28 | 透析液浓度至少包含：13.0~18.0mS/cm。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 血液透析滤过装置*20台（每台具备自带血压计功能）、轮椅称*1台、台式血压计*1台等。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
提供场地安装要求图。
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作。
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档。
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为 2 次，并提供免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构。
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机原厂保修≥5年，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的 4 %）。在保修期内，定期提供保养次数不少于2次。
5.4 | 售后网点 | 制造商在上海有相应的维修能力。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。
5.5 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。