## Sheet1
采购需求
设备名称：实验动物专用型灭菌器
采购数量：5台
预算总价：198万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 采购1350L脉动真空灭菌器2台（核心产品）、2000L脉动真空灭菌器1台、900L脉动真空灭菌器2台。1350L脉动真空灭菌器用于模式动物平台SPF级动物设施进行动物饮用水、笼盒、防护服及其它饲养和实验用品的灭菌处理；2000L脉动真空灭菌器用于模式动物平台SPF级动物设施进行动物饮用水、笼盒、防护服及其它饲养和实验用品的灭菌处理；900L脉动真空灭菌器用于模式动物平台动物生物安全二级实验室进行动物饮用水、笼盒、防护服、其它饲养和实验用品、及实验废弃物的灭菌处理。
二、主要技术参数
2.1 | 进汽方式：大于等于5点进汽，大于等于5段加热，温度梯度应便于内腔蒸汽对流，温度分布均匀；节省蒸汽消耗。 |  | 2 | 是
2.2 | 夹套结构：采用环形加强筋夹套结构，夹套容积。 |  | 2 | 是
2.3 | 主体底部排水结构：采用内室底部中凹V型结构排水，内室排水口采用下沉工艺，下沉深度≥5mm。 |  | 2 | 是
2.4 | 焊缝质量：内壳焊缝最大棱角度≤0.6，内壳焊缝最大错边量≤0.1。 |  | 2 | 是
2.5 | 门模式设置：具备隔离门模式与维护门模式两种门模式；隔离门模式：日常工作时使用，要求前后门不能同时打开，保证待灭菌区域与已完成灭菌区域隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开。 |  | 2 | 是
2.6 | 压力要求：夹套耐压试验压力≥0.52Mpa，内室（容器）耐压实验压力：≥0.39Mpa， |  | 2 | 是
2.7 | 最高允许工作压力：壳体≥-0.1/0.3MPa，夹套≥0.3MPa |  | 2 | 是
2.8 | 内室排水温度检测：排水管路配置排水温度检测探头，用于检测排水温度，并在触摸屏显示排水温度 |  | 2 | 是
2.9 | 内室移动温度探头：内室配置可移动式温度探头，移动距离≥1m，探头可插入灭菌液体中，用于检测灭菌过程液体内温度变化， |  | 2 | 是
★ | 1350L：内室容积≥1350L 2000L：内室容积≥2000L 900L：内室容积≥900L |  | / | 提供注册证附件产品技术要求作为证明材料
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 最高工作温度：壳体≥139℃，夹套≥139℃ 板式换热器：试验压力≥4.5Mpa，设计压力≥3.0Mpa，设计压力≥225℃ | 1 | 是
3.1.2 |  | 彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数应可根据需要自行设定；触摸屏应可显示各主要零部件的使用寿命 | 1 | 是
3.1.3 |  | 程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示 | 1 | 是
3.1.4 |  | 压力表：前后门均设置夹层、内室压力表，压力表有数值红色预警区域标识 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 控制系统配备校正程序，要求可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能 | 1 | 是
3.2.2 |  | 压缩气压力检测装置：配置压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 前封板与内壳C类焊接接头经过渗透性检测，符合NB/T 47013.5-2015标准要求，检测结果优于或为I级合格要求 | 1 | 是
3.3.2 |  | 双门通道型、机动门，电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门；带有安全联锁装置、双门互锁，保证灭菌器前后区域有效隔离 | 1 | 是
3.3.3 |  | 密封门结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个 门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，不接受门胶条安装在门上 | 1 | 是
3.3.5 |  | 管理权限：管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行 | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 内壳采用优于或316L不锈钢材质（022Cr17Ni12Mo2）， | 1 | 是
3.4.2 |  | 主体设计寿命≥150年 （30000次灭菌循环） | 1 | 是
3.4.4 |  | 门板厚度≥10mm 夹套厚度≥8mm 筒体厚度（球壳）≥6mm | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 全自动焊接机器人焊接，应保证焊缝质量优于或为Ⅲ级要求，应保障使用安全 | 1 | 是
3.5.3 |  | 隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封 保温要求：灭菌器主体应有良好保温措施，采用玻璃棉捆扎式保温方式，厚度≥60mm | 1 | 是
3.5.5 |  | 采用地上安装方式，每台设备配备2台外搬运车，1台灭菌内车，整体为不锈钢材质 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
技术参数总计分值 |  |  | 34
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 提供详细配置清单和技术手册
4.2 | 随机工具要求 | 按照厂家标准配置提供。
4.3 | 安装调试 | ▣需要 ¨不需要
提供搬运方案、安装和维修所需工具、辅助材料、产品调试方法、程序及关键点等要求等
4.5 | 提供技术方案 | 包括设计方案，对相关系统、部件、模块、接口的定义、结构和描述，关键技术说明，延长易损件（如：阀门、仪表、探头等）寿命周期或节省日常费用的相关技术方案。
4.6 | 培训 | 在设备安装完成后，由设备供应商派专业工程师对使用人员免费进行现场技术培训至少两天。包括设备基本技术原理和结构介绍、设备操作方法、软硬件故障排除、设备日常保养维护程序、安全操作等内容，确保操作人员掌握设备的使用和维护技能。根据用户实际需求，双方协商时间，在用户所在地进行多次免费现场技术培训，参加培训的人员数量由用户自行确定。
4.7 | 验收方案 | 完成安装和调试，在用户和设备技术人员双方确认设备的各项技术指标均达到要求且运行稳定正常后方可对设备进行验收。设备最终验收合格后提供整机不少于36个月质保，
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 售后服务体系、服务内容及计划、售后管理措施、故障解决方案、设备维修和更换及质量保证措施、免费软件升级情况。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 周期维护保养计划内容与次数；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）保修期满后整机年保修价格； （2）预防性维护保养单价； （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）主要零配件价格、所需易损件和备品备件的清单报价及扣率； （5）相关耗材的清单、报价及扣率。
第一类
第二类
第三类