## Sheet3
3.0T磁共振成像系统医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：3.0T磁共振成像系统
采购数量：1
预算总价：1800万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 3.0T磁共振成像系统用于肿瘤、胎儿、盆腔、乳腺、神经等疾病，帮助开展疑难疾病诊疗，提高临床疗效。
1.2 | 为保证设备的先进性，投标机型应为各公司孔径70cm及以上、3.0T高端磁共振机型及相应最新技术平台。（提供Datasheet证明或注册证附页证明） |  |  | ★ | 是
二、主要技术参数
2.1 | 梯度切换率（X，Y，Z 轴，非有效值）≥200 T/m/s （提供Datasheet证明） |  |  | 4 | 是
2.2 | 射频接收系统最大通道数≥140通道（提供Datasheet证明） |  |  | 4 | 是
2.3 | 单视野最大射频通道数≥64通道（提供Datasheet证明） |  |  | 3 | 是
2.4 | 匀场通道数≥8个，具备高阶匀场（提供Datasheet证明） |  |  | 3 | 是
2.5 | 具备磁共振模拟定位功能，用于肿瘤病人放射治疗定位。提供对应的医疗器械注册证（含附件）或装机使用相关图片 |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 17
三、一般技术参数
3.1.1 | 磁体系统 | 磁体重量(含液氦) ≤6.5吨（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 10cm DSV磁场均匀度≤0.002ppm（典型值）（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 20cm DSV磁场均匀度≤0.02ppm（典型值）（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 30cm DSV磁场均匀度≤0.07ppm（典型值）（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 40cm DSV磁场均匀度≤0.35ppm（典型值）（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.1.6 |  | 裸磁体长度≥170cm（提供Datasheet证明） |  | 1 | 是
3.2.1 | 梯度系统 | 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥60mT/m（提供Datasheet证明） |  | 2 | 是
3.2.2 |  | 梯度有效场强≥100mT/m（提供Datasheet证明） |  | 1 | 是
3.2.3 |  | 最大扫描视野≥55cm（提供Datasheet证明） |  | 2 | 是
3.2.4 |  | 梯度放大器最大输出电压≥2000V（提供Datasheet或设备铭牌证明） |  | 1 | 是
3.2.5 |  | 梯度放大器最大输出电流≥1000A（提供Datasheet或设备铭牌证明） |  | 1 | 是
3.3.1 | 射频系统 | 独立射频源个数 ≥2（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 射频放大器最大功率 ≥36 kW（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.4.1 | 全身各部位射频接收线圈 | 原厂腹部线圈（非组合，不可用超柔毯状线圈替代）≥18通道，尺寸（长*宽）≥380mm*580mm（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 原厂头颈联合（神经血管）矩阵线圈≥20通道（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 原厂全脊柱相矩阵线圈≥32通道，范围≥1.2m（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.4.4 |  | 原厂独立乳腺、膝关节、肩关节线圈（不可用其他多功能线圈代替），其中乳腺专用线圈（可用于穿刺）≥7通道，膝关节线圈≥18通道，肩关节线圈≥16通道（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.4.5 |  | 原厂超柔毯状（体部）线圈≥24通道,尺寸（长*宽）≥650mm*400mm（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.4.6 |  | 原厂大号多功能柔软线圈（非组合，不可用超柔毯状线圈替代）≥18通道（提供Datasheet证明） |  | 1 | 是
3.4.7 |  | 原厂小号多功能柔软线圈（非组合，不可用超柔毯状线圈替代）≥18通道（提供Datasheet证明） |  | 1 | 是
3.4.8 |  | 原厂神经科研专用线圈（非组合）≥64通道（提供Datasheet证明） |  | 1 | 是
3.5.1 | 计算机及系统后处理 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥50000幅/秒（提供Datasheet证明） |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 具备图像后处理工作站，至少包含图像分析、测量、反转、滤波等技术，具备3D后处理、实时MPR后处理、实时MIP后处理功能，具备三维表面重建技术SSD后处理功能，具备T1，T2值计算功能，具备提供时间信号曲线功能 |  | 0.1 | 否
3.5.3 |  | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能，图像可同时回读至主机和PC机，网络传输速度≥160幅/秒 |  | 0.1 | 否
3.6.1 | 序列和技术 | 具备心脏灌注成像技术，具备首过灌注成像、亮血、亮黑、心脏电影等技术 |  | 0.2 | 否
3.6.2 |  | 具备波谱成像技术，支持单体素和多体素频谱成像，支持2D和3D频谱、三维脑频谱成像技术，支持乳腺波谱成像、盆腹腔波谱成像 |  | 0.2 | 否
3.6.3 |  | 具备T1\T2\T2*定量成像 |  | 0.2 | 否
3.6.4 |  | 具备胎儿心脏磁共振成像技术 |  | 0.2 | 否
3.6.5 |  | 具备磁共振血管成像技术，可实现非增强肺动脉成像等功能 |  | 0.2 | 否
3.6.6 |  | 具备肺部类CT平扫相关技术，可用于新生儿肺部成像 |  | 0.2 | 否
3.6.7 |  | 具备肝脂肪定量成像 |  | 0.2 | 否
3.6.8 |  | 具备深度学习、全身压缩感知、多层扫描技术，具备全序列深度学习重建 |  | 0.2 | 否
3.7.1 | 其他 | 扫描床最大水平移动范围≥270cm，最低床位≤55cm（提供Datasheet证明或外壳实物照片证明） |  | 0.5 | 是
3.7.2 |  | 具备主机外壳双侧扫描控制系统（提供Datasheet证明或屏幕截图） |  | 0.1 | 是
3.7.3 |  | 具备无需额外门控人体感知技术（提供Datasheet证明或屏幕截图） |  | 0.1 | 是
3.7.4 |  | 具备直线导轨及线性编码闭环反馈控制功能，确保激光线的定位，激光灯移动速度范围至少包含：5mm/s~20mm/s；（提供技术白皮书） |  | 1 | 是
3.7.5 |  | 具备红外遥控实现激光线的聚焦、平移、旋转、偏转调节功能；提供操作界面截图或使用说明书 |  | 1 | 是
3.7.6 |  | 具备MRI模体，直径≥200毫米的圆柱体，高度≥170毫米，内有各种固定装置，且提供模拟液，并配备专用支架，具有鼻子和下巴的参考点标计，可为磁共振做水平质控，图像质控 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 23
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 | 数量 | 产品注册证类别要求
|  | 1 | 磁体系统 | 1套 | 三类
|  | 2 | 梯度系统 | 1套 | 三类
|  | 3 | 射频系统 | 1套 | 三类
|  | 4 | 患者监视系统 | 1套 | 三类
|  | 5 | 头颈联合线圈 | 1套 | 三类
|  | 6 | 脊柱线圈 | 1套 | 三类
|  | 7 | 体部线圈 | 2套 | 三类
|  | 8 | 乳腺专用线圈 | 1套 | 三类
|  | 9 | 大号柔性线圈 | 1套 | 三类
|  | 10 | 小号柔性线圈 | 1套 | 三类
|  | 11 | 肩部线圈 | 1套 | 三类
|  | 12 | 超柔线圈 | 1套 | 三类
|  | 13 | 线圈储藏车 | 1套 | 无
|  | 14 | 最新版本原厂后处理工作站（主计算机内存：≥64GB，后处理计算机内存：≥128GB) | 1套 | 三类
|  | 15 | 后处理工作站操作台 | 1套 | 无
|  | 16 | 主操作工作站操作台 | 1套 | 无
|  | 17 | 计算机系统UPS（根据现场需要） | 1套 | 无
|  | 18 | 水冷机 | 1套 | 无
|  | 19 | 高压注射器 | 1套 | 二类
|  | 20 | 无磁转运床 | 1套 | 一类
|  | 21 | 小动物线圈 | 1套 | 无
|  | 22 | MR智能铁磁探测器系统 1套 | 1套 | 无
|  | 23 | 手持式金属探测器 1套 | 1套 | 无
|  | 24 | 核磁专用监控系统CCTV 1套 | 1套 | 无
|  | 25 | 精密空调 1套 | 1套 | 无
|  | 26 | 6k阅片屏≥30寸 | 2套 | 无
|  | 27 | 介电伪影毯 | 2套 | 无
|  | 28、放疗定位套件 | 磁共振放疗定位专用平板 | 1套 | 一类
|  |  | 后装治疗专用转运床 | 1套 | 一类
|  |  | 无磁定位激光灯 | 1套 | 二类
|  |  | 无磁定位托架 | 1套 | 一类
|  |  | 质控水模 | 1套 | 无
|  | 29 | 数据采集器 | 1套 | 无
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、根据招标文件中设备清单完整配置相关设备 2、设备网络端口及数据全部免费开放 3、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 4、根据投标响应文件，提供相应软件功能及相应技术支持。 5、投标人需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | 安装：投标人负责新设备到货搬运和安装就位。投标人负责旧机拆机，机房结构、屏蔽、电源、线路等技术参数的设计、改建，以符合装机要求。投标人负责对设备进出场过程中造成的原建筑其他结构或装饰的修复工作。投标人应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准，并承担设备运行环境达标的第三方检测费。装机时间不超过30天。相关费用由投标人承担。
4.4 | 调试 | 1、投标人负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训。 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。 3、所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款。
4.5 | 培训 | 投标人应免费对买方操作、维修人员进行一定时期内分期分批（不少于3次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具。
4.6 | 验收方案 | 1、投标人按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。投标时提供投标设备生产厂家的该产品最新正式技术参数资料(或英文的Product Data Sheet)。 2、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 3、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收。 4、保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式验收文件并投入运营后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1：3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务及响应时间 | 1、整机质保≥2年（整机系统应包括所有附属及配套部件），必须提供由制造商出具的售后服务承诺书。其中第三方产品质保≥2年（含第三方产品及相关配套设备，包括人工费及所有零配件，须提供由投标人出具的售后服务承诺）。 2、设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，8小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修；
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、备品仓库备件响应时间≤7天
5.3 | 质保期外服务内容与计划 | 1、免费提供设备远程维修支持；2、设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，8小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。
5.4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、维保价格＜7% 投标总价（整机系统应包括所有附属及配套部件），且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由买卖双方进行协商。（年保修价格的计算依据包含进口环节税）；2、提供线圈等详细零配件价格清单及优惠折扣价格，且保证设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年