## Sheet1
眼科超声乳化治疗仪采购需求
设备名称：眼科超声乳化治疗仪
采购数量：1台
所属医疗设备类别： £ 第一类 £第二类 ■第三类
面向企业分类： ■面向大、中、小、微的各类供应商采购
£专门面向中小企业采购
£专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 否£
眼科超声乳化治疗仪需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支 持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 眼科超声乳化治疗仪：适用于白内障手术，进行白内障晶状体摘除手术、IOL晶体注射外科手术及部分前节玻切手术
二、主要技术参数
1 | 系统控制重力液流控制系统或其他液流控制系统，泵系统为蠕动泵系统，具备超声乳化、灌注、抽吸等功能 |  | 3 | 是
2 | 主机系统：个性化设定手术步骤，并且对每一个手术步骤进行个性化参数设定 |  | 3 | 是
3 | 具备≥1种超声乳化模式，包含纵向超声乳化模式，超乳频率为30kHZ-40kHZ |  | 3 | 是
4 | 具备前节玻切功能，前节玻切切速≥2400次/分钟，可接23G玻切头 |  | 3 | 是
5 | 具备电凝功能，电凝功能输出功率≥8.5W |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
1 | 泵系统 | 具备≥7转子蠕动泵，采用全封闭、非顺应性液流管理系统，兼具非侵入性负压感应器及灌注压力感应器，文丘里式液流装置性能模拟 | 1 | 是
2 | 负压设定范围 | 范围至少包含：0-650mmHg | 0.5 | 是
3 | 抽吸速率范围 | 范围至少包含：0-60cc/min，可调，每次1cc的调节速率 | 2 | 是
4 | 扭动超声乳化模式 | 具备有扭动超声乳化模式，超声振动方向为左右侧向，振动频率≥32kHz，针头冲程≥200±128µm，超声能量输出模式至少包含：线性/固定/连续/个性化 | 2 | 是
5 | 纵向超声乳化模式 | 具备有纵向超声乳化模式，超声振动方向为纵向，振动频率≥40kHz，针头冲程≥110±36µm，超声能量输出模式至少包含：线性/固定/连续/个性化 | 2 | 是
6 | 智能白内障超声乳化模 式 | 纵向脉冲持续时间范围至少包含：0-20脉冲/毫秒，负压阈值范围介于负压限值的90%至100%之间，纵向/扭转比例范围介于0.5至1.0之间 | 2 | 否
7 | 脉冲模式 | 脉冲频率范围至少包含：1-250pps，工作时间比例0-100%连续可调 | 1 | 是
8 | 爆破模式 | 爆破脉宽范围至少包含：2-500ms，爆破间歇范围至少包含 2500-0ms | 2 | 是
9 | 系统控制 | 具备线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压；同时线性控制超声能量输出、抽吸速率及负压；具备设置连续灌注，通过面板、脚踏或遥控器控制IV杆的自动升降及手术步骤 | 1 | 否
10 | 灌注模式 | 至少具备普通/连续灌注模式 | 0.5 | 否
11 | 重力液流控制系统 | 控制范围至少包含：20-110cmH2O，抽吸流速范围至少包含：0-60cc/min | 1 | 是
12 | 主控液流控制系统 | 控制范围至少包含：26-110mmHg（35-150cmH2O），准确度≤±20%或±15mmHg，抽吸流速范围至少包含：0-60cc/min | 1 | 否
13 | 前节玻切模式 | 至少包含：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸 | 1 | 是
14 | 人工晶体植入 | 具备通过轻质、可高温高压消毒的电动推注器手柄实现辅助人工晶体植入 | 0.5 | 是
15 | 人机互动 | 彩色LED触摸屏，屏幕大小≥10英寸，屏幕具备同一界面内多种选择与控制，按手术步骤操作命令设定；形象化、图形化界面，动画、语音提示和确认 | 0.5 | 否
16 | 智能系统集成 | 具备搭载同平台其他设备及系统 | 0.5 | 是
17 | 遥控器 | 提供无线遥控器，实现无接触手术控制 | 0.5 | 是
18 | 双极电凝 | 功率范围至少包含：0-10 W（75Ω) | 1 | 是
19 | 手术切口 | 具备满足同轴微切口（1.8mm/2.2mm/2.4mm）手术的需要 | 1 | 否
20 | 超乳针头 | 配备4种针头可供选择 | 1 | 否
21 | 超乳手柄插口 | 具有≥3个超乳手柄插口 | 1 | 否
22 | 患者眼位可调 | 具有患者眼位设置功能 | 0.5 | 是
23 | 换液提示 | 具有前节灌注自动提示更换功能 | 0.5 | 否
24 | 脚踏功能 | 具备脚踏控制多项功能（至少包含：回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变、已存储手术参数的调用等） | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随
1 | 产品附件要求 | 主机*1套，手柄*5套、带针头积液盒*6个、积液盒*12个、玻切头*3个等
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
3 | 安装 | ■需要 £不需要
提供场地安装要求图
4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，不含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格(≤设备采购价格的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%