ZC20250074   长宁区社区卫生医疗站点设备采购公开招标项目               招标需求文件           

长宁区社区卫生医疗站点设备采购公开招标项目

招标需求文件
一、项目概况
1、项目背景
按照《“健康上海 2030”规划纲要》、《上海市人民政府办公厅转发市卫生健康委员会等十四部门〈关于加强本市社区健康服务促进健康城市发展的意见〉的意见》的精神， 为推动上海市社区健康服务体系建设， 加强各类社区服务资源融合共享，丰富居民获得社区健康服务渠道，提升居民自我健康管理能力与效果，上海市于 2019 年年初制定智慧健康小屋建设实施方案。根据上海市试点推进要求，长宁区于 2019 年开展健康小屋建设，已 完成30家社区站点的健康小屋建设。今年， 长宁区将推进健康小屋三期建设，在剩余 七 家社区共10个站点建设健康小屋，使其实现全区十家社区的全覆盖。参照市实施方案要求，建设标准化智慧健康小屋， 在十个站点中提供健康自助检测,利用自助检测设备， 对主要体征、体质进行自检自测，并收集监测数据，对数据进行统计分析。
2、项目目标
本项目是在社区卫生服务中心下属的十个站点设立独立区域,针对高血压、慢阻肺、脑卒中、肿瘤等主要慢性病， 按照专病防治指南标准， 应用综合防治适宜技术， 开展慢性病综合危险因素精准化采集和监测。并围绕智慧健康小屋已有的检测项目建设健康小屋管理系统， 收集检测数据，对数据进行统计分析和展示。为推动社区慢性病健康管理核心服务的规范化、综合化、精准化、标准化，对家庭医生服务、基本公共卫生服务、分级诊疗服务提供有力支撑，切实提高健康服务的质量、效率和效果，提升居民获得感。
3、总体要求
本项目建设总体需符合以下五项原则：
（1）标准化原则
本项目软件系统须具有自主知识产权，软件系统设计遵循国际、国内标准、国际通用惯例或计算机领域的通用规范，这样有助于系统与外部系统的数据交换以及系统数据与上级医疗卫生机构的数据交换。
（2）实用性原则
本项目设计以向居民提供便捷的健康监测、健康评估、健康教育为服务手段，以满足当前医疗卫生工作的业务需求为首要目标，以社区的可接受能力为尺度， 充分考虑医疗卫生信息系统建设的现状， 避免盲目追求最新技术，造成资金的浪费。
（3）安全性原则
信息系统每天需要采集大量的数据，并进行处理，任何的系统故障都有可能带来不可估量的损失，这就要求系统具有高度的可靠性。系统设计采用成熟、稳定、可靠的软件技术，保证系统长期安全地运行。
先进性原则

在实用、可靠的前提下，本项目采购的硬件及系统设计尽可能地跟进国内外先进技术，使建设项目能够最大限度地适应技术发展变化的需要，以确保项目的先进性。

（5）开放性原则
应用系统设计采用开放式系统平台，以保证不同产品能够集成到应用系统中来，用更小的投资获得更高的性能， 同时降低整个系统的开发和维护成本。系统设计要考虑业务未来发展的需要，设计简明，各个功能模块间的耦合度小，便于系统的扩展。
二、采购需求
十个站点定位为：江苏街道社区卫生服务中心（南汪社区卫生服务站）、华阳街道社区卫生服务中心（苏一社区卫生服务站）、仙霞街道社区卫生服务中心（茅台花苑社区卫生服务站）、虹桥街道社区卫生服务中心（古北荣华社区卫生服务站（暂定））、新华街道社区卫生服务中心（宝地新华社区卫生服务站）、新泾街道社区卫生服务中心（虹康社区卫生服务站）、新泾街道社区卫生服务中心（绿五社区卫生服务站）、新泾街道社区卫生服务中心（淞五社区卫生服务站）、天山路街道社区卫生服务中心（友谊社区卫生服务站）、天山路街道社区卫生服务中心（纺大社区卫生服务站）。
1、采购内容
本项目将在长宁区七家社区卫生服务中心下属的十个站点建设智慧健康小屋项目，主要包括以下建设内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（元）

	1
	健康体验馆设备
	10
	套
	1150000

	2
	数字化诊断系统
	10
	套
	500000


注：响应单位在报价时， 各部分报价不得超过相应的预算金额，否则视作无效标处理。
2、项目周期
自合同签订之日起， 两个月内完成项目交付。
3、验收评价
本项目验收采用专家和用户现场验收方式。验收前必须至少满足以下要求：
（1）已提供了合同的全部货物和资料，满足区信息化项目管理相关规定和要求；

（2）完成了项目相关交付培训工作。要求针对相关业务及技术人员提供不少于 2 日的培训，培训内容为应用到的数据库软件、开发工具、应用系统的使用、操作、维护等方面的内容。

4、本项目属于货物类招标项目。本项目核心产品有：全自动血压计、多功能血糖仪。
5、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。

三、技术规格及要求
（一）健康体验馆
本采购项目核心产品有： 全自动血压计、多功能血糖仪。

★响应单位所投产品（全自动血压计、多功能血糖仪）必须具备由中华人民共和国国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证（SFDA）。

健康体验馆主要设备包括：身高测量仪、全自动血压计、热成像人脸测温仪模块、多功能血糖仪、智能化健康E站管理系统、老年状态综合评估模块、中医体质辨识模块、心理测评模块、智能化健康E站一体机等。

1、 主要设备性能指标
	序号
	技术规格

	一
	总体要求

	1.1
	设备用途： 适用于社区医院对辖区居民体重指数、腰臀围、血压、血糖、血氧、中医体质、心理测评等与慢性疾病相关项目进行快速检测与筛查， 方便社区医生实施辖区内慢性病的分级管理，对危险人群施以个性化包括营养评估、风险因素、合理膳食、运动处方的引导和干预，系统可实时将个人健康信息汇总录入健康档案，方便管理机构统计考核。

	1.2
	提供原厂技术参数表及彩页作为评标依据

	二
	主要功能要求与技术参数

	2.1
	身高体重检测模块

	2.1.1
	用途： 主要用于人体身高、体重、BMI 数据测量、筛选、记录和分类管理；

	2.1.2
	系统工作原理： 通过电子秤重、超声感应测试身高；

	2.1.3
	测量控制： 自动感应、软件控制、遥控操作三种模式；

	2.1.4
	▲软件版权：有成熟的市场案例，提供身高体重《软件著作权证书》复印件；

	2.1.5
	系统支持： Android、Windows、Linux；

	2.1.6
	软件功能： 身高、体重、 BMI、腰围、臀围等数据自动切换、自动识别、自动上传至健康档案；

	2.1.7
	测量身高范围： 900-2000mm，±1mm；

	2.1.8
	测量体重范围： 10-200Kg，±0.1Kg；

	2.2
	全自动血压计

	2.2.1
	测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］；

	2.2.2
	脉率数 30 次/分～240 次/分；

	2.2.3
	平均动脉压（MAP） 值： 有；

	2.2.4
	测量准确度： 压力±3mmHg；

	2.2.5
	脉率数：±5%；

	2.2.6
	测量时间： 单次测量时间≤41 秒；

	2.2.7
	屏 幕： LED 屏；

	2.2.8
	脉搏检测音：测量时按脉搏检测的拍数同步发声；

	2.2.9
	袖带适用周长范围：  18cm～43cm；

	2.2.10
	通过 ESH、AAMI、CE 认证；

	2.2.11
	软件版权：有成熟应用案例， 提供不低于 V2.0 版本血压网络工作站《软件著作权证书》复印件。

	2.3
	热成像人脸测温仪模块

	2.3.1
	屏幕显示： 采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏， 屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 600*1024

	2.3.2
	采用 200 万宽动态摄像头，面部识别距离 0.5m~1.5m，适应 1.2m-2.0m 身高范围， 支持二维码识别功能

	2.3.3
	设备采用非接触式体温检测模块，温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间，测温范围 30℃

	
	-45℃,检测精度±0.5℃（无黑体）、±0.3℃(选配黑体)

	2.3.4
	设备采用深度学习算法，本地支持 6000 人脸库，6000 张卡、5 万条事件记录，1:N 人脸识别速度≤0.2s；

	2.3.5
	设备两种工作模式： 身份验证+面部测温模式、快速测温模式（人脸检测+面部测 温） ；支持配置快速测温模式（人脸检测+面部测温），即支持检测到人脸（不做身份验证） 就做面部体温检测， 并抓拍照片（仅热成像照片） ；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式；
提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到， 身份验证通过后提醒佩戴口罩；
强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证， 提醒佩戴口罩 ;

	2.3.6
	设备支持外接 USB 身份证模块， 实现人证比对功能；

	2.3.7
	传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计

	2.3.8
	场视角：50°×37.2 °

	2.3.9
	测温范围： 30℃-45℃

	2.3.10
	软件版权：有成熟应用案例， 提供不低于 V2.0 版本人脸识别系统《软件著作权证书》复印件

	2.4
	多功能血糖仪

	2.4.1
	用途： 主要用于人体末稍血糖、尿酸、总胆固醇分析；

	2.4.2
	工作原理： 电化学法；

	2.4.3
	▲软件版权： 有成熟应用案例， 提供血糖网络工作站《软件著作权证书》复印件；

	2.4.4
	主要硬件通过 SFDA 认证 ;

	2.4.5
	标定： 以生化分析仪对血浆标定；

	2.4.6
	检体： 新鲜指尖全血；

	2.4.7
	试纸更换： 自动退片；

	2.4.8
	检测范围： 三功能检测， 可实现血糖、胆固醇、尿酸检测；

	2.4.9
	操作温度： 10-40℃;

	2.4.10
	记忆容量： 460 组检测结果（血糖 360 组；尿酸 50 组；总胆固醇 50 组）；

	2.4.11
	检测时间： 26 秒总胆固醇快速结果；

	2.4.12
	血样采集方式： 可测试毛细血管、静脉、动脉；

	2.5
	智能化健康 E 站管理系统

	2.5.1
	功能与用途：用来与各工作站点体检仪器联网、站点间数据双向交互式传递、后台数据库汇总管理、档案管理、客户资料管理、报告管理等功能， 使各自助式健康小屋体检仪器形成有机结合、相互协调工作的整体方案。要求： 极强的兼容性和扩展性， 支持二次开发。

	2.5.2
	健康评估： 提供中医体质辨识功能、慢病初筛、健康状态测评、营养评估、老年状态评估， 打印健康指导报告等。

	2.5.3
	▲老年状态评估：支持与老年状态相关的量表测评，包括记忆力测评、认知能力 测评、抑郁测评、焦虑测评、自理能力测评，以上老年状态相关测评功能需提供软件操作截图证明。

	2.5.4
	离线模式。当网络断开,可通过离线模式登陆， 可保存测量数据，但不能刷新、修改服务器端数据，在有网络情况下通过网络模式上传更新数据。

	2.5.5
	自助式体检支持以下项目功能：人脸识别、身份证识别、体温检测、身高检测、体重检测、人体脂肪成分采集、血压工作站、血氧饱和度采集、腰臀围采集、血糖检测、尿酸检测、总胆固醇检测、视力评估检测等；

	2.5.6
	数据库说明：开放式设计，加密存储；符合卫生部关于《健康档案基本架构与数据标准》； 支持本地数据同步， 支持预置条件远程数据同步； 为本地信息化系统、 HIS、PACS、Internet 信息查询提供接口或技术支持；全面支持本地 EHR 系统接入功能； 所提供的数据格式支持网上传输，并提供开放式数据接口；

	2.5.7
	▲软件版权：有成熟的市场案例， 提供老年状态评估系统《软件著作权证书》复 印件、自助式健康管理系统《软件著作权证书》复印件、个人健康管理系统《软 件著作权证书》；

	2.6
	中医体质辨识模块

	2.6.1
	用途： 按照中医理论体系进行人群体质辨识，并给出生活干预方案；

	2.6.2
	原理： 参考国家临床判断标准，通过问诊方式进行体质分型；

	2.6.3
	▲软件版权：提供不低于 V2.0 版本中医体质辨识系统《软件著作权证书》复印件；

	2.6.4
	体质分类标准： 平和质（A 型） 、气虚质（B 型） 、阳虚质（C 型） 、阴虚质（D 型）、痰湿质（E 型）、湿热质（F 型） 、血瘀质（G 型）、气郁质（H 型）、特 禀质（I 型）

	2.7
	心理测评模块

	2.7.1
	用途： 用于精神压力筛查与评估；

	2.7.2
	系统组成方式： 心理测试工作站软件；

	2.7.3
	▲软件版权：有成熟的市场案例，提供本心理测试《软件著作权证书》复印件；

	2.7.4
	量表组成： 标准 8 个常用量表

	2.7.5
	适用面更加广泛：所有的量表，均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法， 对精神卫生、临床心理、成人儿童等，均适用；

	2.7.6
	独特的诊断功能：点击独特设计的自动诊断按钮后，电脑可对测验数据进行分析 判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，这一独创的功能，大大提高了出报告的速度；

	2.7.7
	数据管理及统计：测验数据将以 DBF 数据库的格式进行贮存， 除可对测验数据进行查询、搜索及打印等功能外，本系统专门设计了数据的统计功能，用户可选择不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索，贮存及基本的统计计算，可生成相应的结果及分析图表；

	2.7.8
	本系统设计有帮助功能(有每个量表及如何使用系统的详细介绍)，自动报告修改 功能(可自定义修改、贮存、恢复所生成中文报告的文字描述)，测验文字、图片 提示等。

	2.8
	智能化健康 E 站一体机

	2.8.1
	名称:智能化健康 E 站一体机（含工控一体机、显示器、身份识别、打印机、机架）；

	2.8.2
	工控一体机主机技术指标:低功耗 CPU ≥1.6GB、内存: ≥2GB、硬盘: ≥160GB；

	2.8.3
	扩展端口:DICOM 端口、 4 个 USB 接口、RJ45 接口、WIFI 接口、RS232 接口；

	2.8.4
	屏幕显示: ≥18 寸彩色液晶触摸屏幕；

	2.8.5
	身份认证:支持身份证、社保卡、医保电子凭证识别，兼容并支持本地社保卡阅读器接入。


2、健康体验馆中的自测设备必须支持刷身份证、社保卡才能测量，具有语音提示功能，支持测量数据自动识别、自动上传， 居民健康体征数据自测过程中无须人工选择或干预。

3、健康体验馆中的自评设备必须支持刷身份证、社保卡才能评估，评估量表符合上海市智慧健康驿站健康自评问卷要求，并根据市区要求动态更新。

4、为保证本次项目健康体验馆系统的整体性和兼容性， 所出具的软件著作权产品须由同一家软件企业开发。

5、健康体验馆的自测、自评数据实现数据传输至区域信息平台，由区域平台实现数据联通。

6、健康体验馆的主要投标产品（全自动血压计），应具备计量器具的检定（校准）证明，中标供应商在全自动血压计使用满一年后，提供一次计量检测（校准）机构出具的计量检定（校准）报告检测费用。其他产品（血糖仪，身高体重仪）售后做好培训与指导，提供定期校准服务，保障读数在质控单范围内。

（二）数字化全科诊断系统

1、主要设备性能指标

1）数字化诊断系统

▲检查项目≥14项，包括但不限于：心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形、脉搏波、脉率、脉搏氧饱和度、无创血压、体温、视力检查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查，血糖检查。  （投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）
软件功能和拓展功能

具备USB接口、网络配置、支持无线通信、支持蓝牙通信。

▲具有信息管理系统软件，软件可远程更新、远程修复，可供远程会诊；（投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）
具有报警功能，生命体征异常时警示，可提供声、光报警；

自动获取生命体征测量数据，降低人工输入误差率，可一键储存多项生命体征；

显示、输入、输出

▲显示器＞12英寸；（投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）
液晶触摸显示屏；

具有≥4种输入方式，包括但不限于：手写、拼音、五笔、英文

直接检眼镜

观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底；

▲屈光度≥28种：正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30 、-35）D；6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片；（投标时需提供产品彩须或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

最大孔径照明角θ：≥7°；

▲LED灯源，色温＞3000K；照度＞750 LX；

照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数＞85；

医用放大镜

光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光纤冷光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口；

放大透镜可放大2倍（x），视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道；

色温≥3000K，最大照度≥7000LX；

多功能耳鼻喉检查器
光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温≥2900K±10%；

可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。

▲耳鼻喉检查器需与主机兼容（投标时需提供产品彩须或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

无创血压

▲脉搏波振荡法，可通过手动或自动测量；且液晶触摸屏显示其测量结果。（投标时需提供产品彩须或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

具有记忆功能，可记录多条舒张压、收缩压，平均压测量数值；

测量人群范围有成人和儿童模式，持续测量时间应不超过180S,当超过该测量时间时，控制阀应泄放气压；

有气密性检测功能，并有检测状态提示；

脉搏氧饱和度和脉率 

液晶屏数字化显示测量结果，脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度、脉率显示

脉率显示分辨率≥1bpm；

脉搏氧饱和度显示分辨率≥1%；

具有异常警示，提供声、光报警；

体温检测

体温测量范围应为32℃～42℃ 

体温测量范围内，最大允许差±0.3℃

具有温度超额报警功能

视力检测

具有≥4种距离模式选择，包括但不限于:0.25米、0.5米、1米、3米、5米，查看不同的视标图片，可生成测试结果；

色觉检测

色盲检查图应有简单数字、几何图形、图画、多位数字、其他五种图片类型可选，涵盖常见遗传性色盲，非遗传性色盲，提供诊断功能；

人体经络图查询

具有人体经络图查询功能
心电 

心率范围：成人为15～300bpm，新生儿/儿童15～350bpm；

分辨率≥1bpm；

诊断系统发声的心动显示功能；

液晶触摸屏显示心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形：

具有异常警示，提供声、光报警；

病历管理

模糊搜索、查询、传输、下载当前被检查者病历及历史病历。

▲病历存储数量≥80万条。 （投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

可实现蓝牙传输生命体征数据功能。

▲多界面显示功能：可连接外接显示器、投影仪、液晶屏并同步显示各项生命体征。
2、数字化全科诊断系统为一体化设备，不分为主要投标产品或次要投标产品，该设备具备医疗器械注册证。

3、数字化全科诊断系统自发货之日起提供三年免费质量保修服务，并且每年提供1次产品维护调试服务。

4、投标供应商在投标文件中应提供数字化全科诊断系统合法有效经销渠道的相关说明，证明其有合法有效经销渠道。

注： 1、“★”号为必须实质响应的内容，响应单位必须对技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理；

2、 “▲”为重要指标，响应单位必须提供相应的证明材料，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见本项目招标文件“评分办法”。

五、实施要求

5.1 实施环境要求

本项目在长宁区七家社区卫生服务中心下属的十个站点建设，运行于区卫生专网。

5.2 性能指标要求

（1）系统应具备大数据量处理能力和实时快速响应，满足系统的应用需求；系统要能够连续不间断工作； 有良好的安全性和可靠性；易操作、易管理，应具有良好的用户操作界面。

（2）支持100并发用户、7×24 连续运行，因系统或硬件故障原因导致的维护时间全年累计小于24小时。

（3）数据查询分析和业务处理要求速度快、反应及时，在静态页面并发50用户时业务操作响应时间小于5秒；

（4）各类数据交换必须充分响应，要求系统能处理TB级以上容量的数据，并对系统吞吐量有合理的设计。

5.3 实施要求

（1）本项目要求在合同签订后两个月内安装调试验收完成，中标单位在签署合同后必须确保在承诺工期内完成采购内容，若中标单位未按期完成，采购人将按照相关规定要求中标单位予以赔偿。

（2）供应商和医院之间相互配合、网络对接好，确保站点设备能够正常使用。

（3）投标人必须提供完整的项目保障实施方案，描述项目的实施过程，列出实施计划，提出需采取的确保整个项目正常有序实施的措施和办法。

（4）投标人项目实施过程中必须严格遵守数据备份与安全要求，确保数据安全。

5.4 项目培训要求

本期项目投标供应商需要承诺在项目建设过程中、系统试运行上线前以及系统正式运行前，面向医院的所有使用人员、管理者提供对应的业务流程及系统功能培训，每人的培训量不低于2日，并提供相应的培训文档，以便系统使用者学习查看。

5.5 售后服务要求

（1）售后服务

设端口免费开放，免费接入医院综合运营统。整机保修至少3年。免费提供操作和维护培训，提供24小时维修、应用、培训服务。现场维修服务2小时内响应，12小时内到现场。若3天内设备不能修复的，提供备用机。保修期内每年定期进行设备保养不少于4次。

（2）交货要求

交货时间：合同签订后，2个月内设备到货。

交货地点：用户指定地。

培训要求：在接到用户通知后 1 周内完成安装调试，并对相关操作人员进行操作培训。

（3）资质要求

为保证软件系统的互联互通及更好的兼容性，本项目所涉及的产品模块须由同一家软件商开发，技术指标所述的每个软件或产品模块须分别具有独立的软件著作权。

今后因国家政策或政府、医院上级部门要求导致的被动性程序修改，投标方应及时提供程序修改服务，并确保系统的在政策要求的时限内正确运行，投标方承诺不推诿。

六、服务需求

6.1．服务团队

（1）投标人在中标后，应认真组织好技术及管理队伍，做好项目的实施工作。

（2）为保证项目的顺利实施，投标人成立商务与技术支持小组，积极配合原有系统集成商，并全方位服务于用户方。

（3）投标人在投标文件中提供项目实施详细进度计划和项目小组人员名单和职责。

（4）投标人须指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、系统分析、集成等人员，保证有足够的高素质人员参加本项目的建设。

（5）项目组人员中应具有系统集成项目管理中级及以上资质证书， 或者具有系统集成项目管理师(高级)证书， 项目经验丰富。

6.2 其他要求

（1）投标人提供的服务，如涉及产品升级、设备更换扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

（2）投标人应该保证所提供的所有产品或服务皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

（3）本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

（4）需提供后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。
七、付款方式及验收要求

7.1. 付款方式

第一笔付款-预付款(50%)：合同签订有效后， 采购人收到发票后十个工作日内支付第一笔合同款， 为合同总额的50%；

第二笔付款-终验付款(50%)：系统全部上线， 且项目完成验收并开具等额发票后的十个工作日内，支付合同总额的50%。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
7.2. 验收要求

采购人组织验收。设备运至现场并安装完毕后，由招标人和中标人共同对所供设备的外观、型号规格、数量等进行验收。本项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

30

