### 上海市长宁区妇幼保健院所需放射屏蔽设备公开招标项目需求文件

一、项目基本情况及标准

1、范围及界面：B1层放射科胃肠1间、DR1间、CT2间、乳腺钼靶1间、MRI核磁共振1间；5层骨密度1间；1F全景口腔1间，牙片1间。以及配套的设备间、控制间。详见《放射科平面布置方案及深化图纸》

界面主要包括区域内的地面防水、找平、降板回填，配合设备所需的墙面开洞、设备定位、电缆沟及设备吊轨工作；放射机房的电动推拉防护门、平开防护门、铅玻璃观察窗、墙顶地六面体辐射防护装饰、门灯连锁装置等；核磁主要包括机房的屏蔽门、屏蔽窗，六面体屏蔽装饰工程区域范围内的强弱电，核磁配套风管、消防、强弱电、设备配套失超管、配合第三方精密空调、水冷机安装、MRI设备安装。设备配套部分在明确医疗设备的安装要求后需进行二次深化。

2、质量标准：放射防护及屏蔽达到有关国家检验标准，工程通过有关部门对射线防护、屏蔽的验收。

3、规范标准：

标准采用参照国家关于医用X射线诊断放射防护要求（GBZ130-2020）等相关要求，包括公众照射、职业照射剂量限值、剂量管理目标值等。

1.GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

2.GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》

3.GBZ121-2020《放射治疗放射防护要求》

4.HJ1198-2021放射治疗辐射安全与防护要求

5.GBZ147-2002《X射线防护材料衰减性的测定标准》

6.GB/T12190-2006《屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

7.GB8702-2014《电磁环境控制限值》

8.《放射工作人员职业健康管理办法》中华人民共和国卫生部令第55号

9.GBZ98-2020《放射工作人员的健康标准》

10.GBZ128-2019《职业性外照射个人监测规范》

11.GBZ158-2019《工作场所职业病危害警示标识》

二、技术要求：

- 放射防护材料铅板采用1#电解铅，含铅量≥99.994%。施工时铅板与铅板搭接20mm，地面与墙面、墙面与顶面铅板的搭接需达到40mm，确保无射线泄漏。

2、防护屏蔽窗铅玻璃采用国产优质铅玻璃，铅玻璃观察窗透光率>90%，具有折射率低、抗氧化能力强特点，表面做抗划伤、抗破碎处理，不变色、不发乌。厚度满足防护当量的要求，观察窗框窗套内衬铅板（铅板厚度同墙体铅防护要求）并用基层板打底后1.2mm304不锈钢包饰。

3、防护屏蔽门为钢结构骨架，烤漆钢板饰面，内衬铅板符合铅当量要求。防护屏蔽门需投标供应商提供样品；投标提供样品要求:根据投标人针对本项目提供的防护门产品小样 宽≦800mm，高≦1000mm，具体要求包括①带铅防护，烤漆饰面，整体美观；② 带独立提手，能进行动态模拟演示，正常开关闭合;③门体上留有切角，能够查看门体工艺结构，制作工艺精良，焊接牢固外形美观，表面无严重缺陷;④门锁五金品质优良，活动部件灵活、无卡阻、无对穿缝隙，门体面与面连接清楚无扭曲；⑤具备隐蔽防护门槛工艺，有利于医生日常通行等。

以上主要防护材料（铅板、铅玻璃、防辐射门）需提供国家级质量监督检验机构依据YY/T 0292.1-2020 《医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分：材料衰减性能的测定》的标准出具的铅当量《检测报告》，报告体现铅当量大于等于相应厚度，以证明材料满足防护的要求。

▲4、防辐射自动移门

(1)门体左右两侧及上方需大于门洞100mm，并做好门框门套的铅防护，铅厚度同门体厚度。门套采用与门体同厚度的铅板（需与墙面铅板无缝搭接，基层板覆于铅板上，1.2mm304不锈钢包饰。

(2)传动装置选用微电脑智能控制系统，内置微电脑芯片，经编程后自动调节，设定控制过程，实现软启动、软停止、全开、半开的要求；能根据门宽度、重量、开闭速度，自动设定最佳缓冲时间和缓冲速度,始终保证自动门柔和闭合，噪音在限定范围内。

(3)电动门有三重保护：到位自停功能、运行极限断电功能、时间保护功能。

(4)传动梁为铝合金型材，寿命达二百万次以上；门体结构为上悬挂式，带铅防护下沉地轨，整体美观不易积尘，病床进出无颠簸。

(5)安全可靠、防夹装置为远红外线保护型。关门时如在缓冲状态下有人通过门口则电动门停止并且开门运行三秒；在全速闭门状态下如有人或物被夹在门中间,门扇变会开启，迅速释放人或物,避免夹人事件和机件毁损，提高人员进出安全。

(6)开关装置：在控制室、机房设有墙面开关，并配备遥控。

(7)设置门灯、设备联锁装置，门关闭，红灯亮，设备可开启；设备关闭，红灯灭，门可开启。

(8)配置LED放射指示灯、辐射防护标志牌。

(9)相关电源由施工方至指定电箱位置接入。

(10)防辐射自动移门需满足如下详细参数要求：手动开启力≦90N，反向阻止力≦160N，运行噪声≦55dB，开启速度≦300mm/s ,关闭速度 ≦250mm/s，耐久性测试≧200万次。耐酸性腐蚀达到4级，耐火极限1h。以上数据须取得CMA&CNAS认定机构出具的《检验报告》。

5、防辐射平开门为无门槛防护工艺，配套五金配件采用304 不锈钢材质，顶针门轴工艺，门套采用与门体同厚度的铅板（需与墙面铅板无缝搭接，基层板覆于铅板上，1.2mm304不锈钢包饰。

6、紫铜板为纯度≧99.9%的T2紫铜，供货时提供原材料厂家产品质量证明书。

7、屏蔽门经10MHz-180MHz频率对门体各部位进行检测，屏蔽效能≧100dB。以上数据须取得CMA&CNAS认定机构出具的《检验报告》。屏蔽门簧片采用整体紫铜片材料导电性高、无缝隙。屏蔽门缝隙均匀，簧片无折损，开关松紧适度。

（以上检测报告、检验报告、专利证书可以为非投标公司送检的，但投标人需取得相应的授权书）

三、商务要求

- 1、供货时间：

收到甲方指令起60日内完成供货。并不得影响项目总进度计划（具体应与项目总进度计划同步，服从甲方管理）。

- 2、安装要求：

- 中标供应商承担所有中标设备的安装调试及院方医疗设备进场前后的配合工作。安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调。在现场满足安装条件的前提下，确保2026年1月20日前完成全部安装调试工作。

- 若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其它设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

- 验收需通过设备厂商的设备安装要求及第三方检测验收。

- 3、技术服务:

1.设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）

2.供应商应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

3.投标人交付时应提供必备的技术资料。

4.供应商拟派安装团队需配备项目负责人、技术负责人、安全员、施工员、质量员。其中项目负责人需具有建筑工程或机电工程专业建造师二级资质及安全B证。技术负责人需具备高级工程师职称，施工员、质量员、安全员需具备相应的资格证件。（建造师需提供不低于1年的社保缴费证明，其余人员提供不低于3个月的社保缴费证明。）

- 4、质保年限：

自验收合格起不少于两年。

- 5、付款方式：

- 1.合同签订生效后，甲方支付合同总额的30%作为预付款；

- 2.乙方按照甲方进场要求的进度完成相应工作，经甲方现场管理人员确认后，甲方支付合同总额的40%作为进度款；

- 3.承包人安装，配合设备进场并调试测试验收完成，甲方支付至合同价款的80%；

- 4.工程整体竣工后，支付至合同价的 97%。

- 5.尾款比例为 3%,缺陷责任期满两年，或医院院区正式运营满两年后无息支付。

- 四、安全文明施工要求：

- 1.  在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

- 2.  本项目施工安全由承包人负总责。

- 3.  本项目夜间施工照明由承包人负总责，施工期间必须做好安全保卫工作，实际施工时，在施工场内外做好警示标识，合理安排交通组织，确保安全, 降低施工噪声对周边环境正常秩序的干扰。承包人施工期间要做好现场安全防护，工程未竣工验收、交付使用前，所有非发包人原因导致的发包人、承包人或第三方人员伤亡或财产损失，由承包人负责，在报价中自行综合考虑。

- 4.  对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理， 做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与其他分包单位交叉施工时，承包人配合发包人的施工要求调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用及工期 的索赔要求。

- 5.  协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用配合费用含在本合同价款中。

- 重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，相关配合费用含在本合同价款中。

- 要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。施工主出入口按当地要求配置车辆清洗设备及专职清洗人员，包括但不限于洗车槽、高压冲洗水 枪、沉淀池等，确保驶出工地的机动车辆满足当地政府要求且确保运输单位车辆正常通行，相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

- 承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

- 现场预留了临水、临电总管，支管需投标单位自行解决，相关费用由投标单位在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。耗用的施工用电和施工用水费用由总承包单位统一考虑，不另行计取。

- 本项目建筑垃圾由总包统一清运，承包人需自行将区域垃圾装袋清运至总包指定垃圾堆放处，不得乱排乱放，否则相关责任均由承包人承担。

- 发包人指定的本工程范围外的零星工程（总价2000元以内），承包人应无条件配合施工，费用由发包人承担。

- 工程质量目标须无条件满足总承包单位的总体质量目标。

- 按总承包单位总进度计划安排施工，及时提供本项目工程进度计划，且并必须与其它专业工程密切配合，预埋及安装要穿插进行。

- 现场预留了临水、临电总管，支管需投标单位自行解决，相关费用由投标单位在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。耗用的施工用电和施工用水费用，由承包人统一考虑到投标报价内。

- 10.本项目建筑垃圾由总包统一清运，承包人需自行将区域垃圾装袋清运至总包指定垃圾堆放处，不得乱排乱放，涉及的垃圾清运费用由承包人统一考虑到投标报价内。本工程与施工交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工 过程中因承包人原因导致有损坏的，必须原样修复。

- 与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包人考虑计入投标总价。

- 本工程所采用的材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收、调试所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

- 五、售后应急响应措施及保障机制要求：

- 1.  承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。

- 2.  发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，4小时内到达现场抢修。承包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。发包人有权根据承包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

- 3.  若设备故障经检修超过24小时无法正常运转的，乙方应提供备用部件确保院方正常运营。

- 4.  保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 5.  承包人应具备相应的应急保障机制，确保定期定时更换易损件，避免设备故障影响放射科室的正常运营。

- 六、工程质量及工期要求

- 1.  工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。若质量达不到第三方检测验收的要求，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，返工造成的其他连带损失。

- 2.  承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担合同价款的万分之二的违约金。

- 七、采购清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1层口腔牙片 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填100mm找平 | m³ | 0.35 |
| 2 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 3.52 |
| 3 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线 1、100mm高 2、钢质基层 3、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 6.63 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 找平后墙面 1、将铅板（2mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理 | m2 | 21.63 |
| 2 | 墙面装饰板 | 无机预涂板 1、30*50mm铝合金龙骨 2、9.5mm阻燃板基层； 3、6mm医用洁净板1.2宽*2.8m高 4、整支铝合金收口条 | m2 | 18.61 |
| 3 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM0923 2、门窗洞口尺寸：900*2300mm 3、防护当量：2mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，铝蜂窝做基层，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 4 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC0508 2、门窗洞口尺寸：500*800mm 3、防护当量：2mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 铝扣板 1、1mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 3.52 |
|  | 1层口腔全景 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面1mm铅板 | 1、地面找平 2、将铅板（1mm厚）平整铺贴于地面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、用木方将铅板轧压平整，杜绝空鼓。 | m2 | 6.48 |
| 2 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填100mm找平 | m³ | 0.648 |
| 3 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 6.48 |
| 4 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线 1、100mm高 2、钢质基层 3、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 9.30 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 找平后墙面 1、将铅板（3mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 30.09 |
| 2 | 墙面装饰板 | 无机预涂板 1、30*50mm铝合金龙骨（刷防火涂料） 2、9.5mm阻燃板基层； 3、6mm医用洁净板1.2宽*2.8m高 4、整支铝合金收口条 | m2 | 26.01 |
| 3 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM0923 2、门窗洞口尺寸：900*2300mm 3、防护当量：3mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 4 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC0608 2、门窗洞口尺寸：600*800mm 3、防护当量：3mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面铅板 | 1、顶面钢结构架30*50*2mm镀锌方管 2、9.5mm玻镁防火基层； 3、将铅板（1mm厚）铺设于基层板上，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。与墙面铅板交叠搭接50mm | m2 | 6.48 |
| 2 | 吊顶天棚 | 铝扣板 1、1mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 6.48 |
|  | 1#5层骨密度及控制室 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面1mm铅板 | 1、地面找平 2、将铅板（1mm厚）平整铺贴于地面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、用木方将铅板轧压平整，杜绝空鼓。 | m2 | 11.59 |
| 2 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填50mm找平 | m³ | 0.8445 |
| 3 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 16.89 |
| 4 | 电缆沟 | 沟尺寸200*100mm 1、3mm厚250mm宽304不锈钢盖板 2、防水层 3、沟槽2mm厚铅板防护 4、地面混凝土回填时模板支护 | m | 8.89 |
| 5 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线 1、100mm高 2、钢质基层 3、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 11.50 |
| 6 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线 1、100mm高 2、12mm厚阻燃板基层 3、1.2mm304不锈钢定制 4、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 7.85 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 找平后墙面 1、将铅板（3mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理。 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 38.04 |
| 2 | 墙面装饰板 | 无机预涂板 1、30*50mm铝合金龙骨（刷防火涂料） 2、9.5mm阻燃板基层； 3、6mm医用洁净板1.2宽*2.8m高 4、整支铝合金收口条 | m2 | 32.56 |
| 3 | 墙面环保涂料 | 环保涂料（控制室） 1、满披腻子二道 2、环保涂料二道 装饰高度2.8m | m2 | 19.42 |
| 4 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM1022 2、门窗洞口尺寸：1000*2200mm 3、防护当量：3mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 5 | 电动防护门 | 1、门窗型号：FHYM1223 2、门窗洞口尺寸：1200*2200mm 3、防护当量：3mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手等五金件，上下轨道、变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志，红外线感应保护（防夹）装置 5、门扇面层装饰材料：钢板喷涂 6、防护门钢制成，铅当量满足设计要求 7、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 8、专用防护套：304不锈钢 9、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 6 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC1208 2、门窗洞口尺寸：1200*800mm 3、防护当量：3mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 7 | 普通门 | M1023，参照区域材料、防火、颜色等要求，含门套及安装，配套五金，交界面的收胶处理 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面铅板 | 1、顶面钢结构架30*50*2mm镀锌方管 2、9.5mm玻镁防火基层； 3、将铅板（1mm厚）铺设于基层板上，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。与墙面铅板交叠搭接50mm | m2 | 11.59 |
| 2 | 吊顶天棚 | 铝扣板（骨密度及控制室） 1、1mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 16.89 |
|  | 地下一层钼靶、胃肠及共用控制室 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面1mm铅板 | 钼靶 1、地面找平 2、将铅板（1mm厚）平整铺贴于地面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、用木方将铅板轧压平整，杜绝空鼓。 | m2 | 29.02 |
| 2 | 地面2mm铅板 | 胃肠 1、地面找平 2、将铅板（2mm厚）平整铺贴于地面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、用木方将铅板轧压平整，杜绝空鼓。 | m2 | 29.96 |
| 3 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填150mm找平 | m³ | 11.4105 |
| 4 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 76.07 |
| 5 | 电缆沟 | 沟尺寸200*100mm（钼靶、胃肠） 1、3mm厚250mm304不锈钢盖板 2、防水层 3、沟槽2mm厚铅板防护 4、地面混凝土回填时模板支护 | m | 17.61 |
| 6 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线（钼靶、胃肠及控制室） 1、100mm高 2、钢质基层 3、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 39.44 |
| 7 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线 1、100mm高 2、12mm厚阻燃板基层 3、1.2mm304不锈钢定制 4、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 15.15 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 找平后墙面（钼靶） 1、将铅板（2.5mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 64.16 |
| 2 | 墙面铅板 | 找平后墙面（胃肠） 1、将铅板（4mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理。 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 62.95 |
| 3 | 墙面装饰板 | 无机预涂板（钼靶、胃肠） 1、30*50mm铝合金龙骨（刷防火涂料） 2、9.5mm阻燃板基层； 3、6mm医用洁净板1.2宽*2.8m高 4、整支铝合金收口条 | m2 | 107.43 |
| 4 | 墙面环保涂料 | 环保涂料（控制室） 1、满披腻子二道 2、环保涂料二道 装饰高度2.8m | m2 | 38.42 |
| 5 | 电动防护门 | 1、门窗型号：FHYM1523(钼靶） 2、门窗洞口尺寸：1500*2300mm 3、防护当量：2.5mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手等五金件，上下轨道、变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志，红外线感应保护（防夹）装置 5、门扇面层装饰材料：钢板喷涂 6、防护门钢制成，铅当量满足设计要求 7、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 8、专用防护套：304不锈钢 9、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 6 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC1509（钼靶） 2、门窗洞口尺寸：1500*900mm 3、防护当量：2.5mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 7 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM1023（钼靶） 2、门窗洞口尺寸：1000*2300mm 3、防护当量：2.5mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 7 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM1023（胃肠） 2、门窗洞口尺寸：1000*2300mm 3、防护当量：4mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 8 | 电动防护门 | 1、门窗型号：FHYM1523(胃肠） 2、门窗洞口尺寸：1500*2300mm 3、防护当量：4mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手等五金件，上下轨道、变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志，红外线感应保护（防夹）装置 5、门扇面层装饰材料：钢板喷涂 6、防护门钢制成，铅当量满足设计要求 7、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 8、专用防护套：304不锈钢 9、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 9 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC1509（胃肠） 2、门窗洞口尺寸：1500*900mm 3、防护当量：4mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 10 | 普通门（单开） | M1023，参照区域材料、防火、颜色等要求，含门套及安装，配套五金，交界面的收胶处理 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面铅板 | 钼靶 1、顶面钢结构架30*50*2mm镀锌方管 2、9.5mm玻镁防火基层； 3、将铅板（1mm厚）铺设于基层板上，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。与墙面铅板交叠搭接50mm | m2 | 29.02 |
| 2 | 顶面铅板 | 胃肠 1、顶面钢结构架30*50*2mm镀锌方管 2、9.5mm玻镁防火基层； 3、将铅板（2mm厚）铺设于基层板上，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。与墙面铅板交叠搭接50mm | m2 | 29.96 |
| 3 | 吊顶天棚 | 铝扣板（钼靶、胃肠及控制室） 1、1mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 76.07 |
|  | 地下一层CT1及控制室 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面2mm铅板 | 1、地面找平 2、将铅板（2mm厚）平整铺贴于地面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、用木方将铅板轧压平整，杜绝空鼓。 | m2 | 37.24 |
| 2 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填150mm找平 | m³ | 8.445 |
| 3 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 56.3 |
| 4 | 电缆沟 | 沟尺寸200*100mm（CT1） 1、3mm厚250mm304不锈钢盖板 2、防水层 3、沟槽2mm厚铅板防护 4、地面混凝土回填时模板支护 | m | 10.03 |
| 5 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线（CT1及控制室） 1、100mm高 2、钢质基层 3、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 42.35 |
| 6 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线 1、100mm高 2、12mm厚阻燃板基层 3、1.2mm304不锈钢定制 4、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 15.15 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 找平后墙面（CT1） 1、将铅板（4mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理。 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 72.42 |
| 2 | 墙面装饰板 | 无机预涂板（CT1及控制室） 1、30*50mm铝合金龙骨（刷防火涂料） 2、9.5mm阻燃板基层； 3、6mm医用洁净板1.2宽*2.8m高 4、整支铝合金收口条 | m2 | 118.13 |
| 3 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM1023（CT） 2、门窗洞口尺寸：1000*2300mm 3、防护当量：4mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 4 | 电动防护门 | 1、门窗型号：FHYM1523(CT） 2、门窗洞口尺寸：1500*2300mm 3、防护当量：4mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手等五金件，上下轨道、变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志，红外线感应保护（防夹）装置 5、门扇面层装饰材料：钢板喷涂 6、防护门钢制成，铅当量满足设计要求 7、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 8、专用防护套：304不锈钢 9、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 5 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC1509（CT） 2、门窗洞口尺寸：1500*900mm 3、防护当量：4mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 6 | 普通门（单开） | M1023，参照区域材料、防火、颜色等要求，含门套及安装，配套五金，交界面的收胶处理 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面铅板 | CT1 1、顶面钢结构架30*50*2mm镀锌方管 2、9.5mm玻镁防火基层； 3、将铅板（2mm厚）铺设于基层板上，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。与墙面铅板交叠搭接50mm | m2 | 37.24 |
| 2 | 吊顶天棚 | 铝扣板（CT1及控制室） 1、1mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 56.3 |
|  | CT2、DR及共用控制廊 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面2mm铅板 | 1、地面找平 2、将铅板（2mm厚）平整铺贴于地面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。(CT2、DR) 2、用木方将铅板轧压平整，杜绝空鼓。 | m2 | 60.52 |
| 2 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填150mm找平 | m³ | 13.437 |
| 3 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 89.59 |
| 4 | 电缆沟 | 沟尺寸200*100mm（CT2、DR） 1、3mm厚250mm304不锈钢盖板 2、防水层 3、沟槽2mm厚铅板防护 4、地面混凝土回填时模板支护 | m | 19.97 |
| 5 | 踢脚线 | PVC上墙踢脚线（CT2、DR及控制室） 1、100mm高 2、钢质基层 3、与地面同材质上墙，与墙面板搭接处打胶 | m | 60.52 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 找平后墙面（CT2） 1、将铅板（4mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理。 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 72.58 |
| 2 | 墙面铅板 | 找平后墙面（DR） 1、将铅板（3.5mm厚）采用膨胀螺栓固定于墙面，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。 2、龙骨螺孔进行补铅处理 3、过墙孔洞采用与门体同当量铅板封包处理 | m2 | 39.30 |
| 3 | 墙面装饰板 | 无机预涂板（CT2、DR及共用控制廊） 1、30*50mm铝合金龙骨（刷防火涂料） 2、9.5mm阻燃板基层； 3、6mm医用洁净板1.2宽*2.8m高 4、整支铝合金收口条 | m2 | 168.06 |
| 4 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM1023（CT2） 2、门窗洞口尺寸：1000*2300mm 3、防护当量：4mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 5 | 电动防护门 | 1、门窗型号：FHYM1523(CT2） 2、门窗洞口尺寸：1500*2300mm 3、防护当量：4mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手等五金件，上下轨道、变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志，红外线感应保护（防夹）装置 5、门扇面层装饰材料：钢板喷涂 6、防护门钢制成，铅当量满足设计要求 7、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 8、专用防护套：304不锈钢 9、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 6 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC1509（CT2） 2、门窗洞口尺寸：1500*900mm 3、防护当量：4mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 7 | 防护平开门 | 1、门窗型号：FHM1023（DR） 2、门窗洞口尺寸：1000*2300mm 3、防护当量：3.5mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、门轴等五金件。 5、门框及门扇面层装饰材料：钢板喷涂，门套304不锈钢 6、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 7、专用防护套：304不锈钢 8、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 8 | 电动防护门 | 1、门窗型号：FHYM1523(DR） 2、门窗洞口尺寸：1500*2300mm 3、防护当量：3.5mmPb 4、包括但不仅限于门框、整体门套、门扇、锁具、拉手等五金件，上下轨道、变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志，红外线感应保护（防夹）装置 5、门扇面层装饰材料：钢板喷涂 6、防护门钢制成，铅当量满足设计要求 7、门扇内框选用钢制结构，并填充保温隔音防火材料，防护层采用复合工艺 8、专用防护套：304不锈钢 9、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 9 | 防护观察窗 | 1、门窗型号：FHC1509（DR） 2、门窗洞口尺寸：1500*900mm 3、防护当量：3.5mmPb 4、专用防护套：304不锈钢 5、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 10 | 普通门（单开） | M1023，参照区域材料、防火、颜色等要求，含门套及安装，配套五金，交界面的收胶处理 | 樘 | 1 |
| 11 | 普通门（双开） | M1523，参照区域材料、防火、颜色等要求，含门套及安装，配套五金，交界面的收胶处理 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面铅板 | CT2、DR 1、顶面钢结构架30*50*2mm镀锌方管 2、9.5mm玻镁防火基层； 3、将铅板（2mm厚）铺设于基层板上，铅板与铅板铺贴搭接20mm，并采用环保胶水无缝粘贴。与墙面铅板交叠搭接50mm | m2 | 62.50 |
| 2 | 吊顶天棚 | 铝扣板（CT2、DR及共用控制廊） 1、1mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 91.90 |
| 四 | 其它工程 |  |  |  |
| 1 | DR设备吊架 | 按设备厂家要求制作安装 | 项 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下一层MRI机房及设备间 |  |  |  |
| 一 | 楼地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面0.35mm紫铜板屏蔽 | 0.35mm电解紫铜板，具体做法详见图纸 | m2 | 41.37 |
| 2 | 地面绝缘板 | PVC卷材地面 1、3mmPVC绝缘板 2、具体做法详见图纸 | m2 | 41.37 |
| 3 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填200mm找平 | m³ | 7.10 |
| 4 | 地面C25回填找平 | 地面C25回填50mm找平 | m³ | 1.20 |
| 5 | 橡胶板楼地面 | 1、2mm同质透心PVC卷材 2、自流平(3mm) | m2 | 59.50 |
| 6 | 地面SBS卷材防水 | 地面卷材防水2层*2次 1、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、周边上翻高度≥500mm | m2 | 209.44 |
| 7 | 踢脚线 | 304不锈钢踢脚线（MRI机房及设备间） 1、100mm高 2、1.2mm厚 3、15mm阻燃板基层 4、加工定制 | m | 42.87 |
| 二 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面0.35mm紫铜板 | 1、30*50mm铝合金龙骨 2、0.35mm电解紫铜板墙面 3、详见施工图 | m2 | 92.03 |
| 2 | 墙面装饰板 | 无机预涂板 1、含无磁龙骨 2、双层防火隔音层 3、9.5mm玻镁防火基层； 4、6mm医用洁净板1.2宽*2.9m高 | m2 | 75.47 |
| 3 | 墙面环保涂料 | 环保涂料（设备间） 1、满披腻子二道 2、环保涂料二道 装饰高度2.8m | m2 | 47.28 |
| 4 | 屏蔽单开门 | 1、0.35mm紫铜板屏蔽门； 2、进口工艺、铜质门框尺寸1400*2300 3、屏蔽效果≥100dB,使用绝缘弯角建固定在墙体上，防止门的晃动 4、配置无磁定制锁具 | 樘 | 1 |
| 5 | 屏蔽观察窗 | 尺寸：1500*900mm 1、双层100目紫铜网一体化 2、透光率达80%无干扰纹,固定在主龙骨上，与墙体分开，保证绝缘效果。 | 樘 | 1 |
| 6 | 普通门（子母） | M1223，参照区域材料、防火、颜色等要求，含门套及安装，配套五金，交界面的收胶处理 | 樘 | 1 |
| 三 | 天棚部分 |  |  |  |
| 1 | 紫铜板顶面 | 1、绝缘无磁吊件 2、铝合金龙骨 3、0.35mm电解紫铜板 4、具体做法详见图纸 | m2 | 41.37 |
| 2 | 顶面穿孔铝板 | 1、1.0mm*600*600吸音铝网孔板 2、含无磁龙骨及吸音层 3、详见施工图 | m2 | 41.37 |
| 3 | 吊顶天棚 | 铝扣板（设备间） 1、1.0mm*600*600 2、配套龙骨、吊杆 3、收边型材 4、吊顶高度2.8m | m2 | 18.13 |
| 四 | 配套部分 |  |  |  |
| 1 | 屏蔽体焊接辅材 | 焊接材料及标准件，氩弧焊及锡焊焊接，利用高温将铜皮融化，将铜皮链接成一个整体 | m2 | 174.77 |
| 2 | 失超管（含弯头、法兰） | 不锈钢无缝管￠300㎜定制加工，含配套的弯头、法兰、接头、防虫网出口、警示标牌，管道保温棉包裹，采用镀锌方管做管路框架固定于顶棚。 | m | 50 |
| 3 | 轴流风机净压箱 | 1450r/min 4500m³/h220V•低噪音 | 台 | 1 |
| 4 | 传导板链接框 | 传导板链接框尺寸1400*800 | 套 | 1 |
| 5 | 医用气体波导管 | 不锈钢波导管核磁机房专用 | 套 | 1 |
| 6 | 空调进、回风波导窗 | 空调进、回风波导窗,不锈钢无磁网状结构600*300*60 | 套 | 2 |
| 7 | 不锈钢防火阀 | 按设备厂家要求制作安装，防火满足设计院要求 | 套 | 1 |
| 8 | 平衡风口波导窗 | 平衡风口波导窗,不锈钢无磁网状结构300*300*60 | 套 | 1 |
| 9 | 紧急排风波导窗 | 紧急排风波导窗,不锈钢无磁网状结构300*300*60 | 套 | 1 |
| 10 | 空调通风散流器 | 空调通风散流器,铝质风向可调节式400*400*55 | 套 | 5 |
| 11 | 空调送风风道(磁体间) | 空调专用风道￠300㎜ | 套 | 1 |
| 12 | 电缆线架 | 铝合金电缆线架 | 套 | 1 |
| 13 | 电源滤波器 | 电源信号过滤2×25A | 台 | 5 |
| 14 | LED电源变压器 | LED电源变压器220V/17V、500W | 套 | 2 |
| 15 | 空调送风风道(设备间) | 设备间700*400mm,镀锌风管定制，加装保温层 | 项 | 1 |
| 16 | 空调风帽系统 | 金属风道加保温层1700*750 | 项 | 1 |
| 17 | 机房地面基层 | 密度板回填18mm*3层 | m3 | 41.37 |
| 18 | 机房开孔洞 | 传导板、失超管、波导窗等 | 只 | 8 |
| 19 | 设备配套 | 设备安装配套地垫、地沟线槽 | 项 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 放射机房电气 |  |  |  |
| 1 | 设备动力电箱 | 每间设备一台，按设备用电要求配备，施耐德元器件，含MRI辅助电箱 双电源 | 台 | 8 |
| 2 | 辅助照明电箱 | 用于区域内照明、插座、维修，每间控制室1台 | 台 | 3 |
| 3 | 动力电缆 | 设备动力电箱至设备电缆，暂按YJV4*50+1*25,50mm2五芯电缆线（CT、DR、MRI、胃肠、钼靶） | m | 47.61 |
| 4 | 动力电缆 | 设备动力电箱至设备电缆，YJV3*35+2*16，35mm2五芯电缆线（骨密度） | m | 8.89 |
| 5 | 桥架 | 200*100mm | m | 80 |
| 6 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、其他：含开槽修补 | m | 900 |
| 7 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号规格：WDZC-BYJ-4mm2 4、用于辅助电箱至配电间 | m | 300 |
| 8 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 4、用于辅助电箱下端用电 | m | 2600 |
| 9 | 荧光灯 | 1、名称：600*600嵌入式平板灯 2、规格：LED灯源 32W 3、安装形式：嵌入安装 | 套 | 53 |
| 10 | 无磁灯具 | 1、名称：LED无磁筒灯 2、安装形式：嵌入安装 | 套 | 14 |
| 11 | 无磁灯具 | 1、名称：无磁射灯 2、安装形式：嵌入安装 | 套 | 4 |
| 12 | 医疗专用灯 | 1、名称：辐射警示灯 2、规格：含光源，详见设计选型要求 | 套 | 13 |
| 13 | 接线箱 | 1、名称：移门控制器接线盒 2、材质规格：设备配套 3、安装形式：门洞上0.2m暗装 | 个 | 5 |
| 14 | 入侵探测设备 | 1、名称：移门安全光线底盒 2、材质规格：设备配套 3、安装形式：门垛外侧据地30cm、90cm两两正对暗装 | 对 | 10 |
| 15 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2：型号：250V 10A | 个 | 11 |
| 16 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2：型号：250V 10A | 个 | 1 |
| 17 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2：型号：250V 10A | 个 | 1 |
| 18 | 开关 | 1、名称：移门控制开关 2：型号：设备配套 | 个 | 14 |
| 19 | 紧急开关 | 紧急按钮，观察窗里外各一只 | 只 | 14 |
| 20 | 插座 | 1、名称：一位二极加一位二极带接地安全型暗插座 2：规格SD-3N1084,10A 250V | 个 | 94 |
| 21 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格材质：钢制 3、安装方式：暗装 | 个 | 200 |
| 22 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、其他：含开槽修补 | m | 120 |
| 23 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTPcat6 3、敷设方式“综合考虑 | m | 360 |
| 24 | 信息插座 | 1、名称：双孔数据插座安装（1内网+1外网）含面板、模块、底盒 2、安装方式：暗装 3、底盒规格：86型 | 个 | 50 |
| 25 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 50 |
| 26 | 铝合金风口 | 铝合金600*600mm、400*400mm按照暖通要求布置 | 套 | 58 |