ZC20250153  同仁医院所需腹腔内窥镜手术系统公开招标项目                         招标需求文件

同仁医院所需腹腔内窥镜手术系统公开招标项目

招标需求文件

一、项目概况

1、采购内容：腹腔内窥镜手术系统

2、采购数量： 1套
3、投标报价：设备及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时所发生的全部费用。

4、本项目属于货物类招标项目。本项目核心产品有：腹腔内窥镜手术系统。

5、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。

二、主要技术参数（注：需对响应技术指标提供有效文件支持，未提供的或提供内容不符要求的视为负偏离。）

	　
	技术和性能参数名称
	技术参数

	一
	主机及基本附件 
	　

	1
	医生控制台
	　

	1.1
	操控手柄
	　

	1.1.1
	数量
	2个，左右各一个

	1.1.2
	手动控制器（指压开关）
	操控手柄应配备指压开关，具有指压离合器，可实现镜头快速切换荧光模式、调整单个操控手柄的舒适位置等功能

	1.1.3
	手部传递到器械动作幅度缩放比例，要求能实现快速等比例缩放运动比例
	≤1.5:1

	1.1.4
	电缆连接方式
	无外露连接方式

	1.1.5
	指压离合器
	左右两个手动控制器均具备上下两个指压离合器，共计4个

	1.2
	3D立体目镜
	提供

	1.2.1
	裸眼直视三维高清视野
	可实现裸眼直视三维高清视野

	1.2.2
	画中画模式
	画中画模式可以支持≥2路外接信号，支持≥3种辅助影像信息输入（例如超声，心电图，CT影像等），且与手术画面同屏显示

	1.2.3
	可搭载术中超声
	提供

	1.2.4
	3D画中画模式
	具备

	1.2.5
	画中画模式显示
	≥2种

	1.3
	触摸控制面板
	　

	1.3.1
	图像切换功能
	可在触控面板对图像进行二维、三维图像转换

	▲1.3.2
	具备控制设置功能
	可在医生控制台的触摸面板中手动分配左右主控制器控制任一制定的机械臂

	1.3.3
	设定视频、音频、 系统功能
	提供

	1.3.4
	图像数字化放大比例调节
	≥3种，最大可4倍放大，医生可在操控台触控面板设置调节比例

	1.4
	左右侧控制单元
	　

	1.4.1
	人体工学控制器
	左右侧控制单元具备人体工学控制器≥4组8方向，包括监视器具备监视器倾斜度调节、具备臂托和手柄高度调节、具备脚踏深浅调节。

	1.5
	视频音频连接
	　

	1.5.1
	视频输入/输出端口
	≥2组

	1.5.2
	音频输入/输出
	提供

	1.6
	能量控制
	

	▲1.6.1
	主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板设置和调节高频电刀的能量
	具备

	1.6.2
	主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板设置应用预设
	具备

	1.6.3
	主刀医生可以通过医生控制台的触控面板分别设置带有能量器械臂的能量值
	具备

	▲1.6.4
	主刀医生可以通过医生控制台的触控面板分别设置带有能量器械臂的功率限制
	具备

	2
	患者手术平台
	　

	2.1
	机械臂
	　

	▲2.1.1
	机械臂数量
	具备悬挂式吊盘结构，机械臂≥4条，每条机械臂调整臂和持械臂关节总数≥12个

	2.1.2
	通用机械臂
	术中不需要使用转接件/连接件，每条机械臂都可直接安装并识别内窥镜或者手术器械

	2.1.3
	术中实现内窥镜通道切换
	术中不需要使用转接件/连接件，且无需更换与腹壁相连的套管，即可实现内窥镜切换到其他机械臂使用

	2.1.4
	具备患者安全距离调节功能
	每条机械臂具备至少1对患者距离按钮，允许将臂件角度调大或调小。大角度使臂下有更多空间（患者距离），而小角度可实现最大工作移动范围（器械可及范围）


	2.1.5
	机械臂LED指示灯
	提供，每条器械臂≥4个

	2.1.7
	机械臂LED指示灯状态
	7种

	2.1.8
	吊杆LED指示灯状态
	5种

	2.1.9
	对接提示
	具备提示音、提示灯及提示画面

	2.2
	控制舵
	　

	2.2.1
	控制舵触摸板
	提供

	▲2.2.2
	触控面板可设置向导解剖位置
	≥6种

	2.2.2.1
	心脏外科解剖学引导功能
	具备

	2.2.2.2
	胸腔解剖学引导功能
	具备

	2.2.2.3
	上腹部解剖学引导功能
	具备

	2.2.2.4
	下腹部解剖学引导功能
	具备

	2.2.2.5
	肾脏结构学引导功能
	具备

	2.2.2.6
	盆腔解剖学引导功能
	具备

	2.2.3
	触控面板可设置向导路径选择
	≥3种患者手术平台基本位置，13种手术路径

	2.2.3.1
	头部引导路径选择
	具备

	2.2.3.2
	足部引导路径选择
	具备

	2.2.3.3
	侧围引导路径选择
	具备

	2.2.4
	吊杆位置控制器
	可一键调节吊杆伸缩、旋转、左右位置

	2.2.5
	吊杆高度控制器
	提供

	2.2.6
	电池LED指示灯
	提供

	2.2.7
	机械臂铺单完成后定向激光启动
	提供

	2.2.8
	触控面板可设置智能一键无菌存放模式
	提供

	2.2.9
	触控面板可设置智能一键收纳模式
	提供

	2.3
	其他功能
	　

	2.3.1
	机器抓握感应功能
	提供，术前准备时握住即可快速自由移动整个机械臂

	2.3.2
	触控面板可设置目标定位功能
	提供

	▲2.4
	电气安全性
	防电击程度CF型

	3
	影像处理平台
	　

	3.1
	主体设备
	　

	3.1.1
	视频处理器
	提供多元化的影像处理平台，包含触摸式控制显示屏，具备系统参数调节、远程指导标记、能量平台参数预设等功能。

	3.1.2
	术前部署吊杆、解剖位置和方法、安放铺单及无菌存放或对接患者手术平台提供视觉提示
	提供，可在触控屏中设置

	3.1.3
	配置USB接口用于静态图像捕获存储
	捕捉方式≥3种，医生控制台，影像处理平台，内窥镜

	3.1.4
	内窥镜角度一键翻转功能
	提供，可在触控屏中设置

	3.2
	触摸显示器
	　

	3.2.1
	同步图像显示
	提供

	3.2.2
	远程注释功能
	可在图像处理平台触摸屏手绘有色线条，医生可同步在医生控制台内影像同步显示

	▲3.2.3
	远程注释删除方式
	2种，医生控制台或图像车触摸屏

	3.2.4
	内窥镜状态显示
	≥4种

	3.2.5
	设置选项卡
	触摸可查看剩余使用次数、应用能量预设、拍照、左右眼图像、内窥镜角度、荧光模式，数字变焦倍数等

	3.2.6
	图像电子变焦
	可在医生控制台及影像平台显示器内显示变焦倍数

	3.2.7
	设置向导说明
	同步提供设置向导的消息、步骤和状态

	3.3
	电气安全性
	防电击程度CF型

	4
	内窥镜系统
	≥5根

	4.1
	光学装置
	　

	4.1.1
	独立成像系统
	提供

	4.1.2
	自动白平衡校准，自动3D校准
	提供

	4.1.3
	内窥镜适合荧光显影功能
	提供，荧光显影内窥镜

	4.1.4
	免调焦内窥镜设计
	提供

	4.1.5
	角度自动翻转功能
	提供

	4.1.6
	内窥镜镜头、摄像头、线缆一体化设计
	提供

	4.1.7
	内窥镜直径(最大插入宽度）≤10mm，且内窥镜与手术器械直径相差≤1mm

	具备

	4.1.8
	内窥镜视野范围
	≥80°

	4.1.9
	荧光切换方式
	≥3种

	4.1.10
	一键自动180°翻转内窥镜

	≥2种，不移除患者体内的情况下，可在医生控制台和影像平台进行操作

	4.2
	光源装置
	　

	4.2.1
	数量
	1个LED

	4.2.2
	自动开启照明模式功能
	提供

	5
	安全联锁装置
	　

	5.1
	医生控制台探测传感器
	操作人员头部离开时自动锁定

	5.2
	患者手术平台探测传感器
	首个机械臂和套管对接时，自动锁定患者手术平台

	5.3
	机械臂探测传感器
	提供

	5.4
	报警锁定功能
	提供

	5.5
	紧急制动开关（EPO）
	有

	5.6
	手术器械寿命控制系统
	有

	▲6
	系统启动
	按任何单个组件电源按钮即可一键启动/关闭医生控制台，患者手术平台及影像处理平台

	二
	手术基本配件及器械
	

	▲1
	专用器械种类
	≥35种

	1.1
	原厂器械直径（最大插入宽度）
	≤8.5mm

	1.1.1
	具备机器人专用≤8.5mm套管密封件
	具备，≥200个

	1.1.2
	具备机器人专用单极弯剪尖端盖附件
	具备，≥50个

	1.1.3
	具备机器人专用器械臂用无菌罩
	具备，≥200个

	1.1.4
	具备机器人专用中心立柱用无菌套
	具备，≥50个

	1.1.5
	具备机器人专用≤8.5mm大号持针钳，带腕关节，每把使用次数≥15次
	具备，≥2把

	1.1.6
	具备机器人专用≤8.5mm马里兰双极镊，带腕关节，每把使用次数≥14次
	具备，≥2把

	1.1.7
	具备机器人专用≤8.5mm单极手术弯剪，带腕关节，每把使用次数≥10次
	具备，≥5把

	1.1.8
	具备机器人专用≤8.5mm永久电钩，带腕关节，每把使用次数≥10次
	具备，≥1把

	1.1.9
	具备机器人专用≤8.5mm强力持针钳，带腕关节，每把使用次数≥15次
	具备，≥2把

	1.1.10
	具备机器人专用≤8.5mm有孔双极镊，带腕关节，每把使用次数≥14次
	具备，≥2把

	1.1.11
	具备机器人专用≤8.5mm超声刀手术弯剪
	具备，≥6把

	1.1.12
	具备机器人专用≤8.5mm器械套管
	具备，≥4个

	1.1.13
	具备机器人专用≤8.5mm钝型闭孔器
	具备，≥2个

	1.2
	具备≥7mm血管闭合功能
	具备，

	1.3
	支持使用超声刀手术器械
	具备，可主刀医自主控制

	2
	设备使用年限
	≥10年

	三
	适用范围
	　

	1
	妇产科手术
	获得有效的中华人民共和国医疗器械注册证，适用于成人及小儿

	2
	普通外科手术
	获得有效的中华人民共和国医疗器械注册证，适用于成人及小儿

	3
	胸外科手术
	获得有效的中华人民共和国医疗器械注册证，适用于成人及小儿

	4
	泌尿外科手术
	获得有效的中华人民共和国医疗器械注册证，适用于成人及小儿

	▲5
	心外科手术
	获得有效的中华人民共和国医疗器械注册证，适用于成人及小儿


三、伴随服务要求

	1
	产品配置要求
	主机系统：医生控制台一套、患者手术平台一套、影像处理平台（荧光显影高清成像系统）一套、能量平台一台、医生座椅一把，30度三维电子内窥镜（带荧光显影）5把。共计提供能够满足不少于50例手术使用的器械及耗材。

	2
	随机工具、产品要求
	  1、提供以下操作技术资料各一套，其费用包含在投标总价内：（1）产品验收标准；（2）用户手册（中文版）；（3）备品及易损件清单；（4）提供完整的操作使用手册：安装时院方验收；（5）货物制造厂检验报告、合格证书、装箱单和报关单等。

2、联机费用需要包含在项目总价里，由供应商承担。

	3
	安装
	需要安装     

	
	
	确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。

	4
	调试
	设备安装后，由相关资质工程师进行调试，要求7天内负责调试至合格。

	5
	提供技术援助
	提供设备的技术文件，每年定期技术回访。

	6
	培训
	维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。

	7
	验收方案
	按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。


四、售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥60个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保
3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。                                  

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。
4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的8%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。
五、付款方式

合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同金额的70%预付款，剩余30%的货款在设备使用正常的情况下12个月内完成支付。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

六、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：仙霞路1111号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

七、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。


