上海市长宁区妇幼保健院智能气动物流系统

采购公开招标项目

采购需求文件

项目编号：ZC20240015

采购单位：上海市长宁区妇幼保健院

一、项目概况

1.采购项目概况

上海市长宁区妇幼保健院位于上海市长宁区，南临武夷路，西侧毗邻中山西路。项目总用地面积7935平方米。基地位于内环高架以内，绝佳的交通条件、地理优势，必将与国际体操中心联合打造成为区域内重要公共服务建筑。本项目所在地块为F1B街坊F1B-17地块，规划用地面积为7935平方米（以实测为准），建筑高度不大于40米（局部改扩建建筑高度不高于24米），用地范围包括医院既有用地6822平方米（武夷路改扩建侵占医院部分既有用地）和东侧紧邻地块扩大用地1113平方米（以实测为准）。本项目为改扩建项目，床位数为300床。

2.招标范围

本次招标范围为：智能气动物流系统一套，工作站点共16 个，设备连通医院检验科、手术室、病区护士站等科室，实现医院内部科室通过气动物流系统连通。达到科室之间管道高效传输。

3.施工界面划分

| 界面 |  | 完成面 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 子项清单 | 工作内容 |  | 完成单位 |  |
| 土建工程 | 墙面/楼板面设备孔预留/后开 | 按照图纸及业主方案要求，预留/后开墙面及楼板面设备孔洞 |  | 总包单位 | 专业单位提资 |
|  | 预留洞收口 | 气动 | 套管内收口 | 专业单位 |  |
|  |  |  | 套管外建筑收口 | 总包单位 |  |
| 安装工程 | 支架 | 系统设备、管道吊装支架制作、安装及固定 |  | 专业单位 |  |
|  | 管道制作与安装 | 系统管道、现场预制、切割与组装 |  | 专业单位 |  |
|  | 设备安装 | 设备的安装，包含：转换器/风机/站点/转换中心等 |  | 专业单位 | 合同内所有设备安装 |
|  | 电气安装 | 按图纸要求提供系统供电电源进线、预留电源信息点位 |  | 总包单位 | 专业单位提资 |
|  |  | 系统设备线管桥架/放线/接线 |  | 专业单位 |  |
|  |  | 系统配电箱/控制电气箱柜/系统电源等安装 |  | 专业单位 |  |
| 装修工程 | 站点装饰 | 按图纸或甲方要求对站点进行装饰收口 |  | 总包单位 |  |
|  | 气动机房 | 按图纸或甲方要求 |  | 总包单位 | 专业单位提资 |
|  | 其他 | 按专业单位要求预留检修口 |  | 总包单位 | 专业单位提资 |
| 调试验收 | 调试及试运行 | 系统调试及试运行 |  | 专业单位 |  |
| 施工界面如有缺项漏项，以施工设计文件及招投标文件等为准。 |  |  |  |  |  |

4.预算金额：

本项目预算金额595.161893万元；投标最高限价：545.0216万元

投标人的投标总价不得超过该最高限价，否则作无效标处理。投标总价应包含为完成本项目所有图纸、批复所示工作内容产生的一切费用，包括设备采购、运输、保险、安装、调试、试运行，以及必要的检测费、检验费，采购人要求等全部内容。最终结算工程量按实计取，以财务监理审定为准，并不得超过该费用的合同价及最终批复金额。

5.核心产品：

本招标项目核心产品有：气动工作站点、控制系统。

二、主要设备技术规格及要求

（一）该系统共设置气动物流站点16个，具体站点分布详见站点分布表。

| 上海市长宁区妇幼保健院 智能气动物流传输系统站点分布表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 综合楼 |  |  | 站点数 |
| 9F | 病区护士站 |  |  | 1 |
| 8F | 病区护士站 |  |  | 1 |
| 7F | 病区护士站 |  |  | 1 |
| 6F | 病区护士站 |  |  | 1 |
| 5F | 病区护士站 | 病区护士站 |  | 2 |
| 4F | 病区护士站 | 病区护士站 |  | 2 |
| 3F | 产房 | 手术室 | 新生儿 | 3 |
| 2F | 检验采集 |  |  | 1 |
| 1F | 住院药房 | 门急诊检验 |  | 2 |
| B1F |  |  |  | 0 |
| B2F | 病理科 | 检验科 |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 16 |

（二）主要配置要求

2.1共设置气动工作站16个站点，64个传输瓶，1个清洁瓶。

| 序号 | 货物名称 | 详细描述 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点 | 气动工作站点采用前置式工作站，工作站带有收、发功能，既可以发送物品传到对方，也可接受对方传送来的物品。工作站采用钢板外壳制造，外表粉末涂层具有抑菌功能；采用不小于七英寸触摸屏，快捷输入，操作方便；工作站既有通过传输瓶的功能，又具有发送和接收其他工作站传来的物品功能；工作站具有合理的缓冲设计，传送瓶到达前自动减速，确保传送的物品安全到达；工作站应能够分配不同级别的发送和/或接收任务优先级，以确保在最短时间内将传输瓶运输到目的地；可设置任何一个工作站为系统回收站，可以根据需要，专门设置以回收气动传输瓶。 | 1.前置式站点工作站外壳采用钢板材质 2.不小于7英寸触摸屏，操作简便，防水防尘 3.外表面涂层具有抑菌功能 4.尺寸：高度不大于800mm，宽度不大于500mm，厚度不大于500mm 5.上下翻页自动搜索地址簿 6.发送遇忙可自动排队等候 7.中文显示操作提示 8.可中文显示目的站地址、系统状态、发送站地址 9.可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1~10优先级，确保关键科室使用 | 16 | 个 |
| 2 | 智能传输瓶 | 传输瓶有多种规格/颜色可选，可根据医院需求进行定制，加强传输瓶监控及管理，如传输瓶追踪功能，传输瓶快速返回功能等。 | 1.顶部开盖 2.长度不小于250mm，直径不小于110mm 3.最大载重不低于5kg 4.尺寸：高度不大于800mm，宽度不大于500mm，厚度不大于500mm 5.可定制多种颜色，分类管理 6.高强度材料，抗冲击，防破损 7.两端有双旋盖，两端旋转开盖 | 64 | 个 |
| 3 | 清洁瓶 | 清洁瓶用于整个系统管道内的清洁。 | 用于系统管道清洁 | 1 | 个 |
| 4 | 传输瓶追踪及配套管理系统 | 自动识别目的地，实现自动发送，光电传感器用于探测传输瓶发送情况。 |  | 1 | 套 |
| 5 | 不锈钢管道（直管） | SS304不锈钢直管，输送管道直径最常应用的为外径尺寸159-160mm，其他管径可以根据情况定制。管道整体占用空间小，路径规划灵活、科室到达率高。必须与主机设备同为原厂原配。 | 1.规格：不小于6米/根 2. 304型不锈钢管道 3.具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性，适用温度至少包含-20℃~+40℃ 4.直管外径：159-160mm，管壁厚度≥2mm | 504 | 米 |
| 6 | 不锈钢管道（弯管） | SS304不锈钢弯管，转弯半径不大于900mm，输送管道外径尺寸最常应用的为159-160mm，其他管径可以根据情况定制。管道整体占用空间小，路径规划灵活、科室到达率高。必须与主机设备同为原厂原配。 | 1.304型或304型以上牌号的不锈钢管道 2.具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性，适用温度至少包含-20℃~+40℃ 3.弯管外径：159-160mm，管壁厚度：≥2mm 4.转弯半径≤900mm | 100 | 根 |
| 7 | 透明管 | 套管及其他管道附件一部分。 | 1.外径尺寸: 159-160mm透明管 2.PVC材质 | 16 | 米 |
| 8 | 透明弯管 | 套管及其他管道附件一部分。 | 1.外径尺寸: 159-160mm透明弯管 2.PVC材质 3.转弯半径≤900mm | 8 | 根 |
| 9 | 变向弯头 | 套管及其他管道附件一部分。 | 1.外径尺寸: 110mm变向弯头 2.PVC材质 3.用于风机外径尺寸110mm管道至普通外径尺寸159-160mm管道的变径 | 4 | 根 |
| 10 | PVC直管 | 套管及其他管道附件一部分。 | 1.外径尺寸：110mm PVC直管 2.PVC材质 | 4 | 米 |
| 11 | 套管 | 套管及其他管道附件一部分。 | 1.外径尺寸：110mm套管 2.PVC材质 | 20 | 根 |
| 12 | 三口转换器 | 在系统的适当位置会设置三向转换器以提高系统运输效率，转换器内部通过旋转机构由控制面板完成路径转换。转换器采用模块化组装，便于快速更换，占用空间小。 | 1.可在系统内由一主通道分支为若干条通道 2.转换器的机械和电子的小部件应是模块化组装，便于快速更换 3.转换器是为分配收发站而设置，可在系统内由一主通道分支为若干条通道 4.密封材料为特制密封材料 5.传动方式：为直驱式齿轮传动 6.转换器出口配有感应器，使得转换器定位更精准 7.设备内部具有明显的标志，便于设备校准维护 | 6 | 个 |
| 13 | 风机 | 风机系统提供系统管道内抽吸及压缩的空气动力，技术成熟，运行稳定。 ‐风机的气送量≥8.5m³/min，最大压差≥300mbar； ‐风机功率≥5.5kW； ‐传输瓶的传输速度可调：快速5米/秒-10米/秒，慢速0米/秒-5米/秒； ‐低能耗设计，只有在传送时风机才启动，其他时间处于待机状态。 | 1.给系统提供传输动力，运输速度0-10米/秒 2.三相变频风机采用三相380V电机 3.风机的气送量≥8.5m³/min，最大压差≥300mbar，功率≥5.5kw 4.具有空气开关‐用于风向立即逆转的吹吸操作（不改变马达旋转方向） 4.全封闭紧凑结构，标准地面安装，或带控制台的墙式安装，外壳防护等级不低于IP54 5.风机为变频风机，可根据任务情况自动变频 6.风机可实现慢速传输，保证对敏感物资的平稳、安全传输的需求 7.风机只有进行发送和接收的任务时才工作，为节能型风机 | 2 | 个 |
| 14 | 变频器 | 配套风机使用≥5.5kW风机变频器 | 1. 大于等于5.5kW风机变频器 2.配套风机使用 | 2 | 个 |
| 15 | 风向切换器 | 将风机与系统连接，通过将S形弯头移动到不同位置来更改气流的方向，使风机可以在不改变旋转方向的情况下，实现吹-吸的动作 | 1.外径尺寸: 110mm 2.风机可以在不改变旋转方向的情况下，实现吹-吸的动作 3.将风机与系统连接 4.通过将S形弯头移动到不同位置来更改气流的方向 5.完全集成在空气控制系统中 | 2 | 个 |
| 16 | 风机连接套件 | 用于风机与管道及其他配件的连接套件 | 1.风机连接套件 2.用于风机与管道及其他配件的连接 | 2 | 个 |
| 17 | 消音器 | 机房配置有消音器进行消音处理，降低系统工作时的噪音。噪声值符合IEE标准，风机噪声值≤70dB。 | 1.消音器 2.外径尺寸:不大于75mm 3.材质：碳钢 | 4 | 个 |
| 18 | 机房旁通管套装 | 机房旁通管套装，PVC材质 | 1.机房旁通管套装 2.材质：PVC 3.外径尺寸：159-160mm | 2 | 个 |
| 19 | 系统主机与控制系统软件（含站点授权） | 整个气动物流系统完全由计算机实时监控系统运行，并可通过实时3D图像监控整个系统的运转状态。可以记录所有收发送记录并按日期及时间显示功能，显示故障区域及故障代码，并具有故障统计功能。可设置特定站点定时关闭，选择关闭有故障的收发工作站而不影响整个系统的运行。基于CAN-BUS标准工业总线；可视化界面，一键报告生成；运行状况动态全览；远程手机/平板控制与报警信息查看。 | 1.软件系统授权1套及16个站点授权 2.实时显示系统所有部件的工作状态，如转换器位置、风机动作和站点信息 3.全程显示传输瓶通过系统各部件的动态运输状态 4.详细记录所有系统运行数据 5.记录所有已完成的传输任务数据 6.记录传输瓶发送/到达、警告和错误信息等信息 7.详细记录所有系统操作信息，包括转换器、风机动作等 8.记录所有用户服务操作信息 9.输出数据格式需至少包括以下格式的一种：txt, excel, csv或pdf 10.记录系统中已注册登记带RFID标签的传输瓶，包括上次发送和接收目的地、发送次数等 11.允许授权用户对设备的访问服务 12.创建详细的统计信息，包括图表显示（例如条形图） 13.每日、每周、每月或年度统计 14.终身软件免费升级 | 1 | 套 |
| 20 | 总线转换器及附件 | 转换器可将网线信号转换为RS485信号，通讯信号最远可送达≥1000m。 | 1.具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 2.通讯信号最远可送达≥1000m 3.可将网线信号转换为RS485信号 | 1 | 套 |
| 21 | 系统专用供电与通讯电缆 | 系统内的组合专用供电与通讯电缆 | 1.组合数据电缆和电源电缆 2.工作温度-40°至80° 3.工作电压：最高300V 4.外护套具有自熄性和阻燃性 | 1000 | 米 |
| 22 | 电源盒 | 电源输入从220V转换为36VDC的电源盒，具有集成过电压保护，具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能。 | 1.具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 2.将电源输入从220V转换为36VDC 3.通过系统电缆为设备供电 4.主电源组连接到风向切换器 5.具有集成过电压保护 6.电源最远可送达≥1500m； 7.输入电压容许范围：220VAC(+/-10VAC)，50～60HZ | 2 | 个 |
| 23 | 备品备件包及其他附件 | 气动物流系统专用备品备件及其他附件 | 包含常用备品备件及其他附件，如站点位置开关，光电开关，密封圈，摩擦圈，站点及转换器PCB板等 | 1 | 套 |

（三）系统技术规格要求

1.	总体要求

1.1	系统工作原理：通过风机抽取或压缩空气产生的气压变化，借助机电技术和计算机控制技术，通过网络管理和全程监控，将各科室通过管道连为一体，在气流的推动下以传输瓶为载体在密闭的管网中传输物品。

1.2	★传输方式：根据临床使用需求，单管/双向传输。提供原厂技术参数。

1.3	在一个多区系统内，每个工作站，每条支线，每个区甚至是多区转换系统都能够被关闭或从整个系统中隔离而不影响其他区的运行。

1.4	控制方式：根据临床使用需求，中央主控机控制整个系统的运行，计算机实时监控系统运行状态。提供承诺函

1.5	★系统工作站点数：16个站点。

1.6	▲传送速度可调：快速5-10米/秒，慢速0-5米/秒。提供原厂技术参数。

1.7	系统密闭性强，工作站、三向转换器、风向切换器配备专用材质制成的密封圈，确保无气体泄漏。

1.8	安装方式：根据建筑条件需求，管道既可以穿越楼板在室内安装，也可以在室外安装。在室外安装时配有防露、防冻、防水等保温层及防护层，在楼宇之间连接或管道长度超过一定量时，需安装管道延伸补偿装置。

1.9运输安全：根据临床要求，气动物流传输过程保证传输物资安全性，特别是血液标本在传输时不会有任何物理、生物或化学性质的变化，血液标本传送前后指标无本质差异。提供承诺函。

2.	工作站点

2.1	▲根据临床使用需求，工作站外壳应采用钢板材质，外表面涂层应具有抑菌功能。提供原厂技术参数。

2.2	工作站具备自动收、发功能，传输瓶自动落入篮筐。

2.3	▲站点类型：前置式工作站16个，传输瓶从前方装入。配置≥7英寸液晶触摸屏，操作简便。高度≤800mm，宽度≤500mm，厚度≤500mm。提供尺寸设计图。

2.4	工作站应当具有合理的缓冲设计，传送瓶到达前自动减速，确保传送的物品安全到达。

2.5	工作站应能够分配不同级别的发送和/或接收任务优先级，以确保在最短时间内将传输瓶运输到目的地。

3.	传输瓶

3.1	▲提供的传输瓶数量大于等于64个。

3.2	传输瓶可选多种颜色进行分类管理。

3.3	★根据临床使用需求，加强传输瓶监控及管理，如传输瓶追踪功能，传输瓶快速返回功能等。提供品牌厂家出具的承诺函。

3.4	▲根据临床使用需求，传输瓶最大载重不低于5kg。提供原厂技术参数。

3.5	传输瓶具备较好的密封性能可防止液体洒漏和安全发送功能。

3.6	配置清洁传输瓶1个，用于传输管道内部清洁。

4.	输送管道

4.1★采用耐腐蚀耐磨优质304型或304型以上牌号的不锈钢管道。

4.2管道具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性。提供原厂技术参数。

4.2	直管外径：159-160mm，管壁厚度：≥2mm。

4.3	弯管外径：159-160mm，管壁厚度：≥2mm，转弯半径≤900mm。

4.4	★输送管道系统的不锈钢钢管与主机设备同为原厂原配为同一品牌。

5.	风机系统

5.1	▲提供系统管道内抽吸及压缩空气动力，技术成熟，运行稳定。根据临床使用需求，风机噪音不超过70dB。提供原厂技术参数。

5.2	▲风机的气送量≥8.5m3/min，最大压差≥300mbar，功率≥5.5kW。提供原厂技术参数。

5.3	★每台风机须配置独立的变频控制系统。提供品牌厂家出具的承诺函。

5.4	低能耗设计，只有在传送时风机才启动，其他时间处于待机状态。

5.5	机房配置有消音器进行消音处理（消音器组件需在投标配置中体现），降低系统工作时的噪音。

6.	转换器

6.1	采用三向转换器，根据系统设计需要，设置三向转换器提高系统运输效率。

6.2	模块化组装，便于快速更换，满足招标人未来扩大站点数量的要求。

6.3	具有直接在转换器处或从控制电脑远程检查所有电气功能的设施。

7.	控制系统

7.1	完全由计算机实时监控系统运行，并可实时3D图像监控整个系统的运转状态。

7.2	可以记录所有收发送记录并按日期及时间显示功能，显示故障区域及故障代码，并具有故障统计功能。

7.3	可设置特定站点定时关闭，选择关闭有故障的收发工作站而不影响整个系统的运行。

7.4	▲根据临床使用需求，可对运行情况做记录，具有数据浏览图形化功能，可以小时为单位显示运行日志，通过不同颜色显示故障、正常传输、报警、无运行等状态。且具备生成每日/每月使用情况柱形图功能，以图表形式显示每小时/每日传输瓶传输次数，直观的掌握传输量信息及传输任务高峰时段。提供以时、日、月为单位的统计界面截图。

8.	管理体系认证证书

提供投标人的包含智能物流系统设计研发、生产或组装、安装和售后服务的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范畴未提及“生产”或“组装”能力的认证证书无效。

（四）伴随服务技术规格要求

1.	质保期

1.1质保期从医院正式运营之日起不少于四年。

1.2 合同质保期内提供驻地工程师服务。工作日8小时上班制度。

1.3 材料清单中的各材料交货时需提供原产地证明。

1.4 常用备品备件。

1.4.1备品备件应保证至少十年稳定供应。

1.4.2备品备件供应应满足下单后货到现场小于36小时。

1.4.3备品备件清单及报价（见下表）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合价/元 | 主要技术指标 | 遵循的标准、规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5售后维保方案

售后维保方案可根据各厂家规范制定。其中要求：

1.5.1软件系统终身免费升级。

1.5.2▲质保期后维保费用不可超过合同金额的5%（含备品备件、耗材、人工等其他维保费用）。

注：

1、上述技术参数中，“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

2、上述技术参数中，“▲”为重要指标，应提供相应证明材料，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见评分办法。

三、验收要求

- 不锈钢管道应通过气密性、压力性测试。

2、采购人自行组织验收。

项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

四、其他要求

1、本系统应在200日历日内完成设备交货、安装、调试、试运行工作，交付采购方使用。

2、★考虑到气动物流系统正常运作，系统中站点工作站、转换器、输送管道、传输瓶、控制系统、软件系统设备同为同一品牌。

3、投标人除了提供上述投标产品外，还应提供操作人员的现场培训。

3、质保期从医院正式运营之日起不少于四年。

4、投标商需按照业主要求说明供货计划。

五、合同支付方式

1、合同签订生效后，供应商提供票据凭证资料以及合同履约保函，按合同总价的百分之三计算（合同履约保函的有效期至安装验收完成）后15天内，采购人向供应商支付设备合同价款 30％的预付款；

2、供应商安装、调试完毕，经采购人初验合格、第三方验收通过取得使用证、试运行正常，采购人支付合同价款的80％；

3、工程整体竣工后，待审计完成后，支付至结算审定价的97%；

4、尾款比例为3%，医院院区正式运营满四年后支付（无利息）。

本项目支付要求具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。