ZC20250090  上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心一批自动体外除颤器项目                      采购需求文件

上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心一批自动体外除颤器项目

采购需求文件

一、项目概况

1、预算金额：111万元（投标报价高于预算金额作废）

★单套设备+外箱价格不高于5000元，价格包含税费、设备运输费、安装调试费、培训费，超出的做无效标处理。
2、采购内容：自动式体外除颤器（AED）设备，数量：222台
3、交付期：产品交付工作须在采购合同签订之日起15个自然日内；产品安装应于产品交付20个自然日内完成。

4、免费质保期：原厂质保五年。

设备技术参数及配置要求

“★”指标为符合性检查项目，未提供作无效投标处理；“▲”、“#”指标为重要参数指标，作打分项，详见招标文件打分细则。

（一）AED设备基本要求（需提供支持性文件）

★1.产品应具备国家药监局批准入市的医疗器械注册证，且在效期内；
2.产品出厂寿命应≧5 年；

3.设备通过跌落测试：不小于1.5m； 

4.设备防尘防水级别：不小于IP55；

▲5.设备存储环境温度-20℃~70℃；（需提供产品说明书作为佐证材料）
▲6.设备工作环境温度：-5℃~50℃；（需提供产品说明书作为佐证材料）
＃7.具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每周自检、每月自检功能；除上述基本要求外，设备每天、每周、每月自检功能应包含是否能正常进行低能量充放电。（需提供产品说明书作为佐证材料）

8.电池待机使用寿命应≧2年；

9.电极片待机寿命（成人）≧2年。

10.主机操作按键数量不超过3个，避免误操作。

（二）设备性能参数 

▲1.产品应自带物联网通讯功能，支持 wifi或3G/4G/5G 或者蓝牙或者红外等通 讯接口（为接入管理平台提供数据传输功能）；（需提供产品说明书作为佐证材料）
2.具备实现内部智能化或外部扩展智能化管理功能，产品应支持USB、MicroUSB 接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据（为管理平台提供设备相关数据输出， 包括抢救数据可导出、留存）； 

★3.无条件开放数据接口协议，并且提供所需数据内容，包括且不限于 AED 设 备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、 急救数据管理、急救实时反馈等功能（为设备管理、评估提供数据支持，且便于与 管理平台对接）；（投标单位须提供承诺函，若无相关内容承诺函则作为无效标处理）
4. 整机小巧轻便，设备具备一体式把手（有利于救人 时便携移动）；

5. 设备支持中英文功能（便于各类人员使用）；

6. 采用双相波技术；

＃7.具备自适应阻抗补偿技术，阻抗测量范围 30Ω～200Ω；（需提供产品说明书作为佐证材料）
★8.成人模式时，应具备高能量除颤输出能量，成人模式最大输出能量≧200J， 并同时具备自适应逐级升高≧3级能力（有利于高体重及肥胖人群救治）；（需提供产品说明书作为佐证材料）
★9.儿童模式最小输出能量≦50J，儿童模式最大输出能量≧80J，并同时具备自适应逐级升高≧3级能力（在儿童救治中给予一定保护）；（需提供产品说明书作为佐证材料）
10.在待机状态，电极片可与主机预先连接（减少救治环节）；

11.设备的最大峰值电流不超过35MA；

12.录音功能≥60分钟；

13.机器正面有急救流程图，指导施救者正确施救。

（三）外箱参数 

1.箱体材质需采用耐压耐腐蚀材料，并具备防晒防水等功能，具备放置室外 防锈质保需达到5年以上（需提供说明书以及使用寿命实例举证）； 

2.外箱尺寸要求：墙柜高度、宽度、深度≦520ⅹ420ⅹ250mm； 箱内预留扩展 模块位置 （提供证明文件）； 

3.外箱表面需丝印急救流程及自动体外除颤仪(器)使用注意事项；

4.外箱采用市电供电方式，留有市电接口，箱内预留电源插口，便于扩展模块 接电， 根据甲方要求，可实现断电告警功能；

5.箱体可具备采用NB无线低功耗网络功能，根据甲方要求，自适应电信、移动、 联通三家网络4G全网通；

6.外箱开门取用方法：机械开箱，保证任何情况下，都可以第一时间取用自动 体外除颤仪(器)； 

7.外箱需具备开箱报警功能，警示灯声电报警；

8.箱体面板需印制或粘贴防水二维码，且一机一码，以方便资产管理、运维、 统计等工作；

9.外箱要求有封箱警示贴，以防民众随意误开启；

10.外箱安装要求完成插电，具有空气保护开关。 

(四)其他要求

★1.原厂提供5年质保承诺，包括:5年内免费提供到期电极片和电池的更换:质保提供方，在监测到设备异常或接甲方(授权使用方)通知时，投标企业需确保由原厂质保单位 30分钟内到达现场维修或提供备用机，并提供专线联系人。（投标单位须提供承诺函，若无本承诺函则作为无效标处理）
2.制造商指定服务区域内联系人:

2.1.提供原厂质保指定负责人、联系人，如更换，主动通知甲方:

2.2.如委托实施，提供本市指定质保实施方一家，另提供备选质保实施方一家，并确定工作承接顺序以及相应联系人，经销商或生产商提供承诺书；如撤换，提前15天通知甲方，并得到书面确认。

★3.在设备及配套耗材(含电池、电极片等)的质保期内，若因制造商提供的设备或耗材存在设计缺陷、材料瑕、工艺不合格等质量问题，导致教治失败或其他损害后果的，采购人依法不承担任何责任。相关责任由制造商承担，包括但不限于维修、更换、赔偿损失等义务，并确保采购人享有向制造商追究责任及索的权利。（投标单位须提供承诺函，若无本承诺函则作为无效标处理）
★4.因制造商原厂质保专人未在30分钟内到达现场维修或提供备用机，导致的救治不及时从而引发的致救治失败或其他损害后果的，采购人依法不承担任何责任相关责任由制造商承担，包括但不限于维修、更换、赔损失等义务，并确保采购人享有向制造商遍究责任及索赔的权利。（投标单位须提供承诺函，若无本承诺函则作为无效标处理）
说明:

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，应当在“投标申请人标前提问时间前（详见投标人须知前附表）”前提出并附相关证，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实上优于或相当于技术规格的要求。

三、项目供货管理要求

1.本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务，

2.投标人必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续(如有的话)，由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

3.投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件(使用空间、能源条件等)和其他相关条件。

4.中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货(或组织生产)和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理。

四、质量标准与验收要求

1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同的约定的违约责任进行处理。

五、供货时间期限要求

本项目应按照投标邀请中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作要求，设备生产日期须自采购合同签订之日起6个月内完成生产；产品交付工作须采购合同签订之日在15个自然日内；产品安装应于产品交付20个自然日内完成。

六、付款要求

项目验收合格后一次性付款。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

七、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）

本项目供应商资格要求完整如下：
1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；
2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、如果投标人是投标产品制造厂家，应具备医疗器械生产许可；如果投标人是投标产品经营企业，应具备医疗器械经营许可；

4、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

5、本项目不接受联合体投标。

 4 / 4

