上海市长宁区江苏街道社区卫生服务中心所需超声诊断仪器

公开招标项目采购需求文件

- 设备名称：高档超声诊断系统

- 数    量：一套

- 本项目主要内容为上海市长宁区江苏街道社区卫生服务中心配置“超声诊断系统”设备的采购、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务。

- 交付地点：上海市长宁区江苏街道社区卫生服务中心指定交货地点。

- 服务期限：合同签订后2个月内完成设备运输、安装调试及验收。

本项目预算总金额（项目最高限价）120万元。投标人的投标总报价不得超过本项目的最高限价，经评审后投标报价超出以上限定金额的作无效响应处理。

- 付款方式：供应商开具发票后，1个月内支付100%货款。（合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）。

- 设备用途说明：

全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、心脏、血管（外周、颅脑、腹部）；浅表小器官（乳腺、甲状腺等）、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

- 主要技术规格及系统概述：

4.1主机成像系统包括：

4.1.1. 具备≥21.5英寸LED高分辨率彩色液晶显示器，显示比例为16:9, 采用IPS平板转换技术，无闪烁

4.1.2. 彩色显示器分辨率≥1920×1080p，支持前后折叠，左右自由旋转

4.1.3. 液晶触摸屏，屏幕≥13.3英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数

4.1.4. 系统控制面板背光灯可通过关闭/白色/蓝色（未使用/ 可用/激活）三种模式调节

4.1.5. 自动闪烁伪像抑制技术：自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示从而减少伪像

4.1.6. 固态硬盘≥500G,四轮万向移动，每个轮子支持单独锁止

4.1.7. 常规探头接口≥4个，实时激活互通互换，支持热插拔

4.1.8. 所有探头均支持透镜纯晶材料，实现更高效的性能和更强的信号带宽。

4.1.9. 所有探头均支持透镜探头技术，提供出色的轴向聚焦和整个声场内的均匀波束强度

4.1.10.	零阻尼无针微触点式探头接口技术，提升探头插拔效率，增强单位面积信号传输功率，可提高信噪比，增强信号传输效果

4.1.11.	支持动态变频技术，最大优化宽频带超声探头的频率带宽，使客户得到适当频率下最佳图像效果

4.1.12.	设备扩展视频接口支持HDMI,S-VIDEO等多种常见高清视频输出格式

4.1.13.	设备支持USB接口≥6个

4.1.14.	控制面板上下可调，距离≥11CM

4.1.15.	线密度≥512

4.1.16.	设备支持扩展无线网络适配器，支持无线网络传输HIS/RIS系统，支持无线网络存储病例图像至PACS服务器

4.1.17.	数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元

4.1.18.	数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW)；

4.1.19.	高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）

4.1.20.	彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向性彩色多普勒能量图,血管增强技术

4.1.21.	能量多普勒帧率≥326fps

4.1.22.	多普勒成像支持高脉冲重复频率，最高可达≥52000Hz。

4.1.23.	频谱多普勒取样门：0.5-20mm

4.1.24.	壁滤波器14-6055Hz,≥7级别可调

4.1.25.	彩色组织多普勒成像：支持彩色组织多普勒速度图和彩色组织多普勒能量图

4.1.26.	支持高血流灵敏模式，可将低滤波设置与较低的脉冲重复频率结合，可实现常规低速血流的最高灵敏度

4.1.27.	支持血流中和模式，可利用适应性壁滤波在闪烁抑制和最大灵敏度之间实现最佳平衡

4.1.28.	支持血流高优化模式，可针对脉动血管和脉管狭窄时常见的高动脉血流进行优化显示

4.1.29.	血流脉冲多普勒频谱、组织多普勒频谱、连续波多普勒频谱

4.1.30.	实时二同步/三同步能力

4.1.31.	频谱及图像电影回放功能

4.1.32.	自动频谱跟踪及计算

4.1.33.	全数字化多波束形成器

4.1.34.	组织谐波成像（具备≥两种谐波成像技术）

4.1.35.	宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调, 并可在屏幕上显示具体数值

4.1.36.	动态组织对比增强技术，降低噪声，减少伪像，三档分级可调；灰阶图谱≥9个，彩色图谱≥16个

4.1.37.	动态组织对比增强技术与其他高级成像模式兼容，包括高级空间复合成像、组织谐波成像和智能图像技术等

4.1.38.	高清放大技术：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频，支持血管增强技术

4.1.39.	实时自动图像优化和一键优化功能，可实时优化二维灰阶图像、彩色多普勒和频谱多普勒

4.1.40.	自定义组织成像功能，支持自定义声速优化二维图像显示效果。声速数值触摸屏可见

4.1.41.	高清放大技术的放大倍率可达≥10倍

*4.1.42. 具备血管增强技术，完全去除取样框内血流的成像同时有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥7级可调（附使用该技术对比图证明）

4.1.43.	人工智能自定义组织成像技术，通过设定的声速，自动优化图像成像效果

4.1.44.	内置一体化超声工作站

4.1.45.	内置DICOM3.0标准输出协议

4.1.46.	支持快速启动功能，可在待机状态下5秒内还原到工作界面

4.1.47.	设备支持内置工作电池，最高待机时间≥180分钟

4.1.48.	设备支持内置工作电池，最高运行工作时间≥90分钟

4.1.49.	支持抽拉式物理键盘，不需打字时可将键盘收纳到机身内部，不挤占操作空间

*4.1.50.	支持血流标识技术，标定彩色血流速度范围，并用特殊颜色渲染，便于识别复杂血流情况及发现隐蔽的狭部及其他组织结构。支持单一速度描记和范围速度描记两种模式，可实现自定义设置范围大小

*4.1.51.	彩色血流支持人工智能渲染技术，根据复杂边界及血流层次或方向的不同，调节彩色图谱，优化彩色模式下组织边界显示，可做到兼顾血流动力学与二维组织边界的观察，分级可调，≥4级

4.1.52.	支持左心造影模式，可获得更好的心内膜对比度，改善的信噪比和更好的穿透力可以降低MI（MI＜0.1），提供更长的造影剂显影持续时间

4.1.53.	组织多普勒成像，采用多变量运动识别技术标识心肌、瓣膜等部位的多普勒频移信息，在多种成像模式中显示组织的速度、加速度等频移信号

4.1.54.	标配FAST快速创伤评估预设模式，可快速帮助用户判断患者伤情，满足急重症使用续期

4.1.55.	标配Lung肺部超声预设，支持凸阵、相控阵和线阵探头，帮助识别肺部超声伪像，判断患者肺部病变情况

4.2测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

4.2.1.	一般测量, 距离、面积、周长等

4.2.2.	妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕妇龄及生长曲线、羊水指数等

4.2.3.	对体表标记和箭头长短方向的调节支持旋钮和触摸屏两种调节方式

*4.2.4.	同时具备二维B型和M型的360°心功能测量技术，直接获取心脏功能EF值。在二维灰阶模式下取样线可以进行360°调整，无需进入M模式下即可测得EF值。同时具备解剖M型支持线型取样和自由描记取样功能

4.2.5.	多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）

4.2.6.	外周血管测量与分析

*4.2.7.	专业髋关节发育评估测量技术：支持左右两侧髋关节角度的测量，提供Graf法分级选项，并支持在机显示Graf分级表格，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断。并具备患者报告功能。髋关节图像支持90°旋转模式。（提供在机Graf图表）

4.3 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元

4.3.1.	数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

4.3.2.	硬盘≥500G固态硬盘

4.3.3.	电影回放≥60秒

4.3.4.	支持DVD/USB数据存储

4.3.5.	具备主机图像数据存储；

4.3.6.	一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像

4.3.7.	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

4.3.8.	设备内置USB接口≥6个

4.3.9.	USB接口，CD-RW及DVD-RW驱动，图像储存格式可用于PC计算机无需特殊软件

4.3.10.	一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像

4.3.11.	具备并开通DICOM 连接、Worklist、Print、MPPS等功能

4.4输入/输出信号：

4.4.1.	输入方式：DICOM、USB2.0、USB3.0、RJ45、S-Vide、DVI、DVD等

4.4.2.	输出方式：DICOM、DVI、RJ45、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI、DVD等

4.4.3.	医学数字图像和通信DICOM3.0标准输出协议

4.4.4.	输出文件格式支持：TIFF，AVI和 DICOM。通过 LAN、WLAN、WIRELES连接实现与PACS

五．系统技术参数及要求：

5.1	系统通用功能

5.1.1.	支持高清显示器,显示器色阶≥1670万色, 显示器亮度≥170cd/m²,显示器响应时间：≤14毫秒

*5.1.2.	具备液晶触摸屏，屏幕≥13.3英寸，触摸屏分辨率≥1920×1080p，触摸屏像素点距0.1529mm×0.1529mm

5.1.3.	主机重量≤70Kg

5.1.4.	设备工作噪声≤33dB

5.1.5.	常规探头接口≥4个，全部激活可互通互用

5.1.6.	主机具备一体化耦合剂加热装置

5.1.6.1	360度环绕加热方式，加热更均匀

5.1.6.2	加热温度分级可控，三档可调，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪

5.1.7.	预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节

5.2	探头规格

5.2.1.	二维、彩色、多普勒均可独立变频

5.2.2.	腹部凸阵探头具备动态变频技术：2.5-5.0MHz

5.2.3.	血管/小器官线阵探头具备动态变频技术：6.2–14.0MHzp

5.2.4.	心脏相控阵探头具备动态变频技术：2.5-4.0MHz

5.2.5.	腔内微凸阵探头具备动态变频技术：5.0-9.4MHz

5.2.6.	扫描深度≥35cm

5.2.7.	B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD

5.2.8.	探头可配备穿刺导向装置

5.2.9.	支持无针微触点式探头接口，保证信号完整性，提高信噪比

5.3	二维显像主要参数

5.3.1.	显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示

5.3.2.	二维图像成像频率变频数≥8个，所有频率均可视可调

5.3.3.	增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节

5.3.4.	高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频

5.3.5.	支持全屏模式，允许用户更高图像大小，三档可调，最高放大比例为≥156%（100%+56%）

5.3.6.	接收方式：独立接收和发射通道数，四倍多波束信号并行处理

5.3.7.	接收超声信号系统动态范围≥329dB

5.4	彩色多普勒

5.4.1.	显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）、血管增强技术（Clarify VE）

5.4.2.	扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥11帧/秒

5.4.3.	具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.4.4.	自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态

5.4.5.	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.4.6.	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围：-30°～ +30°

5.5	频谱多普勒

5.5.1.	显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD)

5.5.2.	频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥3个;

5.5.3.	频谱多普勒取样容积范围：0.5mm-20.0mm多级可调;

5.5.4.	最低测量速度：≤ 0.1cm/s (非噪声信号)

5.5.5.	零位移动≥13级

5.5.6.	显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位

5.5.7.	滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

5.5.8.	实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.6	超声功率输出调节：

5.6.1.	B/M、PWD、COLOR DOPPLER

5.6.2.	输出功率选择分别分级可调

5.7	记录装置

5.7.1.	内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存

5.7.2.	主机硬盘容量≥500GB固态硬盘

5.7.3.	DVD-RW或USB图像存储

5.7.4.	USB接口≥6个，用于图像传输

配置清单：

1.超声设备主机1台
2.腹部凸阵探头1把

3.血管/小器官线阵探头1把

4.心脏相控阵探头1把

5.腔内微凸阵探头1把

售后服务：1、设备整机保修壹年。设备报修后2小时内响应，12小时内到达现场维修。

2、具备售后服务的能力，在中国境内具有固定的售后服务机构并配备受过专业培训的售后服务人员；

3、质量保证期内每年至少提供1次原厂维护保养，质量保证期后终身免人工费用；

培训要求：设备到货后供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练操作。对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

注：1、上述“*”号为必须实质响应的内容，若不满足每条扣5分。两个或两个以上“*”不满足，则技术分为0分。

2、普通指标项，若不满足每条扣1分。）

3、投标人应具有医疗器械生产许可或医疗器械经营许可；

4、投标的整机设备应具有医疗器械注册许可。