上海市长宁区妇幼保健院所需彩色多普勒超声诊断医疗设备公开招标项目

——标包一采购需求文件（彩色多普勒超声诊断系统）

# 技术参数

- 用途：用于妇产科、腹部、心脏、新生儿、浅表组织、小器官、外周血管等病例诊断，进行临床科研和疑难病例远程会诊等智能化超高端彩色多普勒超声诊断系统

- 具备高端彩色超声诊断系统功能

2.1、高清 LED 显示器≥21寸，分辨率≥1920×1080，具备上下升降、左右旋转、前后仰俯功能

2.2、具备彩色触摸控制屏尺寸≥13寸，具备各种功能及参数设置功能

2.3、具备操作面板电动控制功能，至少包含：升降、旋转、前后位置调节，具备万向多关节连接支臂

2.4、系统动态范围≥360dB

2.5、具备二维灰阶成像、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲多普勒显示及分析功能

2.6、具备动态核磁成像功能，具备≥5级调节功能，支持所有探头

2.7、具备智能图像增强功能

2.8、具备高清成像功能

2.9、具备精细血流成像功能，用于检测低速血流信号和显示细微血管

2.10、具备微细血流灌注功能，用于观察微血管结构的血流灌注情况，实现类似造影成像效果

★2.11、具备微细血流灌注成像定量分析功能，用于定量显示血管指数

2.12、具备立体血流显示功能，用于探查血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，能与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用，支持所有探头

2.13、具备胎儿心率自动测量功能，能自动识别频谱，用于自动测量及显示胎儿心率

2.14、具备胎儿生长参数智能检测功能，用于智能识别和检测胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构和自动测量生长参数

2.15、具备双幅实时动态显示功能，用于同屏显示二维及彩色血流的实时图像

★2.16、具备宫颈弹性成像功能，用于评价宫颈软硬度，不依赖外界压力，利用动脉搏动产生应变获得弹性成像图像，具备质控功能智能评估稳定性后自动冻结功能，用于自动获取宫颈弹性对比指数、硬度比、宫颈内、外口应变值等量化参数

2.17、具备四维成像功能

2.17.1、具备静态3D、实时立体3D/4D功能

2.17.2、具备三维显示模式≥3种，至少包含：表面模式、透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)、亮度模式

2.17.3、具备立体彩色、能量多普勒成像单元功能

2.17.4、具备任意形状体积计算功能,具备多种结果分析功能

2.17.5、具备胎儿仿真成像功能，具备皮肤和组织显示功能，用于异常结构诊断的三维成像显示

2.17.6、 具备水晶成像功能，用于在容积成像时同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，用于分辨气管

2.17.7、具备水晶血流成像功能，具备血流信息显示功能，用于不同平面和深度的血管结构成像，用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断

2.17.8、具备断层成像功能，具备3维立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，具备实时扫查功能，能同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距调节范围至少包含：0.5mm-10mm

2.18、具备妇科子宫三维自动成像，一键自动成像，不需要手动勾画子宫内膜线。

2.19、具备一般测量功能，至少包含：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积

2.20、具备产科测量与分析功能，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示功能

2.21、具备妇科测量与分析功能，具备新生儿髋关节测量并给出自动分型报告

2.22、具备腹部、小器官、心脏测量与分析功能

2.23、具备输入/输出信号功能

2.23.1、输入端口至少包含：USB3.0、DICOM、外部音频；输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0

2.23.2、主机内置USB接口数量≥6个

2.24、具备二维成像功能

2.24.1、凸阵探头，全视野，18cm深度时，扫描速率≥35帧/秒

2.24.2、最大显示深度≥40cm

2.24.3、具备B、B/M、C、D独立增益调节功能，数码TGC≥10段增益补偿调节，具备液晶触摸屏直接调节和存储功能

2.24.4、针对不同的脏器检查，具备最佳图像的检查条件预置功能

2.25、具备频谱多普勒功能

2.25.1、至少包含：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）

2.25.2、 PW血流速度≥10m/s，CW血流速度≥15m/s

2.25.3、最低测量速度≤1mm/s

★2.25.4、取样框宽度范围至少包含：0.5mm-20mm

2.26、具备彩色多普勒功能

2.26.1、显示方式至少包含：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示

2.26.2、凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥30帧/s

2.26.3、最低平均血流测量速度≤1.5cm/s

2.27、具备优化多种参数功能，具备自动优化二维、彩色及频谱图像、调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度功能

2.28、具备耦合剂加热功能，具备双档调节功能

2.29、具备超声图像及病案管理系统功能

2.29.1、具备固态硬盘存储患者数据信息功能，能永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

2.29.2、具备出厂SSD固态硬盘，硬盘容量≥1T

2.29.3、具备动态图像、静态图像以电脑通用格式直接存储功能，无需特殊软件即能在电脑上直接查看图像

2.29.4、具备图像存储与回放重现功能

3、具备探头功能

3.1、所有探头接口具备无针触电式，探头接口≥4个，全激活任意互换，2D及3D探头接口通用，支持3D及实时3D成像

3.2、所有探头具备超宽频带变频功能，具备频段及频率数字双重显示功能，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种，多普勒频率可最大选择≥2种，中心频率的变频频段或频率具体数字具备屏幕可调功能

★3.3、二维单晶腹部凸阵探头频率范围至少包含：2MHz-9MHz，

3.4、单晶线阵探头频率范围至少包含：2MHz-14MHz

★3.5、单晶相控阵探头频率范围至少包含：2MHz-5MHz

3.6、二维微凸腔内探头频率范围至少包含：2MHz-11MHz

4、配置基本要求

4.1 彩色超声诊断系统主机 1

4.2 探头 :

4.2.1 腹部单晶体凸阵探头 1

4.2.2 单晶体线阵探头 1

4.2.3 单晶体相控阵探头 1 4.2.4 微凸腔内探头 1

- 注：上述“★”号为重要响应的内容,若不满足作相应扣分处理，每有一项不满足扣3分，扣完为止。普通参数及功能要求，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

- 其他要求

- 项目交货验收要求：设备到货后，免费提供设备安装调试和培训，并提供设备配套的使用说明或操作手册，设备软件及配置完整。

- 付款方式：设备验收合格后，供应商出具对应的发票给到医院，6个月内支付100%货款。

- （合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）。

- 针对项目投标人要求（详见本项目采购文件相关内容）

售后部分

提供免费保修年限为36个月，36个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器验收合格之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；供应商需承诺保修期满后的年度保修价格不高于设备总价的8%；提供主要备配件价格清单。

对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。

- 技术培训及资料移交要求：交货20天内完成安装、调试、培训。