上海市长宁区妇幼保健院所需彩色多普勒超声诊断医疗设备公开招标项目

——标包二采购需求文件（全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统）

一、项目概述

- 1、设备名称及数量：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统，1套

2、交付日期：合同签订2个月内到货

3、交付地点：

二、技术需求

| 1 | 设备用途 |
| --- | --- |
| 1.1 | - 满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 |
| 2 | 配置要求 |
| 2.1 | 超声诊断系统主机1套 |
| 2.2 | 腹部探头1把 |
| 2.3 | 高频腹部凸阵探头1把 |
| 2.4 | 相控阵探头1把 |
| 2.5 | 新生儿心脏探头1把 |
| 2.6 | 腔内探头1把 |
| 3 | 技术参数要求 |
| 3.1 | 主机系统 |
| 3.1.1 | - ≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度 |
| 3.1.2 | - 探头接口1个，可扩展到3个 |
| 3.1.3 | - 整机重量≤6.5kg（含电池） |
| 3.1.4 | - 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能 |
| 3.1.5 | - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） |
| 3.1.6 | - 主机自带物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个 |
| 3.2 | 系统成像技术 |
| 3.2.1 | - 多角度空间复合成像技术，支持≥8条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头（提供厂家技术资料证明） |
| 3.2.2 | - 频率复合成像 |
| 3.2.3 | - 斑点噪声抑制成像 |
| 3.2.4 | - 回波增强技术 |
| ▲3.2.5 | - 一键自动优化，包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影。（提供厂家技术资料证明） |
| 3.2.6 | - 一键实现全屏放大 |
| 3.2.7 | - 10倍局部放大（支持前端、后端放大） |
| 3.3 | 高级成像功能 |
| 3.3.1 | - 可支持造影成像及定量分析单元 |
| 3.3.1.1 | - 可用于腹部、浅表和微血管造影 |
| 3.3.1.2 | - 可支持时间强度分析曲线和运动追踪 |
| 3.3.1.3 | 可支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。 |
| 3.3.2 | - 支持穿刺针增强技术，双屏实时对比显示增强前后效果，增强平面角度可调，步进10° |
| 3.4 | 测量分析和报告 |
| 3.4.1 | - 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 |
| 3.4.2 | - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |
| 3.4.3 | - 妇科/产科专用测量及分析 |
| 3.4.4 | - Auto EF射血分数自动测量 |
| 3.4.4.1 | - 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面 |
| 3.4.4.2 | - 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV |
| 3.4.4.3 | - 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线 |
| 3.4.5 | - 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量 |
| 3.5 | 检查存储和管理 |
| 3.5.1 | - ≥240G固态硬盘 |
| 3.5.2 | - 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 |
| 3.5.3 | - 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 |
| 3.5.4 | - 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 |
| 3.6 | 连通性要求 |
| 3.6.1 | - 参考信号:心电，呼吸波，心电触发 |
| 3.6.2 | - 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口 |
| 3.6.3 | - 支持数据无线传输 |
| 3,6.4 | - 支持DICOM3.0系统， |
| 3.6.5 | - 外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口 |
| 3.6.6 | - 专用台车：可升降 |
| 3.6.7 | - 具备可装卸探头扩展槽 |
| 3.7 | 系统技术参数及要求 |
| 3.7.1 | 二维灰阶模式 |
| 3.7.1.1 | - 焦点：4个，动态可调 |
| 3.7.1.2 | - 最大显示深度:≥39cm |
| ▲3.7.1.3 | - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 |
| 3.7.1.4 | - 动态范围: 30-190dB，可视可调 |
| 3.7.1.5 | - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 |
| 3.7.1.6 | - 伪彩图谱: ≥8种 |
| ▲3.7.1.7 | - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 |
| 3.7.2 | 彩色多普勒成像 |
| 3.7.2.1 | - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
| 3.7.2.2 | - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |
| 3.7.2.3 | - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) |
| 3.7.2.4 | - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 |
| 3.7.2.5 | - 支持B/C 同宽 |
| 3.7.3 | 频谱多普勒模式 |
| 3.7.3.1 | - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |
| 3.7.3.2 | - PW最大速度: ≥8.98m/s |
| 3.7.3.3 | - 最小速度: ≤5mm/s |
| 3.7.3.4 | - 取样容积: 0.5-20mm |
| 3.7.3.5 | - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) |
| 3.7.3.6 | - 零位移动：≥8 级 |
| 3.8 | 探头规格 |
| 3.8.1 | 腹部探头1把，频率范围至少包含：2.0-5.0MHz |
| 3.8.2 | 高频腹部探头1把，频率范围至少包含：3.0-12MHz |
| 3.8.3 | 成人相控阵探头1把，频率范围至少包含：2.0-4.0MHz |
| ▲3.8.4 | 腔内探头1把，扫描角度≥180°，频率范围至少包含：3.0-12.0MHz |
| ▲3.8.5 | 新生儿心脏探头1把，频率范围至少包含：3.0-11.0MHz |
| 4 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 投标人负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由投标人承担） |
| ★4.2 | 整机原厂保修≥36个月，保修期自验收签字之日起计算。 |
| 4.3 | 供应商应保证设备维修所需的所有零配件供应期限≥10年。 |
| 4.4 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。供应商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。 |
| 4.5 | 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由供应商承担；保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收取零件费用，零件费用按市场价的70%收取。 |
| 4.6 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册 |
| 4.7 | 质量保证：投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求 |
| 4.8 | 设备验收：设备安装后，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。 |

注：上述“★”号为非常重要响应的内容,必须满足（若不满足要求的，则技术分扣15分）；带“▲”为重要指标，若不满足作相应扣分处理，每有一项不满足扣5分，扣完为止。普通参数及功能要求，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

- 其他要求

- 付款方式：设备验收合格后，供应商出具对应的发票给到医院，6个月内支付100%货款。

- 合同履约

- 合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 针对项目投标人的要求（详见本项目采购文件相关内容）