上海市长宁区妇幼保健院核磁共振(3T)系统公开招标项目

招标需求文件

一、项目概况

1、设备名称：核磁共振(3T)系统

2、数量：1套

3、设备用途：主要用于临床磁共振检查成像诊断

4、交付地点：上海市长宁区妇幼保健院指定交货地点

5、交货期限：2025年9月30日前（包括安装调试并验收）

6、支付方式：全额财政支付。合同签订后，2025年11月底前支付14999940元；2026年正常使用并验收合格后支付余款。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

7、本项目属于货物类招标项目，核心产品：核磁共振(3T)系统。

8、本项目不接受进口产品。

- 产品技术指标要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁体 |  |
| ★1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
| 1.2 | 中心共振频率 | ≧127MHz |
| 1.3 | 应用类型 | 全身通用型 |
| 1.4 | 磁场类型 | 超导 |
| 1.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
| 1.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
| 1.7 | 超导匀场 | 提供 |
| 1.8 | 病人个性化匀场 | 提供 |
| 1.9 | 高级高序匀场 | 提供 |
| 1.10 | 磁体骨架材质 | 3.0T专用高强度玻璃纤维 |
| 1.11 | 磁体外壳材料 | 3.0T专用不锈钢 |
| 1.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≦174cm |
| 1.13 | 磁体长度（含外壳） | ≧196cm |
| ★1.14 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≧70cm |
| 1.15 | 患者检查孔道长度 | ≦165cm |
| 1.16 | 磁体为两端开放式设计 | 具备 |
| 1.17 | 磁体为对称式设计 | 具备 |
| ★1.18 | 磁体重量（含液氦） | ≦5吨 |
| 1.19 | 磁场稳定度 | ≦0.1ppm/h |
| 1.20 | 磁场均匀度（V－RMS测量法 32点24平面） |  |
| 1.20.1 | 50cmDSV | ≦1.73ppm |
| ▲1.20.2 | 40cmDSV | ≦0.25ppm |
| 1.20.3 | 30cmDSV | ≦0.06ppm |
| 1.20.4 | 20cmDSV | ≦0.02ppm |
| 1.20.5 | 10cmDSV | ≦0.005ppm |
| 1.21 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
| 1.22 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦5.2m |
| ▲1.23 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.8m |
| 1.24 | 1高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦7.8m |
| 1.25 | 1高斯磁力线径向范围： | 径向≦4.8m |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 中空内冷式 |
| 2.2 | 梯度系统 |  |
| 2.2.1 | 梯度模块/模式 | 单梯度 |
| 2.2.2 | 梯度场强（非有效值） | ≧45mT/m（非有效值） |
| 2.2.3 | 梯度切换率（非有效值） | ≧200T/m/s（非有效值） |
| 2.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |
| 2.4 | 工作周期 | 100% |
| 2.5 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |
| 2.6 | 梯度工作方式 | 非共振 |
| 2.7 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |
| 2.8 | 最短爬升时间 | ≦0.225ms |
| 3 | 病人床与环境调节系统 |  |
| 3.1 | 扫描床最低高度 | ≦52cm |
| 3.2 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≧250kg |
| 3.3 | 扫描床水平运动最大速度 | ≧250mm/sec |
| 3.4 | 智能触控病人定位系统 | 具备 |
| 3.5 | 一键定位，无需激光灯 | 具备 |
| 3.6 | 床旁扫描操控系统 | 具备 |
| 3.7 | 磁体液晶显示系统 | 具备 |
| 3.8 | 扫描床自动步进 | 具备 |
| 3.9 | 足先进扫描模式 | 具备 |
| 3.10 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |
| 3.11 | 扫描范围 | ≧182cm |
| 3.12 | 扫描床内一体化线圈物理长度 | ≧113cm |
| 3.13 | 扫描床进出范围 | ≧264cm |
| 3.14 | 磁体床旁双侧扫描控制面板 | 具备 |
| 3.15 | 可双侧控制进床距离 | 具备 |
| 3.16 | 可双侧控制进床速度 | 具备 |
| 3.17 | 可双侧控制扫描床退至原始位置 | 具备 |
| 3.18 | 可双侧控制扫描床退至定位位置 | 具备 |
| 3.19 | 操作间紧急制动系统 | 具备 |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 光纤射频技术 | 具备 |
| ▲4.2 | 射频发射技术平台，提供TimTX Trueshape或MultiDrive或Multitransmit 4D等 | 具备 |
| 4.3 | 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内 | 具备 |
| ▲4.4 | 射频功率 | ≦30KW |
| 4.5 | 射频系统模数转换器（ADC）个数，提供datasheet 证明 | ≧64 |
| 4.6 | 射频噪音水平 | ≦0.5dB |
| 4.7 | 射频激发线圈驱动点数 | ≧8点 |
| 4.8 | 每个通道皆有一一对应的模数转换器 提供datasheet 证明 | 具备 |
| 4.9 | 同步接收通道数 | ≧64 |
| 4.10 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |
| ▲4.11 | 发射带宽 | ≧1.25MHZ |
| 4.12 | 每通道同时并行采样接收带宽 | ≧1MHZ |
| 4.13 | 采样模式 | 直接数字化采样 |
| 4.14 | 独立射频放大器驱动数量 | ≧2个 |
| ▲4.15 | 单视野不移床一次扫描最大接收通道数（非无限通道） | ≧64 |
| 4.16 | 必须具备线圈： |  |
| 4.16.1 | 一体化头颈组合成像线圈 | 具备 |
| 4.16.2 | 腹部组合成像线圈 | 具备 |
| 4.16.3 | 一体化全脊柱线圈 | 具备 |
| 4.16.4 | 中号关节柔性线圈 | 具备 |
| 4.16.5 | 大号关节柔性线圈 | 具备 |
| 4.16.6 | 肩关节线圈 | 具备 |
| 4.16.7 | 踝-膝一体化关节线圈 | 具备 |
| 4.16.8 | 乳腺线圈 | 具备 |
| 4.16.9 | 腕关节线圈 | 具备 |
| 4.16.10 | 线圈组合扫描技术 | 具备 |
| 4.17 | 射频噪音水平 | ≦0.5dB |
| 4.18 | 发射增益 | ≧80 dB |
| 4.19 | 相位分辨率或精准度 | ≦0.005 deg |
| 5 | 静音技术 | 各厂家需提供最新静音扫描技术 |
| 5.1 | SilenZ Scan或同类技术 | 具备 |
| 5.2 | SilenZ Scan可实现Zero TE（TE=0） | 提供Datasheet证明 |
| 5.3 | Zero TE可以应用于血管成像，关节成像等 | 提供 |
| 6 | 计算机系统 |  |
| 6.1 | 操作系统 | Linux系统 |
| 6.2 | 主CPU主频 | ≧3.6GHZ |
| 6.3 | 主CPU内核数 | ≧4个 |
| 6.4 | 主内存 | ≧64GB |
| 6.5 | 最大重建矩阵 | ≧1024×1024 |
| 6.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≧75000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 6.7 | 阵列处理器内存 | ≧128GB |
| 6.8 | 系统硬盘容量 | ≧960GB |
| 6.9 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |
| 6.10 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |
| 6.11 | 显示器 | ≧24英寸彩色LCD液晶显示 |
| 6.12 | 显示图像分辨率 | ≧1920×1200 |
| 6.13 | 实时MIP | 具备 |
| 6.14 | 实时MPR | 具备 |
| 6.15 | 三维表面重建技术SSD | 具备 |
| 6.16 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |
| 6.17 | 图像减影，电影回放 | 具备 |
| 6.18 | 实时互动多平面重建 | 具备 |
| 6.19 | 动态定量分析软件： | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |
| 6.20 | 实时心电波形显示 | 具备 |
| 6.21 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 具备 |
| 7 | 后处理接口 |  |
| 7.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） | 具备 |
| 7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |
| 7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 具备 |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1 | 最大FOV | ≧500mm |
| 8.2 | 最小FOV | ≦5mm |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≦0.1mm |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≦0.05mm |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≧1024×1024 |
| 8.6 | 最小采集矩阵 | ≦32×32 |
| 8.7 | EPI 最大回波链 | ≧512 |
| 8.8 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≦1.7ms |
| 8.9 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≦0.6ms |
| 8.10 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≦2.5ms |
| 8.11 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≦0.9ms |
| 8.12 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≦3.5ms |
| 8.13 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≦1.3ms |
| 8.14 | 2D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≦3.8ms |
| 8.15 | 2D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≦2.0ms |
| 8.16 | 2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≦3.2ms |
| 8.17 | 2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≦1.6ms |
| 8.18 | 3D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≦65ms |
| 8.19 | 3D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≦7ms |
| 8.20 | 3D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≦60ms |
| 8.21 | 3D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≦6ms |
| 8.22 | 2D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≦0.90ms |
| 8.23 | 2D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≦0.18ms |
| 8.24 | 2D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≦0.62ms |
| 8.25 | 2D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≦0.18ms |
| 8.26 | 2D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≦0.46ms |
| 8.27 | 2D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≦0.18ms |
| 8.28 | 3D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≦1.00ms |
| 8.29 | 3D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≦0.18ms |
| 8.30 | 3D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≦0.61ms |
| 8.31 | 3D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≦0.18ms |
| 8.32 | 3D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≦0.48ms |
| 8.33 | 3D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≦0.18ms |
| 8.34 | EPI最短ESP时间（256矩阵） | ≦0.540ms |
| 8.35 | EPI最短ESP时间（128矩阵） | ≦0.312ms |
| 8.36 | EPI最短ESP时间（64矩阵） | ≦0.212ms |
| 8.37 | 临床采集弥散加权系数B值 | ≧10,000s/mm2 |
| 9 | 扫描技术与序列 |  |
| 9.1 | 自旋回波序列： | 具备 |
| 9.1.1 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |
| 9.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 9.1.3 | 单次激发SE/FSE | 具备 |
| 9.1.4 | 反转恢复（IR）序列 | 具备 |
| 9.1.5 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |
| 9.1.6 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |
| 9.1.7 | STIR压脂序列 | 具备 |
| 9.1.8 | 单次激发快速IR | 具备 |
| 9.1.9 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 9.1.10 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |
| 9.1.11 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
| 9.2 | 梯度回波(GRE) 序列 | 具备 |
| 9.2.1 | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 9.2.2 | 同反相位技术 | 具备 |
| 9.2.3 | 梯度多回波序列 | 具备 |
| 9.2.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.2.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.2.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |
| 9.2.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |
| 9.2.8 | 磁化传递技术 | 具备 |
| 9.2.9 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |
| 9.3 | EPI 序列 |  |
| 9.3.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 9.3.2 | 多次激发EPI | 具备 |
| 9.3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 9.3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 9.3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 9.4 | K空间成像技术 |  |
| 9.4.1 | 并行采集技术 | 具备 |
| 9.4.2 | 部分扫描采集技术 | 具备 |
| 9.4.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 9.4.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 9.4.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |
| 9.4.6 | 压缩感知技术 | 具备，Compressed Sensing或 Compressed Sense或HyperSense |
| 9.4.7 | 特殊K空间放射状填充技术 | 具备 |
| 9.4.8 | 特殊K空间螺旋状填充技术 | 具备 |
| 9.4.9 | 特殊K空间放射状3D填充技术 | 具备 |
| 9.4.10 | 特殊K空间笛卡尔填充技术 | 具备 |
| 9.5 | 全身成像技术 |  |
| 9.5.1 | 神经系统成像技术，包括 |  |
| 9.5.2 | 基于FSE的全脑不打药灌注成像技术 | 具备独自的FDA认证 |
| 9.5.3 | 定量图谱技术 | 具备FDA认证 |
| 9.5.4 | 单序列扫描定量图谱种类 | ≧5种 |
| 9.5.5 | 单序列扫描同平面多对比度 | ≧15种 |
| 9.5.6 | 小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴 三平面成像 | 具备，Zoomit或Zoomit diffusion或Focus |
| 9.5.7 | 各项同性高分辨解剖成像 | 具备 |
| 9.5.8 | 各项同性采集 | 具备 |
| 9.5.9 | 各向异性采集 | 具备 |
| 9.5.10 | 灰白质成像 | 具备 |
| 9.5.11 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |
| 9.5.12 | 磁敏感成像相位图信息 | 具备 |
| 9.5.13 | 磁敏感成像原始图像 | 具备 |
| 9.5.14 | 磁敏感成像mMIP图像 | 具备 |
| 9.6 | 脑灌注成像技术,包括 |  |
| 9.6.1 | 计算血流图（rCBV图） | 具备 |
| 9.6.2 | 平均通过时间（MTT） | 具备 |
| 9.6.3 | 到达峰值时间（TTP） | 具备 |
| 9.6.4 | 负积分图（局部脑血容量） | 具备 |
| 9.6.5 | 检索图（局部脑血容量） | 具备 |
| 9.6.6 | 彩色灌注分析软件 | 具备 |
| 9.6.7 | 具备线上计算血流动态图 | 具备 |
| 9.6.8 | 脑功能成像fMRI | 具备 |
| 9.6.9 | 皮层激发研究（BOLD） | 具备 |
| 9.6.10 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 9.6.11 | 临床用弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | ≧300（提供白皮书证明） |
| 9.6.12 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | 弥散张量方向个数可以连续选择 |
| 9.6.13 | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） | 具备 |
| 9.6.14 | 多b值弥散 | 具备 |
| 9.6.15 | 四面体技术 | 具备 |
| 9.6.16 | 三合一技术 | 具备 |
| 9.6.17 | 提供多b值弥散成像技术 | 一次成像最多采集b值≥40 |
| 9.6.18 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 具备 |
| 9.6.19 | 3D ASL 标记时间自定义 | 具备 |
| 9.7 | 体部成像技术 包括 |  |
| 9.7.1 | 水脂分离技术 | 具备 |
| 9.7.2 | 不对称三点法DIXION 技术 | 具备 |
| 9.7.3 | 脂铁定量技术 | 具备 |
| 9.7.4 | 膈肌导航技术 | 具备 |
| 9.7.5 | 呼吸触发技术 | 具备 |
| 9.7.6 | 自由呼吸技术 | 具备 |
| 9.7.7 | 频域饱和法体部大范围成像技术 | 具备 |
| 9.7.8 | 一次扫描四种对比度 | 具备 |
| 9.7.9 | 体部多期动态扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管 | 具备，提供，DISCO或Compressed Sensing GRASP-VIBE或4D Thrive |
| 9.7.10 | 体部弥散成像技术 | 具备 |
| 9.7.11 | MR结肠造影技术 | 具备 |
| 9.7.12 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |
| 9.7.13 | 动态肾脏成像 | 具备 |
| 9.7.14 | MR尿路造影技术 | 具备 |
| 9.7.15 | 肝脏动态增强成像 | 具备 |
| 9.7.16 | 肝脏灌注成像 | 具备 |
| 9.7.17 | 肝脏弥散成像 | 具备 |
| 9.7.18 | 肾脏灌注成像 | 具备 |
| 9.7.19 | 肾脏弥散成像 | 具备 |
| 9.7.20 | 乳腺灌注成像 | 具备 |
| 9.7.21 | 乳腺弥散成像 | 具备 |
| 9.8 | 心血管成像技术，包括： |  |
| 9.8.1 | 血管成像技术 |  |
| 9.8.1.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 9.8.1.2 | 门控2D血管技术 | 具备 |
| 9.8.1.3 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 9.8.1.4 | 可变反转角射频技术 | 具备 |
| 9.8.1.5 | 动静脉分离成像 | 具备 |
| 9.8.1.6 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |
| 9.8.1.7 | 全身血管成像 | 具备 |
| 9.8.1.8 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 9.8.1.9 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |
| 9.8.1.10 | 磁化对比技术 | 具备 |
| 9.8.1.11 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |
| 9.8.1.12 | 外周血管成像技术 | 具备 |
| 9.8.2 | 心脏成像技术 | 具备 |
| 9.8.2.1 | 心脏成像亮血技术 | 具备 |
| 9.8.2.2 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |
| 9.8.2.3 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |
| 9.8.2.4 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |
| 9.8.2.5 | 心脏电影技术 | 具备 |
| 9.8.2.6 | 心脏梯度快速成像技术 | 具备 |
| 9.8.2.7 | 心脏并行采集技术 | 具备 |
| 9.8.2.8 | 心电触发技术 | 具备 |
| 9.9 | 肌骨关节成像 | 具备 |
| 9.9.1 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 9.9.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |
| 9.9.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 9.9.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 9.9.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 9.9.6 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 9.9.7 | 骨皮质成像 | 具备 |
| 9.9.8 | 骨膜成像 | 具备 |
| 9.9.9 | 去金属伪影成像 | 具备 |
| 9.9.10 | 氢频谱MRS | 具备 |
| 9.9.11 | 头氢频谱MRS | 具备 |
| 9.9.12 | 肝脏氢频谱MRS | 具备 |
| 9.9.13 | 乳腺氢频谱MRS | 具备 |
| 9.9.14 | 单体素波谱成像 | 具备 |
| 9.9.15 | 频谱(MRS)采集及分析 | 具备 |
| 9.10 | 弛豫定量技术（T1 Mapping，T2/T2*Mapping） | 具备 |
| 9.11 | 具备四维流速定量技术 | 具备 |
| 10 | 深度学习重建平台 |  |
| 10.1 | 基于Raw Data原始数据的深度学习技术，提供技术白皮书证明 | 具备 |
| 10.2 | 基于TPU（Tensor Core GPU）重建引擎，提供技术白皮书证明 | 具备 |
| 10.3 | 深度学习技术可以应用于神经成像 | 具备 |
| 10.4 | 深度学习技术可以应用于体部成像 | 具备 |
| 10.5 | 深度学习技术可以应用于心脏成像 | 具备 |
| 10.6 | 深度学习技术可以应用于关节成像 | 具备 |
| 10.7 | 深度学习技术可以应用于脊柱成像 | 具备 |
| 10.8 | 深度学习技术可以应用于乳腺成像 | 具备 |
| 10.9 | 深度学习技术可以应用于2D成像 | 具备 |
| 10.10 | 深度学习技术可以应用于3D成像 | 具备 |
| 10.11 | 深度学习技术可以应用于4D成像 | 具备 |
| 10.12 | 深度学习可以应用于自由呼吸心脏电影成像 | 具备 |
| 10.13 | 深度学习技术可以应用于定量成像 | 具备 |
| 10.14 | 深度学习技术可以应用于运动伪影抑制 | 具备 |
| 10.15 | 深度学习可以兼容并行采集加速技术 | 具备 |
| 10.16 | 深度学习可以兼容压缩感知成像技术 | 具备 |
| 10.17 | 深度学习可以兼容多层采集加速技术 | 具备 |
| 10.18 | 深度学习可以应用于弥散成像序列 | 具备 |
| 10.19 | 深度学习可以应用于平扫及增强成像 | 具备 |
| 11 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |  |
| 11.1 | 工作站型号和名称 | 必须为最新版本独立原厂工作站 |
| 11.1.1 | MR自动拼接软件 | 具备 |
| 11.1.2 | 后处理软件 | 全身各系统最新版后处理软件，包括但不限于心脏、乳腺、神经、肿瘤、血管等 |
| 11.1.3 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 11.1.4 | DTI成像后处理软件 | 具备 |
| 11.2 | 显示器 | 具备 |
| 11.2.1 | 尺寸 | ≧19英寸 |
| 11.2.2 | 数量 | ≧2个 |
| 11.3 | CPU | ≧2个 |
| 11.4 | 主CPU主频 | ≧3GHZ |
| 11.5 | 内存 | ≧4GB |
| 11.6 | 硬盘容量 | ≧146GB |
| 11.7 | 硬盘存储量 | ≧960,000幅256×256图像 |
| 11.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |
| 11.9 | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |
| 11.10 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |
| 11.11 | 实时三维图像 | 提供 |
| 11.12 | 血管成像软件 | 提供 |
| 11.13 | 内窥镜成像软件 | 提供 |
| 11.14 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |
| 11.14.1 | 弥散成像后处理 | 提供 |
| 11.14.2 | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |
| 11.14.3 | 动态EPI | 提供 |
| 11.14.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |
| 11.14.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |
| 11.14.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| 11.14.7 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |
| 11.15 | MRS波谱后处理分析 | 提供 |
| 11.16 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 11.17 | 图像融合 | 提供 |
| 11.18 | 病人数据库 | 提供 |
| 11.19 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |
| 11.20 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供 |
| 11.21 | 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值） | 提供 |
| 12 | 配套设备明细 |  |
| 12.1 | 高压注射器1套 | 提供 |
| 12.2 | 精密空调1套 | 提供 |
| 12.3 | 水冷系统1套 | 提供 |
| 12.4 | 无磁运送车1辆 | 提供 |
| 12.5 | 金属探测器1套 | 提供 |
| 12.6 | 诊断报告用电脑主机2台，5兆显示屏2台 | 提供 |
| 12.7 | 诊断报告用智能诊断软件 | 提供 |
| 12.8 | 无磁线圈整理柜1套 | 提供 |
| 12.9 | 无磁降噪耳机1套 | 提供 |
| 12.10 | 无磁输液架1套 | 提供 |

注：上述技术参数中带“★”为实质性要求条款，必须满足，带“▲”为重要指标。

四、售后服务要求

4.1、供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

4.2、质保期限要求：本项目所有投标产品交付采购人并经验收通过后2年。

4.3、履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

4.4、供应商承诺设备整机保修至少2年，每年提供不少于2次的设备深度保养服务，并提供保养服务资料。设备报修后1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内修复，开机率不低于95%。

4.5、供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

4.6、供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

4.7、本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

4.8、本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

4.9、本项目需提供后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。