ZC20250170     光华医院所需音频转播及控制系统公开招标项目                 招标需求文件

光华医院所需音频转播及控制系统公开招标项目
招标需求文件
一、整体要求
为了促进我院高质量发展目标，医院决定通过建设4K智慧化手术部系统平台，提高临床手术质量和效率、保障医疗安全、降低医疗差错，提高手术室质控目标。要求4K数字化手术室与手术部净化工程融合，与HIS、PACS、EMR、LIS系统互联互通，和医疗设备接口信息对接。将患者的信息以最佳方式合成，使医护人员实时获得全面的患者信息，提供更多的影像支持、精确的手术导航和畅通的外界信息交流。为手术提供准确、安全、高效的工作环境，也为手术观摩、手术示教、提供可靠通道。实现全院级数字化手术室系统统一集中管控。同时在各院区或者医联体之间数字化手术室能实现互联互通。
（一）建设范围
本次拟建设高端型4K 60Hz数字一体化手术室1间，基础数字化手术室3间，示教室2间（大会议室*1、小会议室*1），手术部资源管理中心机房1套。

本项目属于货物类招标项目。本项目核心产品有：数字一体化集成机柜。

（二）功能要求
1、4K 60HZ数字化手术室系统--手术间要求
每间手术室的所有设备操作支持一键开关功能，术中功能操控可在触摸屏上进行，须配置医用键盘和鼠标。每间数字化手术室需要一台独立核心设备实现数字化设备控制、数字化视频路由无缝切换、4K视频信号采集、数字化音频控制、4K音视频录制播放处理、与外界双向4K音视频交流等功能，从影像采集、路由、编解码、传输、转换、存储、远端示教等全流程4K 60HZ影像处理。手术室同示教室、管控中心之间通过IP光纤或无线或六类网线等网络连接。
功能需实现患者就诊信息管理、手术进程管理、术中影像路由、手术示教、术中手术录像或截图、并以此搭建数字化手术部资源管理平台；实现与医院的HIS、EMR、PACS、LIS等信息系统无缝对接；支持内窥镜、超声、显微镜、DSA、全景摄像机、术野摄像机等各种医疗影像设备信号采集并显示；将所有关于患者的临床信息以最佳方式进行提取并可分屏显示，使手术医生、麻醉医生、手术护士获得全面的患者信息、更多的影像支持；实现与会议中心、示教室、院内各科室双向信息互通。
1）手术进程管理功能要求
根据患者进入手术室，麻醉开始、开始手术、手术结束、麻醉结束离开手术室的流程。进程的每个节点和信息发布系统对接，护理人员也能根据流程自动或者手动启动手术示教、手术记录等功能。
2）4K信号采集功能要求
需支持超声工作站、4K腔镜、显微镜、监护仪、达芬奇机器人、DSA、CT、4K术野摄像机、头戴摄像机、4K全景摄像机、术中术者语音信号等设备信号同步进行数字化集成和显示。可同时接入不少于12路4K视频信号，并同时输出不少于6路4K视频。支持4K信号采集、存储和无延时输出显示，需兼容3G-SDI、HDMI、DVI等各种高清视频接口信号，支持宽频高保真音质。
3）系统之间无缝对接，互联互通要求
系统应与医院HIS、EMR、PACS、LIS 等信息系统互通，手术过程中医生可以通过系统随时查看患者的基本信息，影像检查报告，检验结果和医嘱等。需支持DICOM标准和HL7协议标准。
4）视频路由影像调度功能要求
手术室内的各种医疗影像设备应连接到智能控制系统，对其进行画面切换、多画面控制等处理后传输到手术间各个医用显示器等设备上，以满足医护人员的手术视野需求，须将各类视频或数据分别显示在手术间内的适当位置的多个显示屏上，实现任一视频信号和病人医疗数据的任意切换，即点即看，支持高清、4K信号多分屏查看。
5）4K手术示教功能要求
需具备视频、音频的交互教学功能、手术音视频录制存储、在线点播学习功能。实现将手术室内手术过程影像通过IP网络传输方式实时传送到手术室外的报告厅、会议室、示教室等地点，进行实况转播，用于手术观摩、教学。同时对手术过程的影像、声音、照片进行记录存储，供随时线上音视频学习。手术过程中可终止与观摩端的交互，并可控制视频录制、暂停、停止手术直播；支持同时录制6路不同的视频信号在同一文件，便于多视频同轨查看，也可单独录制；可对多间手术室视频的整体录制；图像声音同步记录，清晰无杂音、无回声。
6）数字阅片功能要求
需具备数字阅片功能：专业的医用显示终端，可以满足数字化阅片的要求；手术室配置医用高清医用显示器，通过数字阅片方式直接调阅PACS 影像，操作简单易懂，节约传统胶片和提高工作效率。
支持传统阅片：手术室内医用显示器需要具备观片灯功能，可实现一键进入观片灯模式进行传统胶片阅片。
7）资源管理平台功能要求
需为所有数字化手术室配置资源管理平台，在数字化手术室术中录制的视音频资源须统一存储在该服务器上，保证数据安全性。同时支持不同示教客户端连接，领导、主任或医生在办公室根据角色权限术中可实时指导手术，术后可浏览点播视频资源。需具备影音文档的搜索，浏览功能：能够提供观看过往手术视频功能，具有手术档案的查询与浏览功能，能够点播和下载手术视频资料。各手术室和示教室视频自动归档存储，方便后续查看。支持模糊查询和多种查询方式。影音资料的分类排序；需要根据行业特点生成多通道，多视频，整合多数据信息统一的高标准可交互的特殊录像文件。具备剪辑、合并、录制旁白、加字幕等多种制作功能，每一路视频文件可以任意拖拽，画面显示自由组合，可以任意调整其位置，并根据自身需求灵活删减片段或整个视频。
8）示教室要求
需配置多媒体显示设备、会议扩声、音/视频设备和切换控制等装置。能收看手术室内多路信号，支持多屏显示多路信号或分屏显示。能同时收看多间手术室的直播信号。能与手术室之间进行音频互动或音视频互动。能对手术画面进行标注，标注的画面能回传到手术室。
9）安装部署要求
要求整体数字化机柜设备采用在手术室墙壁内嵌式安装方式，安装位置为手术床一侧墙壁，机柜与手术室墙板齐平，符合GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。
2、基础信息化手术室
基础信息化手术室是面向医院每间手术室信息化最基础配置，达到一个医护工作站功能需要，设备主要包含一台27英寸+55英寸双屏，一台信息化工作站安装基础信息化软件，具备简易示教功能，对接医院HIS、PACS、LIS等信息系统，外接医用键盘操作。要求供应商通过升级软硬件设备可以无缝升级到数字化手术室功能。
二、商务要求

1、供货期要求：合同签订后90天内完成所有设备的交付、安装、调试。
2、质保期要求：本项目所有投标产品交付采购人并经验收通过后3年。
3、合同支付方式：合同签订后支付合同金额的40%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的50%，验收通过后一年支付合同剩余金额。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
4、供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

5、履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

6、设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

7、供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

8、本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

9、本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

10.后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

11.售后响应时间:报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时。

三、设备性能参数要求
1、本要求中所标示为“▲”代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
2、“▲”重要参数指标按照参数要求提供的证明材料为准；普通参数证明方式包括但不限于产品彩页、软件截图、技术白皮书、规格说明书等。
	高配数字一体化手术室

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	数字一体化集成机柜
	1、正面应采用全面屏钢化玻璃，四周配备金属边框，使用抗菌材质，满足净化洁净标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。
2、应采用超薄边框一体化玻璃面板，显示区域支持电容触摸技术、具备抗眩光技术。
3、▲箱体厚度不大于15CM，内置数字化核心设备实现高度设备集成。（提供设备安装在机柜内的设计图纸，材料需厂家加盖公章）
4、支持在玻璃墙面及彩钢板墙面纯平安装，内嵌式安装在手术室墙面，无明显突出；具备一键开关机电源按钮，支持一键式开关机操作，减轻医护工作人员负担。配置≥2个USB接口，方便连接移动存储设备。
5、具备带温度自动启停的散热系统；
▲6、机柜需通过GB 9706.1-2020 《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》以及YY0505-2012《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》与FCC part 15，需提供提供第三方检测机构出具的具有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	1
	套

	2
	主控触摸式工作站
	1、 设备控制屏≥27英寸
2、对比度：≥1000:1；
3、支持电容式多点触摸；
4、像素间距：≤0.274mm×0.274mm；
5、反应时间：14ms；
4、触控显示模组与钢化玻璃贴合距离≤1mm
5、主机CPU：不低于i7，内存容量：≥8GB ，硬盘容量：≥500G固态硬盘；
6、视频输出接口：包括但不限于HDMI/DP双通道输出；
7、配置专业医用109键键盘。
	1
	套

	3
	医用显示器
	1、 对角线尺寸：≥55英寸；
2、支持彩色：10.7亿；
3、分辨率：≥ 3840×2160；
4、对比度：≥1000：1；
5、视角：≥178°；
6、亮度：≥ 500cd/m2；
7、视频接口：包括但不限于DVI-D/HDMI2.0/3G-SDI/DP；
8、具备GAMMA1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM等多种曲线校准；
9、色域可支持BT.2020/BT.709/Native等选择；
10、支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示；
11、显示模组与钢化玻璃贴合距离≤1mm；
	1
	套

	4
	医疗影像4K矩阵编码器
	1、产品形态：纯嵌入式设备，具备优化采集、转换、矩阵和高清编码的功能；
▲2、输入接口：≥12路4K HDMI信号无损接入，支持分辨率4K/60Hz,并向下兼容；（需提供产品实物接口照片并加盖厂家公章） ；                                                                 ▲3、输出接口：≥6路4K HDMI信号无损输出，支持分辨率4K/60Hz,并向下兼容；（需提供产品实物接口照片并加盖厂家公章）；                                                                 4、视频矩阵能力：≥12in*≥6out，无损无延时传输；
5、信号强度≥±0.4Vpp；
6、传输延时≤100ms；
7、具备不少于2个1000M以太网接口，满足流畅网络监控，实时视频传输功能；
8、≥1路音频输入接口，≥2路音频输出接口；
9、≥1个USB接口；

10、≥1个RS232云台控制接口；
11、网络协议支持HTTP/RTSP/UDP/RTMP等；
	1
	套

	5
	4K编解码设备软件
	路由功能
1、矩阵能力：≥12路输入，≥6路输出，分辨率支持4K 60HZ；                              
2、具备点对点无压缩；开机自动恢复功能；
编码功能
3、最大编码路数：≥6路视频 ；
4、音频采样率（包括但不限于）：
48KHz/44.1KHz/32KHz/16KHz/8KHz 。
控制功能
5、控制接口（包括但不限于）：1*COM/1*USB/2*RJ45  ；                                                                             
6、协议支持：VISCA/PALCO_D/PALCO_P ；                                                                             
7、波特率范围（包括但不限于）：1200/2400/4800/9600/19200/38400/43000/56000/57600/115200；                                                                     
转换功能              
8、分辨率支持：2160P，1080P，1080i，720P并向下兼容；
9、特性要求：无压缩传输；50米内无延时无损传输。
	1
	套

	6
	数字一体化手术室核心管理软件
	1、 数字化集成控制平台通过一键开关机按钮运行，具备一键白屏功能，可作为观片灯使用。
2、具备手术进程控制、推送功能。
▲3、能够与医用HIS/LIS/PACS系统对接，支持手术信息调阅，系统可对接医院手术排班系统，自动获取当天该手术室内相关的患者资料，包括：手术名称、主刀医师、患者编号、患者性别、患者姓名、患者年龄等，手术排班信息以列表形式呈现。（需提供软件产品CNAS检测报告复印件并加盖厂家公章)
▲4、最大支持12路图像输入，6路图像输出，可指定任意设备的可视化信号通过拖拽方式显示在任意一块显示器上，且具备画面锁定功能。具备通过软件对任一设备进行单独开关机的功能。（需提供软件产品CNAS检测报告复印件并加盖厂家公章)
▲5、在手术过程中，可以预览显示整个手术室内所有关于该场手术相关的影像，并可根据需求选择所需录制的画面，可对录制与直播进行控制。支持多画面选择录制，多画面录制最多支持6画面同步录制，及单画面录制/截屏。（需提供软件产品CNAS检测报告复印件并加盖厂家公章)
6、音视频文件可以按时间点，完全还原该时间点的所有相关影像，且可对录制好的文件进行删除、导出、上传功能，亦可外接U盘直接拷贝。
7、手术室内可实现与示教室互动功能，可将示教互动的显示画面输出到指定大屏。
▲8、在手术室内可实现远程与谈话间患者家属实施沟通音视频交流，支持音视频录像、标本展示。可将手术知情书推送家属端，进行签字确认。（需提供软件产品CNAS检测报告复印件并加盖厂家公章)
9、远程会诊模块，支持三方及以上音视频互动，通过拖拽完成主流和辅流的转发。
▲10、MDT功能模块，支持和第三方会议系统无缝集成，在网络允许条件下实现多方会诊，采集手术图像画面进行远程传输，可实现录制、批注、音视频互动等多项会议功能。（需提供软件功能截图并加盖厂家公章）
▲11、可对摄像机镜头角度进行调节且可设置调节速度，支持对亮度、对比度、饱和度等进行调节，支持设定预置位功能。（需提供软件产品CNAS检测报告复印件并加盖厂家公章)
12、支持添加、删除播放列表，可设置单曲循环播放。
▲13、需提供数字一体化手术室核心管理软件及数字化辅助诊疗系统软件著作权复印件加盖厂家公章
	1
	套

	7
	音频控制主机
	设备主要针对数字化手术室多音频输入和变换切换的应用场景使用。
混音功放部分
1、音频输入：3路音频输入，静态电流15mA ，最大驱动电流70mA；
2、功放输出：可接阻抗4Ω，6Ω，8Ω的喇叭，输出功率为2x160W，自适应温控，总谐波失真＜2%，信噪比100db。
音频控制部分
3、主设备音频输出：1个3.5音频接口；
4、主设备音频输入：1个3.5音频接口；
5、音频输出外设
：2路3.5音频接口，直接切换主设备，不失真；
6、音频输入外设：2路3.5音频接口，直接切换主设备，不失真；
7、MIC输入输出：低噪声10 nV/√Hz， 2.0V麦克风偏置输出，低失真＜0.1%，待机电流仅1μA；
8、电源输出，DC12V/2A。
▲9、以上参数需提供检测报告复印件并加盖厂家公章
	1
	套

	8
	电源管理器
	1、具备8路可控电源输出插口，使用时序供电方式，需具备电弧吸收电路，能有效保护接入的设备。                                                                         
2、具备≥1路RJ45以太网接口；
3、具备≥4路PWM以及电源，可控多路风扇；
4、具备本地电源开机接口和PC开机接口。
5、具备≥2路温度检测接口，可接2路热敏电阻；
	1
	台

	9
	医疗视频资源管理平台软件
	超媒体信息服务模块
1、单次会诊不少于6路可视视频信号和2路音频信号同步记录；
2、支持腔镜、生命监护、超声、CT等各类医疗影像无损采集，H.264高清编码传输；
3、可实现HIS/PACS/LIS/EMR数据信息融合，会诊端与接诊端同步交互功能；
4、具备动态监控和负载均衡技术，具备自动分配系统资源功能，实现分流访问、择优存储、汇聚下发、删除/备份等操作；
▲5、需提供云视频会议平台软件著作权加盖厂家公章
网络点播模块
1、具备观看过往视频的功能，能够实现会诊档案的管理、浏览、点播回放及下载功能；
2、能够以时间轴、一屏多画面的方式同时查看术野、全景、医疗设备影像、患者电子病历的全方位会诊记录。支持会诊视频档案的单路点播回放；
3、支持按照固定容量或者固定时长来生成录像文件，建立并更新录像文件检索数据库；
4、支持录像文件的快速检索、录像文件删除，授权用户可指定文件名或时间段来删除录像文件；
5、能够提供流媒体服务，经过授权的账户可以通过网络进行并发在线点播回放；
6、支持客户端下载录像文件，可严格控制下载权限，避免未授权的下载操作，保证数据安全，避免非法用户下载录像文件，或合法用户下载未授权的录像文件。
▲7、需提供医疗视频资源管理平台软件著作权证书复印件加盖厂家公章
	1
	套

	10
	手术室示教系统软件
	直播模块
▲1、可列出所有接入的手术室画面，根据需求选择需要观看的手术室画面图像。（需提供软件产品CNAS检测报告并加盖厂家公章)
▲2、可混合观看，支持多种画面排布样式，多画面、画中画、画外画等等。（需提供软件产品CNAS检测报告并加盖厂家公章)
3、可任意指定其中一路视频信号为大画面，与其他路视频同时展示，大小视频采用拖拽的方式进行切换；
4、支持时移回看功能，在不中断直播情况下进行手术回放，回放完成可选择恢复当前直播。
5、≥6路1080P同时解码，支持4k信号解码，5路单画面及1路多画面，多画面模式提供多种画面布局模式。
▲6、需提供示教系统软件著作权和示教数字许可证管理系统软件著作权证书复印件并加盖厂商公章。
	1
	套

	11
	4K全景摄像机
	1、传感器：≥1/2.7英寸, CMOS,有效像素：851万；
2、图像支持：3840*2160/60fps，
3840*2160/30fps,1920*1080/60fps,1920*1080/50fps,1920*1080/30fps，720P；
3、镜头：≥20x, 数字变焦≥16x；
4、水平视场角：60° ~ 3.5°；
5、视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG；
6、码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720等 ；
7、视频码率:32kbps~102400kbps；
8、音频压缩标准:AAC、G711；
9、音频码率:48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps；
10、支持协议:NDI®|HX,
 TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等；
11、高清输出:1路HDMI，1路SDI,1路RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网,1路usb接口；
12、PoE供电:支持；
13、安装方向:正装,吊装；
14、预置位数量：≥255。
	1
	台

	12
	4K术野摄像机
	1、镜头：≥20倍光学变焦，≥12倍数字变焦；
2、传感器件≥ 1/2.5英寸Exmor R CMOS  851万像素；
3、支持高锐度边缘超高图像解析还原，高色彩还原；
4、黑白横竖条不相边干扰，超高细腻图像降噪效果；
5、支持超高图像对比高流明的情况下图像灰度等级到10；
6、采用行业最新超高频LVDS信号处理，可满足当今4k超高清图像的技术条件；
7、 高速自动聚焦小于1秒和高速平滑变焦速；
8、 VISCA电脑控制软件扩充协议；
9、 具备可变的镜头变倍控制速度:通过内置菜单设置可将变倍速度设置在1-7级；
10、输出HD-SDI信号完全支持SMPTE494M/292M/SMPTE259M，传输速率2.97Gpb/s。
	1
	台

	13
	4K吊臂显示器
	1、对角线尺寸：≥32"；
2、分辨率:≥3840*2160 ；
3、颜色类型:彩色；
4、亮度:≥800cd/m2；
5、对比度(typ):≥1000:1；
6、可视角度:≥178°；
7、信号接口：包括但不限于DVI、DP、HDMI 
8、曲线校正标准:2 gamma curves&DICOM 。                                                                                                         
	2
	台

	14
	双节同轴吊臂
	1、移动轻巧，定位稳定，≥340 度的全方位设计，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要； 
2、平衡臂负载≤21kg 监视器吊臂或术野摄像机 ；
3、左右旋转角度≥320 度，上下旋转角度-15 度~+15 度，上下升降范围1060mm ；
4、配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移 ；
5、主体材料均采用高强度型材，表面处理采用静电喷涂，上下臂活动范围（半径）：900+910mm。
	1
	台

	15
	单悬吊臂
	1、配备专业弹簧臂，移动轻巧，定位稳定，≥340度的全方位设计，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要；
2、平衡臂负载≤21kg监视器吊臂；
3、监视器吊臂：1600mm旋转臂，可6关节万向联动；
4、左右旋转角度≥320度，上下旋转角度-15度~+15度，监视器上下升降范围1060mm；
5、配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移；
6、主体材料均采用高强度型材，表面处理采用静电喷涂，上下臂活动范围（半径）：900+910mm，臂水平旋转角度：0～320°，弹簧臂活动范围：向上40度，向下40度，弹簧臂水平旋转角度：0～320°。
	1
	台

	16
	医用视频信号无损传输延长器
	1、 具备RJ45网络接口 ；
2、 DVI\HDMI\VGA\YPbPr\CVBS\SDI多接口信号传输支持；
3、 分辨率支持：4k60Hz；
4、 传输距离≥30M。
	1
	套

	17
	无线耳麦
	一、发射器：
1、无线模式：GFSK1Mbps和2Mbps
2、等效全向辐射功耗（EIRP）:＜20dBm
3、工作频率：2400-2483.5MHz
二、接收器：
1、重量：≤50g
2、无线模式：GFSK1Mbps和2Mbps
3、等效全向辐射功耗（EIRP）:＜20dBm
4、电池类型：LiPo1S
三、充电盒：
1、电池容量：≥2600mAh
1、电池能量：≥10Wh
四、通用：
1、麦克风指向性：全指向
2、频率响应：低切功能关：50Hz-20kHz
低切功能开：150Hz-20kHz
3、最大声压级：114dBSPL
4、最大输入电平（3.5mm）：-17dBV(THD＜01.%)
5、等效噪声：＜24dBA
	1
	套

	18
	吸顶音响
	1、 额定输入功率：50W ；
2、 灵敏度90dB。
3、 最大输入功率140W；
4、 阻抗8Ω。
	2
	台

	19
	手术室门口显示系统
	1、嵌入式触摸显示屏≥21.5英寸：表面钢化玻璃一体机，十点触摸系统，分辨率：≥1920*1080；
2、ARM主机系统：高性能四核处理器，不少于16G存储空间，带LAN、RS-485等多种接口，具备手势控制模块；
3、触摸控制软件系统：BS跨平台架构，与手术排班系统全面对接，显示手术各类信息；
	1　
	台　

	20
	辅助线材
	六类网线、75-5视频线、转接线、各种接头等线材设备以及布线技术指导支持。
	1
	宗


	基础数字化手术室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	数字一体化集成机柜
	1、正面采用全面屏钢化玻璃，四周配备金属边框，使用抗菌材质，满足净化洁净标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。
2、采用超薄边框一体化玻璃面板，显示区域支持电容触摸技术、抗眩光技术。
3、箱体厚度不大于15CM，内置数字化核心设备实现高度设备集成。
4、支持在玻璃墙面及彩钢板墙面纯平安装，内嵌式安装在手术室墙面，无明显突出；具备一键开关机电源按钮，支持一键式开关机操作，减轻医护工作人员负担。配置≥2个USB接口，方便连接移动存储设备。
5、具备带温度自动启停的散热系统；
6、机柜需通过GB 9706.1-2020 《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》以及YY0505-2012《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》与FCC part 15。
	3
	套

	2
	主控触摸式工作站
	2、 设备控制屏≥27英寸
2、对比度：≥1000:1；
3、支持电容式多点触摸；
4、像素间距：≤0.274mm×0.274mm；
5、反应时间：14ms；
4、触控显示模组与钢化玻璃贴合距离≤1mm
5、主机CPU：不低于i7，内存容量：≥8GB ，硬盘容量：≥500G固态硬盘；
6、视频输出接口：包括但不限于HDMI/DP双通道输出；
7、配置专业医用109键键盘。
	3
	套

	3
	编码器
	1、 纯嵌入式设备，专业DSP芯片；
2、 输入接口：1*DVI-I视频输入接口，兼容HDMI、VGA、CVBS、YPbPr视频接口，1*3G-SDI视频输入接口，兼容HD-SDI、SD-SDI视频接口 1*LINE-IN音频输入接口；
3、 输出接口：1*DVI-I视频环出接口，支持前端输入源无损环出1*3G-SDI视频环出接口，支持前端输入源无损环出，1*DVI-I视频解码输出接口，1*LINE-OUT音频输出接口；
4、 控制接口：1*RS232,1*RS485，支持PALCO_D，PALCO_P，VISCA协议；
5、 通讯接口：1*RJ45 10M/100M/1000M自适应网口。
	6
	台

	4
	基础信息化手术室核心管理软件
	1、支持通过HIS自动获取手术排版信息能力；
2、支持医院PACS系统集成能力；
3、集成医院LIS检验资料；
4、支持2路画面手术示教及录制；
	3
	套

	5
	医用显示器
	1、 对角线尺寸：≥55英寸；
2、支持彩色：10.7亿；
3、分辨率：≥ 3840×2160；
4、对比度：≥1000：1；
5、视角：≥178°；
6、亮度：≥ 500cd/m2；
7、视频接口：包括但不限于DVI-D/HDMI2.0/3G-SDI/DP；
8、具备GAMMA1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM等多种曲线校准；
9、色域可支持BT.2020/BT.709/Native等选择；
10、支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示；
11、显示模组与钢化玻璃贴合距离≤1mm；
	3
	套

	6
	电源管理器
	1、具备8路可控电源输出插口，采用AC250V 10A继电器，时序供电方式，每路可接2000W设备内有电弧吸收电路，有效保护设备；                                                                         
2、具备≥1路RJ45以太网接口，IP控制更方便；
3、具备≥4路PWM以及电源，可控多路风扇，有效保护数字化机柜散热；
4、具备本地电源开机接口和PC开机接口，具备12V带环形灯金属按键；
5、具备≥2路温度检测接口，可接2路热敏电阻；
	3
	台

	7
	手术室门口显示系统
	1、嵌入式触摸显示屏≥21.5英寸：表面钢化玻璃一体机，十点触摸系统，分辨率：≥1920*1080；
2、ARM主机系统：高性能四核处理器，不少于16G存储空间，带LAN、RS-485等多种接口，具备手势控制模块；
3、触摸控制软件系统：BS跨平台架构，与手术排班系统全面对接，显示手术各类信息；
	3
	台

	8
	辅助线材
	网线、75-5视频线、转接线、各种接头等线材设备以及布线技术指导支持。
	3
	宗


	4K 60HZ示教会议室

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1 
	控制显示器
	1、尺寸≥21.5寸LED背光显示器；
2、分辨率：1920×1080；
3、亮度：≥250cd/m²；
4、对比度≥1000:1。
	2
	台

	2
	示教工作站主机
	1、针对医疗手术示教、手术直播专业定制设备，实现手术室与会议室之间的双向视音频交流。
2、平台类型：Intel平台，2*DDR4DIMM内存插槽，支持2242/2260/2280类型存储设备（支持PCIe4.0*4模式）；
3、 CPU：≥INTEL I7 11代系列，八核心，十六线程；
4、内存容量：≥8GB*2  2400/2666MHz；最大内存容量：64GB；
5、硬盘容量：≥512G固态；NVMe读速3000-4500MB/s；
6、视频输出接口：支持6通道输出，包括但不限于HDMI/DVI/DP。
7、通讯接口：具备不少于2个千兆RJ45网口，3个USB口；
8、本地存储：全画面存储,支持CD；
9、电源FSP500-702UC 。
	2
	台

	3 
	全景摄像机
	1、镜头：≥20x光学变焦+≥16x数字变焦； 
2、支持分辨率：1080p，1080i，720p, NTSC, PAL ；                                                                           
3、图像传感器：采用松下1/2.7英寸CMOS 传感器,212万有效像素，输出1920x1080图像；
4、快门：1/25s ~ 1/10000s；
5、白平衡：自动，室内，室外，一键，手动；
6、背光补偿：支持；
7、数字降噪：D&3D数字降噪；
8、信噪比：≥55dB；
9、高清输出：1路, HDMI，1路 HD-SDI。
	2
	台

	4 
	无线麦克风
	1）、静音控制：锁杂讯；
2）、频偏：+/-18kHz；
3）、频率响应：80HZ-15kHz；
4）、频道数：四通道；
5）、灵敏度：-80dbm；
6）、使用距离：有效距离50米；
7）、输出方式：独立加混合。
	2
	台

	5 
	扬声器
	1、10寸7输出单元
2、灵敏度：93dB
3、响应频率：50Hz-20KHz
4、标准阻抗：8Ω
5、额定功率：150w
6、高频单元：4*2.5”
7、最大声压级：115dB SPL PEAK
	2
	对

	6 
	主扩功放
	1、负载阻抗:4-8Q
2、话筒输入: ＜20mV
3、信噪比:>74dB
4、交流保险:F2A
5、带光纤/同轴,两通道输出
6、峰值功率:300W
7、输入灵敏度:≤250mv
8、线路输入:≤250mV
9、总谐波失真: ＜0.5%@1KHz801/3Rated Power
10、频率响应:20Hz-20KHz士0.5dB
11、单音衰减≥40dB
12、额定电源:220V~50Hz
	2
	台

	7 
	液晶显示大屏
	1、≥86英寸液晶大屏。2、支持4K显示。3、具有HDMI、DVI、SDI等接口。4、带OPS主机
	2
	台

	8 
	辅助电视
	1、≥60英寸电视，支持3840×2160；2、HDMI接口。
	4
	台

	9 
	交换机
	8口全千兆非网管交换机
	2
	台

	10
	移动式推车
	1、针对医疗示教、手术直播专业定制设备，设备安装空间≥610mm，可容纳音频设备及示教工作站主机。
2、具备扩展接口，≥HDMI*5,音频3.5mm*1，RJ45*2，功放接口*2
3、集成8口PDU插座，可实现一键开关系统。
4、具备可升降式显示屏支架，整体车载承重能力≥100kg
5、具备键盘托、全景摄像机支架，配备无线键鼠，方便护士操作。
6、材质采用冷轧钢/铝合金框架，内置理线槽 + 侧边绑线环，搭载4个万向轮（带刹车）
	2
	台


	4K 60HZ中心机房

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1 
	数字化综合业务系统平台服务器
	1、处理器：不少于1颗英特尔至强3204 1.9G ；
2、内  存：≥16GB DDR4 RDIMM 3200MHz ；
3、硬  盘：≥4*4T SATASATA 6Gb/s 7.2K rp企业级硬盘；
4、阵  列：SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡 RAID0,1,5,6,10,50,60 12Gb/s 1GB Cache；；
5、网络I/O：标配2*GE+2*10GE网口以太网卡；
6、电  源：900W高效节能服务器专用电源1+1；
7、2U机架式导轨。
	1
	台




