上海市光华中西医结合医院所需

手术吊塔和无影灯、监护系统等一批医疗设备公开招标项目

招标需求文件

第一标包：手术吊塔和无影灯

- 项目概况

1、设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术吊塔 | 2 | 8 | 16 |
| 2 | 麻醉吊塔 | 2 | 8 | 16 |
| 3 | 设备吊塔 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | 手术无影灯 | 4 | 25 | 100 |
| 5 | 无影灯 | 5 | 2.5 | 12.5 |
|  | 合计 |  |  | 192.5 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：吊塔、手术无影灯。

5、本包件中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

- 产品技术指标要求

2.1  吊塔10套（其中手术吊塔，2 套；麻醉吊塔，2套；设备吊塔，6套）：

▲2.1.1 为保证气体终端耐用性及方便操作，气体终端端盖须采用非金属材质，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，提供气体终端实物照片，提供实物样品，样品须与参数保持一致。

★2.1.2  吊塔内部气体软管须采用橡胶材质（橡胶成分含量≥35%），符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产；提供实物照片；提供符合ISO5359的检测证书；提供由第三方认证机构出具的软管材质含量分析检测报告，提供实物样品，样品须与参数保持一致。

▲2.1.3 吊塔制造商具备生产吊塔气体终端的能力，该终端需符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，终端具备通、断、拔三种工作状态，提供实现三种工作状态的实物照片；终端通过医疗器械检测机构检测，提供CMA认证机构出具的检测报告。

▲2.1.4  吊塔为自主生产，非贴牌或代工产品，具备配置同品牌氧气流量计、负压吸引器的能力，保证使用便捷和维护保养，提供同品牌氧气流量计实物照片；提供同品牌负压吸引器备案证及实物照片。与吊塔同品牌负压吸引器需提供实物样品，样品须与参数保持一致。

▲2.1.5  托盘为高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，四角并带一体成型橡胶防撞角；提供完整托盘和托盘截面的实物照片，照片须与参数保持一致，提供实物样品，样品须与参数保持一致。

▲2.1.6  吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG，基本额定静载荷≥60000KG，提供计算报告；吊塔轴承需采用平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC；提供实物样品，样品须与参数保持一致。

2.1.7  在ISO 2360:2017标准测试方法下，吊塔表面粉末涂层厚度应≥75微米，提供检测报告。

2.1.8  所有气体终端为DIN 13260-2制式，为保证安全使用，颜色编码应符合ISO 9170-1:2017和GB 50751的规定，确保用气安全。

2.1.9  吊塔主体材料要求为高强度铝合金6063-T6或不低于同档次的材料，圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形；材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境；（提供照片证明）；

2.1.10  提供第三方检测机构出具的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告，其中垂直载荷每增加1000kN，横向位移增量≤0.2mm；

2.1.11  配置LED柔光间接照明灯和阅读灯组，为ICU环境和医生患者提供照明；为保证LED灯组在医疗环境正常工作，整个横梁系统以及灯模块均需经过高低温度（5℃-40℃）、高低湿度（20%R.H-95%R.H）的持续测试，提供相关横梁温湿度测试报告；

2.1.12  吊塔设备表面采用含量≥55Wt%聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生；抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的完整测试报告）；

2.1.13  延伸支臂须配备缆线管理功能，且可实现分段管理，可将缆线收纳于缆线管理盒中；支臂末端可连接导轨或吊杆，每个关节须单独具备刹车功能，提供实物样品，样品须与参数保持一致。

2.1.14  吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m；预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min,吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏；提供第三方认证机构检测的证明材料。

2.1.15  备查样品包含：气体终端1套；内部气体软管1套；托盘及托盘截面1套；吊塔轴承1个；延伸支臂1个;与吊塔同品牌负压吸引器一套。

各投标人提供的投标样品应在上面贴上相应供应商的标签（以便区分）；项目评标完后，各投标人需及时领回样品。

吊塔10套配置清单：

| 设备名称 | 配置清单 |
| --- | --- |
| 手术吊塔 ，2 套 | 天顶底座及预埋件 2套 机械双臂,1500mm臂长 2套 1000mm 吊柱箱体 2套 托盘 ≥430*480mm 2个 托盘带抽屉 ≥430*480mm 2个 网篮 280mm 2个 吊柱 标准导轨 4个 德标 氧气气体终端 2个 德标 空气气体终端 2个 德标 负压气体终端 4个 德标 二氧化碳气体终端 2个 10A 电源插座 3芯线 16个 RJ45通讯接口双口(六类）2个 等电位端子 单孔 2个 |
| 麻醉吊塔 ，2 套 | 天顶底座及预埋件 2套 机械双臂,1500mm臂长 2套 1000mm 吊柱箱体 2套 托盘 ≥430*480mm 2个 网篮 280mm 2个 吊柱 标准导轨 4个 德标 氧气气体终端 4个 德标 空气气体终端 2个 德标 负压气体终端 4个 德标 麻醉废气终端 2个 10A 电源插座 3芯线 16个 16A 电源插座 3芯线 2个 RJ45通讯接口双口(六类） 2个 等电位端子 单孔 2个 |
| 设备吊塔，6套 | 天顶底座及预埋件 6套 1000mm 吊柱箱体 6套 托盘 ≥430*480mm 6个 托盘带抽屉 ≥430*480mm 6个 网篮 280mm 6个 吊柱 标准导轨 12个 德标 氧气气体终端 6个 德标 空气气体终端 6个 德标 负压气体终端 12个 德标 二氧化碳气体终端 6个 10A 电源插座 3芯线 48个 RJ45通讯接口双口(六类）6个 等电位端子 单孔 6个 |

2.2手术无影灯A  2套：

2.2.1  采用LED照明技术，灯盘直径≤620mm，灯盘高度≤90mm；单板+单管(%)无影率：所有光斑照度设置时≥50%，提供说明书证明，必要时提供原件；

2.2.2  弹簧臂绕旋转臂旋转范围：≥360︒，且灯头绕C臂旋转范围：≥330︒，提供注册用型式检验报告，必要时提供原件；

2.2.3  无影灯照度≥120,000Lux, 具备亮度提示和调节功能，照度至少12 级可调；

2.2.4  灯盘外形：圆形灯盘，灯盘采用一体化的铝合金铸件，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置；

2.2.5  可根据场地环境选配移动式或悬挂式的无影灯；

2.2.6  设备使用年限≥10年，防水防尘等级≥IP55，提供证明文件，必要时提供原件；

2.2.7  灯头重量≤16kg具有良好的层流效果，符合DIN1946-4层流净化手术室感控的要求。（提供第三方机构证明材料）；

2.2.8  控制面板：非触摸液晶屏面板，更节能直观，辐射更小；位于灯头上操作便捷，也可选配墙式控制面板；

2.2.9  20%光柱深度，所有光斑照度设置时≥1300mm。

2.2.10  双板+单管(%)无影率≥51%;单管(%)无影率：100%；

2.2.11  灯泡使用寿命：≥50000小时，且可升级更换；

2.2.12  光斑直径d10≥200mm，光斑均匀度d50/d10≥55%（提供说明书证明，必要时提供原件）；

2.2.13  色彩还原指数Ra：≥95, R9：≥95；

2.2.14  光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm；

2.3 手术无影灯B  2套：

2.3.1  采用LED照明技术，灯盘直径≤620mm，灯盘高度≤90mm；单板+单管(%)无影率：所有光斑照度设置时≥50%，提供说明书证明，必要时提供原件；

2.3.2  弹簧臂绕旋转臂旋转范围：≥360︒，且灯头绕C臂旋转范围：≥330︒，提供注册用型式检验报告，必要时提供原件；

2.3.3  无影灯照度≥120,000Lux, 具备亮度提示和调节功能，照度至少12 级可调；

2.3.4  灯盘外形：圆形灯盘，灯盘采用一体化的铝合金铸件，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置；

2.3.5  可根据场地环境选配移动式或悬挂式的无影灯；

2.3.6  设备使用年限≥10年，防水防尘等级≥IP55，提供证明文件，必要时提供原件；

2.3.7  灯头重量≤16kg具有良好的层流效果，符合DIN1946-4层流净化手术室感控的要求。（提供第三方机构证明材料）；

2.3.8  控制面板：非触摸液晶屏面板，更节能直观，辐射更小；位于灯头上操作便捷，也可选配墙式控制面板；

2.3.9  20%光柱深度，所有光斑照度设置时≥1300mm。

2.3.10  双板+单管(%)无影率≥51%;单管(%)无影率：100%；

2.3.11  灯泡使用寿命：≥50000小时，且可升级更换；

2.3.12  光斑直径d10≥200mm，光斑均匀度d50/d10≥55%（提供说明书证明，必要时提供原件）；

2.3.13  色彩还原指数Ra：≥95, R9：≥95；

2.3.14  光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm；

▲2.3.15	中置PPSU材质手柄具备触摸式调节无影灯功能。可控制无影灯亮度和光斑大小, 可灭菌,可徒手拆卸。（提供手柄实物照片和原厂彩页说明）

▲2.3.16	无影灯配置高清摄像头不安装在灯头正中,且不伸出灯罩表面，小巧不易损坏，同时以保证术中360度无死角拍摄（提供原厂彩页证明）

2.4 无影灯5套：

2.4.1  采用LED照明技术，灯盘直径≤620mm，灯盘高度≤90mm；单板+单管(%)无影率：所有光斑照度设置时≥50%，提供说明书证明，必要时提供原件；

2.4.2  弹簧臂绕旋转臂旋转范围：≥360︒，且灯头绕C臂旋转范围：≥330︒，提供注册用型式检验报告，必要时提供原件；

2.4.3  无影灯照度≥120,000Lux, 具备亮度提示和调节功能，照度至少12 级可调；

2.4.4  灯盘外形：圆形灯盘，灯盘采用一体化的铝合金铸件，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置；

2.4.5  可根据场地环境选配移动式或悬挂式的无影灯；

2.4.6  设备使用年限≥10年，防水防尘等级≥IP55，提供证明文件，必要时提供原件；

2.4.7  灯头重量≤13kg具有良好的层流效果，符合DIN1946-4层流净化手术室感控的要求。（提供第三方机构证明材料）；

2.4.8  20%光柱深度，所有光斑照度设置时≥1300mm。

2.4.9  灯泡使用寿命：≥50000小时，且可升级更换；

2.4.10  光斑直径d10≥200mm，光斑均匀度d50/d10≥55%（提供说明书证明，必要时提供原件）；

2.4.11  色彩还原指数Ra：≥95, R9：≥95；

2.4.12  光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm；

2.5 配置清单

| 设备名称 | 配置清单 |
| --- | --- |
| 手术无影灯A，2套 | 中心轴 2套 弹簧臂 4套 灯头 4套 电源盒 4套 可消毒手柄(2件) 2套 |
| 手术无影灯B，2套 | 中心轴 2套 弹簧臂 4套 灯头 4套 电源盒 4套 可消毒手柄(2件) 2套 中置摄像系统 2套 |
| 无影灯，5套 | 中心轴 5套 弹簧臂 10套 灯头 5套 电源盒 10套 可消毒手柄(2件) 5套 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本项目所有投标产品交付采购人并经验收通过后3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 售后响应时间:报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时。

- 为确保售后服务质量，无影灯和吊塔同品牌。

第二标包：监护系统

招标需求文件

一、项目概况

1、设备数量

| 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价 限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 | 6 | 10 | 60 |
| 中央监护系统 | 1 | 120 | 120 |
| 合计 |  |  | 180 |

- 交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：中央监护系统。

5、本包件中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

二、产品技术指标要求

- 监护仪（6套）技术参数

1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计

2. 监护仪主机(非辅助插件箱)每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口(非供电接口)

3. ≥12英寸彩色电容触摸屏，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

5. ECG支持3/5导心电监测，可配6/12导联心电监测

6. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min 等，标配支持≥27种实时心律失常分析

▲7. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图

8. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST 实时片段和参考片段

9. 具有QT/QTc 实时连续测量功能，提供QT,QTc 和△QTc参数值的显示

10. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

11. 提供辅助静脉穿刺功能

12. NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

13. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

14. 提供灌注指数(PI) 的监测

15. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

16. 支持双通道有创压 IBP 监测，支持升级至≥6通道有创压监测

17. 有创压适用于成人，小儿和新生儿

18. IBP 有创压测量范围：-50～360mmHg

19. 提供肺动脉锲压 (PAWP) 的监测和 PPV 参数监测

▲20. 配置 EtCO2 监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持升级 CPR 按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

21. 支持升级麻醉深度 BIS、肌松NMT模块

▲22. 支持升级脑电图 EEG、aEEG, 振幅整合脑电图 aEEG 监测模块，可提供4通道脑电图以及 DSA 致密频谱密度查看

23. 支持 PiCCO 技术监测功能模块或 PiCCO 技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW), 肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，可提供完整的血流动力学参数监测

24. 具备FloTrac监测功能接口或配置单机，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量 (CCO), 每搏量变异 (SVV), 实时外周血管阻力 (SVR) 等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

25. 能量代谢监测，评估重症病人的营养平衡，参数包含RQ (呼吸熵)、EE(kCal/

天)：能量消耗

26. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，自动升级到更高一个级别

27. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，可发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

28. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

29. 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥1个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

30.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

31. 支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，提供图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化

32. 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、移动监护混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

33. 遥测发射盒应采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480×320像素，屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数

34. 遥测标配心电、呼吸、血氧、无创血压监测监护，提供HR,RR,SpO2,PR,NIBP

测量值

35. 配套监护系统要求：支持远程操作工作站形态，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警，配置显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920*1080,能够兼容该厂家品牌下麻醉机、呼吸机、监护、遥测及除颤产品上所有的参数及波形，并对其进行调整参数、趋势回顾，具备在同一个页面任意选择两种不同类型的回顾(如：同时显示事件回顾和趋势图回顾),并根据时间关联进行比较，可以显示监护仪及被监护仪集成的麻醉机、呼吸机等床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准，支持高、中、低三个报警级别，分别对应三种不同颜色

36. 原厂保修5年

37. 配置要求

| 序号 | 名称/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪主机(带双通道有创压) | 台 | 6 |
| 2 | 国标电源线 | 根 | 6 |
| 3 | 呼末CO2模块 | 套 | 2 |
| 4 | 血氧附件包 | 套 | 6 |
| 5 | 无创血压附件包 | 套 | 6 |
| 6 | 心电附件包 | 套 | 6 |
| 7 | Picco模块或单机 | 套 | 3 |
| 8 | 遥测发射盒、遥测血压及锂电池 | 套 | 4 |
| 9 | 配套中央监护系统 | 套 | 1 |
| 10 | 配套工作站显示屏一体机 | 套 | 1 |
| 11 | 操作说明书、合格证等 | 套 | 1 |

- 中央监护系统（1套）技术参数

（一）中央站

1. 具备远程操作工作站形态，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警

2. 具备远程 PC 浏览形态，可安装到办公电脑上，查看病人数据

3. 具备远程手机/Pad 浏览APP, 可安装在手机或Pad 上，支持院内及院外浏览病人数据

4. 支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据、转移病人数据

5. 支持≥Windows Server7操作系统，具备双硬盘镜像存储数据

6. 显示中央站配置显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920*1080

7. 中央站每套单个显示屏可显示≥24个病人的数据，每个病床显示≥6道波形、12个参数区

8. 重点观察床可显示提供≥12道波形、16个参数区，支持趋势与实时参数波形同时显示，互不遮挡

9. 具备HL7 (国际标准协议)数据输出，与医院信息系统连接

10. 具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，进行时间同步

▲11. 中心监护系统能够兼容该厂家品牌下麻醉机、呼吸机、监护、遥测及除颤产品上所有的参数及波形，并对其进行调整参数、趋势回顾

▲12. 中心监护系统能够兼容ECMO、CRRT、视频系统、超声

13. 具备ST 片段回顾功能。支持取任意2个时刻的ST 片段进行对比分析

14. 具备在同一个页面任意选择两种不同类型的回顾(如：同时显示事件回顾和趁势图回顾), 并根据时间关联进行比较

15. 中央监护系统可支持包括：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、有创血压 (IBP)、呼末二氧化碳(ETCO2)、麻醉气体(AG)、麻醉深度(BIS)、无创心排(ICG)、有创心输出量(C.O.)、 连续心输出量(Picco)、脑氧(rSO2)、 脑电(EEG) 等参数

16. 中央站可以显示监护仪及被监护仪集成的麻醉机、呼吸机等床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709 标准，支持高、中、低三个报警级别，分别对应三种不同颜色

17. 在发生报警时，能够以底色方式显示报警参数，底色与报警级别对应颜色一致

18. 远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

19. 通过原厂或第三方正版软件支持远程控制麻醉机、呼吸机等产品

（二）重症监护仪：

1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计

2. 监护仪主机(非辅助插件箱)每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通 讯接口(非供电接口)

3. ≥12英寸彩色电容触摸屏，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

5. ECG支持3/5导心电监测，可配6/12导联心电监测。

6. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min 等，标配支持≥27种实时心律失常分析

▲7. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图8.  提供ST 段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST 实时片段和参考片段

9.  具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT,QTc和△QTc参数值的显示

10. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

11. 提供辅助静脉穿刺功能

12. NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

13. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

14. 提供灌注指数(PI)的监测

15. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级 IPx7

16. 支持双通道有创压 IBP 监测，支持升级至≥6通道有创压监测

17. 有创压适用于成人，小儿和新生儿

18. IBP 有创压测量范围：-50～360mmHg

19. 提供肺动脉锲压(PAWP)的监测和 PPV 参数监测

▲20. 配置EtCO2 监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持升级CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

21. 支持升级麻醉深度BIS、肌松 NMT 模块

▲22. 支持升级脑电图EEG、aEEG,振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA 致密频谱密度查看

23. 支持PiCCO 技术监测功能模块或PiCCO 技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW), 肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

24.具备FloTrac监测功能接口或配置单机，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量 (CCO),每搏量变异(SVV),实时外周血管阻力(SVR)等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

25. 能量代谢监测，评估重症病人的营养平衡，参数包RQ(呼吸熵)、EE(kCal/天)：能量消耗

26. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，自动升级到更高一个级别

27. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，可发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

28. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

29. 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

30.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

31. 支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化

32. 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、移动监护混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

33. 遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480×320像素，屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数

34. 遥测标配心电、呼吸、血氧、无创血压监测监护，提供HR,RR,SpO2,PR,NIBP

测量值

35. 原厂保修5年

36. 配置要求

| 序号 | 名称/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护系统 | 套 | 1 |
| 2 | 工作站显示屏一体机 | 套 | 1 |
| 3 | 插件式监护仪主机(带双通道有创压) | 台 | 6 |
| 4 | 国标电源线 | 根 | 6 |
| 5 | 呼末CO2模块 | 套 | 6 |
| 6 | 血氧附件包 | 套 | 6 |
| 7 | 无创血压附件包 _ | 套 | 6 |
| 8 | 心电附件包 | 套 | 6 |
| 9 | 12导心电 | 套 | 3 |
| 10 | — EEG模块 | 套 | 2 |
| 11 | Picco模块或单机 | 套 | 3 |
| 12 | 遥测发射盒、遥测血压及锂电池 | 套 | 6 |
| 12 | 操作说明书、合格证等 | 套 | 1 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本项目所有投标产品交付采购人并经验收通过后5年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。