上海市光华中西医结合医院所需五官科设备等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第一标包：五官科设备

- 项目概况

1、设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备单价 限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力计和声阻抗仪 | 1 | 16 | 16 |
| 2 | 听力测试平台 | 1 | 28 | 28 |
| 3 | 客观听觉测试平台 | 1 | 35 | 35 |
| 4 | 前庭功能检查系统 | 1 | 65 | 65 |
| 5 | 耳鼻咽喉科内窥镜摄像综合诊疗工作台 | 4 | 10 | 40 |
| 合计 |  |  |  | 184 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：前庭功能检查系统、耳鼻咽喉科内窥镜摄像综合诊疗工作台。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；其他为一般指标。

- 产品技术指标要求

1、听力计和声阻抗仪  1套

★1.1 要求具备测试功能：气导测听、骨导测听、言语测听、声场测听、特殊测试、鼓室图、同侧声反射、对侧声反射、声反射衰减、声反射潜伏期、咽鼓管功能测试

1.2	气导频率：频率≥125至8000Hz，强度范围≥-10至120dB HL

1.3	骨导频率范围：250～8000Hz；强度范围≥-10～80dB HL

1.4	要求具备触摸式给声键

1.5	要求具备双向通讯功能：操作端与患者端双向通讯，便于在测试过程中与患者沟通测试注意事项

1.6	要求具备监听功能：主机内置扬声器监听输出，亦可外接耳机监听

1.7	要求具备数据库管理功能，管理病人信息及测试结果，数据库可整合声阻抗、耳声发射、听觉诱发电位等听力检查结果

1.8	报告打印方式≥2种：支持设备直连打印机和通过工作站打印2种模式

1.9	声阻抗探测音频率：226Hz

1.10声顺值范围：0.1～8ml

1.11声反射给声方式要求具备≥2种，连续声和脉冲音

1.12同侧刺激声：500～4000Hz

1.13对侧刺激声：250～8000Hz

1.14要求具备咽鼓管功能测试≥2种：完整鼓膜咽鼓管功能测试、穿孔鼓膜咽鼓管功能测试

1.15要求具备数据库管理功能，管理病人信息及测试结果，数据库可整合听力计、耳声发射、听觉诱发电位、眼震视图、甩头试验等听力与平衡检查结果

2、听力测试平台  1套

★2.1测试频率范围：≥500～10000Hz

2.2	频率频率步进：≤1Hz

2.3	声强步进：≤1dB

2.4	要求具备226Hz鼓室图功能

2.5	要求具备峰压耳声发射功能

2.6	DP标准≥6个指标：信噪比, 最小DP 强度, DP允差, 残余噪声, 强制频点, DP 可靠性

2.7	要求具备主机内置存储，内存≥8GB

2.8	操作模式≥2种：可手持单机操作或电脑控制操作

3、客观听觉测试平台  1套

★3.1测试功能要求具备：听性脑干反应ABR、皮层认知电位P300、耳蜗电图EcochG、听觉多频稳态反应ASSR

★3.2刺激声要求具备：短声、短纯音、具备耳蜗行波延迟代偿的刺激声、具有频率特性的刺激声

3.3	最大刺激声强度：≥135.5dB peSPL

3.4	要求具备儿童防惊醒功能：通过声强缓慢递增，防止儿童惊醒，保证测试顺利进行；

3.5	要求具备反应可信度指数FMP，并可设置为自动停止条件

3.6	要求具备残余噪声指数，并可设置为自动停止条件

3.7	要求同时具备40Hz和90Hz稳态反应，在同一测试中可做更改

3.8	ASSR测试要求具备每个频点可独立控制声强

3.9	ASSR要求具备内置校正值≥5种，可自动换算为预估主观听阈值

4、前庭功能检查系统  1套

★4.1	摄像头：至少具备双摄像头，摄像头位置独立可调

4.2	分辨率：≥640×480像素

4.3	瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置

★4.4	固视抑制功能：具备固视抑制灯

4.5	测试：具备自发性眼震试验，位置试验（静态、动态）、温度试验、视动试验（水平、垂直）、平稳追踪试验（水平、垂直）、扫视试验（水平、垂直）、凝视试验（水平、垂直）、视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）

4.6	自发性眼震试验：记录时间1-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

4.7	静态位置试验：记录时间1-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

4.8	动态位置试验：记录时间1-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

4.9	温度试验：含自发性眼震；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值

4.10	视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）：可以完成左、右双眼的检查，可进行甩头VVOR、甩头抑制VORS等试验

5、耳鼻咽喉科内窥镜摄像综合诊疗工作台  4套

5.1工作主台面：要求操作台面和书写台面采用一体式设计

5.2箱体：箱体需采用钢板

5.3药物喷枪：气水路分开，电子阀门控制气路

5.4吸枪：自控调节吸力型吸枪

5.5正压泵：最高压力≥300KPa，噪音≤50dB

5.6负压泵：最高吸引力≥0.1MPa，噪音≤50dB；

5.7 LED聚斑检查灯：具备双色检查灯，照度≥35000Lx

★5.8加热除雾装置：热风加热，带新风加热除雾系统

5.9 LED 观片灯组件：色温≥6500K

5.10医生椅：可升降旋转

5.11椅座：可升降，可水平360°双向旋转，带锁止刹车

| - 耳鼻喉科门诊能力提升设备配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 配置 | 数量 | 配置描述 |
|  | 听力计和声阻抗仪 | 1 | 用于评估患者主观听力损失及客观中耳功能 |
|  | 听力测试平台 | 1 | 用于诊断患者耳蜗功能 |
|  | 客观听觉测试平台 | 1 | 用于评估患者听神经传导通路功能 |
|  | 前庭功能检查系统 | 1 | 通过记录眼震和眼动轨迹、头部运动信息，诊断、评估患者前庭功能 |
|  | 耳鼻咽喉科内窥镜摄像综合诊疗工作台 | 4 | 用于耳鼻咽喉疾病的诊断与治疗 |
| 附件 | 气导耳机 | 1 | 用于开展气导测听 |
|  | 骨导耳机 | 1 | 用于开展骨导测听 |
|  | 声阻抗探头 | 1 | 用于声阻抗测试 |
|  | 声阻抗对侧耳机 | 1 | 用于对侧声反射测试 |
|  | 耳声发射探头 | 1 | 用于耳声发射测试 |
|  | 耳声发射探头 | 1 | 用于耳声发射测试 |
|  | 前置放大器 | 1 | 用于听觉诱发电位测试 |
|  | 插入式耳机 | 1 | 用于听觉诱发电位测试信号发送 |
|  | 主机眼罩 | 1 | 用于开展双目眼震及甩头测试 |
|  | 冷热刺激器 | 1 | 用于开展冷热刺激试验 |
|  | 耳鼻喉综合诊疗台 | 4 | 供医生给患者检查使用 |
|  | 耳鼻喉电动检查椅 | 4 | 耳鼻喉科患者就诊治时用 |
|  | LED检查灯 | 4 | 供医生给患者检查使用 |
|  | LED观片灯 | 4 | 供医生给患者观片使用 |
|  | 医生椅 | 1 | 供医生诊疗检查使用 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。