上海市光华中西医结合医院所需五官科设备等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第三标包：生化免疫流水线

- 项目概况

1、设备名称：生化免疫流水线；数量1套。限价：1000万元

2、交货期限：交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：生化免疫流水线。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

- 产品技术指标要求

生化免疫流水线  1套

1、整体要求

1.1 提供所投全自动样品处理系统、全自动生化分析仪以及全自动化学发光免疫分析仪的NMPA备案证或注册证。

1.2 流水线须包括倾倒式进样、架式进样模块、离心模块、去盖模块、在线冰箱模块、开封膜（盖）模块，自动出样模块、流水线数据管理系统和轨道系统等。

1.3 样本可在前处理模块通过图像识别技术自动识别样本血清质量，包括脂血、溶血和黄疸等，并将样本血清质量检测信息传输到LIS系统中辅助报告审核（提供相关文件佐证）。

1.4 前处理模块支持急诊样本自动、优先进样。

1.5 所投全自动样品处理系统、全自动生化分析仪以及全自动化学发光免疫分析仪的使用年限须≥7年（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

1.6 提供满足实验室日常检测运行要求的相关配套设备。

2、进样模块

2.1 具备倾倒式进样模块，单个模块处理速度≥1000管/小时，单个模块容量≥1000管。

▲2.2 具备架式进样功能，单个模块进样处理速度≥900管/小时，单个进样模块容量≥400管（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

2.3 进样模块可兼容多种类型的样本管混合上机使用，包括直径范围12-16mm、高度范围75-100mm的样本管。

2.4 生化分析仪和免疫分析仪连接流水线后，仍然具备单机批量进样操作模式。

3、离心模块

3.1 单个离心模块离心速度≥450管/小时，单模块单次离心容量≥80管，可自动配平。

▲3.2 离心模块具备低温离心功能，温度可调节范围覆盖-10℃至+40℃（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

3.3 单个离心模块最大离心力≥4300g。

3.4 可自定义设置离心力、离心转速、离心时间等不同参数。

4、去盖模块

4.1	单模块去盖处理速度≥900管/小时。

▲4.2 采用旋转去盖方式，同时具备气溶胶过滤和紫外灯消杀功能（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

4.3 内置废盖桶，可缓存废盖总容量≥3000个。

5、开封膜（盖）模块

5.1 提供开封膜（盖）模块，且支持多模块拓展。

5.2 开封膜（盖）模块处理速度≥900管/小时。

6、在线冰箱模块

6.1 提供在线冷藏冰箱，具备样本自动归档存储、自动查找调出、自动复检和到期自动丢弃功能，可自定义设置保存和丢弃时间。

6.2 单个在线冰箱模块处理速度≥900管/小时。

▲6.3 单个在线冰箱模块存储容量≥14000管。

6.4 可在系统中自定义设置质控规则，并利用在线冰箱的冷藏功能实现质控品的冷藏与自动质控功能，进行提前质控。

6.5 冰箱温度范围可控制在2-8℃。

7、出样模块

7.1 单个出样模块处理速度≥900管/小时，单个出样模块容量≥400管，支持多模块拓展。

7.2 支持自动分拣输出线下样本，且支持按线下机型分类输出，可至少划分12类出样区域。

8、轨道模块

8.1	轨道数量≥3条，支持样本在多个节点折返或回转。

8.2	封闭式轨道，保障实验室生物安全，且单条轨道传输速度≥3500管/小时。

8.3	轨道采用电机驱动方式，无需借助气泵。

▲8.4样本从前处理到分析仪器采用单管传输，采用无线射频技术进行样本管理（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

▲8.5设备接口及样本掉转技术采用非转盘式设计，避免样本发生拥堵。（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

9、流水线数据管理系统

9.1 系统具备简便易懂的中文界面和样本数据信息管理系统，能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控样本状态、样本位置、仪器运行状态以及危急值和TAT实时监控等；提供系统所需配套电脑及服务器硬件，以及≥65寸的信息监控大屏。

9.2 具有同品牌同系统的基于患者数据的实时质控管理功能，提升系统质量管理水平，降低科室运营成本（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

9.3 免费开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。

10、全自动生化分析仪

▲10.1	生化分析仪单个光学模块检测速度≥2000测试/小时，单个离子模块检测速度≥600测试/小时，单台生化仪分析综合速度≥2600测试/小时（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

10.2 线上生化分析仪总检测速度≥7800测试/小时。

▲10.3	生化分析仪波长个数≥14个，并具备405±1nm波长。

10.4 生化分析仪试剂仓具备冷藏功能，单模块试剂位≥150个（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

10.5 单台生化分析仪可同时分析项目数≥90个。

▲10.6 采用循环水浴恒温孵育，反应温度可控制在37±0.1℃。

10.7 最小总反应体积≤80uL。

★10.8	最小样品体积≤1.0uL，0.1uL步进（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

▲10.9	采用石英玻璃反应杯，单模块反应杯数量≥400个（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

10.10 具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能。

10.11 具备超声波搅拌或压电搅拌的搅拌方式。

10.12 单个接口分析仪最多可拓展至四个模块联机。

10.13 样本间携带污染率≤0.1ppm（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

10.14 可提供配套生化试剂、校准品和质控品，保证完整溯源性。

▲10.15 单模块生化分析仪每小时耗水量≤50L。

10.16 所投生化分析仪型号在省级临检中心临床检验室间质量评价计划中有单独分组（提供室间质评截图文件佐证）。

11、全自动化学发光免疫分析仪

11.1 免疫分析仪发光原理为酶促化学发光或电化学发光。

▲11.2	单台免疫分析仪检测速度≥600测试/小时。

11.3 在线免疫分析仪总检测速度≥2400测试/小时。

▲11.4	单台免疫分析仪试剂通道数≥50个。

11.5 单个接口分析仪可拓展至四个模块联机。

11.6 单台免疫分析仪进样模块可容纳样本量≥140个。

11.7 免疫分析仪支持不停机更换试剂，通过RFID无线射频识别技术扫码装载试剂，实时记录试剂使用情况。

▲11.8	免疫分析仪可倾倒式添加散装反应杯，单台分析仪一次可最大添加反应杯≥3000个，可连续供给，随时添加（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

★11.9	免疫分析仪采用重复用加样针加样方式，无需使用一次性吸样耗材（TIP头），节约运营成本（需提供证明材料，并在证明材料上标记具体位置）。

11.10 免疫分析仪加样针功能：具备液面探测、空吸、防撞、凝块检测功能。

11.11 免疫分析仪采用浓缩清洗液，自动配制和供给，无需人工配制，操作便捷。

11.12 免疫分析仪支持双套底物液上机自动切换，支持不停机一键更换，操作便捷。

11.13 单台免疫分析仪孵育位≥240个。

11.14 可提供配套免疫检测项目数量≥140项。

11.15 可提供的配套免疫检测项目包括传染病、肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、肝纤维化和优生优育等检测系列。

11.16 可开展肿瘤标志物系列检测项目，必须包括CA50、CA242、异常凝血酶原等项目（提供开标之日在有效期内的《医疗器械产品注册证》）。

▲11.17 可开展传染病系列检测项目，必须包括HEV-IgG、HEV-IgM抗体、乙型肝炎病毒前S1抗原HBS-PreS1-Ag项目（提供开标之日在有效期内的《医疗器械产品注册证》）。

▲11.18 可开展自身免疫检测项目，必须包括RF、RF-IgA、RF-IgM、RF-IgG、anti-CCP-IgG项目（提供开标之日在有效期内的《医疗器械产品注册证》）。

11.19 可开展呼吸道病原体系列检测项目，必须包括肺炎支原体IgM、肺炎衣原体IgM项目（提供开标之日在有效期内的《医疗器械产品注册证》）。

11.20 HIV Ag/Ab、Anti-TP、Anti-HCV定标周期（cut-off有效期）≥28天。（需提供说明书证明材料，并在证明材料上标记具体位置）

11.21 β-HCG项目原倍未稀释最大线性范围≥10000mIU/ml。

11.22 所投免疫分析仪型号在省级临检中心临床检验室间质量评价计划中有单独分组（提供室间质评截图文件佐证）。

配置要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 倾倒式进样模块 | 1台 |
| 2 | 架式进样模块 | 1台 |
| 3 | 离心模块 | 2台 |
| 4 | 去盖模块 | 1台 |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 3台 |
| 6 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 4台 |
| 7 | 开封膜（盖）模块 | 1台 |
| 8 | 在线冰箱模块 | 1台 |
| 9 | 出样模块 | 1台 |
| 10 | 轨道系统 | 1套 |
| 11 | 实验室数据管理系统及其配套硬件 | 1套 |
| 12 | 标本转运机器人 | 1台 |
| 13 | 生物安全柜 | 6台 |
| 14 | 线下全自动化学发光分析仪 | 1台 |
| 15 | 实验室操作椅 | 60把 |
| 16 | 实验室桌台 | 50张 |
| 17 | 办公室投影仪 | 1个 |
| 18 | 办公室大屏 | 1个 |
| 19 | 净水机 | 1个 |
| 20 | 实验室柜子 | 20个 |
| 21 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 3个 |
| 22 | 加样枪 | 91把 |
| 23 | 离心机 | 18台 |
| 24 | 显微镜 | 2台 |
| 25 | 冰箱 | 23台 |
| 26 | 条码打印机 | 4台 |
| 27 | 办公电脑 | 14台 |
| 28 | 多功能打印机 | 4台 |
| 29 | 打印机 | 2台 |
| 30 | 血液运输箱 | 1个 |
| 31 | 储血冰箱 | 1台 |
| 32 | 冰浆冰箱 | 1台 |
| 33 | 血小板震荡仪 | 1台 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 售后响应时间：2小时内响应，24小时内到达现场。

- ★原厂整机保修期限：原厂保修≥5年（提供原厂售后服务承诺函）