上海市光华中西医结合医院所需五官科设备等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第二标包：检验流水线

- 项目概况

1、设备数量

| 设备名称 | 数量 | 设备单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 血细胞分析流水线 | 1 | 250 | 250 |
| 尿液分析流水线 | 1 | 90 | 90 |
| 大便流水线 | 1 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 350 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：血细胞分析流水线。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

- 产品技术指标要求

血细胞分析流水线  1套

1.全自动血液分析流水线基本功能及要求

1.1全自动血液分析流水线由样本分析处理系统、全自动五分类血液细胞分析仪、特定蛋白分析仪、推片染色机、阅片机、糖化血红蛋白分析仪、样本处理系统、凝血分析仪组成。具有血常规五分类、网织红细胞、CRP、SAA、血沉、糖化血红蛋白、血栓与止血等项目检测。

▲1.2血液分析流水线速度要求：血常规五分类≥440T/H，CRP≥400T/H，SAA≥400T/H，糖化血红蛋白≥240T/H，血沉≥200T/H，推片染色≥120T/H，阅片机速度≥50T/H，样本处理系统≥1000T/H，凝血七项（PT、APTT、TT、Fib、DD、FDP、AT）综合速度≥900T/H，可支持拓展凝血为临检流水线。

2.各功能模块基本功能及要求

2.1五分类血液细胞分析仪/CRP/SAA分析仪

2.1.1 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP/SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2.1.2 血常规和CRP/SAA检测为一体机设备，可同时检测血常规五分类、网织红细胞、CRP、SAA项目。

2.1.3 体液分析报告参数≥7个。

★2.1.4单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时。

2.1.5 用血量：末梢全血检测CD+CRP用血量≤40μl。

2.1.6 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

2.1.7 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。

2.1.8 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

▲2.1.9血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

2.1.10 CRP线性范围：0.2~320mg/L，SAA线性范围：5~320mg/L。

▲2.1.11提供原厂校准品及校准品溯源报告，具备RET校准品以注册证为准。

2.2推片染色机

▲2.2.1工作速度：≥120张玻片/小时。

▲2.2.2推片所需最小标本量≤40微升（以说明书为准）。

2.2.3 仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。

2.2.4 染色盒方式：一片一盒。

2.3 阅片机

2.3.1 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。

▲2.3.2 为保障仪器兼容性，全自动细胞形态学分析仪需与血液细胞分析仪为同一制造商。

2.3.3 检测速度：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥50张/小时。

2.3.4 血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集。

2.3.5 白细胞识别符合率大于85%，提供说明书或注册证以证明。

2.4 特定蛋白分析仪

▲2.4.1 为保障各模块检测结果兼容性，全自动特定蛋白分析仪需与血液细胞分析仪为同一制造商。

2.4.2 检测功能：包括C-反应蛋白（CRP）、超敏CRP、全程CRP、血清淀粉样蛋白A（SAA）及红细胞沉降率定量检测功能。

2.4.3 样本用量：全血用量CRP+SAA检测用血量≤22μl，血沉检测用血量≤100μl；预稀释血用量CRP+SAA检测用血量≤20μl。

2.5 糖化血红蛋白分析仪

▲2.5.1 糖化血红蛋白分析模块可与血常规仪器通过轨道实现在线联机。

2.5.2 仪器检测原理需为高效液相色谱法（HPLC）

2.5.3 仪器能有效分离中国常见变异体HbS、Hbc、HbD、HbE，无需额外使用变异体层析柱。

▲2.5.4 糖化血红蛋白分析仪单机测试速度≥120个样本/小时。

2.5.5 糖化血红蛋白模块线性要求需覆盖 3.0-20.1%区间。

2.5.6 检测参数包括：总糖化血红蛋白（HbA1）、糖化血红蛋白（HbA1c）、胎儿血红蛋白（HbF）、平均血糖（eAG）等。

2.5.7 通过IFCC/NGSP认证。

2.5.8 分析所用洗脱液及溶血剂不超过3种试剂。

2.5.9 层析柱测量次数≥6000次数。

2.6 血液分析样本处理系统

2.6.1 样本处理系统可以与全自动血液分析流水线通过轨道和软件连接，实现样本的全自动签收、分拣、调度、复检、归档和储存等功能。

2.6.2 样本处理速度：≥1000试管/小时。

2.6.3 单台离心模块速度≥500管/小时

▲2.6.4 进样：可配备倾倒进样功能模块，样本倒入进样口后样本处理系统自动对样本进行签收并插入试管架。

2.6.5 可连接自动化样本传输设备如气动样本传输系统或者样本传送小车等。

2.6.6 单个低温存储模块的样本容量≥10000管/台

2.6.7 低温存储模块能够实现样本的自动化管理，可自动定位并调取标本，对样2.6.8 本实现自动复测，过期样本自动丢弃等功能。

2.7 凝血分析仪分析仪

2.7.1 检测原理：凝固法、发色底物法、免疫比浊法，且检测通道≥20个。

★2.7.2单模块检测速度：七项综合测试速度≥420T/H。

2.7.3 试剂装卸载：实时在线更换试剂，不暂停测试不降速；独立废杯盒，自动丢弃已用完试剂。

★2.7.4 检测项目：包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT-Ⅲ、LA等，且试剂注册证与设备为同一品牌。

2.7.5 具备结果自动审核功能，且已经建立与该仪器检测结果配套的自动审核规则。

▲2.7.6加样针：单模块加样针（包含样本针和试剂针）≥5根；综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

▲2.7.7 闭盖穿刺：具备闭盖穿刺功能，而非机内拔盖吸样，避免拔盖带来的气溶胶生物安全风险。

2.7.8 APTT纠正实验：APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2小时在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。

★3配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪主机 | 4台 |
| 2 | 特定蛋白分析仪主机 | 2台 |
| 3 | 推片染色机主机 | 1台 |
| 4 | 阅片机 | 1台 |
| 5 | 糖化血红蛋白分析仪 | 2台 |
| 6 | 全自动凝血分析仪 | 2台 |
| 7 | 全自动样品处理系统（包含进出样模块、离心模块、去盖模块、低温存储模块） | 1套 |
| 8 | 工作站 | 2套 |
| 9 | 使用说明书 | 6套 |

尿液分析流水线  1套

全自动尿液分析流水线基本功能及要求

1. 设备构成：由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统构成。

▲2.检测速度：干化学测速≥480T/H，有形成分测数≥480T/H。

▲3.检测方法：尿液干化学检测采用光电比色原理；尿液有形成分分析采用机器视觉成像原理。

4. 干化学检测项目：干化学测试项目≥14 项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）。理学测试项目：颜色、浊度、比重。

5. 有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥18项，8个红细胞位相相关参数，1个研究参数，30个人工自定义参数

6. 检测结果可以实时提供真实的有形成分全景视野图+集类分割图，方便用户在线复核和存储结果图像；保存图像≥60张实景图像

▲7. 整体化统一报告：尿液干化学分析结果+尿液有形成分分析结果+尿液有形成分实景图像；

8. 报告审核具有自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件

▲9. 试剂耗材：除清洗液、试纸条、保养液外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与

10. 密闭样本管：支持使用配套薄膜密闭样本管，无需开盖

11. 自动调焦技术：无需执行调焦操作亦无需使用调焦液（需提供相关证明文件）

★12.条码扫描：单个分析模块均可配备内置360°旋转条码扫描

★13.图片分辨率：不低于500W 像素

14. 重复性：有形成分重复性：CV≤5% （1000/μL）；

干化学重复性：反射率CV≤1.0%

▲15.有形成分识别率：红细胞 ≥85%、白细胞 ≥85%、管型 ≥80%

16. 有形成分检测线性：红细胞≥40000个/μL 线性误差不超过±15%

17. 携带污染率：具有双向冲洗功能，携带污染率≤0.01%（50000/uL）

18. 智能联动功能：根据干化学结果自动提高有形成分扫描范围

19. 细菌检测通道：启动细菌检测通道，可自动切换高倍镜采集图片

配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动干化学尿液化学分析仪 | 2套 |
| 2 | 尿液有形成分分析仪 | 4套 |
| 3 | 全自动尿液分析流水线软件 | 1套 |
| 4 | 使用说明书 | 1套 |
| 5 | 工作站 | 1套 |

大便流水线  1套

1. 检测速度：≥ 85个标本/小时

2. 计数池检测通道：流动石英计数池，通道数≥4通道

3. 标本送样量：轨道式自动进样，待检区容纳标本数≥50个，可扩展至130个

4. 样本稀释方式：≥5种以上稀释方式,具备智能稀释功能，可根据样本颜色、性状等情况进行自动调整稀释液用量

5. 报告格式：可定性和半定量报告模式

6. 显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能

7. 有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、各种虫卵等成分

8. 显微镜摄像头：高清CMOS数码摄像头，像素≥500万

★9. 混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调

★10. 采样方式：采样方式，至上往下穿刺采样

11.采集杯密闭性：采用旋转螺纹拧盖方式，穿刺采样

12. 限量采样功能：采集杯内具备限量采样设计

13. 滤网：尼龙材质

14.预设拍摄图片数量：多种拍摄图片组合模式，亦可自定义拍摄视野数目，拍摄图片≥300张

15.图像拍摄方式：多视野分层扫描技术，每个视野最多可拍摄≥8层

16.自动追踪功能：具备自动追踪功能，低倍镜定位，高倍镜追踪放大

17.优先审核功能：对病理有形成分物质优先排序，集中审核

18.隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。

19.金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥6个（FOB、转铁蛋白、HP、轮状病毒、腺病毒、钙卫蛋白、乳铁蛋白等）

20.金标卡孵育检测通道：≥20个独立检测单控孵育通道位，多线程控制程序，每个通道位互不影响

21.金标试剂卡加载量：总加载量≥300个试剂卡

★22.金标检测功能：免疫胶体金项目试剂位≥6个，批量标本间仪器可同时设定并检测≥3个不同反应时间的项目（如根据免疫学反应的特性，粪便隐血设定3-5分钟，轮、腺病毒设定10-15分钟，幽门螺杆菌设定10-15分钟）

23.粪便有形成分质控品：注册仪器相同厂家的粪便有形成分质控品（提供注册证）

24.FOB和转铁蛋白非定值质控品：配套与仪器相同厂家FOB和转铁蛋白非定值质控品（提供药检所检测报告）

25.质控功能模块：软件自带功能质控功能模块，直接上机进行质控操作

26.通信功能：真正具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目（例如粪便隐血、转铁蛋白、轮、腺病毒、幽门螺旋杆菌等项目应设定不同反应时间），不需人工扫码，实现无人值守

27.条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 售后响应时间：2小时内响应，24小时内到达现场。

- ★原厂整机保修期限：原厂保修≥5年（提供原厂售后服务承诺函）