上海市光华中西医结合医院所需五官科设备等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第四标包：眼底照相机（真彩超广角眼底照相机）

一、项目概况

1、设备名称：眼底照相机（真彩超广角眼底照相机），数量：1台。预算金额：160万元。

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：眼底照相机（真彩超广角眼底照相机）。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

二、产品技术指标要求

| 1 | 设备用途 | 用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 成像技术原理 | 共焦激光眼底成像技术 |
| 2.1 | 光源 | ≥3个不同波长的激光光源 |
| 2.2 | 成像模式 |  |
| 2.2.1 | 眼底彩照 | 具备共焦激光彩照（MCOLOR）、外眼成像、立体成像功能 |
| 2.2.2 | 分层成像 | 具备近红外成像（IR）、无赤光成像蓝光（B-RF）、无赤光成像绿光 （G-RF）功能 |
| 2.2.3 | 自发荧光 | 具备自发荧光成像蓝光（B-FAF）、自发荧光成像绿光（G-FAF）功能 |
| 2.2.4 | 眼底造影 | 具备视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、同步造影 （FFA+ICGA）功能 |
| ▲2.2.5 | 分析模块 | 具备视细胞血流模块，风险评估模块 |
| 2.3 | 分层功能 |  |
| 2.3.1 | 多波长成像 | 具备拍摄一次即可获取红、绿、蓝通道影像； 分别获取视网膜不同深度与组织结构对于病灶的反射信号及影像。 |
| 2.3.2 | 视网膜成像 | 能够通过较短波长获取视网膜浅层及神经上皮层反射信息。 |
| 2.3.3 | 脉络膜成像 | 能够通过较长波长成像获取视网膜深层及脉络膜反射信息。 |
| ▲2.4 | 动态监视 | 具备超广角≥ 165°近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能 |
| ▲2.5 | 成像角度 | 变焦镜头角度至少包括 30°、60°、90°、112 °一键切换（无需更换镜头）；眼底成像角度至少包括45°、90°、135°、165 °一键切换（无需更换镜头） |
| 2.6 | 变焦功能 | 支持≥4个角度一键无损变焦功能（无需更换镜头） |
| 2.7 | 同步造影 | 可同步进行视网膜造影、脉络膜造影（FFA+ICGA）超广角同步造影成像 |
| ▲2.8 | 动态造影功能 | 动态造影模式可实现（至少45°、90°、135°、165°四个视场角无损变焦）实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能 |
| 2.9 | 超广角成像模式 | 两张拼图成像范围≥265° |
| 2.10 | 图像分辨率 | ≤5μm |
| 2.11 | 拍摄瞳孔 | ≥2mm |
| 2.12 | 屈光补偿范围 | ≥-35D至+50D |
| 2.13 | 拍摄方式 | 具备手柄控制、图标点击、自动拍摄等拍摄方式 |
| 2.14 | 对焦方式 | 具备自动对焦、手动对焦 |
| 2.15 | 眼位识别 | 具备左右眼自动识别功能 |
| 2.16 | 拼图功能 | 具备自动拼图、手动拼图 |
| 2.17 | 固视灯 | 具备内固视灯、外固视灯 |
| 2.18 | 采集速度 | ≤0.2 秒 |
| 2.19 | 实时预览 | ≥16 帧/秒 |
| 2.20 | 图像降噪技术 | 支持实时叠加降噪 |
| 2.21 | 视网膜立体成像（3D） | 支持自动生成 3D 视网膜演示及查看功能，立体呈现视网膜形态，对于视网膜脱离、屈光不正、白内障等状态下模拟临床医生检查眼底影像过程 |
| ▲2.22 | 视网膜影像对位联机 | 同品牌设备可同步对位观察超广角眼底彩照、FAF、FFA、ICGA、 OCT 等多模态影像组成多模态眼底影像平台 |
| 2.23 | 患者头架 | 采用高度可调整的传统头架一体化设计，无需操作者与患者头部 接触辅助固定 |
| 2.24 | 设备主机头移动 | 至少包括水平移动，倾斜移动 |
| 2.25 | 工作距离 | 从患者眼睛至镜头距离≥20-40mm |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于2年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。