上海市光华中西医结合医院所需电子喉镜等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第一标包：主动脉球囊反博泵

- 项目概况

1、设备名称：主动脉球囊反博泵，数量：1台。预算金额：130万元。

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：主动脉球囊反博泵。

5、本包件中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

6、本标包接受进口产品。

- 产品技术指标要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 电源 |
| 1.1 | 交流电源供电，内置蓄电池供电。 |
| 2 | 显示 |
| ▲2.1 | 显示器：触摸屏，尺寸≥12寸，显示、操作为同一块屏为佳。 |
| 2.2 | 波形显示：≥3种波形：心电图，有创压力 ，球囊压力波形。 |
| 2.3 | 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压。 |
| 2.4 | 图标显示：电池容量，氦气瓶容量，导管充气量。 |
| 2.5 | 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以360度可见，可以暂停声音报警 |
| 3 | 控制 |
| 3.1 | 包含：触摸屏控制；按键控制；报警角控制。 |
| 4 | 工作模式 |
| ▲4.1 | 自动／手动；工作模式转换过程不影响正常反搏。 |
| 4.2 | 自动模式：自动选择最优信号源进行触发。 |
| 4.3 | 手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联。 |
| 5 | 排气分析 |
| 5.1 | 实时计算排气速度，评估R波排气安全性。 |
| 6 | 辅助频率≥3种。 |
| 7 | 动力系统 |
| 7.1 | 驱动方式：步进式马达加钛合金风箱 或者为涡轮式马达。 |
| 7.2 | 反搏频率：≤200次／分钟。 |
| ★7.3 | 反搏容量：调节范围为０－50CC。≤0.5CC为增减量调节。 |
| ★7.4 | 除水：电凝除水，≤20分钟一次；且不影响正常辅助。 |
| 7.5 | 气体补充：自动补充。 |
| 7.6 | 驱动气体：医用氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶。 |
| 8 | 光纤系统 |
| ★8.1 | 实时反搏技术软件：可实时将压力信号转换为流量信号，根据流量信号实时设置充气时相。 |
| 8.2 | 光纤压力调零：可以再体外调零。 |
| 9 | 辅助功能 |
| 9.1 | 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息。 |
| 9.2 | 开机自检清单：清单式提示功能自检结果。 |
| ▲9.3 | 报警历史记录：可以显示并打印≥100次报警。 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 本项目需提供后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。