上海市光华中西医结合医院所需电子喉镜等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第二标包：高清电子喉镜系统

- 项目概况

1、设备名称：高清电子喉镜系统，数量1台。预算金额：120万元。

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：高清电子喉镜系统。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 功能：用于五官科耳、鼻、喉以及声带的检查和手术 |
| 二 | 技术指标： |
| 1. | 摄像系统 |
| ★1.1 | 高清主机，具有动态喉镜，支持≥5种图像模式（至少需包含景深预测，血管增强，智能增亮，电子染色，器械识别等模式） |
| 1.2 | 具有白平衡功能 |
| 1.3 | 自动曝光控制 |
| 1.4 | 具有手动白平衡及自动白平衡功能 |
| 1.5 | 自动亮度控制 |
| 1.6 | 连接电子镜时具有自动对焦功能 |
| ▲1.7 | 支持连接≥1080P 高清摄像头 |
| 1.8 | 具有≥2路DVI数字信号输出，支持同步录制 |
| 1.9 | 可连接外置视频源（如手术显微镜、B超等）的接口 |
| 1.10 | 内置菜单功能， |
| 1.11 | 主机具有图像冻结功能 |
| 1.12 | 可连接电子鼻咽喉镜检查镜及治疗镜 |
| 1.13 | 主机具有≥3种功能模式，以应对不同的部位检查需求 |
| 1.14 | 可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度、显示器等。 |
| 1.15 | 可以调整对比度，亮度 |
| 1.16 | 支持连接各种品牌光学内窥镜 |
| 1.17 | 主机具有冻结图像按键设置 |
| 1.18 | 主机具有音频输入口 |
| ▲1.19 | 具有电子染色早癌筛查功能 |
| ▲1.20 | 具有喉声图功能 |
| 2 | 24英寸高清医用监视屏≥1920*1080P分辨率 |
| 3 | 动态喉镜功能 |
| 3.1 | 频闪方式：电子快门频闪 |
| 3.2 | 适用音频≤80HZ且≥1000HZ |
| 3.3 | 慢速频率≤0.5且≥2HZ |
| 3.4 | 固定相位显示≤0°且≥ 360° |
| 3.5 | 电子频闪可切换至普通内窥镜模式，以用耳、鼻等其他部位的检查和手术 |
| 4 | 电子鼻咽喉镜 |
| 4.1 | 视场角≥120° |
| 4.2 | 视向角：0° |
| 4.3 | 景深：≤1mm且≥100mm |
| 4.4 | 先端部外径≤3.6mm检查型电子鼻咽喉镜 1条 |
| 4.5 | 先端部外径≤4.9mm，带≤2.0mm治疗通道电子鼻咽喉镜 1条 |
| 4.6 | 有效长度≥320mm |
| 4.7 | 弯曲角度：≥上/下130° |
| 4.8 | 支持电子动态喉镜功能 |
| 5 | 动态喉镜专用工作站 |
| 6 | 医用台车 |
| 7 | 配置清单 |
| 7.1 | 高清监视器 1台 |
| 7.2 | 动态喉镜主机 1台 |
| 7.3 | 喉声图电极 1把 |
| 7.4 | 检查型电子鼻咽喉镜 1条 |
| 7.5 | 治疗型电子鼻咽喉镜 1条 |
| 7.6 | 医用台车 1台 |
| 7.7 | 动态喉镜工作站 1套 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 本项目需提供后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。