上海市长宁区虹桥街道社区卫生服务中心所需五诊仪公开招标项目
招标需求文件

一、采购清单

采购舌脉象经穴体质辨识采集分析仪（中医五诊仪）一套。

二、 用途

为满足人民群众日益增长的高品质中医药健康服务需求，加快中医医疗服务数字化转型，推进大数据和人工智能应用，采用中医智能辅助诊疗系统应用，促进中医标准化、可视化、智慧化，更好的对群众进行早病筛查、康复诊断、慢病及未病管理。

产品技术指标要求

1. 技术规格要求：     

★1.1  可进行舌（面）象检测，体质辨识分析

1.2  具备腕式智能三部脉采集功能

▲1.3  可进行中医24、48个经络穴位检测

1.4  具备移动终端实时在线互动系统

1.5  具备智能AI国标症候辨证名系统

1.6  具备远程会诊系统平台

1.7  具备中医大数据库管理系统

1.8  配备人体成分身高体重采集单元

1.9  具备血压脉率测试单元（隧道式）

1.10 整台仪器各诊疗模块可单独使用，自动出检测报告

1.11 仪器可推动，移动和操作方便

1.12 与检查者采集及交互符合人体工程学

1.13 具备身份证阅读系统

2. 技术参数要求：

2.1   舌（面）诊采集单元
2.1.1  舌象单元：可对以下≥11种舌型；≥10种苔质；≥9种舌态；≥9种苔色；≥8种舌色进行分析

2.1.2  面象单元：可对以下≥6种面色；≥5种耳鼻形态；≥7种面态；≥6种面形；≥7种面部特征进行分析

★2.1.3  光源要求：LED光源，高频无闪烁

2.1.4  照射要求：漫反射，无高光点，无阴影

2.1.5  环境要求：暗箱采集，无外界干扰

2.1.6  显色指数：Ra≥85；色温指数：4500K≤Tc≤7000K范围内，照强度：3600Lux±10%

2.1.7  设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/m2

2.1.8  紫外辐射照度设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/m2

▲2.1.9  工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高，每秒可拍摄十幅到几百幅图片；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法

2.1.10 设计要点：符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒

2.1.11 消毒要求：配有紫外线消毒灯管，可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染；需要提供第三方证明材料

2.1.12  UI功能界面：包含初诊，复诊，查询

2.1.13 彩色还原成像装置应能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB4、色空间的色差不得超过20；相对畸变不得超过±5%

▲2.1.14 结构要求工作时应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护；工作时要求患者口鼻部位同时探入采集箱的设备应具有通风功能

2.2   脉诊采集单元
2.2.1  最大伸出长度：加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm

2.2.2  外加力学量的准确性：设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%

2.2.3  脉压准确性：脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%

2.2.4  脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min

2.2.5  传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间

2.2.6  支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析

2.2.7  采用96颗微型传感点阵，实现超高精度的脉诊数据量化

2.2.8  采用嵌入式软件算法控制机械结构的精密运动，进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”

2.2.9  同时对指尖压力大小，反馈力度大小，模拟指尖触觉回馈记录等数据进行充分量化

2.2.10  报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示

2.2.11  具备传统传感器，作用在寸关尺腕部脉搏处，用袖带式进行腕部固定得到准确的脉象定位，通过传感器的袖带结构，进行LED十字定位校正，采用气加压方式；按照阶梯加压方式，进行分段加压，确定最佳取脉压力；脉象采集器应具有过压保护功能；脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面，脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力，采样精度24位 BIT，采样时间≥40秒，脉象浮中沉阶梯加压，浮中沉静态取脉压：可对施压50g、75g、100g、125g、150g、175g、200g、225g，各档误差±10%；动态取脉压：在0-250g的静压范围内，对于脉宽为0.5s的标准动压测量，误差小于±10%；机械加压，最大压力350mmHg，测量时将300 mmHg的压力冲入，在1min内压力不得低于5%，提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；传感器部件的静态输出为1.25±0.15V；灵敏度为2.5mV±15% 满量程；线性度允许偏差为±15%；在3g≤模拟脉力≤50g时，显示的脉搏传感器采集的脉率值为：30±4~240±4次/分钟；可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；系统软件开放，便于脉象数据库和专家库的二次开发应用

2.3   经络穴诊采集单元

2.3.1  环境温度：5℃～40℃；环境湿度：≤80%；大气压力：760hPa～1060 hPa

2.3.2  供电电源：220V，50Hz

2.3.3  设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%；设备的显示是阻抗值（Ω）

2.3.4  设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）

2.3.5  设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）

2.3.6  检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%

2.3.7  辅助电极的有效面积应≥300mm²；辅助电极的有效面积应≥300mm²

2.3.8  检测精度阻抗：R＜3Ω；辅助电极阻抗：R＜3Ω

2.3.9  通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点、穴位位置确定点及文字描述位置确定点

2.3.10  通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示控制界面，按相关控制键可控制主机附属探测采集器发出采集信号；采集器可以在软件命令下，采集到测定人体相关穴位的电压和电流值，并且传输到主机进行相关数据软件程序的识别和比对，从而获得判比结论，最终获得检测报告

2.3.11  通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示至少三种检测报告：数字表格或文字形式的经络体征检测报告、文字描述或图表形式的中医未病评测报告及文字或图表描述形式的单经分析报告

2.3.12  经络体征检测报告以数据或图表形式显示实测经络数据，规定正体征标准值，对非正常体征进行描述和判断；中医未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势；单经分析报告显示人体每条经络虚实信息、中医脏腑关联器官以及相对应的临床表现

2.3.13  经络探测极体尺寸：Φ8mm

2.3.14  主机使用寿命： 15年

2.3.15  检测端口：在产品技术要求中主机依据型号分类兼容USB多级采集端口

2.3.16  配备多参数恒压采集器，可对压力、皮肤弹性刚度等检测因素进行量化并参与检测结果运算

2.3.17  通过采集器对人体的12条经络的24个原穴以及48个穴位进行真实探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化，最终对人体的健康状况给出一个综合评估报告；病人的经络检测分析结果报告单由“中医未病（亚健康）检测报告、经络脏腑虚实分析报告、经络熵分析报告”组成

2.4   中医体质辨识问诊采集单元

★2.4.1  可以对中医九大体质做辨识判定

2.4.2  可以对28种具体体质分型进行判断

▲2.4.3  提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版及中医五态人格版

2.4.4  提供中医体质检测结果综合说明，包含特征、体质成因、形体特征、心理特征、发病倾向、常见表现、重点人群、对外界环境适应能力、日常表现等常规提示

2.4.5  提供中医体质检测健康建议，包含营养膳食、用药参考、中医保健建议、精神调养方案、饮食建议、药膳调补、运动建议、健康生活提示，同时针对儿童增加起居调养建议及小儿推拿康复建议

2.5.   辅助采集单元

2.5.1  智能人体成分--身高体重三维测量：采用超声波技术采集人体的身高和体重指数信息，可与主设备通讯并生成报告

2.5.2  血压脉率测量仪：筒式血压计，自动采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息
2.5.3  具备身份证阅读系统，可与主设备通讯    

3.投标人应具有主要投标产品（舌脉象经穴体质辨识采集分析仪）的合法有效的二类医疗器械注册证（此项为必须符合项）
注：上述“★”号为关键响应的内容,若不满足作相应扣分处理，每有一项不满足扣5分，扣完为止；“▲”号为重要响应的内容,每有一项不满足扣3分，扣完为止；普通参数及功能要求，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

四、售后服务及具体要求
1. 质量保证：成交人按采购清单要求，提供的设备为原装全新设备，确保其产品的质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足要求，采购人有权向成交人提出退换或索赔要求。
2. 到货安装：设备到货后，成交人负责将设备安全搬卸到指定地点；成交人在一周内应安排工程技术人员安装调试，并承担因此发生的一切费用。
3. 设备验收：设备安装后，经过一定时期的试运行，若设备的各项性能指标均达到要求，则双方签署验收文件，以设备主管部门验收签字之日起为准，保修期开始。
4. 保修时间：设备安装验收合格后，所有设备（整机及配件）应提供两年免费维保。
5. 维修承诺：厂商及供货商共同出具保修年限承诺及设备出保后的最优惠年保费用，并负责设备终身优质服务。
6. 响应时间：设备故障保修应在2小时内响应，并且提供固定维修电话。
7. 随机资料：提供随机操作说明书、维修说明书及中文操作说明书。
8. 定期保养：保修期内，每年定期作一次设备保养和维护；维保记录须送设备管理部门备案。
9. 维修支付：期外维修，由成交人负责实行终身优质服务，只收零件成本费，不收人工费。
10. 现场培训：成交人负责提供现场设备操作和设备维护保养内容的培训，确保使用人员能正常操作设备的各种功能，且需提供操作培训资料。
11. 技术培训：根据设备使用实际情况，负责免费对设备的操作和维修技术人员进行技术再培训，并提供相关技术培训资料。
五、交付时间
合同签订后30天内安装验收调试合格。
六、付款方式

设备到货且安装调试验收合格后60日内，支付合同金额的100%。

七、验收方式

采购人自行验收。

八、投标人资格要求

具体内容详见招标文件。
