| 一、主要功能与目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高档彩色多普勒超声诊断仪主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要技术参数（所有主要技术参数均需提供技术证明材料且标注具体页码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、智能动态微切片技术，超声切面厚度方向能够进行所有深度的连续精确聚焦，实现超薄切面成像。 可进行薄、厚超声切面的控制调节，灰阶模式和彩色模式的超声切面厚度分0-2档可视可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2、微小钙化增强显示，采用独特的信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3、超微血流成像，应用多普勒技术，显示超微细血流及低速血流信号，彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱及血管指数双定量，支持三维成像模式，实现超低速血流的高分辨率立体显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4、系统最大成像深度≥50cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5、组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头。系统支持的探头频率范围：在1—30MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 6、系统可同时支持凸-线、凸-凸双平面探头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 三、一般技术参数（所有需提供技术证明等材料的均需标注具体页码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主机及技术参数： |  | 高技术平台，应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波声束复合等技术。穿刺针增强显示，可独立调整穿刺针的显示增益，具有多种增强模式供选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | ≥3种不同方式的组织谐波成像技术。差量组织谐波成像，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高、低频波的差量波，提高图像的分辨率和穿透力。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 精确成像技术，实现组织结构更清晰、对比度更强显示，≥9档可视可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 2、测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  | 具备心脏二维360°功能测量与分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 具备血管血流测量与分析、具备血管内中膜自动测量、具备血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度、具备颈后透明层自动测量。（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 具备2D直方图分析工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3、输入/输出信号： |  | 输入：外部视频输入。输出：复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4、连通性： |  | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5、图像管理与记录装置： |  | 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 支持原始数据存储（RAW DATA）；采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 6、系统通用功能： |  | 显示器：高分辨率宽屏显示器≥23英寸，可实现上下左右前后任意方位调节，可折叠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节。操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个。操作控制台可上下左右自由调节。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 7、探头规格： |  | 探头个数：1个+1个。激活成像探头接口≥4个，通用可互换。探头类型：凸阵探头、线阵探头。（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 凸阵探头：可视频率范围：1.8~6.2MHz，单晶体探头，厚薄切面可视可调。 线阵探头：频率范围：3.8-14MHz（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 系统支持3把≥20MHz的高频探头。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 8、二维灰阶成像主要参数： |  | 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 9、频谱多普勒： |  | 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s。 CWD：最大血流速度≥22.0m/s。最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 10、彩色多普勒： |  | 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高分辨血流成像，超微血流成像。彩色显示速度：超微血流模式最低平均血流显示速度≤2mm/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 四、伴随服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、技术、维修、培训及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）厂商在中国境内设有备件仓库，并保证十年以上的售后服务工程师，支持安装、调试及维修，厂商在上海有常驻售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，并提供24小时维修电话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）提供设备例行保养，并有报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）培训要求：装机后提供免费培训，并提供培训方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）设备使用期间，提供应用软件免费升级，操作系统以及数据库完善和稳定性升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、验收方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人需在签订合同后60天内完成设备安装且验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、售后服务方案及其他（所有需提供证明材料的均需标注具体页码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、质保要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）中标人负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。中标人负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。中标人应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）中标人提供整机免费保修，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期≥3年（含探头）；保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。且必须提供由设备制造商出具的售后服务承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）年度维保：保修期外的整机年度保修合同不得高于设备总价的7%，保修期内的年度定期预防性维护保养次数不得少于4次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）提供零配件清单，质保期外单次维修仅收取零配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用。质保期满后以≤8折的优惠价供应维修零配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等要符合招投标文件和投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，招标人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、维修响应时间：设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师4小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金、接口费等一切费用，招标人后期不再追加预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）投标人所投产品需运行稳定性高、返修率低及投标产品的品牌的市场认可度高。投标人需有相应的服务质量管理能力。需要提供产品制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力，以及产品制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）投标人需有近三年以来同类产品的销售业绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订并完成设备安装验收后，90个工作日内支付全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |