| 一、主要功能与目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声乳化玻切一体机主要用于晶状体乳化及吸出、玻璃体切除、术中出血点的凝结，激光模块用于视网膜光凝。超乳白内障、外伤、眼底外科相关疾病、相关需要做玻切进行治疗的患者、手术病人都要用到，我院眼科手术室必备设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要技术参数（所有主要技术参数均需提供技术证明材料且标注具体页码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、为保证设备运转稳定，要求为投标设备原厂生产制造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
| 2、彩色触摸屏幕≥18寸，中文菜单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4分 |
| 3、具备自动升降输液杆重力灌注功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6分 |
| 4、照明光源：三个独立LED，三端口照明光源，从白光到黄光20级调节，单端口40流明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4分 |
| 5、吊顶灯系统具有双路吊顶灯光纤，提供无阴影广角照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
| 6、12000cpm≤切割速率≤16000cpm，具有双刃玻切头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4分 |
| 7、抽吸控制系统：实现蠕动泵和文丘里泵效应。液流精准控制在0.1cc/min，可消除脉动；负压提升速度快，500ms负压可从0升至680mmHg；可实时监测，稳定眼内压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4分 |
| 8、具备无线脚踏开关，同时具备单线性和左右双线性功能，≥6个可编程按钮，集成激光超乳玻切脚踏一体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4分 |
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28分 |
| 三、一般技术参数（所有需提供技术证明等材料的均需标注具体页码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主机系统： |  | 语音提示：全功能语音提示功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 脚踏调节：脚踏板阻尼可调节，行程段位距离可调节。具备眼内532激光功能，集成超乳玻切激光脚踏一体。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 硅油模块：具备自动注入及取出硅油功能，硅油注入压力≥6bar,硅油吸出负压＞650 mmHg。（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 电凝模块：具备可重复使用外眼双极电凝和眼内电凝功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 气液交换功能：具备气液交换功能。实时监测眼内压，保证眼内压的稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 编程和贮存功能：个性化设定手术步骤，并对每一步手术步骤进行个性化参数设定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
| 2、超声乳化系统： |  | 液流系统：界面可实现负压和液流切换功能效应。超声乳化模式：脉冲模式，连续模式、爆破模式，冷超乳模式，软超乳模式。谐振频率：40KHz±2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 超乳针头：具备30°和45°角度，超乳针头及喇叭口针头。超乳针头满足切口：1.8mm、2.2mm、2.8mm。（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
| 3、玻璃体切割系统 |  | 玻切模式：线性，双线性，3D模式。（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 气液交换：可数字显示预设气压值，压力范围0-150mmHg。（需提供技术证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 可重复使用的眼内电凝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
| 4、超声粉碎系统 |  | 具备超声粉碎功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1分 |
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12分 |
| 四、伴随服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、技术、维修、培训及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）厂商在中国境内设有备件仓库，并保证十年以上的售后服务工程师，支持安装、调试及维修，厂商在上海有常驻售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，并提供24小时维修电话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）提供设备例行保养，并有报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）培训要求：装机后提供免费培训，并提供培训方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）设备使用期间，提供应用软件免费升级，操作系统以及数据库完善和稳定性升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、验收方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人需在签订合同后60天内完成设备安装且验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、售后服务方案及其他（所有需提供证明材料的均需标注具体页码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、质保要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）中标人负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。中标人负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。中标人应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）中标人提供整机免费保修，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期≥3年；保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。且必须提供由设备制造商出具的售后服务承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）年度维保：保修期外的整机年度保修合同不得高于设备总价的7%，保修期内的年度定期预防性维护保养次数不得少于4次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）提供零配件清单，质保期外单次维修仅收取零配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用。质保期满后以≤8折的优惠价供应维修零配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等要符合招投标文件和投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，招标人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、维修响应时间：设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师4小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金、接口费等一切费用，招标人后期不再追加预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）投标人所投产品需运行稳定性高、返修率低及投标产品的品牌的市场认可度高。投标人需有相应的服务质量管理能力。需要提供产品制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力，以及产品制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）投标人需有近三年以来同类产品的销售业绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订并完成设备安装验收后，90个工作日内支付全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |