| 医疗设备采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：综合手术室 |  |  | 采购编号：0625-000173135 |  |
| 预算单价：60万 | 采购数量：7 | 预算总价：420万元 |  |  |
| 所属医疗设备类别： □第一类 ☑第二类 □第三类 |  |  |  |  |
| 面向企业分类： ☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购 |  |  |  |  |
| □ 专门面向中小企业采购 |  |  |  |  |
| □ 专门面向小微企业采购 |  |  |  |  |
| 是否可以采购进口产品： □是 ☑ 否 |  |  |  |  |
| 一、主要功能与目标 |  |  |  |  |
| 搭建手术室灯床塔基础建设，满足手术室的电气集中供应、生命支持类设备集中承载管理，提供手术必要照明，便于观察切口和体腔情况，提供手术平台，以适应不同专科手术的体位要求，提高手术质量和效率，帮助医生更安全、高效地完成手术。 |  |  |  |  |
| - 主要技术参数 （所有主要技术参数均需提供有效技术证明材料且标注具体页码） |  |  |  |  |
| 1、各灯头中心照度Ec：40000 lux 到160000 lux之间十级可调。 |  |  |  | 4 |
| 2、具备色温可调功能，可调范围在3600K-5100K之间，≥5级可调 |  |  |  | 4 |
| - 3、光斑直径：具备可调节功能，满足最小光斑直径d10≤160mm，最大光斑直径d10≥300mm |  |  |  | 4 |
| 4、手术床整个台面可进行电动纵向移动320mm±10mm，实现全体位C臂摄片。 |  |  |  | 4 |
| 5、吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照IS09227:2022标准，外观评价参照IS010289-1999,外观评级为10。 |  |  |  | 4 |
| 主要技术数参数小计分值 |  |  |  | 20 |
| 三、一般技术参数 |  |  |  |  |
| 1、手术灯均采用双母灯头，每个灯盘灯珠数量≥70个 |  |  |  |  |
| - 2、具备LED冷光技术，每组LED光源具有单独透镜聚光，符合DIN1946-4层流标准。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 3、照度调节采用DC调节模式，不得使用PWM调光。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 4、手术灯显色指数实测值Ra≥97，子母灯显色指数实测值R9≥93；（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| - 5、腔镜照明模式：照度不高于500 lux，可切换两种以上颜色。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 6、光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10≥65%。最小光斑环境下d50/d10≥55% |  |  |  |  |
| 7、各手术灯头深腔照明率均为100% |  |  |  |  |
| 8、移动便捷性：灯头垂直方向(Z方向)移动的作用力≤35N，水平方向（X、Y方向）移动的作用力≤20N |  |  |  |  |
| 9、具备椭圆光斑模式：光斑长轴比短轴长60mm以上。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 10、具备照度稳定技术，照度固定时，调节光斑大小，照度变化值≤±20000lux |  |  |  |  |
| 11、手术灯在20%照度下，大光斑光柱深度实测值≥1500mm。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| - 12、各手术灯头单遮挡深腔无影率实测值≥100%，双遮挡深腔无影率实测值≥95%。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 13、每台手术灯均配置中置摄像头，手术灯配备吊臂数≥2。摄像头分辨率≥1080P，支持360°旋转，像素≥210万,具有30倍以上光学变焦，12倍以上数字变焦。手术灯吊臂可额外悬挂21-32寸医用显示器，与手术灯同底座安装，弹簧臂向上摆动≥40°，向下摆动≥50°。 |  |  |  |  |
| 14、电动液压手术床与手术灯为同品牌。 |  |  |  |  |
| 15、手术床床面采用5段式设计，由头板、上背板、背板、臀板、腿板组成，上背板上倾≥75°，背板上倾≥80°。 |  |  |  |  |
| 16、台面的升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移以及刹车系统等为电动液压驱动。 |  |  |  |  |
| 17、手术床模块化床体支持头腿互换反向模式，床板最大可透视空间≥1500mm。 |  |  |  |  |
| - 18、手术床一键复位功能，只需一个按键即可使手术台恢复水平零位 |  |  |  |  |
| - 19、床底座头侧设置有醒目色标识的一键急停开关，用于手术过程中误触发操作的紧急处理。 |  |  |  |  |
| - 20、配置线管管理器，固定于手术床边轨之上，支持收纳6根以上线管。 |  |  |  |  |
| - 21.手术床具备实现一键屈曲/反屈曲功能，正屈夹角/反屈曲角度：220°±5°/110°±5° |  |  |  |  |
| - 22、手术台液压系统应无渗漏现象，液压历时5h,手术台下降距离应不大于2mm。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| - 23、床面长度：2155mm±50mm ，床面宽度：540mm±50mm。 |  |  |  |  |
| 24、床面高度可调范围:680mm-980mm，额定承重：≥250kg |  |  |  |  |
| 25、床面头倾脚倾≥25°，左倾右倾≥15° |  |  |  |  |
| 26、手术床背板上倾实测值≥80°，背板下倾实测值≥40°。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 27、手术床腿板上倾实测值≥35°，腿板下倾实测值≥90°。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
| 28、吊塔与手术灯为同一品牌，便于统一维护管理。 |  |  |  |  |
| 29、吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。 |  |  |  |  |
| 30、吊塔表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。 |  |  |  |  |
| 31、吊塔托盘采用全铝合金一体压铸成型。 |  |  |  |  |
| 32、吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.5° |  |  |  |  |
| 33、吊塔通过250N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好。 |  |  |  |  |
| - 34、吊塔防尘等级达到IP3X或以上；吊塔外壳防火等级要求达到UL94-V0。 |  |  |  |  |
| 35、吊塔工作承重均≥220kg，安全承重通过4倍工作承重测试。 |  |  |  |  |
| - 36、医用吊塔（7间手术间）一共包含2套电动吊塔及10套机械吊塔。 |  |  |  |  |
| 37、吊柱式箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。 |  |  |  |  |
| 38、吊柱式箱体可配置双关节输注一体架，其支臂工作承重≥40KG，安全承重通过4倍工作承重测试。 |  |  |  |  |
| 39、电动吊塔具备控制把手，可控制悬臂升降及刹车，悬臂升降行程≥450mm。 |  |  |  |  |
| 40、手术床额外配置：眼科头垫3个，侧卧位支撑架1个，侧卧位面部保护垫5个，骨科牵引架1个，金属神经头架1个。 |  |  |  |  |
| 一般技术数参数小计分值 |  |  |  | 20 |
| 四、伴随服务 |  |  |  |  |
| 1、产品附件要求 |  |  |  |  |
| 配置描述 |  |  |  | 数量 |
| （1）手术灯（其中5套单套配置） |  |  |  |  |
| 吊装组件 |  |  |  | 1套 |
| 悬臂组件 |  |  |  | 1套 |
| 弹簧臂组件 |  |  |  | 2套 |
| 母灯灯头组件含上弯管、下弯管、控制面板及母灯灯盘 |  |  |  | 2套 |
| 手柄组件 |  |  |  | 1套 |
| 中控摄像头 |  |  |  | 1套 |
| 多功能手柄组件 |  |  |  | 1套 |
| （1）手术灯（其中2套单套配置） |  |  |  |  |
| 吊装组件 |  |  |  | 1套 |
| 悬臂组件 |  |  |  | 1套 |
| 弹簧臂组件 |  |  |  | 2套 |
| 母灯灯头组件含上弯管、下弯管、控制面板及母灯灯盘 |  |  |  | 2套 |
| 手柄组件 |  |  |  | 1套 |
| 中控摄像头 |  |  |  | 1套 |
| 多功能手柄组件 |  |  |  | 1套 |
| 显示器吊臂 |  |  |  | 2套 |
| （2）手术床单套配置 |  |  |  |  |
| 手术床床面升降 |  |  |  | 1套 |
| 电子刹车 |  |  |  | 1套 |
| 手持器 |  |  |  | 1套 |
| 侧控面板 |  |  |  | 1套 |
| 圆口夹持器 |  |  |  | 2套 |
| 轻型线路管理器 |  |  |  | 1套 |
| 麻醉屏架 |  |  |  | 1套 |
| 大腿支架及固定夹 |  |  |  | 2套 |
| 侧卧位托手架及固定夹 |  |  |  | 1套 |
| 支身架及固定夹 |  |  |  | 2套 |
| 开放式头圈 |  |  |  | 4套 |
| 封闭式头圈 |  |  |  | 4套 |
| 足跟垫 |  |  |  | 4套 |
| L型布帘架 |  |  |  | 1套 |
| 托手架 |  |  |  | 2套 |
| （3）吊塔（2套机械双臂麻醉塔单套配置） |  |  |  |  |
| 悬臂结构（双悬臂；臂展范围r=0～1500mm ） |  |  |  | 2套 |
| 功能箱体（吊箱式，箱体总长1200mm） |  |  |  | 1套 |
| 网络终端（六类） |  |  |  | 4套 |
| 等电位端 |  |  |  | 2套 |
| 电源终端（国标10A五插8个，16A1个 ） |  |  |  | 9套 |
| 气源终端（德标：3个O2、3个VAC、2个Air， AGSS1个，CO2-1个，N2-1个） |  |  |  | 11套 |
| 单托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 3套 |
| 带抽屉托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 1套 |
| 双关节输注一体架 |  |  |  | 2套 |
| 网篮 |  |  |  | 2套 |
| 机械刹车 |  |  |  | 1套 |
| BNC视频接口 |  |  |  | 2套 |
| DVI视频接口 |  |  |  | 1套 |
| （3）吊塔（1套机械双臂麻醉塔单套配置） |  |  |  |  |
| 悬臂结构（双悬臂；臂展范围r=0～1500mm ） |  |  |  | 2套 |
| 功能箱体（吊箱式，箱体总长1200mm） |  |  |  | 1套 |
| 网络终端（六类） |  |  |  | 4套 |
| 等电位端 |  |  |  | 2套 |
| 电源终端（国标10A五插12个，16A1个 ） |  |  |  | 13套 |
| 气源终端（德标：2个O2、2个VAC、2个Air， AGSS1个） |  |  |  | 7套 |
| 单托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 1套 |
| 带抽屉托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 1套 |
| 双关节输注一体架 |  |  |  | 2套 |
| 网篮 |  |  |  | 2套 |
| 机械刹车 |  |  |  | 1套 |
| （3）吊塔（2套机械双臂麻醉塔单套配置） |  |  |  |  |
| 悬臂结构（双悬臂；臂展范围r=0～1500mm ） |  |  |  | 2套 |
| 功能箱体（吊头式，箱体总长750mm） |  |  |  | 1套 |
| 网络终端（六类） |  |  |  | 4套 |
| 等电位端 |  |  |  | 2套 |
| 电源终端（国标10A五插8个 ） |  |  |  | 8套 |
| 气源终端（德标：2个O2、2个VAC、2个Air， AGSS1个） |  |  |  | 7套 |
| 单托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 3套 |
| 输注推车 |  |  |  | 2套 |
| 网篮 |  |  |  | 2套 |
| 机械刹车 |  |  |  | 1套 |
| （3）吊塔（5套机械双臂外科塔单套配置） |  |  |  |  |
| 悬臂结构（双悬臂；臂展范围r=0～1500mm ） |  |  |  | 2套 |
| 功能箱体（吊箱式，箱体总长1200mm） |  |  |  | 1套 |
| 网络终端（六类） |  |  |  | 4套 |
| 等电位端 |  |  |  | 2套 |
| 电源终端（国标10A五插8个，16A1个 ） |  |  |  | 9套 |
| 气源终端（德标：2个O2、2个VAC、1个Air， CO2-1个，N2-1个） |  |  |  | 7套 |
| 单托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 2套 |
| 带抽屉托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 1套 |
| 双关节输注一体架 |  |  |  | 2套 |
| 网篮 |  |  |  | 2套 |
| 机械刹车 |  |  |  | 1套 |
| BNC视频接口 |  |  |  | 2套 |
| DVI视频接口 |  |  |  | 1套 |
| （3）吊塔（2套电动双臂麻醉塔单套配置） |  |  |  |  |
| 悬臂结构（双悬臂；臂展范围r=0～1500mm ） |  |  |  | 2套 |
| 功能箱体（吊箱式，箱体总长1200mm） |  |  |  | 1套 |
| 网络终端（六类） |  |  |  | 4套 |
| 等电位端 |  |  |  | 2套 |
| 电源终端（国标10A五插10个，16A1个 ） |  |  |  | 11套 |
| 气源终端（德标：2个O2、2个VAC、2个Air， AGSS1个） |  |  |  | 7套 |
| 单托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 1套 |
| 带抽屉托盘（托盘尺寸：530×480） |  |  |  | 1套 |
| 双关节输注一体架 |  |  |  | 2套 |
| 网篮 |  |  |  | 2套 |
| 机械刹车 |  |  |  | 1套 |
| 2、产品配件要求 |  |  |  |  |
| （1）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期 |  |  |  |  |
| 3、专用工具 |  |  |  |  |
| （1）提供设备维护专用工具 |  |  |  |  |
| 4、资料 |  |  |  |  |
| （1）操作手册一套、说明书一套 |  |  |  |  |
| （2）提供设备的运行、安装、使用环境要求 |  |  |  |  |
| 五、安装、调试、验收及培训 |  |  |  |  |
| 1、安装 |  |  |  |  |
| （1）设备安装：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方人员在场的情况下，在指定场地进行开箱清点货物，并对货物进行安装、调试并承担因此发生的一切费用。 |  |  |  |  |
| 2、调试 |  |  |  |  |
| （1）投标人负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训。 |  |  |  |  |
| （2）若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。 |  |  |  |  |
| 3、验收 |  |  |  |  |
| （1）设备验收：设备安装后，由双方按照合同的规定完成服务验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。 |  |  |  |  |
| 4、技术培训 |  |  |  |  |
| （1）操作培训：安装调试完成后现场对设备进行性能检测，对业务科室工作进行操作使用培训。 |  |  |  |  |
| （2）日常维护培训：针对使用科室工作人员，日常维护保养等。 |  |  |  |  |
| （3）工程培训：针对工程人员，简单的零部件更换以及简单故障排除进行技术培训 |  |  |  |  |
| 六、售后服务要求 |  |  |  |  |
| （1）软件升级：设备使用期间，用户可免费享受应用软件，操作系统及数据库完善和稳定性升级。 |  |  |  |  |
| （2）维修响应时间：接到医院报修之后，4小时内响应，24小时到达现场。48小时内无法修复则需提供备用设备或解决方案以保证甲方医疗工作正常运行。需提供24小时400免费服务电话提供在线技术咨询。 |  |  |  |  |
| （3）保修期：设备自验收之日起，厂方提供整机免费保修≥3年（需厂方、供应商同时提供保修证明材料）。保修期内厂方需为甲方提供设备故障排除及定期维护保养，其中包含人工服务费、差旅费、维修备件费及仓储运输费等。 |  |  |  |  |
| （4）保外维修：保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。 |  |  |  |  |
| （5）年度维保：保修期外的整机年度保修费用≤设备总价的 8 %，保修期内的年度定期预防性维护保养次数，≥2次。 |  |  |  |  |
| （6）零配件：提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折）。 |  |  |  |  |
| （7）维修机构：上海市内有原厂授权工程师（提供原厂授权工程师证书或相关资质证明）。 |  |  |  |  |
| （8）投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金、接口费等一切费用，招标人后期不再追加预算。 |  |  |  |  |
| 七、综合实力 |  |  |  |  |
| （1）投标人所投产品需确保产品运行稳定性高、返修率低以及投标产品的品牌的市场认可度高。投标人需有相应的服务质量管理能力。确保制造商还需具有自主研发能力、产品制造能力、供应链管理能力。 |  |  |  |  |
| （2）中标人需在签订合同后45天内完成设备安装且验收合格。 |  |  |  |  |
| 八、近三年以来类似项目业绩 |  |  |  |  |
| （1）投标人需有近三年以来同类产品的销售业绩。 |  |  |  |  |
| 九、付款方式 |  |  |  |  |
| （1）合同签订后三个月内支付预算金额的50%，次年根据实际中标金额支付尾款。 |  |  |  |  |