## Sheet1
设备采购需求
设备名称：X线计算机断层扫描仪（CT）
采购编号： 0625-00002972 预算总价：2998000元
预算单价：2998000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值
一、主要功能与目标
1 | 可开展全身各部位CT扫描，包括头、颈、胸、腹等部位的平扫和增强扫描，具备肺结节CAD计算机辅助自动分析软件、肺气肿分析软件等高级临床应用。
一、重要技术参数（所有主要技术参数均需提供有效技术证明材料且标注具体页码）
1 | 探测器Z轴方向排列数≥40排 |  |  | 4
2 | 探测器单元Z轴方向最小物理尺寸≤0.55毫米 |  |  | 4
3 | 断层扫描模式下最薄扫描层厚≤0.55毫米 |  |  | 4
4 | 螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.55毫米 |  |  | 4
5 | 扫描架孔径≤70厘米 |  |  | 4
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1.1 | 扫描架物理倾角（非数字倾角）≥±30度 |  |  | 1
1.2 | 最薄重建层厚≤0.55毫米 |  |  | 1
1.3 | 探测器Z轴方向总覆盖宽度≥22毫米 |  |  | 1
1.4 | 最大准直宽度≥22毫米 |  |  | 1
1.5 | 每排探测器单元数≥860个 |  |  | 1
1.6 | 探测器总单元数≥34500个 |  |  | 1
1.7 | 最低管电压≤70kV |  |  | 1
1.8 | 最小螺距≤0.1 |  |  | 1
1.9 | 最大螺距≥2.0 |  |  | 1
1.10 | 球管阳极热容量≥3.5MHU |  |  | 1
1.11 | 最大移动范围≥1900毫米 |  |  | 1
1.12 | 球管小焦点尺寸≤0.6 mm² |  |  | 1
1.13 | 球管大焦点尺寸≤1.7 mm² |  |  | 1
1.14 | 高压发生器功率≥42千瓦 |  |  | 1
1.15 | 焦点到探测器距离≤970毫米 |  |  | 1
1.16 | 焦点到等中心点的距离 ≤600毫米 |  |  | 1
1.17 | 数据采样率≥4800view/圈 |  |  | 1
1.18 | 具备人工智能技术：可实现人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置、人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置、人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 |  |  | 3
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | X线球管 | 2 | 1套
|  | 1.2 | 探测器 | 2 | 1套
|  | 1.3 | 高压发生器 | 2 | 1套
|  | 1.4 | 主控台操控系统 | 1 | 1套
|  | 1.5 | 扫描床 | 1 | 1套
|  | 1.6 | 机架 |  | 1套
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 肺结节分析高级后处理软件包 |  | 1套
|  | 2.2 | 肺实质分析高级后处理软件包 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机或提供应急措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥2次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含球管及平板探测器，不超过投标总价的8%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折），不收取维修人工费和差旅费。
六、综合实力
1 | 投标人所投产品需确保产品运行稳定性高、返修率低以及投标产品的品牌的市场认可度高。投标人需有相应的服务质量管理能力。确保制造商还需具有自主研发能力、产品制造能力、供应链管理能力。
七、近三年类似项目业绩
1 | 投标人需提供近三年以来同类产品的销售业绩。
八、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市静安区三泉路637号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起原厂提供整机保修≥3年。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。