## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：数字化医用X射线摄影系统
采购编号：0625-00002976 预算总价：1200000元
预算单价：1200000元 采购数量： 1台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值
一、主要功能与目标
1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，落地立柱式，非悬吊式。
一、重要技术参数（所有主要技术参数均需提供有效技术证明材料且标注具体页码）
2.1 | 高压发生器功率≥50KW，且配备两块无线平板探测器，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可替换使用 |  |  | 5
2.2 | 胸片架探测器中心到地面最小距离≤34cm，纵向活动范围≥150cm |  |  | 5
2.3 | 胸片架升降方式：手电一体，分别具有独立的电动和手动操作按键（提供照片证明） |  |  | 5
2.4 | 胸片架和摄影床的滤线栅无需工具可插拔（提供实物照片证明） |  |  | 4
2.5 | 采集系统内嵌式智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量（提供厂家出具盖章版证明文件） |  |  | 4
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 23
二、一般技术参数
3.1 | 高频逆变式高压发生器频率≥250KHZ |  |  | 1
3.2 | 最短曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s |  |  | 1
3.3 | 最大电流时间积≥1000mAs |  |  | 1
3.4 | 数字平板探测器尺寸≥17*17英寸，供电方式：实时在线充电，无需插拔、更换电池 |  |  | 1
3.5 | 平板探测器探测器承重≥135kg，且探测器厚度≤15.3mm |  |  | 1
3.6 | 具备物理电离室（非软件式实现）自动曝光≥3探测点 |  |  | 1
3.7 | 球管组件沿摄影床纵向移动距离≥185cm，球管组件垂直运动范围 ≥125cm |  |  | 1
3.8 | 固定摄影床承重能力≥250kg，且为防止误踩操作，床面运动控制开关采用内踢式设计（提供相关照片证明） |  |  | 2
3.9 | 胸片架立柱采用内置式运动导轨，非开放式导轨设计，胸片架侧面缝隙≤15mm（提供实测照片证明） |  |  | 2
3.1 | 球管热容量≥230KHU，且球管配置被动式油冷散热和主动式风扇散热双重散热模式（提供实物照片证明） |  |  | 2
3.11 | 球管侧重力感应角度指示仪有效显示区域面积≥350平方厘米（提供实物照片证明） |  |  | 2
3.12 | 提供质控平台，采集系统内嵌式回顾式质控管理工具，自动输出质控报告（提供厂家出具盖章版证明文件） |  |  | 2
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 17
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 移动式平板探测器 |  | 2
|  | 2 | X线球管系统 | 2 | 1
|  | 3 | 束光器 | 2 | 1
|  | 4 | 高压发生器 | 2 | 1
|  | 5 | 系统控制及影像采集工作站 | 1 | 1
|  | 6 | 23.8英寸液晶显示器 | 1 | 1
|  | 7 | 胸片架 |  | 1
|  | 8 | 固定式摄影床 | 1 | 1
|  | 9 | 三野电离室（AEC） |  | 2
|  | 10 | 可插拔滤线栅 |  | 2
|  | 11 | 立柱式球管支架 |  | 1
|  | 12 | 多功能控制盒 |  | 1
|  | 13 | 标准DICOM软件包 |  | 1
|  | 14 | 软件DAP |  | 1
|  | 15 | 质控平台 |  | 1
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 须提供设备维护的专用工具，供应商给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机或提供应急措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥2次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(含球管及平板探测器，不超过投标总价的8%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折），不收取维修人工费和差旅费。
六、综合实力
1 | 投标人所投产品需确保产品运行稳定性高、返修率低以及投标产品的品牌的市场认可度高。投标人需有相应的服务质量管理能力。确保制造商还需具有自主研发能力、产品制造能力、供应链管理能力。
七、近三年类似项目业绩
1 | 投标人需提供近三年以来同类产品的销售业绩。
八、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市静安区三泉路637号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起原厂提供整机保修≥3年。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。