## Sheet1
设备采购需求
设备名称：彩色超声诊断系统
采购编号：0625-00002970 预算总价：1200000元
预算单价：1200000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 þ第三类
面向企业分类：□ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
二、重要技术参数（所有主要技术参数均需提供技术证明材料且标注具体页码）
2.1 | 在机造影时间强度曲线定量分析 |  |  | 4
2.2 | 具备囊实性结构鉴别技术 |  |  | 4
2.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；TGC 调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。（需提供证明图片） |  |  | 4
2.4 | 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 |  |  | 4
2.5 | 立体光影血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大 |  |  | 4
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高分辨率显示器≥21.5英寸，逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，具备不间断逐行扫描、上下左右任意旋转、前后折叠功能
3.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度
3.3 | 具备脉冲优化处理技术、接收波束并行处理技术、自适应增益补偿技术、数字化二维灰阶成像单元、数字化彩色多普勒单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)、数字化能量血流成像单元
3.4 | B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能，同时可支持解剖M型
3.5 | 智能聚焦技术：焦点区域随深度调节按图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。
3.6 | 具备智能实时图像优化技术：应用新一代算法，通过实时监测图像像素曝光度，结合空间复合成像技术功能，全程实时自动优化图像中的每一个像素，获得更优异的图像；减少操作步骤，提高扫查效率。
3.7 | 动态范围≥330dB
3.8 | 空间复合成像技术，能同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。
3.9 | 具备自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5 级
3.10 | 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调
3.11 | 实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；
3.12 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术，可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用。
3.13 | 造影成像技术具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量，支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、前列腺、经阴道妇科的需求。
3.14 | 具备造影定量分析组织运动追踪技术、结合造影及微视血流成像技术可实时追踪被定量组织，且具有造影双计时器，造影连续采集时间最长10分钟
3.15 | 具备超宽视野成像扫描技术功能，测量功能，电影回放功能，适配线阵、凸阵及容积探头，全景成像连续扫查长度≥210cm，可结合先进的成像技术如空间复合成像技术结合使用
3.16 | 具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像有效显示区域尺寸≥21.5，显示比率≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）
3.17 | 具备自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）
3.18 | 具备浅表及腔内弹性成像，主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
3.19 | 具备智能多普勒血管检查技术，单键优化二维、多普勒图像质量，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等；
3.20 | 脑卒中疾病诊断相关技术，可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果
3.21 | 具备自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值功能，计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比
3.22 | 具备血流自动追踪技术，可自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量结果
3.23 | 具备超声声速自动校正技术，针对肥胖病人，可用于乳腺检查，并可调整级别，专门的预置条件
3.24 | 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。
3.25 | 具备测量和分析功能：至少包含B 型、M 型、D 型、彩色模式
3.26 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元，可数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节，硬盘≥500G，DVD／USB 图像存储，电影回放重现单元≥ 10分钟
3.27 | 病案管理单元至少包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节
3.28 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频，输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出
3.29 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
3.30 | 成像探头可同时使用、激活探头接口≥4个
3.31 | 具有轻便的机身设计，整机重量≤85千克，方便移动（提供白皮书证明） 具备一键休眠模式，面板上有实体按键控制，并可以一键唤醒系统。
3.32 | 超宽频带探头，最高频率≥12MHz,二维、彩色、多普勒均可独立变频； 类型：线阵、凸阵、相控阵、小微凸 可选单晶体探头≥9把，具有腹部、儿科、浅表、心脏、腔内等全面应用领域 可配备阵列聚焦单晶体线阵探头，线阵频率≥17MHZ 线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度≥50mm。（可附图证明或白皮书） 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） 心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz） 腔内微凸探头（4.0-9.0MHz） 扫描深度≥40cm B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置
3.33 | 二维显像主要参数： 具备高分辨率放大功能：可放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 扫描速率：相控阵探头，18cm深度，二维扫描帧频≥116Hz
3.34 | 频谱多普勒显示模式至少包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率 、连续波多普勒：最低测量速度：≤0.25mm/s (非噪音信号)； 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm 至 20mm 多级可调，零位移动：≥16 级。 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
3.35 | 彩色多普勒：显示方式：速度图 、能量图 、方向性能量图 扫描速率：凸阵探头在全视野≥18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥13Hz； 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)，具有双同步 / 三同步显示 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
3.36 | 超声功率输出调节B/M、PWD、COLOR DOPPLER，输出功率选择分级可调
3.37 | 记录装置，内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存或DVD-RW 或USB图像存储，USB接口≥6个，其中至少包含2个USB 3.1 Gen1接口及1个 USB 3.1 Gen2接口，USB可用于图像信息高速传输，面板两侧至少有2个USB接口，方便操作
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配件 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | 主机 | 2 | 1台
|  | 1.2 | 腹部凸阵探头 | 2 | 1把
|  | 1.3 | 血管/小器官线阵探头 | 2 | 1把
|  | 1.4 | 心脏相控阵探头 | 1 | 1把
|  | 1.5 | 腔内微凸阵探头 | 1 | 1把
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 全身造影 |  | 1套
|  | 2.2 | 弹性成像 |  | 1套
4.2 | 配件要求 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期
4.3 | 专业工具 | 提供设备维护专用工具
4.4 | 资料 | （1）操作手册一套、说明书一套
（2）提供设备的运行、安装、使用环境要求
4.5 | 安装验收 | （1）设备安装、调试：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方人员在场的情况下，在指定场地进行开箱清点货物，并对货物进行安装、调试并承担因此发生的一切费用。
（2）设备验收：设备安装后，由双方按照合同的规定完成服务验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
4.6 | 技术培训 | （1）操作培训：安装调试完成后现场对设备进行性能检测，对业务科室工作进行操作使用培训。
（2）日常维护培训：针对使用科室工作人员，日常维护保养等。
（3）工程培训：针对工程人员，简单的零部件更换以及简单故障排除进行技术培训
4.7 | 其他要求 | （2）中标人需在签订合同后90天内完成设备安装且验收合格。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机或提供应急措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 设备自验收之日起，厂方提供原厂整机免费保修≥3年（需厂方、供应商同时提供保修证明材料）。保修期内厂方需为甲方提供设备故障排除及定期维护保养，其中包含人工服务费、差旅费、维修备件费及仓储运输费等。保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期外的整机年度保修合同≤设备总价的6%，保修期内的年度定期预防性维护保养次数，不得少于2次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折），不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 软件升级 | 设备使用期间，用户可免费享受应用软件，操作系统及数据库完善和稳定性升级。
5.6 | 维修机构 | 上海市内有原厂授权工程师（提供原厂授权工程师证书或相关资质证明）。
5.7 | 其他 | 投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金、接口费等一切费用，招标人后期不再追加预算。
六、综合实力
1 | 投标人所投产品需确保产品运行稳定性高、返修率低以及投标产品的品牌的市场认可度高。投标人需有相应的服务质量管理能力。确保制造商还需具有自主研发能力、产品制造能力、供应链管理能力。
七、近三年类似项目业绩
1 | 投标人需提供近三年以来同类产品的销售业绩。
八、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市静安区三泉路637号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质保金 | 不收取。
6.6 | 履约保证金 | 不收取。