- 病床技术需求

- 项目基本情况

- 采购编号：0625-000169332

- 预算金额：111.75万元

- 采购数量：详见招标要求

- 上海市静安区中心医院（西康路259号）修缮院区后需添置一批病床及转运床，供临床医疗使用

- 采购需求：采购207张普通病床，具备主要功能：背部升降、腿部升降、整体升降、ABS四片式护栏、中控刹车、床垫、床头柜、可翻转桌板；采购4张骨科牵引床，具备主要功能：背部升降、腿部升降、整体升降、六格护栏、中控刹车、床垫、床头柜、可翻转桌板；采购22张电动病床，具备主要功能：背部升降、腿部升降、整体升降、ABS四片式护栏、中控刹车、防褥疮床垫、床头柜、一键CPR体位；采购14张转运床，具备主要功能：背部升降、ABS护栏、转运床垫

- 本项目不接受联合投标

- 本项目面向中小微企业

- 本项目不接受进口产品

- 投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

- 若投标产品为第一类医疗器械，且投标人是投标产品制造厂家，应提供《第一类医疗器械生产备案凭证》；若投标产品为第二类或第三类医疗器械，且投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》；若投标产品为第二类或第三类医疗器械，且投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》，若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）；

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 技术参数性能要求

- 本项目采购的4种类型病床需满足以下条件：若投标产品为第一类医疗器械，投标人应提供投标产品的《第一类医疗器械备案凭证》，若投标产品为第二类或第三类医疗器械，投标人应提供投标产品的《医疗器械注册证》。

- 具体技术参数要求如下：

- 手摇式病床（三摇）207张

- 1.三摇功能：背部升降范围包含0°-70°；膝部升降范围包含0°-45°；床面整体升降范围包含400mm-780mm。配备手摇超限保护装置,及最低位警示功能；

- #2.整床颜色、尺寸可按需定制，床体长度范围1900mm-2100mm，宽度范围850mm-950mm可按需定制；

- #3.床板动态载重≥260kg；静态载重≥500kg（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）；

- 4.床板材质位冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm。以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁（冷轧钢板喷涂根据GB/T 10125-2021通过中性盐雾试验，暴露128小时，外观等级≥10级（无破坏），需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- 5、床框厚度≥1.5mm的钢制方管（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）；活动关节双支承卸力结构，支承管轴直径≥30mm，厚度≥3.0mm；

- 6.床头板、脚板采用防火环保ABS树脂材料一体成型，左右两侧末端为弧形向内结构设计，可以有效防止磕碰。床头板、脚板与床架采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸。ABS含量≥99%，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- 7.床体两侧配备有防夹手ABS四片式加长护栏，带有角度显示器（提供实物图片证明文件）；

- #8.万向脚轮直径≥125mm，为双面医用脚轮，耐磨性好、移动灵活无噪音。采用直径≥22mm的U型圆管中控脚刹，一脚制刹；

- 9.床体两侧标配有固定不可移动的4个输液架插孔；

- 10.床下杂物架：病床底部配有金属置物网篮一个，可放置收纳患者的鞋子、便器的等物品；

- 11.床垫材质为高密度防水海绵棕垫，海绵厚度40mm，棕厚度为40mm。海绵甲醛为0（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）；床垫外套材质为医用耐磨防水布；床垫外套可替换拆洗，布外套甲醛为0（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）；

- 12.餐板可翻转收纳于床尾；

- 13.落地移动输液架为五脚轮底座，可收缩两段式结构，伸缩范围包含1200-1900mm，不锈钢管材，塑料制锁紧件，管材外径≥19mm，管壁厚度≥1.0mm，具有防滑握把，四爪头挂钩。疲劳试验100万次无裂纹，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- 14.电动防压疮气垫具备医疗器械注册证，气垫全区带孔，配静音电动气泵（噪音≤30分贝)；

- 15.床头柜至少提供四种颜色可选，柜体宽和长度在范围400mm-550mm内可按需定制，主体材质为ABS。抽屉防跌落，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- 16.焊接工艺：采用机器自动焊接，提供佐证材料；

- 17.车体采用碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂；粉末喷涂工艺（粉末通过GB/T 21866-2008检测方法“金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌”抗菌率均≥99%，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- ★18.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式病床（三摇） | 207张 |
| 2 | 床垫 | 207张 |
| 3 | 床下杂物架 | 207个 |
| 4 | 床头柜 | 207个 |
| 5 | 可翻转餐板 | 207个 |
| 6 | 电动防压疮气垫 | 18个 |
| 7 | 落地输液架 | 25个 |

- 提供样品，需包含：手摇式病床（三摇）1张，床垫1张，床下杂物架1个，床头柜1个，可翻转餐板1个。样品需在开标日前一个工作日上午8:00至下午16:00送达至静安区西康路300号本本大厦一楼，过期不候；

- 联系人：杨老师

- 联系方式：61578109

- 骨科牵引床4张

- 1.整床外包尺寸：床体长度范围2000-2150mm，宽度范围950-1000mm，高度范围400-780mm；

- 2.床头尾：

- 1）高床头为ABS工程塑料整体一次性成型；

- 2）高床头二侧带二个防撞轮（与床头尾一体）；

- 3）高床头可以拆卸及锁定，中间配有扣板；

- 4）高床头ABS含量≥99%；

- 5）矮床头用38*1.5mm不锈钢圆管制作；

- 6）双臂用不锈钢圆管制作，圆管厚≥1.8mm双臂配有2个拉手环，供病人锻炼用；

- 7）床脚端有牵引架，牵引架可上下左右调节，可根据不同病员的伤情作全方位、全角度的牵引；

- 3.床板：

- 1）冷轧钢板冲孔，背部床板厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，可在0°-75°之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引；

- 2）冷轧钢板喷涂通过中性盐雾试验，暴露128小时，外观等级≥10级（无破坏）；

- 4.龙门架：采用不锈钢龙门架，厚度≥2mm，之间采用ABS大扣件连接，连接紧密，使龙门架牢固不晃动，耐用，美观大方。十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环。床尾牵引杆可上下调节高度，牵引轮可任意调节方向和角度，可满足全方位牵引，牵引承重≥80Kg。

- 5.床框：床框厚度≥1.5mm的钢制方管（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）；活动关节双支承卸力结构，支承管轴直径≥30mm，厚度≥3.0mm；

- 6.床脚：5寸中控脚轮，一脚制动，≥125mm中控刹车双面轮；

- 7.护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，护栏高度为480mm；

- 8.摇手：ABS抽拉隐藏式，三摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-40°）；

- 9.粉末通过检测，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%；

- 10.电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属；

- 11.床框两侧带有四个输液插孔，四个引流袋挂钩；

- 12.整床静态载重≥250Kg；

- 13.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨科牵引床 | 4张 |
| 2 | 床垫 | 4张 |
| 3 | 床下杂物架 | 4个 |
| 4 | 床头柜 | 4个 |
| 5 | 可翻转餐板 | 4个 |
| 6 | 插孔式输液架 | 4个 |

- 电动病床22张

- ★1.姿态控制功能：背部升降范围包含0°-70°；膝部升降范围包含0°-45°；床面整体升降范围包含400mm-780mm，床体前倾0°-12°，床体后倾0°-12°，可一键操作摆放CPR位和预设体位，具备超限保护装置；

- #2.尺寸可按需定制：长度范围至少包含1950-2050mm，宽度范围至少包含900-1000mm；

3.床板材质位冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，床框采用矩形钢管，矩形钢管厚度≥1.5mm，原材料通过GB/T228.1-2021拉伸测试，床体承载强，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

4.床头尾板，材质：聚乙烯树脂材料（PE），含量要求≥99%。建议提供成品床头板成分检测报告（说明：本报告非塑料粒子检测报告）。安装方式：插拔式，单手即可完成对床头尾板的安装与拆卸，外置锁定开关，床头尾板自带锁定与解锁状态的标识；

- 5.护栏：四片式全包围护栏，带角度指示功能，升降带阻尼；。

- 6.万向脚轮直径≥125mm，为双面脚轮，耐磨性好、移动灵活无噪音。采用直径≥22mm的U型圆管中控脚刹，一脚制刹；

- 7.床体两侧标配有固定不可移动的4个输液架插孔；

- 8.床下杂物架：病床底部配有金属置物网篮一个，可放置收纳患者的鞋子、便器的等物品；

- #9.防褥疮床垫，厚度≥100mm，材质为高密度记忆海绵，床垫一面波浪形，一面平面结构，具备柔软、透气、抗菌、防火、防褥疮、可消毒等优点；

- 10.床头柜至少提供四种颜色可选，柜体宽和长度在范围400mm-500mm内可按需定制，主体材质为ABS；

- 11.餐板可翻转收纳于床尾，或可移动餐桌；

- 12.电源电压AC220V频率50Hz，输出电压DC24V。标配蓄电池供无电源时姿态控制。电机运行噪音≤30分贝；

13.喷涂要求：整床喷涂粉末为抗菌材料，喷塑粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。且不含铅、镉、汞、六价铬等有害物质，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- 14.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动病床 | 22张 |
| 2 | 防褥疮床垫 | 22张 |
| 3 | 床下杂物架 | 22个 |
| 4 | 床头柜 | 22个 |
| 5 | 可翻转餐板 | 6个 |
| 6 | 可移动餐桌 | 6个 |
| 7 | 输液架 | 22个 |

- 转运床14张

- 1.外形尺寸：床体长度范围1900-1950mm，宽度范围650-700mm，高度范围510-850mm；

- 2.背部升降系统：背部升降采用高质量静音气弹簧控制，实现背板无极升降；

- 3.高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断；

- 4.动作范围：背部升降至少包含 0°-70°，高低升降至少包含510-850mm；

- 5.床板：PP树脂一体成型制品；

- 6.框架：厚度≥1.5mm的钢制方管，需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明；

- 7.护栏：ABS提升式护栏；

- 8.金属加工工艺及技术：金属表面静电粉末喷涂；粉体采用医用级抗菌粉体，涂层为抗菌涂层；保证钢管内外均有均匀涂层；

- 9.四个直径≥150mm的脚轮，易推、耐磨、静音，具有直行、横移、旋转等功能；推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定；

- 10.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。未使用时第五轮离地高度≥40mm，通过性更好；

- 11.配有氧气瓶搁架，可放置2.5L-7L（直径115mm-130mm）氧气瓶，备用时，收纳到背板下面，方便，安全；

- 12.转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗，只需一人操作即可以平行对接和转运病人；

- 13.焊接工艺：采用机器自动焊接，提供佐证材料；

- 14.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转运床 | 14张 |
| 2 | 底部托盘 | 14个 |
| 3 | 输液架 | 14个 |
| 4 | 转运床垫 | 14个 |
| 5 | 氧气瓶挂架 | 14个 |

- 售后服务、实施与培训

1. 实施方案：投标人必须针对本项目制定详尽可行的实施方案，该方案将作为评审重要依据。方案应至少包括以下内容，并贯穿项目全过程；

1）项目理解与交付计划：阐述对项目背景、目标、需求的理解，并提供从接货、安装、调试到最终验收的详细时间表、流程规划及保障措施；

2）安装调试：按以下要求制定安装调试方案：中标单位需负责将设备安装至医院指定地点，确保符合国家/行业技术规范及安全法规要求，保证设备长期稳定运行。装机时间不超过5个工作日。中标单位负责包装废弃物的清理处理，不得遗留在医院；

3）验收方案：必须包括详细的验收标准（逐项对应技术参数）、验收流程（如初验、试运行、终验）、验收小组成员职责、验收时间计划以及验收报告格式。中标单位应在验收前提供生产厂家出具的设备运维保养方案、完成培训考核、提供功能性验收报告、标准操作说明2份。设备安装、调试、培训后，经试运行一周，由医院组织验收工作组对设备的各项性能指标进行验证，符合合同约定的，按照政府采购履约验收管理规定共同签署设备验收文件；

4）培训方案：必须包括针对不同对象（如操作医师、护士、维修工程师）的培训内容、培训方式（理论、实操、远程）、培训时间与周期、培训考核标准以及培训记录文件。培训人员资质要求见5.5.2；

2.质保期服务

★1）原厂保修：提供所投产品原厂保修5年，投标单位需提供原厂认可的售后服务承诺；

2）预防性维护（PM）：保修期内，提供免费的预防性维护保养服务，每年不少于4次，并提供终身维修服务；

3）响应与修复：免费质保期内设备出现故障，提供7*24小时技术支持，电话响应时间≤2小时。故障需在3天内完成修复；

3.质保期后的维修维保服务

1）维保费用承诺：质保期过后，投标人需承诺按不高于中标金额的5% 收取年度维保服务费，并需提供原厂认可的售后服务承诺函；

2）配件供应：投标人应证明在本地区有固定的配件库，并能提供快速配件支持。免费质保期外，零配件供货时间不超过24小时。需提供零配件和耗材（包括但不限于脚轮、床头床尾板、摇柄、液压杆、护栏扶手等）的优惠价格清单，承诺其价格低于市场公开价的70%；

4.资料交付

1）说明书：需提供至少2份完整的中文说明书，其内容须与投标文件所述设备型号、配置及功能完全一致；

5.伴随服务人员要求

1）安装调试工程师：中标单位应派遣有丰富类似项目经验的工程师进行安装调试。须提供工程师简历，并列出其参与的类似项目清单，详细描述其在项目中的具体职责、工作内容与成果；

2）培训讲师：设备培训人员必须是设备制造商认可的内部专业培训师或原厂工程师。投标时须提供制造商出具的官方证明文件，明确培训人员的姓名、资质、职位及其专业领域；

6.其他商务要求

1）交付期限：提供交货期限承诺，交货期应在接到医院通知后10天内；

2）付款方式：验收完成后一次性支付全款；

3）履约保证金：中标后、合同签订前，向采购方支付履约保证金（中标金额的5%）。保修期满后，中标单位完全履行合同责任后，由中标单位提交履约保证金退还申请及履约服务报告，采购单位审核完成后30天内无息退还全部履约保证金；

开户银行：工商银行静安支行

收款账号：1001211309014440020

收款户名：上海市静安区中心医院

交付方式：在线转账

4）增值服务：提供针对本项目技术需求和售后的其他增值服务（例如：工程师对全院病床进行每周巡检、病床故障24小时内提供备用病床、提供远程故障等）；

5）类似业绩：投标人提供自开标之日起前三年以来承接的有效的中国大陆地区类似项目业绩，须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。

- 注：需提供所投产品的技术白皮书或生产企业官网产品技术参数截图或产品技术参数彩页(未提供的“设备技术性能”项不得分)；请投标人在提交的技术响应文件中，使用颜色笔对所有技术参数进行标注。标注应清晰、醒目，以便评标委员会能够快速识别并评估这些参数，未按要求标注的投标文件可能会影响评审结果。

- 采购需求中★为重要参数，不满足的每项扣5分，累计2项及以上不满足的，“设备技术性能”项不得分；#为次要参数，不满足的每项扣3分，其他为一般参数，不满足的每项扣1分，扣完为止。