# 浦东新区妇幼保健院电子计算机X线断层扫描仪项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：浦东新区妇幼保健院电子计算机X线断层扫描仪项目

### 3 项目地点

地点：上海市红枫路599号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：

我院核定床位200张，2022年门诊量156257人次，体检3万人次，出院人数6188人次，手术人数4657人次。2023年门诊量139954人次，体检3.5万人次，出院人数5747人次，手术人数4125人次。 其中妇科床位50张，近4年妇科手术量逐年上升（2020年514例，2021年774例，2022年1124例，2023年1290例），2022-2023年体检检出子宫肌瘤、子宫内膜异位症、卵巢肿瘤、宫颈癌、子宫内膜癌等疾病患者5000余例，门诊发现子宫肌瘤、子宫内膜异位症、卵巢肿瘤、宫颈癌、子宫内膜癌等疾病患者万余人次。上海市临床质控要求，妇科三大肿瘤在术前行胸部CT+腹部增强CT+盆腔增强CT检查评估病情以决定手术方案。因我院无CT检查患者故选择至外院继续治疗，因此类问题去年流失手术患者约2000余人次，部分选择于我院继续手术治疗的肿瘤患者，在尽量减少患者治疗费用的同时更大限度保障患者医疗安全性，经临床医师严格掌握适应症、仔细筛选后2023年全年仍有100余人次需行盆腔CT检查，每次均需由我院联系邻近华山医院，经协调后患者才能至华山医院行盆腔CT检查完善术前准备，等待周期长，患者体验差，均严重制约我院妇科业务发展。

4.2 项目招标范围及内容：

采购电子计算机X线断层扫描仪 ，数量：1台。

4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内，供货至采购人指定地点，并安装调试培训完毕。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后  15日内，支付合同金额30 %的预付款；

（2）项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后 15  日内，采购人向中标人支付合同金额的70%；

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

9.1.1供货清单

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计算机X线断层扫描仪 | 详见“9.2.1 设备技术参数 | 1台 | 30天 | ≥1年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1设备技术参数

9.2.1.1用途描述： 妇科方面：三大肿瘤术前检查，胸部CT、盆（腹）腔增强CT；

产科：妊娠合并昏迷孕产妇，头颅CT排除颅脑疾患。

9.2.1.2 具体技术参数指标要求

（1）产品名称：电子计算机X线断层扫描仪；数量：1台；

（2）主要功能要求与技术参数

# 1  电子计算机X线断层扫描仪主要参数性能指标

1.1  机架系统

1.1.1  机架孔径≥70cm

1.1.2  球管焦点到等中心点的距离≤54cm

1.1.3  球管焦点到探测器的距离≤95cm

1.1.4  机架内部冷却方式：风冷

1.1.5  智能数控触摸平板尺寸≥12寸

1.1.6  具备智能数控平板上病人、扫描部位和扫描协议选择功能

1.1.7  具备机架病人信息显示

1.2  探测器

1.2.1  亚毫米探测器排列≥64排

1.2.2  每排探测器物理个数≥848个

1.2.3  探测器单元总数：≥54272个

1.2.4  具备共轭采集技术

1.2.5  轴位扫描成像≥128层/360°

1.2.6  探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm

1.2.7  探测器采样率≥4920HZ

1.2.8  探测器宽度≥40mm

1.3  球管及高压发生器

1.3.1  高压发生器功率≥72KW

1.3.2  球管阳极热容量≥7MHu

1.3.3  阳极最大散热率≥1070KHU/min

1.3.4  球管最小输出电流≤10mA

1.3.5  最大毫安输出≥560mA

1.3.6  球管最高电压≥140KV

1.3.7  最低输出剂量mAs≤4mAs

1.3.8  小焦点大小≤0.6mm×0.7mm

1.3.9  大焦点大小≤0.9mm×0.9mm

1.3.10  连续螺旋扫描时间≥120s

1.4  扫描床

1.4.1  床水平移动范围≥1745mm

1.4.2  床水平移动速度≥175mm/s

1.4.3  床面可降至离地面最低距离≤430mm

1.4.4  床定位精度±0.25mm

1.4.5  床载重量≥220KG

1.5  扫描参数

1.5.1  最快扫描速度（360度非等效）≤0.4s

1.5.2  具备25毫秒步进的变速扫描技术

1.5.3  最小扫描层厚≤0.625mm

1.5.4  定位像长度≥160cm

1.5.5  定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

1.5.6  图像重建速度≥55幅/秒

1.5.7  最低可分辨CT值≤-31743Hu

1.5.8  最高可分辨CT值≥+31743Hu

1.6  图像质量与剂量

1.6.1  空间分辨率 MTF10%≥16LP/cm

1.6.2  可视空间分辨率≤0.28mm（需提供技术白皮书）

1.6.3  密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤5.69mGy

1.6.4  提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台： ASiR或iMR或ADMIRE平台

1.7  临床应用软件

1.7.1  具备MPR

1.7.2  具备MPVR

1.7.3  具备3D软件包

1.7.4  具备最大密度投影MIP

1.7.5  具备最小密度投影MinIP

1.7.6  具备表面三维SSD

1.7.7  具备模拟手术刀技术

1.7.8  具备透明技术

1.7.9  具备三维容积显示VR

1.7.10  具备三维血管CTA

1.7.11  具备仿真内窥镜功能

1.7.12  具备CT电影

1.7.13  造影剂智能动态跟踪：一次注射完成

1.7.14  具备肺纹理增强软件

1.7.15  具备运动伪影校正软件

1.7.16  具备后颅窝伪影校正软件

1.7.17  具备脑组织表明积分重建

1.7.18  具备脑出血精确测量

1.7.19  具备直接二维多平面浏览器

1.7.20  具备直接三维重建功能

1.7.21  具备X射线优化滤过功能及装置

1.7.22  低剂量肺扫描技术

1.8  具备腹部多期相融合

1.9  具备PACS信息自动搜索

1.10  具备PACS信息自动调入

1.11  主控台

1.11.1  主频≥8×2.1 GHz

1.11.2  内存≥64 GB

1.11.3  硬盘容量≥2000 GB

1.11.4  图像存储量≥460000幅无压缩图像（512×512）

1.11.5  具备1024×1024重建矩阵

1.11.6  具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

1.11.7  具备同步同屏显示不同方式后处理的图像

1.11.8  高分辨率显示器：2台，19英寸液晶彩显   （1024× 1280）

1.11.9  具备自动照相技术

1.11.10  具备自动语音系统及双向语音传输

1.11.11  具备Dicom3.0 网络接口

1.11.12  具备远程维修诊断系统

1.11.13  具备Dicom3.0激光相机接口

1.12  其他配置

1.12.1  具备图像存档系统(CD-R)

1.12.2  具备图像存档系统(DVD-R)

1.12.3  具备冠状头托

1.12.4  具备牵引带

1.12.5  具备输液袋固定架

1.12.6  具备长身固定带

1.12.7  具备扫描床防撞防护

2、配置清单

# 2.1  核心硬件

2.1.2  智能数控平板

2.1.3  机架系统

2.1.4  数字化视网膜探测器及数据采集系统

2.1.5  超高端低剂量迭代重建平台

2.1.6  128 层共轭采集

2.1.7  40 液态微焦球管

2.1.8  高压发生器：72KW

2.1.9  扫描床

2.1.10  智能系统控制台

# 2.2  扫描优势

2.2.1  大螺距扫描

2.2.2  120s 连续螺旋扫描

2.2.3  1024×1024 超高分辨率成像技术

# 2.3  智慧扫描

2.3.1  器官适形调强系统

2.3.2  3D 自动毫安技术

2.3.3  智能呼吸导航系统

2.3.4  智能射线优化

2.3.5  智能造影剂跟踪功能

2.3.6  动态智能射线追踪技术

2.3.7  智能觉醒技术

2.3.8  一键式急诊流程

2.3.9  儿童彩色编码系统

2.3.10  智能操作程序工具包

2.3.11  直接启动装置

2.3.12  主控台一键出床键

2.3.13  实时图像重建

# 2.4  临床应用

2.4.1  三维容积重建软件包

2.4.2  容积再现重建软件

2.4.3  直接二维多平面重建功能

2.4.4  五官工具包

2.4.5  神经系统工具包

2.4.6  自校准头颈减影技术

2.4.7  智能肺功能工具包

2.4.8  腹腔器官工具包

2.4.9  血管成像工具包

2.4.10  骨骼系统工具包

2.4.11  主机内窥镜功能

2.4.12  仿真造影成像术

2.4.13  穿刺定位软件

# 2.5  其他附件

2.5.1  机架附件接口组件

2.5.2  医院影像网络联结系统

2.5.3  海量高速存储硬盘

2.5.4  机架背侧电缆槽

2.5.5  托盘组件

2.5.6  冠状头托

2.5.7  牵拉带

2.5.8  输液袋固定器

2.5.9  长身体固定带

2.5.10  机架台车

2.5.11  扫描床台车

2.5.12  系统电缆

2.5.13  CD/DVD 光驱

2.5.14  扫描床防撞减震系统

2.5.15  电源扩展箱

2.5.16  有稳压功能的电源分配系统

2.5.17  控制台数据转换输出功能

2.5.18  配置高压注射器

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4关于样品的相关要求：本项目无需提供样品 。

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2服务措施:

维修响应时间：2小时之内电话响应，提供技术支持。

维修到场时间：电话沟通无法解决故障的情况下，维修工程师24小时内到场。

12.2.1 具体服务措施

保修≥3年  。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。