# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：自动体外除颤器（AED）采购

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定位置）。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

在人流密集的公共场所安装200台自动体外除颤器（AED），进一步提高现场应急救护及城市应急能力。

4.2 项目招标范围及内容

采购自动体外除颤器（AED）设备200台（第三类医疗器械），包含自动体外除颤器设备、外箱、智能化管理平台、人工巡检和设备故障抢修等售后服务。

4.3 交付日期

交付日期为合同签订且收到采购人提供的安装点位信息后60天内完成设备安装，全部设备安装后30日内完成与采购人系统对接。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日历日内，采购人向中标人先支付合同金额的30%；

（2）中标人完成设备安装且提交全部设备安装验收单后30日历日内，采购人向中标人支付合同金额的50%；

（3）中标人完成与采购人系统对接后30日历日内，采购人向中标人支付剩余款项。

（4）采购人收到中标人开具的合规且符合采购人要求的等额增值税【普通/专用】发票后履行相应付款义务。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器（AED） | 第三类医疗器械 | 详见9.2 设备技术参数 | 200台 | 合同签订且收到采购人提供的安装点位信息后60天内完成设备安装，全部设备安装后30日内完成与采购人系统对接。 | 10年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途及具体技术参数指标要求

| 序号 | 招标技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：适用于公共场所，供不具备医学及相关专业背景的普通群众培训后，对心脏骤停伤病员进行心脏除颤急救时使用。设备适用人群：适用于成人和儿童（包括8岁以下或体重小于25公斤小儿）。 |
| 2 | 设备可承受≥1.2m跌落冲击。 |
| 3 | 整机重量（含电池）≤2.5Kg，主机具备便携把手、具备电极片存放卡槽。 |
| 4 | 防尘防水级别：达到IP54及以上级别。 |
| 5 | AED工作温度范围：满足-5℃～50 ℃。 |
| 6 | 采用双相波技术。 |
| ■7 | 最大输出能量可支持360J。 |
| 8 | 选用一次性不可充电电池，且出厂有效期≥5年。 |
| 9 | 电池电量可支持360J除颤治疗次数≥150次。 |
| 10 | 电极片有效期：一次性电极片需密封包装且外包装上需要明确注明有效期≥30个月。 |
| 11 | 开始AED分析到放电准备就绪时间≤6s。 |
| 12 | 适应普通群众使用，为防止误操作，设备操作面板上按键数量≤3个。 |
| ■13 | 首次电击没有消除室颤时，第二、第三次除颤能量序列均可逐级升高（包括成人和儿童模式）。 |
| 14 | 具有按压频率监测和反馈功能，可实时监测心肺复苏过程中按压的频率并提示。 |
| ■15 | AED具备成人/儿童模式一键切换功能或电极片自动识别成人/儿童功能并匹配相应的能量。 |
| 16 | 除颤能量精度：≤±10% |
| 17 | 设备支持每日、每周、每月的控制模块、充放电、治疗模块等多项自检功能 |
| 18 | 现场证据保全功能：可支持现场录音功能。 |
| 19 | 自动体外除颤仪（器）或智能化系统具备提供告警数据记录功能，系统根据AED自检结果，正常/故障显示设备不同状态，故障时发出信息到设备管理者。 |
| 20 | 自动体外除颤仪（器）或智能化系统具有急救事件实时反馈功能，AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，并在AED地图上显示正在急救状态，同时系统会自动通过电话、短信或邮件的方式即刻通知AED所关联的管理者或急救员。 |
| 21 | 自动体外除颤仪（器）或智能化系统具有位置管理功能，当AED偏离实际安装地点，系统可自动通知管理员，并显示AED所在位置。 |
| 22 | 具备智能平台，智能平台具备公众版及专业管理员版， 公众版可通过手机端支持小程序或APP实现查找附近的AED,并支持通过常用地图软件（如百度地图、高德地图、腾讯地图等）进行导航获取AED。 专业管理员版可通过电脑端实现平台管理。包括但不限于掌握设备及配件状态，处理告警，巡检情况及进度、飞行检查数据等。 |
| 23 | 智能管理平台提供实时自动体外除颤仪(器)地图信息反馈： 可以通过不同颜色标示掌握所辖管理区域内，AED设备是否处于正常、离线、设备离岗使用或告警状态。 |
| 24 | 智能管理平台提供实时自动体外除颤仪(器)地图信息反馈： 提供告警汇总报表及信息，方便管理人员分类管理。 |
| 25 | 管理平台支持对所安装的自动体外除颤仪(器)信息录入编辑、信息修改维护、性能状况实时监控等功能。 |
| 26 | 智能管理平台提供后台录入自动体外除颤仪(器)安装详细位置功能，可上传设备位置图片，保证同一位置、不同楼层的自动体外除颤仪(器)可以精确查找。 |
| 27 | 智能管理平台需提供自动体外除颤仪(器)耗材有效期的管理功能，可自行定义效期临近提醒时间，并生成对应系统告警，保证在耗材过期之前，及时提醒用户维保和更换时间，并保留耗材更换记录。耗材到期且未进行处理则需上报耗材过期告警。 |
| ■28 | 智能管理平台必须符合网络安全管理相关要求,需接入上海市浦东新区红十字会现有自动体外除颤仪(器)统一管理平台或经其经授权的第三方平台，并能实时提醒警告。 本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。 |
| 29 | 机箱要求：采用柜式或墙式机箱，柜式机箱需具有储物功能，机箱材质需采用耐压耐腐蚀材料，并具备防晒防水等功能，放置室外防锈质保需达到3年以上。 |
| 30 | 机箱尺寸要求：墙柜高度、宽度、深度≤520×420×250mm；立柜高度、宽度、深度≤1660×420×250mm；外箱表面需要定制化丝印红十字会标识、急救流程及设备使用注意事项。 |
| 31 | 外箱具备机械开箱方式，保证任何情况下，都可以第一时间取用自动体外除颤仪(器)。 |
| 32 | 机箱面板需要印制或粘贴防水二维码，且一机一码，以方便设备运维。 |
| 33 | 中标人需在合同签订且收到采购人提供的安装点位信息后60天内完成设备安装，同时提供≥100台的培训机供长期使用，全部设备安装后30日内完成与采购人系统对接且验收合格。 |
| 34 | AED设备显示屏亮度会根据环境自动调节。 |
| 35 | 电极片能与手动除颤仪通用。 |
| ■36 | 具有心电噪声及运动干扰监测功能，如检测到干扰，系统会主动提示急救人员。 |
| 37 | 中标人在接到故障告警通知后2小时响应，4小时内到场，工作日24小时内修复（非工作日48小内修复，三日及上法定节假日则顺延前述时间要求）。如故障解决不了，配备等同质量及型号自动体外除颤仪(器)备用机。 |

注：①以上技术参数若有证明材料，请提供；②标注“■”为重要技术参数。

9.2.2 配套设施

（1）每套设备配置要求：AED主机、一次性不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作手册、储存柜；

（2）AED储存柜要求：采用立式或壁挂式储存柜，材质应满足耐压、耐腐蚀、防生锈、防尘、防晒、防水、抗干扰等性能，保证可供室外放置至少3年，可储存AED、急救包、宣传用品等。储存柜外观应比例协调，美观大方，储存柜色彩由采购方选定，含采购方需求定制印制标识及宣传内容。机箱上印有AED操作步骤、急救流程图、注意事项、售后服务热线等。

（3）需要具备管理平台，满足9.2.1所述要求，如涉及费用由投标人承担。

（4）投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 安装调试要求

9.3.1 安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，产生的相关费用包含在本项目报价中、由中标人承担，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.3.2 采购人负责安装地点的对接，并向中标人提供安装点位信息及联系人（点位散布在浦东新区范围内），并分批次提供安装点位。

9.3.3 全部设备安装后30日内完成与采购人系统对接。

9.4 供货组织要求

交付日期为合同签订且收到采购人提供的安装点位信息后60天内完成设备安装，全部设备安装后30日内完成与采购人系统对接。

9.4.1 本项目供货组织包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

请投标人在投标文件中明确供安装组织方案，包括但不限于整体安装方案、安装计划、安全措施、安装人员配备、安装人员资质、安装人员规范用工情况。

9.5 质量标准与验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。验收标准：（1）中标人应在签订合同后，将货物按照采购人指定的接收单位及接收时间，运送到采购人指定的地点，采购人指定的交货地址以实际安装地址为准，中标人负责对货物进行安装调试，经安装点位的单位签字验收合格后，视为安装验收完成。（2）采购人确认设备纳入系统平台正常运行后，视为接入验收完成。

9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1人员配备要求

投标应人为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

投标应人为本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

该产品对于适用人群要求，须满足对无意识、无呼吸且无正常脉搏的疑似心脏骤停病人进行除颤治疗，设备经过培训后可在公共场所进行使用。满足成人和低年龄儿童同时适用。

12.2 具体服务措施

12.2.1 质保要求

（1）中标人应保证货物是全新的、未使用过、未经修复过的，并符合招标文件及投标文件规定的质量、规格和性能的要求和承诺事项的正品，AED交付的出厂日期不超过半年（中标人合同签订后随货向采购人提供生产许可证）。

（2）中标人应保证其货物在正确安装、使用和维保条件下，在质保期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，所发生的一切费用由中标人自行承担。

（3）本项目自验收合格报告签署之日起，所有整机（含设备配件和配套器材）免费质保期10年，并承担10年保修期内包括但不限于零配件、电池、电极片，流量费、系统对接费、维修费等费用。）

（4）维修响应时间：中标人接到故障告警通知后2小时响应，4小时内到场，工作日24小时内修复（非工作日48小内修复，三日及上法定节假日则顺延前述时间要求）。如故障解决不了，配备同质量及型号自动体外除颤仪（器）备用机。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责，所发生的一切费用均由中标人自行承担。

（5）在质保期内，AED主机及所有设备配件和配套的设备器材如发生损坏等意外事件和正常使用情况下造成设备配件和配套器材损耗的，无论何种原因，由中标人负责及时恢复配置原状（数量），所发生的一切费用均由中标人自行承担，采购人和AED设置点单位不承担任何费用。如发生意外丢失，中标人、采购人和AED设置点单位都应积极配合事件调查。由于设备自身智能监管不到位发生的主机设备及外箱、备品备件、急救配套器材等遗失，乙方应于48小时内无偿替换安装同等型号设备产品。

（6）整机质保期内电池、电极片等配件临近效期时免费全部更换未使用未经修复过的全新原装配件，所有部件出厂时间不超过6个月。电池、电极片等配件应在到期前一个月内完成原样更换。设备配件及配套器材更换，所发生的一切费用由中标人自行承担。

在质量保证期内，如遇电池、电极片等配件停产或无法及时供应，致使采购人所采购所型号的AED无法继续使用的，中标人须至少提供2种可供替代使用的等同类型AED产品由采购人选择、并经采购人确认后在规定时间内重新整机安装调试以正常运行，中标人未能完成的，采购人可自行采购第三方产品，一应费用均由中标人承担；如因此导致AED不能及时使用的，则采购人按每台3000元标准主张违约金。若因救助不及时导致人身财产损失和给采购人形象声誉造成损害的，采购人有权另行主张全额赔偿。

（7）AED使用放电后的数据日志所有权为采购人所有，中标人不得私下保存、发布，数据应在24小时内提交至采购人，并确保数据保密。

12.2.2 智能化售后服务流程要求

（1）中标人通过智能管理端后台显示预警，每个工作日查看整体后台的反馈信息。

（2）发现告警信息，中标人第一时间确认设备状态，并告知采购人。

（3）初步判断后：AED非正常状态，按照前述响应响应时效要求进行维修或更换。

12.2.3 违约赔偿

（1）中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等要符合招投标文件和投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，招标人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人自行承担。

（2）维修响应时间：中标人接到故障告警通知后2小时响应，4小时内到场，工作日24小时内修复（非工作日48小内修复，三日及上法定节假日则顺延前述时间要求）。如故障解决不了，配备同质量及型号自动体外除颤仪（器）备用机。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责，所发生的一切费用均由中标人自行承担。

（3）每台 AED 每季度必须至少完成 1 次人工巡检，并形成书面记录，制作巡检情况汇总表，如未在当季度完成，由此造成的后果和损失均由乙方自行承担。

（4）每台 AED 的电极片及电池在寿命到期前 30 日内完成更换，如超时完成更换或未更换的，由此造成的后果和损失均由乙方自行承担。

在质量保证期内，如遇电池、电极片等配件停产或无法及时供应，致使采购人所采购所型号的AED无法继续使用的，中标人须至少提供2种可供替代使用的等同类型AED产品由采购人选择、并经采购人确认后在规定时间内重新整机安装调试以正常运行，中标人未能完成的，采购人可自行采购第三方产品，一应费用均由中标人承担；如因此导致AED不能及时使用的，则采购人按每台3000元标准主张违约金。若因救助不及时导致人身财产损失和给采购人形象声誉造成损害的，采购人有权另行主张全额赔偿。

上述因不可抗力等原因无法进入AED配置点除外，以年度为单位累计后，乙方于当年年底统一向甲方履行违约赔偿。

（5）中标人对所有采购人根据合同披露给中标人的安装点位，安装数据等保密信息及使用过程中产生数据日志、分析方法等涉及公共卫生安全的信息，负有保密义务。直至该信息公开或向公众披露，中标人不应为自己或他人目的使用该信息，或向他人披露该信息，除非采购人事先书面同意。

中标人违反上述保密义务的，采购人有权要求中标人赔偿合同总价款的20%作为违约金。

12.2.4 其他要求

质保到期拆除所有设备并存储，按照采购人要求完成报废工作，产生的相关费用由中标人承担。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14 投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试对接、售后服务等伴随服务一切费用。

### 15 投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17 环境标志产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。