[bookmark: _Toc150422574][bookmark: _GoBack]浦东新区疾病预防控制中心生物安全柜、高压灭菌锅项目招标需求
[bookmark: _Toc150422575]一、说明
[bookmark: _Toc150422576]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc150422577]二、项目概况
[bookmark: _Toc150180091][bookmark: _Toc486249604][bookmark: _Toc150422578]2 项目名称
[bookmark: _Toc486249605]项目名称：浦东新区疾病预防控制中心生物安全柜、高压灭菌锅项目
[bookmark: _Toc150422579]3 项目地点
地点：上海市浦东新区红曲路300号
[bookmark: _Toc150180092][bookmark: _Toc150422580]4招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：本项目是浦东新区疾病预防控制中心周浦分部实验室建设的新设备开办项目，配套实验室内部装修工程，主要用于微生物实验室生物危害的防护以及器械、医疗废弃物的消毒灭菌。
4.2 项目招标范围及内容：
采购项目主要内容：生物安全柜，数量：65台；高压灭菌锅，数量：5台。
4.3 交付日期：自合同签订之日起45天。
[bookmark: _Toc150422581]5 承包方式
5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc150422582]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc150422583]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2 项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc150422584]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc150422585]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc150422586]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	生物安全柜 
	A2型 双人二级生物安全柜
	详见9.2设备技术参数
	21台
	自合同签订之日起45天
	质保≥2年 
	最高限价4,000,000元

	
	
	A2型 单人二级生物安全柜
	
	34台
	
	
	

	
	
	外排生物安全柜
	
	2台
	
	
	

	
	
	超净工作台
	
	4台
	
	
	

	
	
	层流罩
	
	4套
	
	
	

	2
	高压灭菌锅
	详见9.2设备技术参数
	5台
	自合同签订之日起45天
	质保≥2年
	最高限价2,260,000元


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2具体技术与质量要求
9.2.1 用途描述：主要用于微生物实验室生物危害的防护以及器械、医疗废弃物的消毒灭菌。
9.2.2 具体技术参数指标要求
（1）生物安全柜，数 量：65
	1、A2型 双人二级生物安全柜×21台
1.1  气流模式：30%外排，70%循环。
1.2  适合双人使用。柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1800mm，深度≥630mm，高度≥780mm。
1.3  设备标配手动可调高度支架，可提供30到38英寸的工作表面高度，调节增量2英寸。
1.4  配有直观控制面板。显示有价值的安全和性能数据，实时显示仪器运行时间、下降风速和流入风速。
1.5  控制面板可显示总工作时间显示、定时器、紫外消毒剩余时长、气流是否稳定、前窗位于工作位置监测、节能模式，实时显示整个柜体的状态，确保用户在安全条件下工作。
1.6  HEPA过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%。（如有请提供材质和性能检测报告）
1.7  前窗最高开口高度：≥535mm
1.8  双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。
1.9  风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户。
1.10  安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。
1.11  前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。
1.12  前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管（如有请提供实物照片）
1.13  柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。
1.14  左右侧壁各标配两个服务阀孔，用于选装气阀、水阀和真空阀。
1.15  设备配置两个可拆卸式搁手架，卡入式设计，操作方便舒适。
1.16  安全节能模式生物安全柜的能耗，运行时≤400W，节能模式时≤120W。
2、A2型 单人二级生物安全柜×34台
2.1  气流模式：30%外排，70%循环。
2.2  适合单人使用。柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1200mm，深度≥630mm，高度≥780mm。
2.3  设备标配手动可调高度支架，可提供30到38英寸的工作表面高度，调节增量2英寸。
2.4  配有直观控制面板。显示有价值的安全和性能数据，实时显示仪器运行时间、下降风速和流入风速。
2.5  控制面板可显示总工作时间显示、定时器、紫外消毒剩余时长、气流是否稳定、前窗位于工作位置监测、节能模式，实时显示整个柜体的状态，确保用户在安全条件下工作。
2.6  HEPA过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%。提供材质和性能检测报告。
2.7  前窗最高开口高度：≥535mm
2.8  双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。提供证明材料
2.9  风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户。
2.10  安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。
2.11  前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。
2.12  前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管（如有请提供实物照片）
2.13  柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。
2.14  左右侧壁各标配两个服务阀孔，用于选装气阀、水阀和真空阀。
2.15  设备配置两个可拆卸式搁手架，卡入式设计，操作方便舒适。
2.16  安全节能模式生物安全柜的能耗，运行时≤200W，节能模式时≤70W。
3、外排生物安全柜×2台
3.1  技术参数
3.1.1  安全柜基本参数：
3.1.1.1  分类：B2型，100%外排；
3.1.1.2  内部尺寸≥（L×D×H）1700mm ×600mm×660mm 。
3.1.1.3  过滤效率：送风和排风过滤器均采用市场主流品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）
3.2  结构功能特点：
3.2.1  前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护人员及实验的安全。
3.2.2  电容式触摸屏，显示气流流向动态，显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间，显示操作区的温度和湿度，显示送风和排风过滤器的阻力，时钟显示；运行状态全部显示，一目了然。
3.2.3  电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全。
3.2.4  断电恢复功能：按键记忆功能、风机、日光、照明带掉电记忆功能，如果掉电后再通电有相应功能键开启会自动跳过密码进入主界面，并且有断电报警提示。
3.2.5  高效过滤器、紫外灯、系统工作时间查看，方便用户查询。
3.2.6  锁屏功能：轻触锁屏键，操作界面处于锁定状态，此时其他功能键处于锁定状态；防止误操作。
3.2.7  具有风机、紫外、插座的定时开关功能以及定时关机功能；风机与紫外预约定时，风机停止转动后，前窗玻璃自动关闭，紫外灯自动打开，定时时间结束后，紫外灯关闭；节省了工作时间，提高了工作效率。
3.2.8  完善的报警系统：
3.2.8.1  玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。
3.2.8.2  过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。
3.2.8.3  过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。
3.2.8.4  气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。
4、超净工作台×4台
4.1  洁净台分类：垂直层流、双人单面操作；
4.2  内部尺寸≥（L×D×H）1338mm ×530mm×650mm；
4.3  前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
4.4  噪音：≤65dB(A)；
4.5  产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级)；
4.6  过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，市场主流品牌高效滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；
4.7  箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；
4.8  工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀；
4.9  控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间；
4.10  洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗；
4.11  福马脚轮设计，方便柜体移动与固定；
4.12  设置前视窗开口安全高度200-350mm，在低于或高于安全高度时机器报警，保证设备使用时性能稳定；
4.13  预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性。
5、层流罩×4套
5.1  材质：本体结构不锈钢方管框架，全SUS304不锈钢；
5.2  单相220v 50hz FFU专用风机马达；
5.3  内配置高效过滤器，满足局部百级洁净度要求；
5.4  风速：0.35-0.45米/秒；


（2）高压灭菌锅，数 量：5
	1、用途：能够全方位的满足医院、疾控消毒供应室、各种实验室的消毒灭菌需求。并且产品的设计按照最新的行业规范及产品标准进行设计、制造；容器的设计、制造符合GB150 《压力容器》及《固定式压力容器安全技术监察规程》，产品设计符合GB8599 《大型蒸汽灭菌器-自动控制型》技术要求；
2、安装方式：地上；
3、容积：≥800L，内室尺寸（宽×高×深）：≥600×900×1460mm
4、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用316L不锈钢；主体设计寿命15年（30000次灭菌循环），提供相关证明；
5、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；
6、密封门：双门通道型，带有压力安全连锁装置电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。
7、门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供密封胶圈、压缩气管路照片证明；另加配一副橡胶门框
8、电压：380V 50HZ，功率：≤61kW 设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃；                                                                                                                                                                                  
9、控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能；
10、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示；
11、程序选择：设备应袋装固体污染物灭菌、塑料物品灭菌、培养基灭菌、金属物品灭菌、固液废弃物灭菌、玻璃物品灭菌、高温塑料物品灭菌、开口容器液体灭菌、织物灭菌等灭菌程序，具有B&D测试、泄露测试等测试类程序；
12、设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃；
13、气动阀门：市场主流品牌气动阀；
14、抽空装置：市场主流品牌直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；
15、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。
16、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源；
17、管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理；
18、不锈钢搬运车：每台设备应配备1辆消毒内车和1辆外搬运车，加不锈钢器械网架；
19、售后服务：投标人应在上海地区设立售后服务团队，常驻售后服务人员不少于3名，应提供当地售后工程师名单及联系方式，不得提供其他区域工程师名单，售后服务人员在接到电话后，1小时响应，2小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障设备正常运行；



9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。投标人在设备安装过程中应严格遵守实验室建设图纸设计，并配合实验室建设方共同完成。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5质量标准及验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款条款规定一次验收合格。
9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc150180099][bookmark: _Toc150422587]10人员及设备要求
10.1人员配备要求
投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
投标人应按本项目配备专业设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc150422588]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc150422589]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  设备安装验收通过后，生物安全柜质保≥2年，高压灭菌锅质保≥2年；维护期：终身。保修期外配件、维修价格：市场价8折。
12.2.2  响应时间：2小时内。
12.2.3  应急服务： 24小时内上门处理。
12.2.4  其他要求：提供中文版操作手册。


[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc150422590]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc150422591]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc150422592]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc150422593]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc150422594][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc150422595]16 节能产品政府采购
16.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc150422596]17环境标志产品政府采购
17.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc150422597][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc150422598]19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
