# 彩色多普勒超声诊断仪招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

### 3 项目地点

地点：采购人指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：本项目设备主要是提供全身多部位（包括心脏、腹部、血管、浅表组织、腔内器官等）的超声诊断功能。

4.2 项目招标范围及内容：本项目有5个包件，包件一心脏彩超类，包含4台彩色多普勒超声诊断仪，包件二泌尿超声设备，包含2台彩色多普勒超声诊断仪，包件三高端全身超声类，包含7台彩色多普勒超声诊断仪，包件四中端全身超声类，包含3台彩色多普勒超声诊断仪，包件五便携超声类，包含6台便携式彩色多普勒超声诊断仪。

4.3供货期：自合同签订之日起30天。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 供货清单

##### （1）包件一：心脏彩超类

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 1.1 | 二维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 高频线阵血管探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 单晶体腹部探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 三维成人单晶体心脏相控阵探头（经食管） | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 2.1 | 二维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 高频线阵血管探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 单晶体腹部探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 高频线阵小器官探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 二维新生儿心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 单晶体腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 3.1 | 二维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 单晶体腹部探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 高频线阵小器官探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 二维儿童单晶体心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 单晶体腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 三维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪4 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 4.1 | 二维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸） | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 高频线阵血管探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 单晶体腹部探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 高频单晶体线阵小器官探头 | 1 |  |  |  |  |  |

##### （2）包件二：泌尿超声设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,500,000.00 元 |
| 1.1 | 腔内双平面探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 腹部微凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,500,000.00 元 |
| 2.1 | 腔内双平面探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |

##### （3）包件三：高端全身超声类

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 1.1 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 高频线阵探头1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 高频线阵探头2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 超高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 心脏相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 2.1 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 高频线阵探头1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 超高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 心脏相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 3.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 实时影像融合成像模块（支持CT、磁共振导入，并能与超声扫查实时同步） | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪4 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 4.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 单晶体实时三维凸阵容积探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 实时三维腔内容积探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 智能断层成像模块（包含胎儿自动识别、胎儿仿真成像技术等） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪5 | 1 |  | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 5.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 | 详见9.2设备技术参数 |  |  |  |  |
| 5.2 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 单晶体线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 心脏单晶体相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪6 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 6.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 单晶体高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪7 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 7.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 超高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 心脏相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |

##### （4）包件四：中端全身超声类

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价2,250,000元 |
| 1.1 | 超声设备主机 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 腹部凸阵探头 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 血管/小器官线阵探头 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 心脏相控阵探头 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 腔内微凸阵探头 | 3 |  |  |  |  |  |

##### （5）包件五：便携超声类

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价600,000元 |
| 1.1 | 便携式超声诊断系统主机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 相控阵心脏探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 原厂台车 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 妇产科测量与分析软件 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 泌尿科测量与分析软件 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价600,000元 |
| 2.1 | 便携式超声诊断系统主机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 相控阵心脏探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 原厂台车 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪3 | 4 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价800,000元 |
| 3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪主机 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 凸阵探头 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 线阵探头 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 移动式台车 | 4 |  |  |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

#### 9.2 设备技术参数

##### 9.2.1 用途描述：

9.2.1.1 包件一：用于成人心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、产科，浅表器官，并具备二维和实时三维经食管超声心动图成像技术等超声临床诊断应用和相关科研为主。

9.2.1.2 包件二：用于泌尿外科经皮介入手术术前规划及术中定位引导，术式包括但不限于经会阴前列腺靶向活检、经皮肾镜碎石取石术、肾穿刺术、粒子植入等。

9.2.1.3 包件三：

9.2.1.3.1 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、睾丸）、妇产、新生儿、小儿、心血管、小器官、肌肉骨骼、神经、颅脑血管、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作。

9.2.1.3.2  颠覆传统超声诊断模式，可实现多种疾病定量诊断及疗效定量评估。

9.2.1.3.3  该设备的功能须为世界领先水平，具有开展腹部、妇产科、肌骨、外周血管、小器官、腔内、造影介入等新技术的能力，要求所投机型为投标商高档机型, 并具备持续升级能力。

9.2.1.4 包件四：用于腹部、泌尿、心脏、血管（外周、颅脑、腹部）；浅表小器官（乳腺、甲状腺等）、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

9.2.1.5 包件五：临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、神经、泌尿科、血管、浅表组织和小器官、术中、介入、肌骨、FAST、妇产科、儿科等检查模式。

##### 9.2.2 具体技术参数指标要求

###### 9.2.2.1主要技术参数

（1）包件一：心脏彩超类

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 主机成像系统 | 可支持线阵单晶体探头，阵元数≥1900个；可支持儿童单晶体心脏探头，且最高频率≥9MHz，成像角度≥120°（附图证明） | 是 |
| 2 |  |  | 可支持成人心脏相控阵三维探头（经食管）探头材质为单晶体，频率范围处于2-8Mhz内，经食管三维成像角度≥105˚×105˚ | 是 |
| 3 |  |  | 可支持应变弹性成像技术及剪切波弹性成像技术，取样框ROI可调节大小，凸阵最大可达5×6cm；线阵最大可达5×3.6cm | 是 |
| 4 |  |  | 可支持腔内单晶体探头，具备腔内弹性成像技术，具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 | 是 |
| 5 |  | 二维灰阶成像单元 | 具备侧向增益补偿技术，可支持相控阵、矩阵探头等，增益调节：2D/Color/Doppler, TGC分段≥8， LGC分段≥8，取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm | 是 |
| 6 |  | 心脏实时三维成像单元 | 可支持实时任意多平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向，支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影，自动定量等多种模式下应用 | 是 |
| 7 |  |  | 可支持三维心腔成像功能：支持平面光源及深度光源成像，应用于所有心脏容积图像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系 | 是 |
| 8 |  | 测量和定量分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） | 可支持自动组织瓣环位移能够追踪二尖瓣和其他瓣环随时间运动轨迹，计算瓣环位移随时间变化曲线，支持彩色室壁运动叠加技术并且参数化显示瓣环平面运动 | 是 |
| 9 |  |  | 可支持三维自动右心室定量：自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图 | 是 |
| 10 |  |  | 可支持自动左心耳三维定量工具，自动识别左心耳结构，并自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数 | 是 |

（2）包件二：泌尿超声设备

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 主机系统触摸屏 | ≥17英寸，分辨率≥1280×1024，高灵敏彩色液晶触摸屏 | 是 |
| 2 |  | 双平面探头 | 具备双平面探头，支持实时一屏双显，无需手动切换，支持双平面探头矢状面和横断面2个平面的超声影像与MRI图像实时融合 | 是 |
| 3 |  | 一体式电磁导航系统 | 配备一体式电磁导航系统，含磁场发生器体，电磁传感器，电磁控制器，折叠臂 | 是 |
| 4 |  | 3D重建功能 | 具备3D重建功能，可极速重建患者真人彩色3D解剖图像，可显示骨骼、器官、病灶等及其相对位置，可360°万向查阅浏览及放大缩小（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 5 |  | 实时融合功能 | 支持支持多模态影像自动实时融合功能，融合图像显示为重叠式融合，自动融合误差≤2mm。支持多模态图像上自动完成目标器官轮廓分割，无需手动勾勒（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 6 |  | AI辅助 | 支持AI辅助自动配准，可实现5秒极速智能配准，无需手动选择切面进行图像配准，无需借助任何体表标记物进行配准，≤2分钟完成难度较大的配准 | 是 |
| 7 |  | 图像显示 | 显示屏上可同时呈现MRI图像、超声图像、融合图像和3D立体影像，2D融合图像与3D立体影像同切面实时联动（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 8 |  | 手术路径智能辅助 | 可实现手术路径智能辅助规划，能设计并存储手术计划并以不同颜色显示，手术计划显示体表手术入点、体内靶点及操作路径（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 9 |  | 穿刺活检取样位置 | 支持3D立体影像上记录穿刺活检取样位置（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 10 |  | 智能动态针尖识别 | 支持智能动态针尖识别技术，超声窗口实时显示针尖深度预测点，并自动识别和标示针尖位置（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |

（3）包件三：高端全身超声类

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 主机成像系统 | 操作面板具备≥15英寸高灵敏度彩色触摸屏，触摸屏角度可调 | 是 |
| 2 |  |  | 智能化组织均衡技术：实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头，可支持和显示器同步实时显示≥4幅不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术；实时智能图像优化技术，无需按键的零键优化技术，触摸屏上能和显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像 | 是 |
| 3 |  |  | 灰阶超宽视野成像扫描技术：可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用，最宽成像长度≥200cm；彩色血流能量图超宽视野成像扫描技术：可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用，最宽成像长度≥200cm | 是 |
| 4 |  |  | 声学脂肪分数百分比：直接获取超声影像学肝脏内脂肪含量的百分比，以%为单位，与MRI金标准PDFF测量单位一致,包括声衰减、背向散射、肝肾对比分数等 | 是 |
| 5 |  | 先进成像技术 | 弹性成像技术：具有质量因子指示，非彩色棒显像，而是直接以数字标出弹性质量的高低，QF数值≥50的质量因子方可用于临床；支持凸阵、线阵、腔内等探头 | 是 |
| 6 |  |  | 手势感应探头技术：探头内置多点触控传感器，双击另一探头前端任何部位，即可切换该探头并激活该探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用 | 是 |
| 7 |  |  | 速度向量成像技术：不接心电图即可获取血管管壁运动牛眼图定量成像和三维拓扑图，并测出形变函数可预测潜在心血管功能问题 | 是 |
| 8 |  |  | 组织硬度测量：硬度测量深度可视可调，最大测量深度≥7cm（附图说明） | 是 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪3、4、5、6、7 | 主机 | 具有≥13英寸液晶触摸屏，智能跟踪式菜单，多点触控，可倾斜调节30度，操作面板180度可调（提供白皮书证明） | 是 |
| 10 |  | 心功能测量 | 具备二维360°心功能测量，任意位置和任意角度选择测量心功能（附图证明） | 是 |
| 11 |  | 血管减影技术 | 通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥6级可调（附图） | 是 |
| 12 |  | 彩色血流多普勒速度定量识别技术 | 可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术；（提供证明图片） | 是 |
| 13 |  | 高级空间复合成像技术 | 与彩色多普勒、智能优化和其他高级成像模式兼容使用，触摸屏上实时显示≥4幅不同成像风格的图像，主机显示器同步显示已选择的风格超声图像（附图证明） | 是 |
| 14 |  | 灰阶超宽视野成像扫描技术 | 扩展成像视野，支持360°自由旋转，可实现≥200cm长度的超宽视野成像，支持所有线阵和凸阵探头；实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能，具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回，结合先进的成像技术如复合成像技术、实时智能图像优化技术结合使用（附图证明） | 是 |
| 15 |  | 彩色超宽视野成像扫描技术 | 支持彩色超宽视野成像扫描技术，以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，图像支持360°旋转、缩放及平移功能，可实现≥200cm长度的超宽视野成像，也可逐帧回放显示，适用于全部线阵及凸阵探头（附图证明） | 是 |
| 16 |  | 主机系统 | 主机系统支持软键盘功能，可远程调节参数，切换成像功能，远程激活使用超声设备控制面板上所有功能，并可实现远程技术支持和售后检修（附主机显示屏上软键盘图片证明） | 是 |
| 17 |  | 弹性成像技术 | 具有QF质量因子的数字化显示，超过50的质量因子显示弹性成像有效（附图），帮助判断弹性成像质量 | 是 |
| 18 |  | 速度向量成像技术 | 不接心电图即可获取血管管壁运动牛眼图定量成像和三维拓扑图，并测出形变函数可预测潜在心血管功能问题 | 是 |
| 19 |  | 全模式自动心脏测量功能（包括二维、M型、频谱） | 可一键自动进行心脏测量计算，提供快速一致的精确测量结果。可用于二维，M型，多普勒频谱的自动测量（附白皮书证明） | 是 |
| 20 |  | USB接口 | 主机具备USB接口≥7个（非扩展），其中触摸屏上至少两个接口，可用于图像传输（附图）。 | 是 |

（4）包件四：中端全身超声类

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 主机成像系统 | 所有探头均支持透净纯晶探头技术，提供出色的轴向聚焦和整个声场内的均匀波束强度，凸阵和线阵探头支持≥240cm长度的超宽视野成像 | 是 |
| 2 |  |  | 血管增强技术：完全去除取样框内血流的成像同时有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥7级可调（附使用该技术对比图证明） | 是 |
| 3 |  | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) | 对体表标记和箭头长短、方向的调节支持旋钮和触摸屏两种调节方式 | 是 |
| 4 |  |  | 同时具备二维B型和M型的360°心功能测量技术，直接获取心脏功能EF值。在二维灰阶模式下取样线可以进行360°调整，无需进入M模式下即可测得EF值。同时具备解剖M型支持线型取样和自由描记取样功能 | 是 |
| 5 |  |  | 专业髋关节评估测量技术：支持左右两侧髋关节角度的测量，提供Graf法分级选项，并支持在主机屏幕显示Graf图表，并具备患者报告功能。髋关节图像支持90°旋转模式。（提供主机屏幕Graf图表） | 是 |
| 6 |  | 输入/输出信号 | 超宽视野成像扫描技术:最宽可测量可成像长度≥240cm，适用于全部线阵及凸阵探头 | 是 |
| 7 |  |  | 应变式弹性成像技术：具有质量因子指示，非彩色棒显像，而是直接以数字标出弹性质量的高低，QF数值≥50的质量因子方可用于临床 | 是 |
| 8 |  |  | 速度向量成像技术：不接心电图即可获取血管管壁运动牛眼图定量成像和三维拓扑图，并测出形变函数可预测潜在心血管功能问题 | 是 |
| 9 |  |  | 形变函数定量技术：通过左心的形变不同，提前预测潜在心功能不全，提高对潜在性心功能不全的诊断 | 是 |
| 10 |  | 彩色多普勒 | 显示方式：彩色血流速度图（CDV）、彩色血流能量图（CPA）、方向性彩色血流能量图（DCPA）、不显示血流的血管增强技术（Clarify VE） | 是 |

（5）包件五：便携超声类

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 显示器 | 彩色全触摸屏显示器≥14英寸；清晰度≥1920×1080 | 是 |
| 2 |  | 主机重量 | 主机重量≤6Kg | 是 |
| 3 |  | 穿刺针增强显影技术 | 穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可以实时单独调节 | 是 |
| 4 |  | 相控阵心脏探头 | 相控阵心脏探头最大扫描范围≥120° | 是 |
| 5 |  | 高级临床应用：自动VTI测量、自动IVC测量、自动B线测量 | 通过一键自动识别并标记肺部超声B线 | 是 |
| 6 |  |  | VTI趋势图，可自动记录不同时间的VTI测量数据，可显示VTI，变化百分比，时间等数据 | 是 |
| 7 |  |  | 将肺部超声检查各个部位以解剖图示形式显示 | 是 |
| 8 |  |  | 使用肺部超声检查工具按预定顺序或自定义顺序依次扫描肺部不同的区域 | 是 |
| 9 |  |  | 肾积水评估工具，将泌尿系统以解剖图形式显示，包括双肾及膀胱 | 是 |
| 10 |  | 肺部全景扫查工具 | 肺部全景扫查工具，可以进行肺部连续全景动态扫查 | 是 |
| 11 |  | 智能追踪技术 | 智能追踪技术，实时快速对比扫查，并支持重现存储图像全部扫描参数 | 是 |
| 12 |  | 探头技术规格 | 高频线阵探头上具有操控按键，按键数量≥4个，按键功能可自定义 | 是 |
| 13 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 血流量化评估功能 | 血流量化评估功能，并支持输出曲线分析图表 | 是 |
| 14 |  | 物理通道数 | 物理通道数≥128通道 | 是 |
| 15 |  | 穿刺针增强显影技术 | 穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时单独调节 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、所投产品注册证及其附页等资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

###### 9.2.2.2投标产品综合性能

（1）包件一：心脏彩超类

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.1 主机成像系统 | 1.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 1.1.3 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像 1.1.4 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。（附显示器全屏显示图） 1.1.5 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头 1.1.6 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦 1.1.7 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声,多级可调（≥5级），支持所有探头 1.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 1.1.9 单晶体探头技术：支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头，支持单晶体探头≥10支 1.1.10 支持单晶体矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术等 1.1.11 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.1.12 支持脉冲反向谐波成像技术、彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术、数字化频谱多普勒显示和分析技术等 1.1.13 动态范围≥320dB 1.1.14 数字化通道≥7,000,000个 1.1.15 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.1.16 空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.1.17 实时双同步/三同步能力 1.1.18 可支持微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号 1.1.19 内置DICOM 3.0 标准输出接口 1.1.20 内有一体化超声工作站 1.1.21 系统主机内置≥1TB硬盘 | 否 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.2 二维灰阶成像单元 | 1.2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示 1.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，多级可调（≥5级） 1.2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个 1.2.4 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度 1.2.5 扩展成像技术：凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术 1.2.6 支持自动实时持续增益补偿技术 1.2.7 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson's测量 1.2.8 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵探头 1.2.9 超宽视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用 1.2.10 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个 1.2.11 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节 1.2.12 扫描速率： 1.2.12.1 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒 1.2.12.2 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒 1.2.12.3 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 1.2.13 扫描深度：最大扫描深度40cm 1.2.14 回放重现及存储：灰阶图像回放≥1000幅，存储时间≥6分钟 1.2.15 二维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含1-5MHZ 1.2.16 高频线阵血管探头，频率至少包含3-12MHZ 1.2.17 单晶体腹部探头，频率至少包含1-5MHZ 1.2.18 三维成人单晶体心脏相控阵探头（经食管），频率至少包含2-8MHZ 1.2.19 高频线阵小器官探头，频率至少包含5-12MHZ 1.2.20 二维新生儿心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含4-12MHZ 1.2.21 二维儿童单晶体心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含2-9MHZ 1.2.22 单晶体腔内探头，频率至少包含3-10MHZ 1.2.23 三维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含1-5MHZ 1.2.24 高频单晶体线阵小器官探头，频率至少包含2-22MHZ | 否 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.3 彩色多普勒血流成像单元 | 1.3.1 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式，可单键预设血流成像参数 1.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术，彩色能量图及方向能量图 1.3.3 具备彩色实时同屏双幅对比显像技术 1.3.4 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头 1.3.5 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等） 1.3.6 彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 1.3.7 支持二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 1.3.8 彩色显示角度：10-120°选择，彩色显示帧数：全视野,18cm深,帧频≥18帧/秒 | 否 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.4 频谱多普勒成像单元 | 1.4.1 自适应AutoDoppler多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； 1.4.2 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像 1.4.3 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 1.4.4 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程 1.4.5 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 1.4.6 频谱最大测量速度：PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s； CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s 1.4.7 最低测量速度≥1mm/s (非噪声信号) 1.4.8 电影回放≥1000帧，零位移动≥6级 | 否 |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.5 组织多普勒成像单元 | 1.5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 1.5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 1.5.3 专业组织多普勒成像测量软件包 1.5.4 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析 1.5.5 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 1.5.6 具备组织谐波成像技术 | 否 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.6 超声造影成像单元 | 1.6.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术 1.6.2 造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵探头 1.6.3 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管成像的需求 1.6.4 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 1.6.5 具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发 1.6.6 具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 1.6.7 具备二维心脏造影技术 1.6.8 具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确 1.6.9 具有低机械指数用于心肌造影成像 1.6.10 具备脱机造影定量分析，可提供≥8种参数；且造影连续采集时间≥6分钟 1.6.11 分析结果自动导入系统工作表进行存储 | 否 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.7 负荷超声成像单元 | 1.7.1 内置专业负荷超声模板，可自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷等 1.7.2 支持室壁运动造影成像模板，可提供负荷超声斑点追踪定量分析 1.7.3 智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程 | 否 |
| 8 |  | 1.8 心脏实时三维成像单元 | 1.8.1 支持矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量) 1.8.2 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 1.8.3 支持实时智能旋转成像：矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像。无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换，支持二维、彩色、M型、组织多普勒成像、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 1.8.4 实时三维成像模式：实时三维灰阶成像和实时三维血流成像，实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频，实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频，实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像，实时三维高帧频成像 1.8.5实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 1.8.6 实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面 |  |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.9 测量和定量分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） | 1.9.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹 1.9.2 多普勒血流测量及分析 1.9.3 心脏功能测量与分析，可支持辛普森三点法快速描记心内膜，加快工作流程 1.9.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 1.9.5 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图 1.9.6 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 1.9.7 全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 1.9.8 高级三维心功能定量：支持计算左心室容积和EF、SV等参数，自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差，具有三维时序及位移显像，并自动生成报告：总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像 1.9.9 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 1.9.10 自动心肌运动定量：不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息，可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示 1.9.11 自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房等结构并以不同色彩标识，定量评估心脏功能 | 否 |
| 10 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2、3、4 | 1.10 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 | 1.10.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 1.10.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储，≥5个USB存储,电影回放重现单元≥1280帧 1.10.3 具备主机硬盘图像数据存储，动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅，同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 1.10.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 1.10.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 1.10.6 参考信号：心电信号，输入：DICOM DATA，输出：S-视频、DP高清数字化输出 1.10.7 图像管理与记录装置：内置图像管理系统，支持DICOM QVue图像阅读器 | 否 |
| 11 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 2.1特殊临床功能需求 | 2.1.1 具备TouchVue功能，可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等 2.1.2 三维自动二尖瓣定量。三维模式下自动识别追踪定位瓣环和瓣叶结构，动态分析二尖瓣收缩期复杂的解剖结构。获得静态和动态模型可视化二尖瓣结构。支持自动和手动编辑二尖瓣模型 2.1.3 三维自动左心耳定量。基于三维数据自动识别分析左心耳结构。可自动测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 2.2特殊临床功能需求 | 2.2.1 二维左心室、左心房、右心室自动应变定量分析 2.2.2 支持自动组织瓣环位移功能：可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 2.2.3 具有心内膜自动边缘检测（AQ）功能、彩色室壁动力（CK），通过自动斑点评估技术，进行室壁运动分析，自动测量整体和节段功能并生成表格，17/18节段牛眼图，无需心电门控，可以对心肌内、中、外膜三层进行定量，显示其跨壁梯度的变化，并可显示各种曲线 2.2.4 可支持点式剪切波弹性成像和实时剪切波弹性成像，实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 2.2.5 具备智能弹性成像技术：支持囊实性结构AI鉴别弹性成像技术，支持浅表及腔内弹性成像 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 2.3特殊临床功能需求 | 2.3.1 高级三维心功能定量：支持计算左心室容积和EF、SV等参数，自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差 2.3.2 自动组织瓣环位移功能：可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 2.3.3 三维自动右心室定量：自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图 2.3.4 二维左心室、左心房、右心室自动应变定量分析 2.3.5 实时任意多平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向 2.3.6 动态心脏模型：自动化心脏三维定量功能，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图；提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪4 | 2.4特殊临床功能需求 | 2.4.1 二维左心室、左心房、右心室自动应变定量分析 2.4.2 造影成像功能 2.4.3 微血流成像功能 2.4.4 可支持点式剪切波弹性成像和实时剪切波弹性成像，实时剪切波弹性定量技术。 2.4.5 具备智能弹性成像技术：支持囊实性结构AI鉴别弹性成像技术，支持浅表及腔内弹性成像 | 否 |

（2）包件二：泌尿超声设备

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 显示屏 | 1.1 ≥24英寸，分辨率≥1920×1200，彩色液晶医学显示屏，全域高清影像，全方位≥90度旋转 | 否 |
|  |  | 数据传输方式 | 1.2 USB接口≥1个，网络接口≥1个，支持连接医院PACS系统，支持U盘、光盘导入数据 | 否 |
|  |  | 探头接口 | 1.3 ≥4个 | 否 |
|  |  | 探头杯 | 1.4 ≥6个 | 否 |
|  |  | 硬盘 | 1.5 固态硬盘≥256 GB。数据存储硬盘≥2 TB | 否 |
|  |  | 腹部凸阵探头 | 1.6 频率至少包含1.8-6.0MHz，探测深度≥190 mm | 否 |
|  |  | 腔内双平面探头 | 1.7 凸阵频率至少包含3.5-9.0MHz，探测深度≥80 mm；线阵频率至少包含3.5-9.0MHz，探测深度≥80 mm | 否 |
|  |  | 腹部微凸探头 | 1.8 频率至少包含1.8-6.0MHz，探测深度≥190mm | 否 |
|  |  | 自动三维定标技术 | 1.9 具备自动三维定标技术，利用万向定位技术实现高自由角度3D坐标计算和穿刺面成像，无论超声扫查角度如何变化，都可以在3D空间中对应相应2D影像，实现立体到平面的实时配准 | 否 |
|  |  | 穿刺、标记功能 | 1.10 支持T2WI/DWI/ADC多序列上标记病灶/靶目标 | 否 |
|  |  |  | 1.11 经会阴前列腺穿刺局麻区域提示，自动提示前列腺周围神经阻滞范围，辅助医生完成前列腺尖部旁三角区麻醉 | 否 |
|  |  |  | 1.12 支持前列腺活检穿刺点位记忆 | 否 |
|  |  | 融合、跟踪、规划功能 | 1.13 支持US/MRI及融合图像上实时跟踪前列腺、病灶/靶目标 | 否 |
|  |  |  | 1.14 具备PCNL专用手术指引程序，可实现手术路径智能辅助规划导航，支持多体位配准 | 否 |
|  |  |  | 1.15 支持CT图像上自动识别结石，US/CT及融合图像上实时跟踪肾脏、结石、病灶/靶目标等 | 否 |
|  |  |  | 1.16 支持双B模式，显示屏上同时显示纯超声图像和CT-US融合图像，支持二者窗口位置互换 | 否 |
|  |  |  | 1.17 支持血流融合功能，CT、MRI与超声融合影像支持叠加彩色血流 | 否 |
|  |  |  | 1.18 3D窗口实时显示超声探头和穿刺器械模型在患者解剖结构上的空间方位，支持手术器械实时追踪 | 否 |
|  |  |  | 1.19 自持手动校准微调，特殊情况下可手动微调图像校准结果，支持二次精细配准 | 否 |
|  |  |  | 1.20 支持手术器械安全穿刺范围指引 | 否 |
|  |  |  | 1.21 可实现智能量化分析，自动计算目标器官、病灶的面积、体积 | 否 |
|  |  | 谐波技术 | 1.22 同时发射两个相位相反的脉冲，回波进行叠加处理，基波信号抵消，谐波可达6db，有效抑制噪声 | 否 |
|  |  | 超声成像模式 | 1.23 B模式、C模式、D模式、M模式、图像融合模式，可根据临床需求自由切换，各模式下多项超声参数可调 | 否 |
|  |  | 增益 | 1.24 ≥100dB连续可调，调整超声回波信号强度 | 否 |
|  |  | 动态范围 | 1.25 ≥120dB可调，步进为6，调节图像对比分辨率，调节接收的回波信息数量 | 否 |
|  |  | 显示及镜像 | 1.26 支持正常显示及镜像显示调节，及超声图像上、下翻转 | 否 |
|  |  | C模式下壁滤波 | 1.27 ≥9档可调。可切换血流模式和能量模式，可切换正向和反向血流 | 否 |
|  |  | 扫描帧 | 1.28 ≥8档可调 | 否 |
|  |  | 灰阶二维图像 | 1.29 ≥256灰阶，≥8档可调 | 否 |
|  |  | TGC | 1.30 支持TGC独立调节，≥8段可调 | 否 |
|  |  | 病人数据管理模块 | 1.31 管理病人信息、检查记录等，自动化分析和建立病人档案，支持图像文件、电影文件及测量结果存储 | 否 |
|  |  | 图像、视频 | 1.32 支持保存图像、保存视频，记录手术操作细节，可在病人管理界面回看已保存的图像和视频。保存单帧：保存单帧超声图像，记录手术操作细节，可在病人管理界面中查看已保存的图像 | 否 |
|  |  | DICOM组件 | 1.33 支持MRI、CT平扫、增强CT、CTU等影像数据图像分析，支持MRI T2WI/DWI/ADC多序列自动识别及导入，无存储容量限制 | 否 |
|  |  | 连通性 | 1.34 具备医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 | 否 |
|  |  | 扩展功能 | 1.35 可扩展前列腺不可逆电穿孔消融术式专用规划导航程序 | 否 |
|  |  |  | 1.36 可扩展前列腺热蒸汽消融术式专用规划导航程序 | 否 |
|  |  |  | 1.37 可扩展PSMA PET CT / PET MR等不同模态图像与超声图像实时重叠式融合 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 特殊临床功能需求 | 2.1.1 配备一体式电磁导航系统，含磁场发生器体，电磁传感器，电磁控制器，折叠臂 | 否 |
|  |  |  | 2.1.2 支持双平面探头矢状面和横断面2个平面的超声影像与MRI图像实时融合 | 否 |
|  |  |  | 2.1.3 可实现5秒极速智能配准，自动完成不同模态影像间的多切面空间配准步骤，无需手动选择切面进行图像配准，无需借助任何体表标记物进行配准，≤2分钟完成难度较大的配准 | 否 |
|  |  |  | 2.1.4 具备自动三维定标技术，利用万向定位技术实现高自由角度3D坐标计算和穿刺面成像，无论超声扫查角度如何变化，都可以在3D空间中对应相应2D影像，实现立体到平面的实时配准 | 否 |
|  |  |  | 2.1.5 具备MRI-TRUS专用手术指引程序，可实现手术路径全智能规划及导航;支持T2WI/DWI/ADC多序列上标记病灶/靶目标。 | 否 |
|  |  |  | 2.1.6 支持智能动态针尖识别，超声窗口实时显示针尖深度预测点，并自动识别和标示针尖位置;支持手术器械安全穿刺范围指引 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 特殊临床功能需求 | 2.2.1 配备一体式电磁导航系统，含磁场发生器体，电磁传感器，电磁控制器，折叠臂 | 否 |
|  |  |  | 2.2.2 适用于泌尿外科经皮介入手术术前规划及术中定位引导，术式包括但不限于经会阴前列腺靶向活检、经皮肾镜碎石取石术、肾穿刺术、肾肿瘤消融治疗、前列腺肿瘤消融治疗、粒子植入等 | 否 |
|  |  |  | 2.2.3 主机具备3D 重建功能，导入数据后能够极速重建患者真人彩色三维解剖图像，可重建骨骼、器官、病灶，可360°万向查阅浏览及放大缩小 | 否 |
|  |  |  | 2.2.4 支持AI辅助多模态影像自动融合功能，无需手动融合，融合耗时≤2分钟，可实现重叠式融合 | 否 |
|  |  |  | 2.2.5 可实现手术路径智能规划：能设计并存储手术计划并以不同颜色显示体表手术入点、靶点、方向、击发范围等 | 否 |
|  |  |  | 2.2.6 可实时监测手术器械位置：3D窗口实时显示超声探头和穿刺器械模型在患者解剖结构上的空间方位，2D窗口可实时显示针尖深度及位置 | 否 |
|  |  |  | 2.2.7 双平面探头可以实时一屏双显，无需手动切换，可实现双平面双融合 | 否 |

（3）包件三：高端全身超声类

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 1.1 主机成像系统 | 1.1.1 ≥24英寸全面屏高清显示屏，分辨率为1920×1080 1.1.2 主机一体式耦合剂加热装置：主机具备一体式耦合剂加热装置，360°环绕加热方式，加热温度分级≥3级 1.1.3 全聚焦相干成像，整个图像区域不显示焦点，支持所有探头及应用条件 1.1.4 声触诊技术 1.1.5 多倍信号并行处理技术 1.1.6 通过NMPA认证，机型及软件为2024年或以后首次注册，具有用户现场升级能力，可满足未来临床应用扩展需求 1.1.7 二维灰阶模式 1.1.7.1 高分辨率二维灰阶成像 1.1.7.2 可视可调动态范围：20-80dB，步进1dB可调（附三个连续1dB步进图片证明） 1.1.7.3 增益调节：B/M/D分别独立可调 1.1.8 高级空间复合成像技术：逐级可调，与彩色血流模式兼容，可支持和显示器同步实时显示≥4幅不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术 1.1.9 图像处理增强优化成像，触摸屏上和显示器同步4幅实时显像，有效减少斑点噪声，提高信噪比 1.1.10 声速修正技术，匹配最佳成像声速 1.1.11 超微血流成像技术，显示超微细血流信号及低速血流信号，有效提高血流检测敏感性 1.1.12 彩色多普勒成像 1.1.12.1 包括速度、血管增强、能量、方向能量显示等 1.1.12.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 1.1.12.3 彩色取样框偏转≥±30度 (线阵探头) 1.1.12.4 彩色/能量优先 1.1.12.5 支持B/C同宽 1.1.13 频谱多普勒模式 1.1.13.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 1.1.13.2 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW，B/C/CW等等 1.1.13.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展等 1.1.13.4 最大速度：≥10m/s（连续多普勒速度：≥19m/s） 1.1.13.5 最小速度：≤1mm/s（非噪声信号） 1.1.13.6 取样容积：0.5-30mm 1.1.13.7 彩色增强功能：彩色多普勒能量图、组织多普勒、血管增强技术；多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 1.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.1.15 组织多普勒测量单元 1.1.16 具备解剖M型模式和二维360度任意角度心功能测量技术 1.1.17 线阵探头T形拓展成像技术，加宽成像视野范围 1.1.18 高级空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，≥9线偏转，减少伪像，提高边界显示能力 1.1.19 频谱多普勒零键优化技术（非一键优化），冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作 1.1.20 具备穿刺引导功能，主机显示器可选择显示≥5个不同角度的进针路径，实时显示进针的深度，触摸屏显示可调进针路径的模拟图 1.1.21 专用的低、中、高智能彩色量程技术。对体表标记和箭头长短方向的调节支持旋钮和触摸屏两种调节方式 | 否 |
|  |  | 1.2 先进成像技术 | 1.2.1 血管增强技术原理：具备血管增强技术,通过数字化减影技术，完全去除取样框内血流的成像同时有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等 1.2.2 血管增强技术临床需求：血管增强技术，非血流成像技术，有效增强大血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力 1.2.3 超声造影成像技术：出厂条件就具备低机械指数（Low MI）和中机械指数（Mid MI）两种选择模式，造影有效成像时间≥5分钟 1.2.4 自动多普勒技术：测量彩色血流和频谱多普勒时，可自动放置与角度调整，自动追踪血管 1.2.5 低速血流模式下支持独立变频 1.2.6 点式剪切波弹性技术：支持相控阵探头，定量组织弹性，测量结果以m/s和KPa值两种显示参数 1.2.7 具备二维剪切波弹性成像技术，可定性定量软组织弹性值，具有速度、位移、质量三种模式图。速度图的测量取样框大小及位置可调，同一图片上取样点数量≥16组 1.2.7.1 二维剪切波弹性成像技术可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页 1.2.8 高清放大功能：可增加感兴趣区细节显示及图像帧频，可支持和显示器同步实时显示≥3幅不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术 1.2.9 组织硬度定量测量工具具备多种测量模式可选，可同时显示组织杨氏模量/剪切波速度值 1.2.9.1 硬度测量可选择的取样区域大小可调，更适合人体病变不同类型 1.2.10 造影成像技术：采用非线性基本和非线性谐波成像原理，同时收集相位和振幅的信息，具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式（附图），具备爆破后再灌注显像技术，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图）；具有造影定量功能。造影与超微细血流结合应用模式 | 否 |
|  |  | 1.3 图像存储（电影）回放及原始数据管理 | 1.3.1 ≥1.5T固态硬盘(非扩展) 1.3.2 内置超声工作站 1.3.3 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像 | 否 |
|  |  | 1.4 联通性 | 1.4.1 参考信号：心电，呼吸波，并支持心电触发控制 1.4.2 输入/输出信号：输入：VCR，外部视频，RGB彩色视频，输出：高清视频接口 1.4.3 支持数据无线传输 1.4.4 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 1.4.5 支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印 1.4.6 USB接口≥8个，其中USB 3.0接口≥4个 1.4.7 数字处理通道数≥800万, 系统动态范围≥380dB | 否 |
|  |  | 1.5 探头规格 | 1.5.1 二维、彩色、多普勒、组织硬度定量成像均可独立变频 1.5.2 类型：电子相控阵、电子凸阵、电子线阵，电子腔内，均为致密无针式接口 1.5.2.1 心脏相控阵探头，成像频率范围：1.8-6.0MHz 1.5.2.2 腹部凸阵探头，成像频率范围：1.8-6.2MHz 1.5.2.3 超高频线阵探头，成像频率范围：6.7-32.0MHz 1.5.2.4 高频线阵探头，成像频率范围：3.5-11.5MHz 1.5.2.5 腔内探头，成像频率范围：3.6-10.5MHz 1.5.2.6 高频线阵探头，成像频率范围：4.0-18.0MHz | 否 |
|  |  | 1.6 软件功能 | 1.6.1开通该主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件） | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪3、4、5、6、7 | 1 主机系统性能 | 1.1 主机具有≥21英寸液晶显示器 1.2 数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 1.3 多波束并行处理器 1.4 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型） 1.5 全方位、多角度解剖M型测量，并可选择任意位置和任意角度测量 1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF） 1.7 特色血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，强血流边界显示，减少伪像 1.8 组织声束校正技术，根据扫查的组织不同，特别是乳腺组织和肝脏组织，分级可调，达到更精准的成像，支持凸阵和线阵探头 1.9 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频 1.10 具备实时智能图像优化技术 1.11 主机具备耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热温度分级可调（附图证明） 1.12 具备穿刺引导功能，主机显示器可选择显示5个不同角度的进针路径，实时显示进针的深度，触摸屏显示≥5种可调进针路径的模拟图（附触摸屏5种可调进针路径的模拟图证明） 1.13 线阵探头扫描角度可左右偏转±30度，二维和彩色框均可达到30度偏转（附图证明） 1.14 造影成像技术：采用非线性基本和非线性谐波成像原理，同时收集相位和振幅的信息，具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式（附图），具备爆破后再灌注显像技术，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图） 1.15 具备左心造影成像技术和心脏负荷超声成像技术 | 否 |
|  |  | 2 测量和分析 | 2.1 一般测量：距离、面积、周长等 2.2 妇科测量和计算 2.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等 2.4 主机屏幕可显示髋关节测量GRAF图表（附图） 2.5 外周血管测量和计算 2.6 心脏功能测量和计算，同时具备二维和M型全角度、任意位置取样线的心功能测量（附图） 2.7 泌尿科测量和计算 2.8 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) | 否 |
|  |  | 3 图像存储与（电影）回放单元 | 3.1具有 | 否 |
|  |  | 4 输入/输出 | 4.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S---视频 4.2 输出：HDMI高清输出、DICOM、S-Video | 否 |
|  |  | 5 连通性 | 5.1 医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件 | 否 |
|  |  | 6 图像管理与记录装置 | 6.1 图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元 6.2 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历 6.3 硬盘容量≥500GB 6.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换 | 否 |
|  |  | 7 系统技术参数与要求 | 7.1 系统通用功能 7.1.1 彩色液晶显示器≥21英寸，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠 7.1.2 主机具有≥13英寸液晶触摸屏，智能跟踪式菜单，多点触控，可倾斜调节30度，操作面板180度可调（提供白皮书证明） 7.1.3 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用（附白皮书证明） | 若涉及，需提供 |
|  |  |  | 7.2 探头规格 7.2.1 频率：无针式宽频、多频可变频成像探头 7.2.2 变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率 7.2.3 探头配置要求：电子凸阵一把、高频线阵两把、相控阵心脏一把，腔内探头一把 7.2.4 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm（附白皮书证明） 7.2.5 探头频率： 7.2.5.1 单晶体凸阵探头：1.8-6.2MHz 7.2.5.2 高频线阵探头：3.3-8.9MHz 7.2.5.3 超高频线阵探头：6.7-18.0MHz 7.2.5.4 相控阵心脏探头：2.9-4.4MHz 7.2.5.5 腔内探头：4.0-8.5MHz 7.2.5.6 穿刺探头：3.5-5.5MHz 7.2.5.7 单晶体实时三维凸阵容积探头：2.9-5.7MHz 7.2.5.8 实时三维腔内容积探头：5.3-7.6MHz 7.2.5.9 单晶体线阵探头：4.0-18.0MHz 7.2.5.10 心脏单晶体相控阵探头：1.0-5.0MHz 7.2.6 B/D兼用：电子凸阵：B/PW、电子线阵：B/PW、电子相控阵：B/PWD、B/CWD 7.2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 | 若涉及，需提供 |
|  |  |  | 7.3 二维灰阶显像主要参数 7.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512 7.3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 7.3.3 成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥36帧/秒相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥62帧/秒3.4 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 7.3.4 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 7.3.5 接收超声信号系统动态范围≥330 dB（附白皮书证明） 7.3.6 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间30秒，可进行测量和计算 7.3.7 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频，不降低帧频 | 若涉及，需提供 |
|  |  | 8 频谱多普勒 | 8.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD、连续多普勒 CWD、高脉冲重复频率 HPRF 8.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个 8.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW 8.4 频谱多普勒取样容积：0.5mm- 20mm，多级可调 8.5 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥9 m/s，CWD血流速度≥19 m/s 8.6 最低测量速度≤2.0 mm/s（非噪音信号） 8.7 电影回放：≥300秒 8.8 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位 8.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 | 若涉及，需提供 |
|  |  | 9 彩色多普勒 | 9.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示 9.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI） 9.3 扫描速度：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥7帧/秒，成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥9帧/秒 9.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） 9.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号） 9.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 9.7 显示位置调：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供证明图片） | 若涉及，需提供 |
|  |  | 10 超声功率输出调节 | 10.1 B/M、PWD、Color Doppler 10.2 输出功率选择分级可调 | 否 |
|  |  | 11 软件功能 | 11.1 开通该主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件） | 否 |

（4）包件四：中端全身超声类

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1.1主机成像系统 | 1.1.1 具备≥21英寸LED高分辨率彩色液晶显示器，显示比例为16:9，采用IPS平板转换技术，无闪烁 1.1.2 彩色显示器分辨率≥1920×1080p，支持前后折叠，左右自由旋转 1.1.3 液晶触摸屏，屏幕≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 1.1.4 系统控制面板背光灯可通过关闭/白色/蓝色（未使用/可用/激活）三种模式调节 1.1.5 自动闪烁伪像抑制技术：自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示从而减少伪像 1.1.6 固态硬盘≥500G,四轮万向移动，每个轮子支持单独锁止 1.1.7 常规探头接口≥4个，实时激活互通互换，支持热插拔 1.1.8 所有探头均支持透净纯晶材料，实现更高效的性能和更强的信号带宽 1.1.9 零阻尼无针微触点式探头接口技术，提升探头插拔效率，增强单位面积信号传输功率，可提高信噪比，增强信号传输效果 1.1.10 支持动态变频技术，最大优化宽频带超声探头的频率带宽，使客户得到适当频率下最佳图像效果 1.1.11 设备扩展视频接口支持HDMI,S-VIDEO等多种常见高清视频输出格式 1.1.12 设备支持USB接口≥6个 1.1.13 控制面板上下可调，距离≥11CM 1.1.14 线密度≥512 1.1.15 设备支持扩展无线网络适配器，支持无线网络传输HIS/RIS系统，支持无线网络存储病例图像至PACS服务器 1.1.16 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元 1.1.17 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW) 1.1.18 高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型） 1.1.19 彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向性彩色多普勒能量图,血管增强技术（纯粹提升血管的管壁和管腔显示的技术，非血流显示） 1.1.20 能量多普勒帧率≥326fps 1.1.21 多普勒成像支持高脉冲重复频率，最高可达≥52000Hz 1.1.22 频谱多普勒取样门：0.5-20mm 1.1.23 壁滤波器14-6055Hz,≥7级别可调 1.1.24 彩色组织多普勒成像：支持彩色组织多普勒速度图和彩色组织多普勒能量图 1.1.25 支持高血流灵敏模式，可将低滤波设置与较低的脉冲重复频率结合，可实现常规低速血流的最高灵敏度 1.1.26 支持血流中和模式，可利用适应性壁滤波在闪烁抑制和最大灵敏度之间实现最佳平衡 2.1.27 支持血流高优化模式，可针对脉动血管和脉管狭窄时常见的高动脉血流进行优化显示 1.1.28 血流脉冲多普勒频谱、组织多普勒频谱、连续波多普勒频谱 1.1.29 实时二同步/三同步能力 1.1.30 频谱及图像电影回放功能 1.1.31 自动频谱跟踪及计算 1.1.32 全数字化多波束形成器 1.1.33 组织谐波成像≥2种谐波成像技术 1.1.34 宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调, 并可在屏幕上显示具体数值 1.1.35 动态组织对比增强技术，降低噪声，减少伪像，三档分级可调；灰阶图谱≥9个，彩色图谱≥16个 1.1.36 动态组织对比增强技术与其他高级成像模式兼容，包括高级空间复合成像、组织谐波成像和智能图像技术等 1.1.37 高清放大技术：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频，支持血管增强技术（纯粹提升血管的管壁和管腔显示的技术，非血流显示） 1.1.38 实时自动图像优化和一键优化功能，可实时优化二维灰阶图像、彩色多普勒和频谱多普勒 1.1.39 自定义组织成像功能，支持自定义声速优化二维图像显示效果。声速数值触摸屏可见 1.1.40 高清放大技术的放大倍率可达≥10倍 1.1.41 人工智能自定义组织成像技术，通过设定的声速，自动优化图像成像效果 1.1.42 内置一体化超声工作站 1.1.43 内置DICOM3.0标准输出协议 1.1.44 支持快速启动功能，可在待机状态下5秒内还原到工作界面 1.1.45 设备支持内置工作电池，最高待机时间≥180分钟 1.1.46 设备支持内置工作电池，最高运行工作时间≥90分钟 1.1.47 支持抽拉式物理键盘，不需打字时可将键盘收纳到机身内部，不挤占操作空间 1.1.48 支持血流标识技术，标定彩色血流速度范围，并用特殊颜色渲染，便于识别复杂血流情况及发现隐蔽的狭部及其他组织结构。支持单一速度描记和范围速度描记两种模式，可实现自定义设置范围大小 1.1.49 彩色血流支持人工智能渲染技术，根据复杂边界及血流层次或方向的不同，调节彩色图谱，优化彩色模式下组织边界显示，可做到兼顾血流动力学与二维组织边界的观察，分级可调，≥4级 1.1.50 支持左心造影模式，可获得更好的心内膜对比度，改善的信噪比和更好的穿透力可以降低MI（MI≤0.1），提供更长的造影剂显影持续时间 1.1.51 组织多普勒成像，采用多变量运动识别技术标识心肌、瓣膜等部位的多普勒频移信息，在多种成像模式中显示组织的速度、加速度等频移信号 1.1.52 配置FAST快速创伤评估预设模式，可快速帮助用户判断患者伤情，满足急重症使用续期 1.1.53 配置Lung肺部超声预设，支持凸阵、相控阵和线阵探头，帮助识别肺部超声伪像，判断患者肺部病变情况 | 否 |
|  |  | 1.2 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) | 1.2.1 一般测量, 距离、面积、周长等 1.2.2 妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕妇龄及生长曲线、羊水指数等 1.2.3 多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算） 1.2.4 外周血管测量与分析 | 否 |
|  |  | 1.3 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元 | 1.3.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输 1.3.2 硬盘≥500G固态硬盘 1.3.3 电影回放≥60秒 1.3.4 支持DVD/USB数据存储 1.3.5 具备主机图像数据存储 1.3.6 一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像 1.3.7 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 1.3.8 设备内置USB接口≥6个 1.3.9 USB接口，CD-RW及DVD-RW驱动，图像储存格式可用于PC计算机无需特殊软件 1.3.10 一体化的剪贴板功能，方便图像浏览，调取动、静态图像 1.3.11 具备并开通DICOM 连接、Worklist、Print、MPPS等功能 |  |
|  |  | 1.4输入/输出信号 | 1.4.1 输入方式：DICOM、USB2.0、USB3.0、RJ45、S-Vide、DVI、DVD等 1.4.2 输出方式：DICOM、DVI、RJ45、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI、DVD等 1.4.3 医学数字图像和通信DICOM3.0标准输出协议 1.4.4 输出文件格式支持：TIFF，AVI和 DICOM。通过 LAN、WLAN、WIRELES连接实现与PACS联通 1.4.5 血管增强技术满足临床需求:血管增强技术，非血流成像技术，有效增强大血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力 | 否 |
|  |  | 1.5 系统技术参数及要求 | 1.5.1 系统通用功能 1.5.1.1 支持高清显示器,显示器色阶≥1670万色, 显示器亮度≥170cd/m²,显示器响应时间：≤14毫秒 1.5.1.2 具备液晶触摸屏，屏幕≥13.3英寸，触摸屏分辨率≥1920×1080p，触摸屏像素点距0.1529mm×0.1529mm 1.5.1.3 设备工作噪声≤33dB 1.5.1.4 常规探头接口≥4个，全部激活可互通互用 1.5.1.5 主机具备一体化耦合剂加热装置 1.5.1.5.1 360度环绕加热方式，加热更均匀 1.5.1.5.2 加热温度分级可控，三档可调，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪 1.5.1.6 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节 1.5.2 探头规格 1.5.2.1 二维、彩色、多普勒均可独立变频 1.5.2.2 腹部凸阵探头具备动态变频技术：2.5-5.0MHz 1.5.2.3 血管/小器官线阵探头具备动态变频技术：6.2–14.0MHzp 1.5.2.4 心脏相控阵探头具备动态变频技术：1.5-4.5MHz 1.5.2.5 腔内微凸阵探头具备动态变频技术：5.0-9.4MHz 1.5.2.6 扫描深度≥35cm 1.5.2.7 B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD 1.5.2.8 探头可配备穿刺导向装置 1.5.2.9 支持无针微触点式探头接口，保证信号完整性，提高信噪比 1.5.3 二维显像主要参数 1.5.3.1 显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示 1.5.3.2 二维图像成像频率变频数≥8个，所有频率均可视可调 1.5.3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节 1.5.3.4 高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频 1.5.3.5 支持全屏模式，允许用户更高图像大小，三档可调，最高放大比例为≥156%（100%+56%） 1.5.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，四倍多波束信号并行处理 1.5.3.7 接收超声信号系统动态范围≥329dB 1.5.4 彩色多普勒 1.5.4.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥11帧/秒 1.5.4.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） 1.5.4.3 自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态 1.5.4.4 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 1.5.4.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围：-30°～ +30° 1.5.5 频谱多普勒 1.5.5.1 显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD) 1.5.5.2 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥3个； 1.5.5.3 频谱多普勒取样容积范围：0.5mm-20.0mm多级可调； 1.5.5.4 最低测量速度：≤ 0.1cm/s (非噪声信号) 1.5.5.5 零位移动≥13级 1.5.5.6 显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位 1.5.5.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 1.5.5.8 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 1.5.6 超声功率输出调节 1.5.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 1.5.6.2 输出功率选择分别分级可调 1.5.7 记录装置 1.5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存 1.5.7.2 主机硬盘容量≥1T固态硬盘 1.5.7.3 DVD-RW或USB图像存储 1.5.7.4 USB接口≥6个，用于图像传输 1.5.8 软件功能：开通该主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件） | 否 |

（5）包件五：便携超声类

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 1.1便携式彩色超声诊断系统 | 1.1.1 搭配移动式台车，方便移动 1.1.2 数字化二维灰阶成像单元 1.1.3 数字化彩色及能量多普勒单元 1.1.4 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.1.5 全数字式波束形成器 1.1.6 弹性成像技术 1.1.7 斑点噪声抑制技术 1.1.8 一键自动优化功能 1.1.9 造影成像技术 1.1.10 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析） 1.1.11 实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360°任意旋转调节 1.1.12 彩色M型模式，支持解剖M型 1.1.13 凸型扩展技术，可支持所有线阵探头 1.1.14 高级临床应用：自动VTI测量、自动IVC测量、自动B线测量 1.1.14.1 自动VTI测量 1.1.14.1.1 通过一键取样框即可自动识别并追踪主动脉瓣下方左室流出道区域 1.1.14.1.2 自动记录描记左室流出道频谱 1.1.14.1.3 无需冻结图像，即可实时动态监测VTI（速度时间积分） 1.1.14.2 自动IVC测量 1.1.14.2.1 通过一键取样线自动识别并追踪下腔静脉IVC 1.1.14.2.2 快速获取IVC最大径，最小径，CI变异率 1.1.14.2.3 支持机械通气模式下，一键自动测量DI扩张指数 1.1.14.3 自动B线测量，支持实时或回放状态下识别B线数量，并得出评分 1.1.14.3.1 通过冻结图像，自动找到B线数量出现最多的一帧图像并进行计数 1.1.14.3.2 根据B线数量得出评分 1.1.14.4 通过取样框颜色提示图像切面获取质量 1.1.14.6 具备肺部超声检查工具 1.1.14.6.1 可显示肺部8个或12个区域 1.1.14.6.2 可显示每个区域的评分和整个检查的总评分 1.1.14.7 具备快速创伤超声评估工具 | 否 |
|  |  | 1.2 测量和分析(B型、M型、AMM型、彩色模式、能量多普勒模式、连续多普勒模式、频谱多普勒模式、组织多普勒模式等) | 1.2.1 一般测量 1.2.2 多普勒血流测量与分析 1.2.3 实时多普勒自动包络、测量和计算 1.2.4 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 1.2.5 外周血管测量与分析 1.2.6 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 | 否 |
|  |  | 1.3 探头技术规格 | 1.3.1 凸阵探头：超声频率至少包含2-5MHz 1.3.2 相控阵心脏探头：超声频率至少包含2-4.5MHz，扫查角度≥120° 1.3.3 线阵探头：超声频率至少包含2.5-12MHz 1.3.4 高频线阵探头：超声频率至少包含5-12MHz 1.3.5 穿刺导向：可显示穿刺引导线 1.3.6 软件功能：开通该主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件） | 否 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 1.1笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪 | 1.1.1 ≥14英寸，1024×768高清晰度彩色液晶显示器 1.1.2 二维、彩色、能量、频谱成像单元 1.1.3 多角度空间复合成像技术 1.1.4 智能化斑点噪声抑制技术 1.1.5 自动优化功能 1.1.6 实时宽景成像技术 1.1.7 智能追踪技术，实时快速对比扫查，并支持重现存储图像全部扫描参数 1.1.8 具备高灵敏度能量多普勒 1.1.9 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影) 1.1.10 编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头） 1.1.11 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析） 1.1.12 整机重量≤5.5公斤 1.1.13 可视可调系统动态范围≥90db 1.1.14 超声系统最大探查深度≥33CM 1.1.15 线阵探头凸型扩展技术 1.1.16 AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术 1.1.17 轨迹球操作 1.1.18 中文操作界面,中文输入（包括报告、注释等） 1.1.19 内置锂电池操作 1.1.20 配备移动式大台车，三探头扩展口≥4个 1.1.21 支持造影成像技术：支持腹部造影成像 1.1.22 支持弹性成像技术：支持线阵应变式弹性成像 | 否 |
|  |  | 1.2 测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式) | 1.2.1 多普勒血流测量与分析 1.2.2 实时多普勒自动包络、测量和计算 1.2.3 外周血管测量与分析 1.2.4 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 1.2.5 超声图像静态、动态存储原始数据回放重现 1.2.6 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 1.2.7 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 | 否 |
|  |  | 1.3 图像管理与记录装置 | 1.3.1 超声图像存档与病案管理系统 1.3.2 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像 1.3.3 剪贴板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 1.3.4 内置固态硬盘≥128GB | 否 |
|  |  | 1.4 探头规格 | 1.4.1 电子凸阵：超声频率至少包含2.0-5.0MHz，有效阵元数≥192阵元 1.4.2 电子线阵：超声频率至少包含6-12MHz，具备可自定义按键，按键数量≥4个 1.4.3 可支持矩阵探头 1.4.4 具备可自定义按键，按键数量≥4个 | 否 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、检验报告等相关证明资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求

包件一心脏彩超类、包件二泌尿超声设备、包件三高端全身超声类、包件四中端全身超声类、包件五便携超声类：

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 产品升级、附件及随机工具要求：无 |
| 2 | 安装调试及培训 | （1）人员及设备配备要求 本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。 （2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。 （3）操作培训要求 在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 |
| 3 | 供货期 | （1）供货期要求：30天 1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。 2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 3、投标应人为本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

包件一心脏彩超类、包件二泌尿超声设备、包件三高端全身超声类、包件四中端全身超声类、包件五便携超声类：

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。 2、供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。 3、供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。 4、到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 5、设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 6、制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |  |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 |  |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供每周7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。 |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。