## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：经颅刺激仪

### 3 项目地点

地点：采购人指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：

本项目拟采购经颅刺激仪共5台，其中包括4台经颅磁刺激仪和1台经颅电刺激仪。该批设备将集成应用于神经内科、精神心理科及康复医学科等领域的临床诊疗与科研工作，为相关疾病的治疗提供先进的技术平台。

4.3 供货期：自合同签订之日起30天。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 4 | 二类 | 详见9.2设备技术参数 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价：1,520,000元 |  |
| 1.1 | 主机 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 双锥型刺激线圈 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 刺激线圈固定支架 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 运动诱发电位模块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 脑电记录仪模块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 图文报告工作站 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 信息管理系统软件 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 定位帽 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 经颅电刺激仪 | 1 | 二类 | 详见9.2设备技术参数 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价：380,000元 |  |
| 2.1 | 主机 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 电刺激器 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 理疗用体表电极 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 头盔电极 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 绑带 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 绑带扣 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 图文报告工作站 | 1 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：该批设备将集成应用于神经内科、精神心理科及康复医学科等领域的临床诊疗与科研工作，为相关疾病的治疗提供先进的技术平台。

9.2.2具体技术参数指标要求

9.2.2.1主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 刺激发生器最大输出强度 | ≥6T | 是 |
| 2 |  | 治疗模式 | 双人治疗模式 | 是 |
| 3 |  | 主机兼容性 | 可兼容国内外主流的肌电诱发电位仪、脑电图、事件相关电位等设备 | 是 |
| 4 |  | 工作站多种刺激模式 | ≥4种 | 是 |
| 5 |  |  | 单脉冲刺激模式 | 是 |
| 6 |  |  | 重复脉冲刺激模式 | 是 |
| 7 |  |  | 爆发刺激模式 | 是 |
| 8 |  |  | 成对脉冲刺激模式 | 是 |
| 9 |  | 刺激线圈有效剌激深度 | ≥5cm | 是 |
| 10 | 经颅电刺激仪 | 治疗通道 | ≥ 4通道输出组合，可同时独立治疗4名患者 | 是 |
| 11 |  | 电刺激器和主机无线传输 | ≥30米 | 是 |
| 12 |  | 电流强度范围 | ≥0～2.5mA，包括0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA五档，每档范围内可细调，步长0.01 mA | 是 |
| 13 |  | 刺激波形 | 经颅振荡直流电刺激模式，频率≥0-200Hz，步长≤0.5Hz | 是 |
| 14 |  | 管理功能 | 具有认知评估功能：可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，保存评估记录，查看报告及打印 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、所投产品注册证及其附页等资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 1.1刺激发生器（主机） | 1.1.1 主机实时显示 1.1.1.1 刺激线圈温度 1.1.1.2 刺激强度 1.1.1.3 刺激方案 1.1.1.4 工作状态 1.1.2 输出脉冲重复频率：0.01Hz～100Hz可调 1.1.2.1 1Hz以下步长0.01Hz 1.1.2.2 1Hz以上步长1Hz 1.1.3 刺激模式：≥2种 1.1.3.1 单人双线圈成对刺激功能 1.1.3.2 刺激时间间隔0ms-100ms连续可调 1.1.3.3 根据患者不同诊断，可选择不同治疗方案 1.1.3.4 双线圈能够同时进行TBS模式的治疗 1.1.3.5 双人同时使用时非交替刺激方式 1.1.4 刺激线圈降温技术：液体冷媒（注明冷却液体名称） 1.1.5 数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史治疗记录，直接启动刺激 1.1.6 具备TTL 电平触发输出接口 1.1.6.1 给出相应的刺激触发标记 1.1.7 具备TTL电平触发输入接口 1.1.7.1 可接收刺激编译软件或其他触发硬件输出的刺激触发信号 1.1.7.2 支持随机刺激频率达到情景互动与刺激治疗同步进行的目的 | 否 |
|  |  | 1.2 经颅磁刺激工作站 | 1.2.1 全中文操作系统 1.2.1.1 每一个治疗方案都具有同屏显示对应在的人体大脑3D解剖定位图及详细文字描述 1.2.2 刺激参数设置 1.2.2.1 设置刺激模式 1.2.2.2 刺激频率：0-100Hz，连续可调 1.2.2.3 刺激强度 1.2.2.4 刺激时间 1.2.2.5 串间歇时间 1.2.3 脉冲强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调 1.2.4 数据库管理功能 1.2.4.1 包含治疗处方管理 1.2.4.2 治疗记录管理 1.2.4.3 快速调取患者历史刺激记录，直接启动刺激 1.2.5 病例报告输出方式 1.2.5.1 可自动化输出患者单次治疗报告 1.2.5.2 多次治疗统计表 1.2.5.3 自定义编辑报告模板 1.2.5.4 USB接口报告输出及打印功能 1.2.6 集成中文操作手册 | 否 |
|  |  | 1.3刺激线圈 | 1.3.1 具备脉冲输出自动计数功能 1.3.2 刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到 41°时系统将会自动停机并过热报警 1.3.3 线圈自带显示屏，可实时显示输出强度，自带手柄调节按键，能单手调节阈值强度大小，快速检测运动阈值 1.3.4 刺激线圈为插拔式设计 | 否 |
|  |  | 1.4运动诱发电位模块 | 1.4.1 内置运动诱发电位通道数：≥2通道 1.4.2 最小分辨率：≤0.1μV 1.4.3 采样率：≥100kHz | 否 |
|  |  | 1.5 脑电记录仪模块 | 1.5.1 脑电记录仪模块通道数≥19通道 1.5.2 放大器与电极头盔为一体化集成设计 1.5.3 脑电采集采用干电极，具有不同规格适用于有头发和裸露皮肤部位 1.5.4 脑电数据通过蓝牙技术实时传输到电脑，传输距离≥10米 1.5.5 采样率：≥500Hz 1.5.6 共模抑制比：≥100dB 1.5.7 输入阻抗：≥10MΩ 1.5.8 高通滤波器：0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、1Hz、2Hz、5Hz、10Hz，七档可选 1.5.9 低通滤波器：10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、60Hz、70Hz、80Hz、90Hz、100Hz，十档可选 1.5.10 噪音：≤3μV p-p 1.5.11 脑电采集全过程实时显示每个电极阻抗 1.5.12 实时存储采集的数据，至少包含edf、bdf、eeg、lay、txt，5种格式 1.5.13 预设事件标记、并可自定义标记事件 1.5.14 自动分析并输出alpha峰值频率 1.5.15 集成频谱分析、地形图分析等多种分析功能 1.5.16 专业全中文脑电报告，支持编辑 1.5.17 实时反馈数据传输状态及电池电量情况 | 否 |
|  |  | 1.6 资质及产品适用范围要求 | 1.6.1 投标产品须获得 NMPA批准，且适用范围应满足用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及辅助治疗 1.6.2 使用寿命≥10年 | 是 |
| 2 | 经颅电刺激仪 | 1.1 适应症 | 适用于对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍，开展患者认知功能的评估，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状 | 否 |
|  |  | 1.2 硬件技术性能要求 | 1.2.1 接触质量显示：至少包括阴极和阳极输出线短路、阴极和阳极输出线开路、表示接触正常 | 否 |
|  |  | 1.3 参数设定 | 1.3.1 刺激参数主机设置 1.3.1.1 电刺激器上的专用按键开关调节 1.3.1.2 刺激参数实时显示 1.3.2 电流强度 1.3.2.2 电流精度：误差≤±10% 1.3.2.3 电流控制：在刺激治疗过程可通过电刺激器实现输出电流的实时线性调节 1.3.3 输出频率和波长 1.3.3.1 频率范围：0～200Hz可调，步长≤0.5Hz 1.3.3.2 频率准确度：≤±10% 1.3.3.3 具备波长设置与显示 1.3.4 刺激时间 1.3.4.1 刺激时间范围：≥0-40min 1.3.4.2 刺激时间设置：10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min七档，每档细调步进≤1min。 1.3.5 刺激波形 1.3.5.1 经颅直流电刺激模式 1.3.5.2 经颅交流电刺激模式，频率≥0-200Hz，步长≤0.5Hz #1.3.5.3 经颅振荡直流电刺激模式，频率≥0-200Hz，步长≤0.5Hz 1.3.5.4 伪刺激模式：具有伪刺激（0电流）功能，形成与真实刺激的对比 1.3.5.5 预刺激模式：刺激波形和刺激电流可调，持续时间≥60s 1.3.6 刺激器电源：充电电池 1.3.6.1 电刺激器工作时间：电刺激器满电的工作条件下，连续工作时间≥8小时 1.3.6.2 支持磁吸式感应充电和Type-C两种充电方式 1.3.7 安全保护功能：有紧急停止刺激开关 1.3.8 配件要求：含5×7cm矩形电极 | 否 |
|  |  | 1.4 主机管理功能 | 1.4.1 具有刺激通道连接状态显示功能 1.4.2 具有患者选择、方案选择功能：检索患者的治疗记录进行方案选择 1.4.3 具有每个刺激器治疗详情界面工作状态显示及选择功能：设备编号、连接状态、工作状态、接触质量、方案详细参数 1.4.4 具有患者管理功能：可对患者信息进行检索、编辑或新建患者信息，查询所有患者治疗记录并打印 1.4.5 具有方案管理功能：可检索或建立新的治疗方案，可删除方案或将方案添加至推荐方案或取消 | 否 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、检验报告等相关证明资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 产品升级、附件及随机工具要求：无 |
| 2 | 安装调试及培训 | （1）人员及设备配备要求 本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。 （2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。 （3）操作培训要求 在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 |
| 3 | 供货期 | （1）供货期要求：30天 1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。 2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 3、投标应人为本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。 2、供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。 3、供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。 4、到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 5、设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 6、制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |  |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 |  |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供每周7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。 |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。