## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：CT

### 3 项目地点地点

采购人指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：该设备为医院放射科用于对人体进行断层扫描，并借助计算机处理产生身体内部结构的详细图像，应用于各种疾病的诊断。

4.2 项目招标范围及内容：采购2套同品牌不同型号的CT

4.3 供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

符合医疗器械法律法规。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

设备1参数

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 3类 | 详见9.2设备技术参数 | 1套 | 30天内 | 1年 |  |
| 1.1 | 主机 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.2 | 后处理工作站 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.3 | 高压注射器 | / |  | 1台 |  |  |  |
| 1.4 | 医生报告系统 | / |  | 4套 |  |  |  |
| 1.5 | 防护器具（铅帽、铅围脖、包裹式长围裙、长铅衣） | / |  | 2套 |  |  |  |
| 1.6 | 除湿机 | / |  | 1台 |  |  |  |

设备2参数

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 3类 | 详见9.2设备技术参数 | 1套 | 30天内 | 2年 |  |
| 1.1 | 主机 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.2 | 后处理工作站 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.3 | 高压注射器 | / |  | 1台 |  |  |  |
| 1.4 | 医生报告系统 | / |  | 4套 |  |  |  |
| 1.5 | 防护器具（铅帽、铅围脖、包裹式长围裙、长铅衣） | / |  | 2套 |  |  |  |
| 1.6 | 除湿机 | / |  | 1台 |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：

9.2.2 具体技术参数指标要求

9.2.2.1主要技术参数

设备1参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 重要参数 | 机架孔径≥75cm且≤80cm | 是 |
| 2 |  |  | 球管焦点到探测器距离≥105cm | 是 |
| 3 |  |  | 机架最快旋转时间≤0.25s/360° | 是 |
| 4 |  |  | 具备内置集成一体化心电门控装置 | 是 |
| 5 |  |  | 滑环数据传输速度≥20Gbps | 是 |
| 6 |  |  | 具备基于不同患者体型，扫描床自动升床至机架孔径等中心功能（非手动设置统一进床高度） | 是 |
| 7 |  |  | 探测器排数≥256排 | 是 |
| 8 |  |  | 探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥16cm | 是 |
| 9 |  |  | 探测器轴扫每圈采集层数≥512层 | 是 |
| 10 |  |  | 球管热容量≥33MHU | 是 |
| 11 |  |  | 球管最大散热率≥3000kHU/min | 是 |
| 12 |  |  | 球管焦点数量≥3个 | 是 |
| 13 |  |  | 单球管最高输出管电流（非等效）≥1300mA | 是 |
| 14 |  |  | 螺旋扫描最大功率（单只球管，非等效值）≥103kW | 是 |
| 15 |  |  | 最低输出管电压≤70kV | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、所投产品注册证及其附页等资料）未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能

设备1参数

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 其他参数指标 | 系统整体要求：为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 | 否 |
| 2 |  |  | 机架驱动方式：电磁驱动 | 否 |
| 3 |  |  | 机架冷却方式：风冷，无需外置水冷设备 | 否 |
| 4 |  |  | 具备机架正面、反面均有控制面板 | 否 |
| 5 |  |  | 机架控制面板数量≥4个 | 否 |
| 6 |  |  | 滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环 | 否 |
| 7 |  |  | 滑环数据传输方式：射频信号传递 | 否 |
| 8 |  |  | 具备智能数控触摸平板 | 否 |
| 9 |  |  | 智能数控触摸平板数量≥2个 | 否 |
| 10 |  |  | 智能数控触摸平板尺寸≥15.6英寸 | 否 |
| 11 |  |  | 智能数控平板具备患者信息显示功能 | 否 |
| 12 |  |  | 智能数控平板具备扫描部位及扫描协议选择功能 | 否 |
| 13 |  |  | 具备基于人工智能算法的患者自动摆位系统 | 否 |
| 14 |  |  | 具备基于3D传感器的患者三维信息采集 | 否 |
| 15 |  |  | 具备通过识别患者扫描定位点确定扫描范围 | 否 |
| 16 |  |  | 具备患者摆位朝向错误提示功能 | 否 |
| 17 |  |  | 患者与机架碰撞风险预警功能 | 否 |
| 18 |  |  | 探测器最小单元≤0.625mm | 否 |
| 19 |  |  | 数据采集系统采样率≥8900Hz | 否 |
| 20 |  |  | 具备3D后准直器，能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线，并对X线入射探测器单元进行精确制导 | 否 |
| 21 |  |  | 具备心脏扫描智能准直探测器覆盖 | 否 |
| 22 |  |  | 设备所配置的X线球管应与所投标的CT产品为同一品牌 | 否 |
| 23 |  |  | 球管冷却方式：风冷、油冷或水冷 | 否 |
| 24 |  |  | 使用球管最小焦点在120kVp时可扫描的最大管电流（mA）≥400mA | 否 |
| 25 |  |  | 单球管最低输出管电流（非等效）≤10mA | 否 |
| 26 |  |  | 球管电流调节步进≤5mA | 否 |
| 27 |  |  | 球管具备扫描模式：轴扫模式、螺旋扫描模式和能量扫描模式 | 否 |
| 28 |  |  | 具备双平板阴极电子发射器 | 否 |
| 29 |  |  | 阳极靶面角度≥10° | 否 |
| 30 |  |  | 液态金属轴承可承受离心力≥75G | 否 |
| 31 |  |  | 具备数字化磁场焦点控制 | 否 |
| 32 |  |  | 设备所配置的高压发生器应与所投标CT产品为同一品牌 | 否 |
| 33 |  |  | 最高输出管电压≥140kV | 否 |
| 34 |  |  | 输出管电压档位≥5档 | 否 |
| 35 |  |  | 单球管支持高低电压瞬时切换功能 | 否 |
| 36 |  |  | 单球管电压切换周期≤0.25ms | 否 |
| 37 |  |  | 单球管支持高低电流瞬时切换功能 | 否 |
| 38 |  |  | 检查床最大承重≥200kg | 否 |
| 39 |  |  | 检查床最大水平移动速度≥200mm/秒 | 否 |
| 40 |  |  | 检查床移床精度≤±0.25mm | 否 |
| 41 |  |  | 检查床具备控制脚踏开关 | 否 |
| 42 |  |  | 检查床垂直升降最低高度≤50cm | 否 |
| 43 |  |  | 检查床垂直升降最高高度≥100cm | 否 |
| 44 |  |  | 检查床最大水平移动范围≥200cm | 否 |
| 45 |  |  | 主控台主频≥8×3.0GHz | 否 |
| 46 |  |  | 主控台内存≥96GB | 否 |
| 47 |  |  | 主控台存储容量≥3TB | 否 |
| 48 |  |  | 控台图像存储量≥2,000,000幅（512×512不压缩） | 否 |
| 49 |  |  | 主控台显示设备尺寸≥24英寸 | 否 |
| 50 |  |  | 主控台显示设备个数≥2 个 | 否 |
| 51 |  |  | 主控台图像格式和传输储存：DICOM3.0标准协议 | 否 |
| 52 |  |  | 主控台具备USB3.0外置硬盘接口 | 否 |
| 53 |  |  | 主控台具备实时传送至多个工作站和PACS功能 | 否 |
| 54 |  |  | 主控台与机房之间可进行双向语音交流 | 否 |
| 55 |  |  | 控台具备扫描序列的关键词高级搜索功能 | 否 |
| 56 |  |  | 主控台具备进行多任务并行重建功能 | 否 |
| 57 |  |  | 主控台具备图文可视化操作界面 | 否 |
| 58 |  |  | 主控台具备扫描剂量预估功能 | 否 |
| 59 |  |  | 主控台具备扫描剂量智能监控预警功能 | 否 |
| 60 |  |  | 主控台具备对比剂智能监测的扫描功能 | 否 |
| 61 |  |  | 主控台具备儿童专有扫描协议 | 否 |
| 62 |  |  | 具备除主控制台计算机系统之外的独立重建服务器 | 否 |
| 63 |  |  | 具备深度学习重建引擎 | 否 |
| 64 |  |  | 深度学习图像重建适用于全身各部位扫描 | 否 |
| 65 |  |  | 深度学习重建可调档位≥3档 | 否 |
| 66 |  |  | 深度学习图像重建适用重建层厚≥4种 | 否 |
| 67 |  |  | 具备实时迭代重建算法 | 否 |
| 68 |  |  | 迭代技术相当于降低剂量效能≥80% | 否 |
| 69 |  |  | 轴扫最大Z轴覆盖范围/360°≥16cm | 否 |
| 70 |  |  | 轴扫最多图像重建层数/360°≥512层 | 否 |
| 71 |  |  | 具备轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能 | 否 |
| 72 |  |  | 具备门控和非门控融合扫描功能 | 否 |
| 73 |  |  | 系统轴扫切换至螺旋扫描的最短切换时间≤3s | 否 |
| 74 |  |  | 定位像最大扫描长度≥2000mm | 否 |
| 75 |  |  | 最薄图像扫描层厚≤0.625m | 否 |
| 76 |  |  | 最大显示野（SFOV）≥50cm | 否 |
| 77 |  |  | 最大显示野（DFOV）≥50cm | 否 |
| 78 |  |  | 能量成像最大显示野（DFOV）≥50cm | 否 |
| 79 |  |  | 图像重建矩阵≥1024×1024 | 否 |
| 80 |  |  | 图像显示矩阵≥1024×1024 | 否 |
| 81 |  |  | 高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描 | 否 |
| 82 |  |  | 具备任意心律下的心脏前门控轴扫技术 | 否 |
| 83 |  |  | 具备ECG实时监测功能 | 否 |
| 84 |  |  | 具备ECG自动毫安调控功能 | 否 |
| 85 |  |  | 具备不用训练屏气即可进行心脏冠脉扫描功能 | 否 |
| 86 |  |  | 最快心脏扫描时间分辨率≤24ms（须提供技术白皮书） | 否 |
| 87 |  |  | 任意心率、心律下心脏扫描时的心跳数量≤1个 | 否 |
| 88 |  |  | 具备进行冠脉智能期相自动重建功能 | 否 |
| 89 |  |  | 具备任意心率、心律情况下，胸痛三联征扫描功能 | 否 |
| 90 |  |  | 具备任意心率、心律情况下，一站式心脑联合扫描功能。脑和心脏CTP及CTA一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，同时具备能谱数据评估斑块成分，斑块破裂风险预测，心肌活性定量分析功能，心脏功能及CT-FFR，冠周脂肪定量后处理技术，具备脑半暗带，血管，侧枝循环智能后处理技术 | 否 |
| 91 |  |  | 具备低剂量肺扫描功能 | 否 |
| 92 |  |  | 高对比度空间分辨率≤0.23mm | 否 |
| 93 |  |  | X-Y轴空间分辨率（MTF=10%）≥18 lp/cm | 否 |
| 94 |  |  | Z轴空间分辨率（MTF=10%）≥12 lp/cm | 否 |
| 95 |  |  | 低对比度分辨率（5mm体模测量，5mm@0.3%，5mm重建层厚）≤9 mGy CTDIvol | 否 |
| 96 |  |  | 具备4D动态成像功能 | 否 |
| 97 |  |  | 4D成像技术方式：轴扫或者螺旋 | 否 |
| 98 |  |  | 4D动态扫描时，具备时间间隔可变模式及不同时相毫安（mA）可调模式 | 否 |
| 99 |  |  | 全脑轴扫不动床动态灌注成像范围≥16cm | 否 |
| 100 |  |  | 4D灌注软件功能包含BV、BF、MTT、TMax等灌注分析参数 | 否 |
| 101 |  |  | 具备急诊卒中专用侧支循环分析功能 | 否 |
| 102 |  |  | 具备头颈血管CT减影类DSA功能 | 否 |
| 103 |  |  | 心电门控下轴扫不动床动态心肌灌注范围≥16cm | 否 |
| 104 |  |  | 具备心肌血流量、血流速、平均通过时间等灌注定量分析功能 | 否 |
| 105 |  |  | 工作站数量≥1套 | 否 |
| 106 |  |  | 要求工作站软件品牌为CT设备厂商同品牌 | 否 |
| 107 |  |  | 工作站主频≥6×3.0GHz | 否 |
| 108 |  |  | 工作站内存≥64GB | 否 |
| 109 |  |  | 工作站显示设备尺寸≥19英寸 | 否 |
| 110 |  |  | 工作站显示设备数量≥2个 | 否 |
| 111 |  |  | 工作站图像存储数量≥1,600 ,000幅（512×512 矩阵） | 否 |
| 112 |  |  | 工作站接口与主机一致 | 否 |
| 113 |  |  | 工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS 系统中调用 DICOM 图像 | 否 |
| 114 |  |  | 工作站具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程 | 否 |
| 115 |  |  | 工作站具备放射科信息管理系统自动连接功能 | 否 |
| 116 |  |  | 具备二维图像分析功能 | 否 |
| 117 |  |  | 具备三维图像分析功能 | 否 |
| 118 |  |  | 具备自动勾画病灶轮廓功能 | 否 |
| 119 |  |  | 具备不同序列对比分析功能 | 否 |
| 120 |  |  | 具备多期相融合分析功能 | 否 |
| 121 |  |  | 具备三维内窥镜分析功能 | 否 |
| 122 |  |  | 具备曲面成像功能 | 否 |
| 123 |  |  | 具备二维、三维图像测量功能 | 否 |
| 124 |  |  | 具备动态三维分析功能 | 否 |
| 125 |  |  | 具备电影模式功能 | 否 |
| 126 |  |  | 具备透明重建功能 | 否 |
| 127 |  |  | 具备多元三维处理功能 | 否 |
| 128 |  |  | 具备表面重建功能 | 否 |
| 129 |  |  | 具备直接三维兼容功能 | 否 |
| 130 |  |  | 具备智能自动中心飞行功能 | 否 |
| 131 |  |  | 具备鱼眼模式分析功能 | 否 |
| 132 |  |  | 具备管腔模式分析功能 | 否 |
| 133 |  |  | 具备后处理后的图像传输、打印功能 | 否 |
| 134 |  |  | 具备一键去骨功能 | 否 |
| 135 |  |  | 具备尿路造影技术功能 | 否 |
| 136 |  |  | 具备头颈部CTA同步数字减影功能 | 否 |
| 137 |  |  | 具备高级融合功能 | 否 |
| 138 |  |  | 具备脑出血测量功能 | 否 |
| 139 |  |  | 具备脑表面积分分析功能 | 否 |
| 140 |  |  | 具备肝脏多期相融合技术功 | 否 |
| 141 |  |  | 具备肝体积测量功能 | 否 |
| 142 |  |  | 具备腹腔脂肪测量功能 | 否 |
| 143 |  |  | 具备骨骼内固定支架透视功能 | 否 |
| 144 |  |  | 具备骨科畸形矫正评估功能 | 否 |
| 145 |  |  | 具备内耳多功能成像功能 | 否 |
| 146 |  |  | 具备全景齿科成像功能 | 否 |
| 147 |  |  | 具备冠状动脉树自动提取功能 | 否 |
| 148 |  |  | 具备冠状动脉名称自动标识功能 | 否 |
| 149 |  |  | 具备自动预处理冠脉束提取、血管分析、血管探针等三维后处理功能 | 否 |
| 150 |  |  | 具备冠状动脉长度测量功能 | 否 |
| 151 |  |  | 具备冠脉横断面积测量功能 | 否 |
| 152 |  |  | 具备冠脉狭窄度测量功能 | 否 |
| 153 |  |  | 具备冠脉管腔体积测量功能 | 否 |
| 154 |  |  | 具备冠脉平均直径测量功能 | 否 |
| 155 |  |  | 具备冠状斑块彩色编码定性分析功能 | 否 |
| 156 |  |  | 具备冠脉斑块体积定量分析功能 | 否 |
| 157 |  |  | 具备冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划功能 | 否 |
| 158 |  |  | 具备自动探测心腔功能 | 否 |
| 159 |  |  | 具备自动心肌功能分析功能 | 否 |
| 160 |  |  | 具备冠脉钙化积分分析功能 | 否 |
| 161 |  |  | 具备心脏运动分析功能 | 否 |
| 162 |  |  | 具备单心跳心肌运动范围分析功能 | 否 |
| 163 |  |  | 具备射血分数分析功能 | 否 |
| 164 |  |  | 具备TAVI评估及分析功能 | 否 |
| 165 |  |  | 具备主动脉瓣膜平面自动检测功能 | 否 |
| 166 |  |  | 具备主动脉瓣环轮廓测量功能 | 否 |
| 167 |  |  | 具备周围血管分析功能 | 否 |
| 168 |  |  | 具备自动血管循迹、提取和显示以及血管尺寸测量功能 | 否 |
| 169 |  |  | 具备自动探查血管中轴功能 | 否 |
| 170 |  |  | 具备快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横、纵、斜截面图象功能 | 否 |
| 171 |  |  | 具备编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息功能 | 否 |
| 172 |  |  | 具备管腔曲面重建成像功能 | 否 |
| 173 |  |  | 具备最佳纵轴重建成像功能 | 否 |
| 174 |  |  | 具备对目标血管节段进行定量分析功能，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径） | 否 |
| 175 |  |  | 具备对血栓进行检测和分析功能 | 否 |
| 176 |  |  | 具备通用灌注分析参数功能CT 灌注软件包，含头部和肝脏、肺部、胰腺等所有脏器灌注 | 否 |
| 177 |  |  | 具备自动分析血容量功能 | 否 |
| 178 |  |  | 具备自动分析血流量功能 | 否 |
| 179 |  |  | 具备自动分析平均通过时间功能 | 否 |
| 180 |  |  | 具备自动分析毛细血管表面渗透性功能 | 否 |
| 181 |  |  | 具备自动分析对比剂到达时间功能 | 否 |
| 182 |  |  | 具备全心动态心肌灌注分析功能 | 否 |
| 183 |  |  | 具备心脏重构功能：图像自动定位、识别并呈短轴位和长轴位视图 | 否 |
| 184 |  |  | 具备自动分段功能：定义瓣膜平面和心脏顶点，软件将计算心内膜和心外膜边界，并提供心肌的17个分段的地图，以及每个分段的图形视图 | 否 |
| 185 |  |  | 具备伪彩色覆盖图和牛眼图产生血流量、血容量、平均增加斜率和平均通过时间的定量数据功能 | 否 |
| 186 |  |  | 功能自动肺组织提取重建功能 | 否 |
| 187 |  |  | 功能自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶功能 | 否 |
| 188 |  |  | 功能定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间功能 | 否 |
| 189 |  |  | 工作流程线性优化：简化多个系列的载入、显示与回看，自动对一个系列进行分类并使用有适当后处理的目标布局显示系列情况 | 否 |
| 190 |  |  | 具备侧支循环查看功能 | 否 |
| 191 |  |  | 具备侧支循环查看功能 | 否 |
| 192 |  |  | 具备彩色VR增强功能 | 否 |
| 193 |  |  | 具备单能量图像查看功能 | 否 |
| 194 |  |  | 具备单能量图像比对功能 | 否 |
| 195 |  |  | 具备最佳信噪比功能 | 否 |
| 196 |  |  | 具备单能量血管成像功能 | 否 |
| 197 |  |  | 具备单能量硬化效应消除功能 | 否 |
| 198 |  |  | 具备能谱金属伪影消除功能 | 否 |
| 199 |  |  | 具备能谱曲线归一化比对功能 | 否 |
| 200 |  |  | 具备新物质标准衰减曲线添加功能：能够提供大分子物质如：铁、羟基酸硫酸软骨等物质能谱定性定量技术 | 否 |
| 201 |  |  | 具备能谱基物质比对功能 | 否 |
| 202 |  |  | 具备能谱虚拟平扫功能 | 否 |
| 203 |  |  | 具备能谱肺栓塞分析功能 | 否 |
| 204 |  |  | 具备能谱骨密度分析功能 | 否 |
| 205 |  |  | 具备能谱甲状腺摄碘能力分析功能 | 否 |
| 206 |  |  | 具备有效原子序数数据库添加功能 | 否 |
| 207 |  |  | 具备有效原子序数结石定性分析功能 | 否 |
| 208 |  |  | 具备感兴趣区域能谱图像叠加功能 | 否 |
| 209 |  |  | 具备能谱三维重建功能 | 否 |
| 210 |  |  | 具备感兴趣区数据导出和存储功能 | 否 |
| 211 |  |  | 具备多物质能谱肝脏脂肪分析软件包具备通过脂肪、健康肝组织、血液和造影剂的多物质分离准确测量，直接以体积百分比反映肝脂肪含量功能 | 否 |
| 212 |  |  | 具备CT和MR图像融合技术，支持混彩多种3D打印技术 | 否 |
| 213 |  |  | 具备基物质-肌肉分析功能 | 是 |
| 214 |  |  | 具备基物质-焦磷酸钙分析功能 | 是 |
| 215 |  |  | 具备基物质-铝分析功能 | 是 |
| 216 |  |  | 具备基物质-钡分析功能 | 是 |
| 217 |  |  | 能谱基物质分离种类≥10种 | 是 |
| 218 |  |  | 常规扫描在100kv时电流≥1000mA(不含等效） | 是 |
| 219 |  |  | 低剂量扫描在70kv时电流≥1250mA(不含等效） | 是 |
| 220 |  |  | 设备使用年限≥12年 | 否 |

设备2参数

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 其他参数指标 | 提供国家医疗器械注册证（NMPA）或受理函作为产品认证 | 否 |
| 2 |  |  | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 | 否 |
| 3 |  |  | 机架孔径≥70cm | 否 |
| 4 |  |  | 球管焦点到等中心点的距离≤54cm | 否 |
| 5 |  |  | 球管焦点到探测器的距离≤95cm | 否 |
| 6 |  |  | 机架内部冷却方式：风冷 | 否 |
| 7 |  |  | 智能数控触摸平板尺寸≥12英寸 | 否 |
| 8 |  |  | 具备智能数控平板上病人、扫描部位和扫描协议选择功能 | 否 |
| 9 |  |  | 具备机架病人信息显示 | 否 |
| 10 |  |  | 探测器类型：集成化探测器，GE提供视网膜探测器，西门子提供光子探测器，飞利浦提供微平板探测器 | 否 |
| 11 |  |  | 亚毫米探测器排列≥64排 | 否 |
| 12 |  |  | 每排探测器物理个数≥848个 | 否 |
| 13 |  |  | 探测器单元总数≥54272个 | 否 |
| 14 |  |  | 具备共轭采集技术 | 否 |
| 15 |  |  | 轴位扫描成像≥128层/360° | 否 |
| 16 |  |  | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm | 否 |
| 17 |  |  | 探测器采样率≥4920HZ | 否 |
| 18 |  |  | 为保障图像精准性要求：探测器与主机为同一品牌 | 否 |
| 19 |  |  | 高压发生器功率≥72KW | 否 |
| 20 |  |  | 球管阳极热容量≥7MHu | 否 |
| 21 |  |  | 阳极最大散热率≥1070KHU/min | 否 |
| 22 |  |  | 球管最小输出电流≤10mA | 否 |
| 23 |  |  | 最大毫安输出≥560mA | 否 |
| 24 |  |  | 球管最高电压≥140KV | 否 |
| 25 |  |  | 焦点投影规格≤0.45mm2 | 否 |
| 26 |  |  | 小焦点大小≤0.6mm×0.7mm | 否 |
| 27 |  |  | 大焦点大小≤0.9mm×0.9mm | 否 |
| 28 |  |  | 连续螺旋扫描时间≥120s | 否 |
| 29 |  |  | 在120Kv，300mA曝光条件下焦点尺寸≤0.6mm×0.7mm | 否 |
| 30 |  |  | 为保障球管使用寿命要求：球管与主机为同一品牌 | 否 |
| 31 |  |  | 为射线稳定性要求：高压发生器与主机为同一品牌 | 否 |
| 32 |  |  | 设备搭载微焦点技术，实现0.6mm×0.7mm超高分辨率成像 | 否 |
| 33 |  |  | 床水平移动范围≥1745mm | 否 |
| 34 |  |  | 床水平移动速度≥175mm/s | 否 |
| 35 |  |  | 床面可降至离地面最低距离≤430mm | 否 |
| 36 |  |  | 床定位精度±0.25mm | 否 |
| 37 |  |  | 床载重量≥227KG | 否 |
| 38 |  |  | 最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s | 否 |
| 39 |  |  | 最小扫描层厚≤0.625mm | 否 |
| 40 |  |  | 定位像长度≥160cm | 否 |
| 41 |  |  | 定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度 | 否 |
| 42 |  |  | 图像最快重建速度≥55幅/秒 | 否 |
| 43 |  |  | 最低可分辨CT值≤-31743Hu | 否 |
| 44 |  |  | 最高可分辨CT值≥+31743Hu | 否 |
| 45 |  |  | 空间分辨率 MTF10%≥16LP/cm | 否 |
| 46 |  |  | 可视空间分辨率≤0.28mm | 是 |
| 47 |  |  | 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤5.69mGy | 否 |
| 48 |  |  | 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台：ASiR或iMR或ADMIRE平台 | 否 |
| 49 |  |  | 具备MPR | 否 |
| 50 |  |  | 具备MPVR | 否 |
| 51 |  |  | 具备3D软件包 | 否 |
| 52 |  |  | 具备最大密度投影MIP | 否 |
| 53 |  |  | 具备最小密度投影MinIP | 否 |
| 54 |  |  | 具备表面三维SSD | 否 |
| 55 |  |  | 具备模拟手术刀技术 | 否 |
| 56 |  |  | 具备透明技术 | 否 |
| 57 |  |  | 具备三维容积显示VR | 否 |
| 58 |  |  | 具备三维血管CTA | 否 |
| 59 |  |  | 具备仿真内窥镜功能 | 否 |
| 60 |  |  | 具备CT电影 | 否 |
| 61 |  |  | 造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 | 否 |
| 62 |  |  | 具备肺纹理增强软件 | 否 |
| 63 |  |  | 具备运动伪影校正软件 | 否 |
| 64 |  |  | 具备后颅窝伪影校正软件 | 否 |
| 65 |  |  | 具备脑组织表明积分重建 | 否 |
| 66 |  |  | 具备脑出血精确测量 | 否 |
| 67 |  |  | 具备直接二维多平面浏览器 | 否 |
| 68 |  |  | 具备直接三维重建功能 | 否 |
| 69 |  |  | 具备X射线优化滤过功能及装置 | 否 |
| 70 |  |  | 低剂量肺扫描技术 | 否 |
| 71 |  |  | 选用小焦点模式以提升肺部小结节检出精度≤0.42mm2 | 否 |
| 72 |  |  | 具备骨密度分析系统(OCT) | 否 |
| 73 |  |  | 具备腹部多期相融合 | 否 |
| 74 |  |  | 具备PACS信息自动搜索，具备PACS信息自动调入 | 否 |
| 75 |  |  | 主频≥8×2.1 GHz | 否 |
| 76 |  |  | 内存≥64 GB | 否 |
| 77 |  |  | 硬盘容量≥2000 GB | 否 |
| 78 |  |  | 图像存储量≥460000幅无压缩图像（512×512） | 否 |
| 79 |  |  | 具备1024×1024重建矩阵 | 否 |
| 80 |  |  | 具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 否 |
| 81 |  |  | 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 否 |
| 82 |  |  | 高分辨率显示器：2台，≥19英寸液晶彩显（1024×1280） | 否 |
| 83 |  |  | 具备自动照相技术 | 否 |
| 84 |  |  | 具备自动语音系统及双向语音传输 | 否 |
| 85 |  |  | 具备Dicom3.0 网络接口 | 否 |
| 86 |  |  | 具备远程维修诊断系统 | 否 |
| 87 |  |  | 具备Dicom3.0激光相机接口 | 否 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、检验报告等相关证明资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 1.供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。 2.支持产品软件免费升级：设备使用期间，用户可免费享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级； 3.提供设备维护专用工具； |
| 2 | 安装调试及培训 | 1. 项目实施团队人员≥2人，其中项目经理1人，医疗设备相关工作经验宜≥3年；实施团队其他人员≥1人，医疗设备相关工作经验宜≥2年 2.到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用 3.由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供； 4.在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 5.设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 |
| 3 | 供货期 | 1.本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间； 2.本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

设备1参数

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） | 1.供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及） 2供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能 3.制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保（含配件）≥1年（提供厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的8%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |
| 3.4 | 所投货物专用耗材报价响应要求 | 无专用耗材 |

设备2参数

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） | 1.供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及） 2供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能 3.制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保（含配件）≥2年（提供厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的8%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |
| 3.4 | 所投货物专用耗材报价响应要求 | 无专用耗材 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 节能产品政府采购

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 17 促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18 规范进口产品政府采购

18.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

18.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 19 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

19.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

19.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。