## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：血液透析机

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区川沙镇川环南路490号

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容：

本项目为上海市浦东新区人民医院采购血液透析机15套。

4.2交付日期：合同签订后设备交付，安装，培训30天内完成

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | Ⅲ类 | 详见9.2 设备技术参数 | 15套 | 30天 | 叁年整机保修 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗。

9.2.2 具体技术参数指标要求

1、透析模式 1.1 碳酸盐、醋酸盐、单超透析模式 1.2 适用各种配方透析液，可用碳酸盐干粉或浓缩液 1.3 操作显示系统，中文或英文操作界 1.4 配置彩色液晶显示屏，屏尺寸≥10英寸 1.5 实时显示治疗过程参数和曲线图形 1.6 可调钠曲线治疗：具有多种可选择的线性或梯级自动调整程序；可单独使用或与超滤程序组合使用 1.7 可调超滤曲线模式治疗：具有多种可选择的线性或梯型；自动调整程序，实现个体化透析；且可单独使用或与可调钠程序组合使用 1.8 平衡腔 1.8.1 具备双容量平衡腔超滤控制系统：可连续提供透析液，可达到零超滤 1.8.2 密闭式双容量平衡腔控制的超滤系统，脱水速度调定范围为0L/h～4L/h, 连续可调 1.8.3 平衡精确度为透析液总量的±0.1% 1.9 电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能 1.10 透析液 1.10.1 配制：容积式连续配制方式，可使用多种不同透析液配方 1.10.2 具备透析液浓度控制功能和浓度监测功能：按照浓缩液配方及稀释比例计算目标电导率，具备两个或以上在线的透析液电导率测量设备。透析液电导率标尺显示范围13-15.5mS/cm，精度：±0.1 mS/cm，具备防止A/B放错的措施 1.11 具备碳酸氢盐干粉自动配制系统 1.12 清洗消毒：具备化学、热、脱钙多种消毒清洗程序：消毒、除钙、除脂程序可一体进行，可自动强制冲洗，透析液吸管可联机清洗消毒，热化学消毒时间：≤30分钟 1.13 显示、控制、监测、水路等系统自检 1.14 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序 1.15 可使用通用型血路管和透析器等耗材 1.16 具备透析液内毒素过滤器，可对透析液进行超纯滤过 1.17 水电路分离设计：具备单独水路控制系统 1.18 具备自动定期水路压力密闭性测试功能 1.19 内置不间断电源：断电支持时间≥15分钟，可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据 1.20 可实现软硬件升级，有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口 1.21 配置原厂专用透析液过滤器1支 1.22 血泵流速：5-600ml/min，精度±10% 1.23 血泵管路：可使用不同直径透析管路，管径2-10mm 1.24 肝素泵：可设定停泵时间，显示累积量，肝素泵流量：0 -10ml/h，并具有大剂量追加功能 1.25 压力衡定测试：治疗时≤每13分钟进行一次压力密闭平衡测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全 2、动静脉压力监测 2.1 静脉压力监测范围：-60mmHg~520mmHg， 精确度±10mmHg 2.2 动脉压力监测范围：-300mmHg~280mmHg， 精确度±10mmHg 2.3 配置气泡及液位监测功能，漏血防护监测功能，以及静脉管路夹 3、空气探测器 3.1 探测方式：采用超声探测 3.2 灵敏度：≥1mL气泡无法通过，并具备液面调整功能 3.3 静脉夹中另有光学检测器，敏感度 0~600ml/min 4、漏血探测器 4.1 探测方式：光学检测 4.2 漏血探测器灵敏度：漏血量≤0.5ml/min（在透析液最大流量为800ml/min时） 5、超滤率：0-4000ml/h（可调），精确度 ±1%，可实现零超滤 6、跨膜压监测 6.1 跨膜压（指示范围-60~+520mmHg,分辨率：≤20 mmHg） 6.2 跨膜压的报警极限会追踪至120mmHg的最大值 7、透析液 7.1 透析液温度:35℃~39℃，报警限值33℃~40℃，连续可调，精度±0.5℃ 7.2 透析液流量范围：300ml、500ml、800ml/min 7.3 透析液流量精度为±10% 7.4 在透析治疗模式下，根据有效血流量实时调整透析液流速，透析液流量为300ml/min，400ml/min，500ml/min，600ml/min，700ml/min，800ml/min 8、血压监测模块 8.1 提供BPM血压监测模块，显示收缩压：30mmHg~280mmHg,舒张压：10mmHg~240mmHg,平均动脉压：20mmHg~255mmHg 8.2 血压分辨率 1mmHg，心率分辨率 1次/min 9、设备完全水电上下分离设计，单独水路控制系统，增加安全性 10、提供细菌过滤器，确保透析液品质，同时设备具备监测滤器使用寿命并显示更换提示 11、系统软件终身免费升级 12、支持网络接口，可以与医院HIS等系统连接，包含相关接口费用 13、提供数据软件接口实现网络安全功能，具备数据接口进行传输协议

9.3 安装调试要求

根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行安装调试。

9.4供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

### 投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

设备保修年限为叁年整机保修并可提供完善的售后配套服务。

（1）系统软件终身免费升级；

（2）支持网络接口，可以与医院HIS等系统连接，包含相关接口费用；提供数据软件接口实现网络安全功能，具备数据接口进行传输协议 。

（3）应急响应时间2小时，4小时到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

12.3投标人对质保期满后的后续相关配件更换、专用耗材价格及升级服务进行报价响应，详见“第四章投标文件格式/二、投标人提交的技术部分相关内容格式/3 售后服务/3.3配件、专用耗材及升级服务明细表”。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。