## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：全碳纤维手术床

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区高桥镇大同路 358 号。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

本项目为采购全碳纤维手术床，数量1套，具体详见“第二章项目招标需求”。

4.2交付日期：自合同签订之日起30天。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，采购人确定由中标人提供维修服务的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

合同生效后，收到验收合格的货物及发票后30天内以转账的方式一次性付清。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全碳纤维 手术床 | 二类 | 详见9.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 自合同签订之日起30天 | 整体原厂免费保修3年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2具体技术参数指标要求

1、手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸。

2、动力系统采用电动液压方式，可通过电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定等操作。

3、床面为碳纤维材质制成,床面可平移距离：≥340mm，台面下降的最低高度（离地面）：≤600mm。

4、腿板可电动升降。

5、手术床具备正反向体位切换功能。

6、配有电动腰桥（非折刀位），腰桥升距≥110mm。

7、手术床床垫采用多层复合技术，由记忆海绵材料制成，厚度为≥70mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。

- 具备一键式调节自动水平复位功能。

9、手术床在运动过程中，具备防碰撞识别保护功能。

10、手术床外壳防护等级要求符合IPX5或以上级别。

11、薄型底座重心居中设计，底座厚度≤130mm，底罩采用304不锈钢材料，表面纯平，无缝隙、无凹凸设计 。

- 台柱配备辅助控制面板。

13、具备4个万向转向轮设计，可方便移动手术床。

14、手术床可拆卸模块的安装关节处，均采用一键快插式连接结构。即可在不按操作按钮的情况下，将模块快速安装至手术床或者其他模块上，降低医护人员操作难度。

15、手术床升降距离：≥490mm。

16、配置无线控制器，控制器具备≥3.5寸的液晶屏，可显示关键运动姿态及角度信息，无线控制器按键具备背景光功能。

17、手术床调节过程中提供头腿板、左右倾角度调节分色预警提示。

18、手术床需内置蓄电池，需在底座上配置电池电量指示灯，能够分级直观显示电池当前电量，分级数量≥四级。

19、手术床台面可前后平移，头端平移≥180mm，脚端平移≥160mm 。

20、手术床台面纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥30°。

21、手术床台面侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°。

22、手术床背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥85°；下折≥40°。

23、手术床腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°。

24、手术床承载重量：≥450kg。

25、配备骨科牵引架，1套，具体要求为：

  - 牵引调整范围：≥0-1280mm。

  - 牵引活动范围：悬臂关节水平可旋转≥0-130°。

  - 牵引行程：牵引架的最大牵引行程≥180mm。

  - 承载患者重量：≥135kg 。

  - 最大牵引力：≥686N。

26、配备全碳纤托手板，1套

26.1  用于手术治疗时患者手臂的固定或支撑。

26.2  长度：≥910mm

26.3  宽度：≥160mm

26.4  厚度：≥5mm

26.5  最大承重：≥10kg

27. 配备全碳纤手术板附件包（含小车），1套

27.1  全碳纤手术板用于手术治疗时患者躯干的支撑

27.2  台面长度：≥1180mm

27.3  台面宽度：≥520mm

27.4  最大承重：≥97kg

27.5  附件小车用于全碳纤手术板、全碳纤托手板的摆放和管理。

28、配备轻便型整体式腿板，1套（非碳纤维材料）

28.1  用于手术治疗时患者腿部的支撑。

28.2  长度：≥880mm

28.3  宽度：≥500mm

28.4  最大承重：≥30kg

29、配备舒适型托腿架，1根（非碳纤维材料）

29.1  用于手术治疗时患者腿部的支撑

29.2  高度：≥710mm±50mm

29.3  最大承重：≥28kg

30、设备配置清单：全碳纤维手术床：1套

30.1  具备平移功能：1套

30.2  电动腰桥：1套

30.3  无线遥控器：1套

30.4  普通头板：1套

30.5  普通腿板：1套

30.6  上背板：1套

30.7  重型托手架(带夹持器和记忆海绵)：2套

30.8  轻型麻醉屏架(带夹持器) ：1套

30.9  ≥5m国标电源线：1套

30.10  全台面碳纤床板：1套

30.11  骨科牵引架（用于骨科下肢手术，核心扫描部位为碳纤维材料）：1套

30.12  全碳纤托手板（针对上肢手术，配合C臂做透视扫描用配件）：1套

30.13  全碳纤手术板附件包（含小车）（下肢手术中，不做骨科牵引情况下，配合C臂透视扫描用配件）：1套

30.14  轻便型整体式腿板（用于泌尿外科手术，普通截石位时用配件）：1套

30.15  舒适型托腿架（用于妇科手术时用配件）：1套

9.3安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试要求：根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行安装调试。

9.4供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5质量标准与验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

中标人在实施本项目时，自行解决需借助使用的相关设备。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1提供免费质保期3年。

12.2 质保期后，提供60个月零配件维修服务，耗材或备品备件按清单价格结算，投标文件内附易耗件及耗材价目清单及价格。

13.3 其他要求：配置设备使用数据采集盒并开放端口，接入医院设备使用分析系统。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。