## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：高端彩色超声诊断仪

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区川环南路490号

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研。

4.2 项目招标范围及内容：高端彩色超声诊断仪

4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内，供货至采购人指定地点，并安装调试培训完毕。具体可自报，不得超过规定期限。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后90日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端彩色超声诊断仪 | II | 详见9.2.2 设备技术参数 | 1套 | 自合同签订之日起30天内，供货至采购人指定地点，并安装调试培训完毕。具体可自报，不得超过规定期限 | 整机保修≥5年 | 详见配置要求 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。

9.2.2 具体技术参数指标要求

（1）产品名称：高端彩色超声诊断仪；数量：1套

1.1  显示器要求：≥27 英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560×1440、可上下移动、左右旋转、前后移动。前后移动距离≥45cm 。液晶触摸屏要求：≥15 英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50 度,触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式）（提供技术白皮书或图片证明）

1.2  操作面板具有独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。

1.3  具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。

1.4  探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。（提供技术白皮书或图片证明）

1.5  探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩

1.6  中央刹车系统

1.7  配置内置电池，不插电状态下，支持≥ 60 分钟超声检查，支持电控助力，可轻松推行超声设备

2、成像技术

2.1  具备数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥16bit

2.2  具有宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

2.3  支持高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um 的血管内膜

2.4  具有斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

2.5  具备多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3 档

2.6  具备声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

2.7  支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示

2.8  具备 B 模式局部 ROI 区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示

2.9  具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域

2.10  支持一键自动图像优化，可一键快速优化二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像

2.11  支持二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30 度

2.12  具有频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）

2.13  具备超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力

2.14  支持智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度

2.15  具备穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率

2.16  支持解剖 M 型模式(≥3条取样线，360度自由旋转）

2.17  支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

3、造影成像

3.1  造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

3.1.1  支持微血管造影增强

3.1.2  支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；

3.1.3  支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换

3.1.4  具有双计时器

3.1.5  支持向后存储≥8 分钟电影

3.1.6  具备造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点，可跟踪感兴趣区运动，≥8个 ROI

3.1.7  具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。

3.2  应变式弹性成像

3.2.1  应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

3.2.2  具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。

3.2.3  具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看

3.2.4  支持应变、应变率和应变直方图的测量

3.2.5  具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能（提供技术白皮书或图片证明）

4、剪切波弹性成像

4.1  支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头

4.2  支持二维实时剪切波弹性成像  和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息

4.3  实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调

4.4  弹性定量的参数包括杨氏模量 E（单位：kPa），剪切波速度 Cs（单位：m/s），剪切模量 G（单位：kPa）等定量数据

4.5  实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示

4.6  具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析

4.7  具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调

4.8  具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

4.9  支持可信度图显示，运动稳定性指数显示

4.10  支持高帧率剪切波弹性成像

4.11  支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。（提供技术白皮书或图片证明）

5、高分辨率造影成像

5.1  支持凸阵探头和线阵探头在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出≤100um 以下直径的微小血管（附真实临床图）,支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式

5.2  造影图像采集帧率≥500 帧/秒

5.3  可定量分析感兴趣区域内血管的像素距离和像素比，获得血管距离、血管密度和血管密度比的定量信息

5.4  支持在超分辨造影图像的拟合曲线任意两点之间画一条水平线，测量并计算血管直径

6、宽景成像

6.1  宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

6.2  支持二维宽景和彩色宽景

6.3  自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

6.4  支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量

6.5  宽景成像拼接长度≥200cm

7、粘弹性成像

7.1  支持腹部粘度系数和频散系数测量，支持浅表粘度系数和频散系数测量（提供技术白皮书或图片证明）

7.2  支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示

7.3  粘性图谱≥8档

7.4  支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像

8、组织特征成像功能

8.1  支持腹部声衰减模式

8.2  支持基于射频数据的肝肾比测量，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度

8.3  支持肝纹理功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度

8.4  支持局部声速值，采用自动声速相关算法来测量了肝脏中的声速变化，根据肝实质回波信号测量声速大小，以量化与肝脏脂肪变性严重程度相关的脂肪含量

9、测量分析和报告

9.1  全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、 泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

9.2  自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

9.3  支持肝肾比测量，基于 B 图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估

9.4  血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、 ROI 长度、测量长度及质量指标，具有 IMT 分析评估曲线

9.5  全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出 EF、SV 等测量数值

9.6  支持自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间 。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用

10、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

10.1  电影回放所有模式下可用、支持手动、自动回放，支持 4D 电影回放

10.2  原始数据处理，可进行≥ 30 项参数调节（包括 B 模式 10 种、M 型模式 6 种、彩色模式 7 种、PW 模式 9 种）

10.3  支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV

10.4  支持 3D打印格式文件的导出: STL/OBJ  格式

10.5  支持后台存储、导出、备份图像数据资料同时、可进行实时检查，不影响检查操作

10.6  支持高性能固态硬盘存储≥1TB

10.7  支持外部 USB 移动存储

10.8  具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

11、探头规格

11.1  配备探头类型：单晶体凸阵探头、高频线阵探头、单晶体腔内探头、单晶体线阵探头

11.1.1  单晶体线阵阵探头频率：3.0-10.0MHz

11.1.2  单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz

11.1.3  高频线阵探头频率：4.0-12.12.0 MHz

11.1.4  单晶体腔内探头频率：2.0-9.0 MHz

12、支持网络接口，可以与医院PACS等系统连接，包含相关接口费用；系统软件终身免费升级

13、配置超声报告工作站1套

14、合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成

15、设备保修年限为≥5年整机（含所有配置探头）保修并可提供完善的售后配套服务。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

（1）根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行安装调试；

（2）质保外负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。

9.4关于样品的相关要求（本项目不适用）

本项目要求提供样品，要求如下：

9.4.1 制作标准和要求

9.4.2 关于检测报告

9.4.3 关于封样

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。（本项目不适用）

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.1 操作培训要求：在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 保修期≥5年：整机（含所有配置探头）保修并可提供完善的售后配套服务。全套设备配件免费提供。

12.2 具体服务措施：接到采购人维修信息后2小时内予以电话响应，并在24小时内到达设备现场进行维修工作。

12.3 维修站：在上海地区设有维修点。

12.4 货期：自合同签订之日起30天内，具体可自报，不得超过规定期限。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）（本项目不适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。