## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：电动病床

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区云台路1800号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：采购300张病床，为住院患者提供诊疗、康复的环境，便于医护人员进行治疗和护理。

4.2 项目招标范围及内容：采购300张病床，为住院患者提供诊疗、康复的环境，便于医护人员进行治疗和护理。

4.3 交付日期：自合同签订之日起30天，具体可自报，不得超过规定期限。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1

本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，货到后验收合格后，3个月内支付100%货款。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动病床 | 二类 | 详见9.2设备技术参数 | 68 | 合同签订后30天内供货至采购人指定地点，具体可自报，不得超过规定期限。具体送货时间采购人另行通知。 | ≥5年 |  |
| 2 | 手动病床 | 一类 | 详见9.2设备技术参数 | 212 | 合同签订后30天内供货至采购人指定地点，具体可自报，不得超过规定期限。具体送货时间采购人另行通知。 | ≥5年 |  |
| 3 | 转运床 | 一类 | 详见9.2设备技术参数 | 20 | 合同签订后30天内供货至采购人指定地点，具体可自报，不得超过规定期限。具体送货时间采购人另行通知。 | ≥5年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：采购300张病床，为住院患者提供诊疗、康复的环境，便于医护人员进行治疗和护理。

9.2.2 具体技术参数指标要求

（1）电动病床

1.1  尺寸：2150*960*420/720mm±10mm；

1.2  功能：背部升降≥70°,腿部升降≥30°,整体升降≥300mm，具有一健放平功能；

1.3  床面板：床板需用上海宝钢厚度≥1.0mm冷轧钢板，床板需由十块钢板组成，背板、臀板、腿部床板均需具备透气孔，数量≥35，孔径≥ 87*32mm“O ”型设计，整体模压成型，十块床板需带模压凹槽和透气孔，模压凹槽深度≥4.0mm；各床面板之间连接需需用双U型固定连接方式，保证床体运行的平稳；

1.4  床框需用≥60*30mm的冷轧钢管，管厚≥1.2mm。床体纵向四梁结构稳固运行无噪音，坚固扎实，使背部和腿部的升降角度在任意幅度使用过程中稳定，床体安全载重≥240kg；

1.5  床板需加装ABS塑料边套，边套两边需各有两个ABS床垫防滑卡扣，防滑卡扣安装灵活方便，易清洗擦拭；

1.6  床头板床尾板：床头尾板需用全新PP原料吹塑成型技术制作而成；床头尾板需用双锁扣固定装置并具有自动锁定开关，床尾板带透明信息卡，床头板床尾板两侧均需带防撞轮，起到有效保护；

1.7  护栏:PP四片式长护栏，护栏板需用全新的PP工程塑料一次吹塑成型。护栏铰链关键部件需用铝压铸，护栏下降时需设有阻尼器，防止快速落下，护栏下降后可暗藏于床面下方；

1.8  脚轮：五寸双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；主架需用PA材质，轮体表面需用TPU耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床尾板下方偏外的位置，方便一脚制动，四轮刹车，牢固耐用；

1.9  需配备至少3个 Linak 电机，除了可以控制床头、床尾的升降外，还可以控制整体升降，提供更丰富的功能和使用体验。

1.10  病床焊接工艺：病床的各种金属部件均需由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实；

1.11  病床金属表面处理:静电粉末喷涂，达到内外防锈的目的；

1.12  配1张床垫，面料为PU防水布，经防水透气处理，中间为≥5cm高密度海绵和≥3cm棕丝；

1.13  不锈钢输液架1个、杂物架1个、引流袋挂钩≥2个、输液架孔≥6个；

1.14移动餐桌

1.14.1规格：900*450*705/955mm±10mm；

1.14.2材质：餐桌板材质需用全新PP材质，一次性吹塑而成；

1.14.3底座材质为钢制喷涂；

1.14.4铝合金立柱，气弹簧升降；

1.14.5轮子为2个2寸双片轮带刹车，2个1.5寸双片轮；

1.15  需配手持式控制器1个，方便护士操作。

1.16  床头柜

1.16.1规格：470*470*750mm±10mm；

1.16.2材质：整体需用 ABS 材料一次注塑成型；

1.16.3产品坚固、耐磨、耐刮，方便清洁；

1.16.4单开门柜，内置一层活动隔板，可分类放置物品，使用方便，高度可调

1.16.5设置拉板、抽屉、柜门、拉板设计有水杯及体温计置放凹槽； 两侧置有隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢。

（2）手动病床

2.1  规格：2150×900×490/780mm±10mm；

2.2  功能：手动实现各种体位，背部升降≥70°，腿部升降≥30°,整体升降≥290mm；

2.3  床框需用≥60*30mm的冷轧钢管，管厚≥1.2mm。床体纵向四梁结构稳固运行无噪音，坚固扎实，使背部和腿部的升降角度在任意幅度使用过程中稳定，床体安全载重≥240kg；

2.4  床板需用上海宝钢厚度≥1.0mm冷轧钢板，床板由十块钢板组成，背板、臀板、腿部床板均需具备透气孔，数量≥35，孔径 87*32mm“O ”型设计，整体模压成型，十块床板带模压凹槽和透气孔，模压凹槽深度≥4.0mm；各床面板之间连接需需用双U型固定连接方式，保证床体运行的平稳；

2.5  床板需加装ABS塑料边套，边套两边需配有两个ABS床垫防滑卡扣，防滑卡扣安装灵活方便，不需借用工具安装，外形美观，易清洗擦拭；

2.6  配3个隐藏式摇手，需用ABS工程塑料件注塑成型，可折叠，椭圆形防滑设计，防夹手，伸缩摇杆需为铝合金材质；

2.7  床头尾板需用全新PP原料吹塑成型技术制作而成；床头尾板需用双锁扣固定装置并具有自动锁定开关，床尾板带透明信息卡，床头板床尾板两侧均需带防撞轮，能起到有效保护；

2.8  护栏需用8档折叠反倾倒式铝合金护栏，护栏长度≥1650mm,护栏高度≥480mm，有自锁功能，单触点式手柄操作，开关支架需用金属铝合金材质一次性压铸成型，操作轻巧、舒适；

2.9  脚轮：五寸双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；主架需用PA材质，轮体表面需用TPU耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床尾板下方偏外的位置，方便一脚制动，四轮刹车，牢固耐用；

2.10  病床焊接工艺：病床的各种金属部件均需由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实；

2.11  病床金属表面处理:静电粉末喷涂，达到内外防锈的目的；

2.12  需配1张床垫，面料为PU防水布，经防水透气处理，中间为≥5cm高密度海绵和≥3cm棕丝；

2.13  配不锈钢输液架1个、杂物架1个、引流袋挂钩≥2个、输液架孔≥6个；

2.14  翻动餐桌

2.14.1规格：805*340mm±10mm；

2.14.2材质：餐桌板材质需为全新PP材质，一次性吹塑而成，支撑架需为厚度≥1.0mm的圆管，一体折弯，表面静电粉末喷涂，钢制支撑架放下来与床垫齐平；

2.14.3气弹簧需为阻尼式，能有效起到缓冲；

2.15  床头柜

2.15.1规格：470*470*750mm±10mm；

2.15.2材质：整体需用 ABS 材料一次注塑成型

2.15.3产品坚固、耐磨、耐刮，方便清洁；

2.15.4单开门柜，内置一层活动隔板，可分类放置物品，使用方便，高度可调

2.15.5设置有拉板、抽屉、柜门、拉板设计有水杯及体温计置放凹槽； 两侧置有隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢。

（3）转运床

3.1  材质

3.1.1  床面需为两折两块组合，材质均需用全新PP工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角。

3.2  参数

3.2.1  规格：1900*630/710*540-840mm±10mm；

3.2.2  摇手需用铁质镀铬,可折叠,强度高，灵活方便；

3.2.3  螺杆，具备双向到位保护功能;需用“双向到位无极限保护”螺杆系统，螺管壁厚度≥1.2mm，静音耐磨,螺母上精铜导轨，与金属滑槽相互作用，产生双向到位保护功能，操作轻松:丝杠需用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS 防尘罩；

3.2.4  床头床尾需各壹个点滴架插座，孔径20mm，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；

3.2.5  需不锈钢双段伸缩式四爪点滴架1根,结实耐用；

3.2.6  床面配病人捆绑束缚带两个，防止病人躁动不安，绑束缚带可拆卸清洗；

3.2.7  护栏:提拉式PP塑料护栏，两片式，具有外形表面美观无麻点，耐腐蚀，易清洗。支架需用全铝支架，强度高，对患者加强保护，避免病人摔落；

3.2.8  整床需配有氧气瓶存放底座，金属表面喷涂粉末需用抗菌环保粉末；

3.2.9  升降系统:需用单摇杆升降系统，长期负载无下沉；

3.2.10  脚轮:需用直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑施承，防水、防杂物缠绕设计；

3.2.11  配≥3CM厚全海绵床垫，外包高级防水布，柔软易清洁；

3.2.12  中间第五导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度；

3.2.13  配氧气瓶支架1个；

3.3  功能位置调节:

3.3.1  背部上升角度范围（0°-70°±5°），整体升降（540-840mm±10mm）

3.3.2  床体可承受载重≥ 250 kg；

3.3.3  背部上升、整体升降功能；

3.3.4  适用于手术室、急诊、病房。

（4）配置清单

4.1  电动病床  68张

4.2  移动餐桌  68张

4.3  手动病床  212张

4.4  翻动餐桌  212张

4.5  转运床  20张

4.6  床头柜195张

（5）售后服务

5.1  质保期全保（含配件、易耗品）≥5年

9.3 安装调试要求

9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4关于样品的相关要求（本项目不适用）

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

### 供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 促进中小企业发展

16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。