## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：床单元

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区川环南路490号。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容：

床单元（抢救室），数量：18套。用于抢救室使用。

床单元（EICU），数量：22套。用于EICU使用。

4.2交付日期：合同签订后30天内完成设备交付、安装、培训。供应商可自报不多于30天的其他时间。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后90日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单元（抢救室）：多功能抢救床 | 抢救床I类或Ⅱ类医疗器械 | 详见9.2.2 | 18套 | 合同签订后30天内完成设备交付、安装、培训 | 抢救床≥3年整机保修 | ·核心产品 |
| 2 | 床单元（抢救室）：桥式吊塔（抢救室） | 吊塔不属于医疗器械管理 | 详见9.2.2 | 18套 | 合同签订后30天内完成设备交付、安装、培训 | 吊塔≥5年整机保修 |  |
| 3 | 床单元（EICU）：监护病床 | 监护病床Ⅱ类医疗器械 | 详见9.2.2 | 22套 | 合同签订后30天内完成设备交付、安装、培训 | 监护病床≥3年整机保修 | ·核心产品 |
| 4 | 床单元（EICU）：桥式吊塔 | 吊塔不属于医疗器械管理 | 详见9.2.2 | 22套 | 合同签订后30天内完成设备交付、安装、培训 | 吊塔≥5年整机保修 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：用于重症、抢救室使用。

9.2.2 具体技术参数指标要求

技术参数：

床单元  18套（抢救室）：

1.多功能抢救床

1.1  规格：床板长≥1800mm，床板宽≥620mm，高度升降560mm～890mm，安全工作载荷：≥220KG；

1.2  符合多姿功能：正常平放、背部升降系统、高低升降系统、足板升降系统、膝部调节、头部倾斜、脚部倾斜；

1.3  背部升降系统：采用静音气弹簧控制，实现背板0～90°角度调节)；

1.4  高低升降系统：采用油压缸控制，通过操作升降踏板控制油压缸进行床体升降；

1.5  足板升降系统：通过足部调节导轨进行足板的高低调节；

1.6  膝部调节：通过操作膝部推杆进行膝部角度调节，调节角度0～40°；

1.7  头部倾斜0～18°；

1.8  脚部倾斜0～18°；

1.9  床板：采用抗倍特材质；

1.10  框架：采用钢材制成；

1.11  护栏板：采用PP树脂粒子一体化吹塑成型，高度≥300mm，水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；

1.12  具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性；

1.13  护栏板上设有角度显示刻度，方便护理时了解背部升起的角度；

1.14  护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流；

1.15  铝压铸一体成型护栏支架，强度高，人性化，外观好，护栏板下方有输液架收纳设计；

1.16  脚轮：采用直径200mm的树脂脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定；

1.17  中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度；

1.18  独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度≥100mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全；

1.19  床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg以上；

1.20	床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗；

1.21	合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；

1.22  设备保修年限为≥叁年整机保修并可提供完善的售后配套服务；

2  桥式吊塔（抢救室）

2.1  主要技术参数：

2.1.1  为保证气体终端耐用性及方便操作，气体终端端盖须采用非金属材质，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，提供气体终端实物照片，参数需与提供样品保持一致，实物备查；

2.1.2  吊塔内部气体软管须采用橡胶材质（橡胶成分含量≥35%），符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产；提供实物照片；如有，可提供由CMA认证机构出具的软管材质含量分析检测报告，实物备查；

2.1.3  吊塔制造商具备生产吊塔气体终端的能力，该终端需符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，终端具备通、断、拔三种工作状态，提供实现三种工作状态的实物照片；终端通过医疗器械检测机构检测，如有，可提供CMA认证机构出具的检测报告；实物备查；

2.1.4  吊塔为自主生产，非贴牌或代工产品，具备配置同品牌氧气流量计、负压吸引器的能力，保证使用便捷和维护保养，提供同品牌氧气流量计实物照片；提供同品牌负压吸引器备案证或注册证及实物照片，实物备查；

2.1.5  托盘为高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，四角并带一体成型橡胶防撞角；提供完整托盘和托盘截面的实物照片，照片须与参数保持一致，实物备查；

2.1.6  在ISO 2360:2017标准测试方法下，吊塔表面粉末涂层厚度应≥75微米。

2.2  一般技术参数：

2.2.1  所有气体终端为DIN 13260-2制式，为保证安全使用，颜色编码应符合ISO 9170-1:2017和GB 50751的规定，确保用气安全。

2.2.2  吊塔主体材料要求为高强度铝合金6063-T6或不低于同档次的材料，圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形；材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境；（可提供照片证明佐证）；

2.2.3  如有，可提供具有CMA认证的检测机构出具的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算过程，其中垂直载荷每增加1000kN，横向位移增量≤0.2mm；

2.2.4  配置LED柔光间接照明灯和阅读灯组，为ICU环境和医生患者提供照明；为保证LED灯组在医疗环境正常工作，整个横梁系统以及灯模块均需经过高低温度（5℃-40℃）、高低湿度（20%R.H-95%R.H）的持续测试；

2.2.5  吊塔设备表面采用含量≥55Wt%聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生；抗菌率≥99.9%；

2.2.6  延伸支臂须配备缆线管理功能，且可实现分段管理，可将缆线收纳于缆线管理盒中；支臂末端可连接导轨或吊杆，每个关节须单独具备刹车功能，可提供实物照片佐证，实物备查；

2.2.7  吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG，基本额定静载荷≥60000KG，提供计算过程；吊塔轴承需采用平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC；可提供实物照片佐证，与参数保持一致，实物备查；

2.2.8  吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m；预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min,吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏；

2.2.9  产品安全性、抗震等级：根据设备安全性、抗震等级进行测试，震级测试数量≥3种，（如有，可提供检测照片）；

2.2.10 建议主体和核心部件（气体终端、气体管路、轴承、延伸支臂等）及附件（流量计等）为同一品牌，有良好兼容性；

2.3 单套配置要求：

1)横梁吊塔×1；

2)干区吊头箱体≥500mm×1；

3)输液杆及延伸支臂×1；

4)湿区吊柱箱体≥1000mm×1；

5)托盘≥2；

6)双层抽屉≥1；

7)德标氧气终端≥5；

8)德标空气终端≥2；

9)德标负压终端≥4；

10)国标10A电源插座≥15；

11)国标16A电源插座≥2；

12) RJ45网络接口≥4；

13)输液延伸臂≥1；

14)氧气流量计≥1；

2.4 安装场地为预制板结构，需创造现场安装条件，对顶部结构进行加固，在房梁之间加装钢梁用于桥式吊塔，确保安装工程的安全性。中标单位供货前应当委托相关有资质的单位完成上述工作，并承诺总报价中包含上述费用。

2.5合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；

2.6设备保修年限为≥伍年整机保修并可提供完善的售后配套服务；

床单元  22套（EICU）：

3.1  监护病床

3.1.1  床体参数：

3.1.1  床面尺寸：长≥1900mm，宽≥840mm；

3.1.2  床体尺寸：长度≥2300mm，宽度≥1050mm；

3.1.3  床面最低高度≤450mm，升降范围≥350mm；

3.1.4  病床安全工作载荷≥230kg，床体升降装置应能承受均匀分布的静态载荷≥450kg；

3.1.5  病床使用寿命≥8年；

3.2  电动控制功能：

3.2.1  采用市场主流品牌电机，电机数量≥4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制头倾、脚倾重症病床五功能；电机通过安规认证，安全、恒速、静音、无静电；

3.2.2  床体电动调节头倾与脚倾角度≥15°，背靠板电动抬升倾角度≥65°，大腿板电动抬升倾角度≥30°；

3.3  功能要求：

3.3.1  床面为四段平板设计，符合人体工程学，床面不留孔洞，易于清洁打理；

3.3.2  采用分体式护拦，两护栏间隙≤60mm，背板护栏与床头板间隙≤60mm，坐板护栏与床尾间隙≥310mm；

3.3.3  护栏开关通过30000次开合后，功能稳固性保持良好；

3.3.4  护栏在100N力下压以及100N力前后、左右推动至少3000次后，护栏功能仍保持良好；

3.3.5  快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性；

3.3.6  引流挂钩≥12个；单个引流挂钩承重≥1.5kg；

3.3.7  具有≥四个缓冲防撞装置；具有≥4个输液杆插孔；

3.3.8  上床架具有≥12个约束环，符合人体工程学，可用于上半身、手腕、膝盖、脚踝固定，更好保护病人，防止坠床；

3.3.9  配伸缩式输液杆1支，单个挂钩承重≥2kg；

3.3.10  至少具备以下功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾），7个一键体位（一键心脏椅位、一键特氏位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位、一键半卧位、一键反特式位）；

3.4  称重模块

3.4.1具有称重功能，可进行重量清零、体重测量、添件物品、清除历史体重数据操作；

3.4.2  称重最小显示分度值≤10g；

3.4.3  具有药物剂量计算功能，病人体重测量后，输入系数可计算所需药物剂量；

3.4.4  具有BMI计算功能，病人体重测量后，输入病人身高可计算出患BMI；

3.5  脚轮及刹车系统：

3.5.1  采用医用防静电双面脚轮，脚轮直径≥120mm，易推、耐蚀、耐磨、静音；

3.5.2  具有四轮联动脚轮锁定装置：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定，减少操作人员工作量；

3.5.3  脚轮为三段式控制：万向，锁定，直行三种状态，方便医护人员根据需要调整控制模式；脚轮锁定装置杠杆长度≥350mm，能轻便操控；

3. 6  床体控制器：

3.6.1  具有多功能液晶触碰屏控制器，触屏屏尺寸≥7英寸，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作；

3.6.2  控制器具有声音提醒功能，提醒背板抬起角度是否在30°-45°范围内；

3.6.3  具有离床提醒、躁动提醒，反馈患者目前卧床状态；

3.6.4  液晶控制器能实时显示床体的整体高度，以及背板、腿板的实时角度；

3.6.5  中央控制器有电源提示功能，准确显示内置电源供电状态；

3.7  防褥疮床垫

3.7.1  床垫长度≥1950m；

3.7.2  床垫宽度≤860mm；

3.7.3  床垫厚度≥120mm，防止床垫整体高于病床护栏最高点，产生坠床风险；

3.7.4  床垫内芯材质：回弹海绵；

3.7.5  床垫外套材质：防水透气透湿弹力PU皮料；

3.7.6  床垫内套材质：透气性好的弹力针织布；

3.7.7  床垫中部区域内置硅凝胶，用于预防褥疮，单块凝胶面积≥100*850mm2（需提供实物测量照片证明）；

3.7.8  床垫内芯材质根据人体重力分布进行设计，头部及腰部采用弹性好的高回弹海棉，配合特有的3D加工工艺，能充分分散人体的压力；（需提供实物照片证明）

3.7.9  床垫内芯材质根据人体重力分布进行设计；（需提供实物照片证明）

3.7.10  床垫内芯两侧护栏及底部材质采用高密度的高回弹海棉，提供足够支撑力，防止患者下床时不慎跌落；

3.8  配置床头柜、护理治疗车各22个；

3.9  配置医用电动转移床2张

3.9.1 尺寸（长×宽）≥2000㎜×740㎜；

3.9.2 升降范围：570㎜—870㎜(±20mm)；

3.9.3 移动板移动距离：≥510㎜；

3.9.4 最大载荷：≥130kg；

3.9.5 采用双层移动板，确保移动布与患者及病床之间无滑动摩擦；

3.9.6 患者不需要任何人工搬动，平稳舒适地进行病床和转移车之间的移动；

3.9.7 移动板；

3.9.7.1 转移板由HDPE材料+铝合金板材组合而成，抗拉、抗变形；

3.9.7.2 转移布防水、防静电、耐腐蚀；

3.9.8 中置导向轮；

3.9.8.1 具有电动推行助力功能；

3.9.8.2 中置导向轮电动收放；

3.9.9  电池充足电的情况下可转运≥50人次；

3.9.10 配置面板加热功能，可持续恒温36℃；

3.10  合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；

3.11  设备保修年限为≥叁年整机保修并可提供完善的售后配套服务

4、桥式吊塔（EICU）

4.1  主要技术参数：

4.1.1  为保证气体终端耐用性及方便操作，气体终端端盖须采用非金属材质，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，提供气体终端实物照片，参数需与提供样品保持一致，实物备查；

4.1.2  提供LED柔光间接照明灯和阅读灯组，为ICU环境和医生患者提供照明；为保证LED灯组在医疗环境正常工作，整个横梁系统以及灯模块均需经过高低温度（5℃-40℃）、高低湿度（20%R.H-95%R.H）的持续测试；

4.1.3  吊塔设备表面采用含量≥55Wt%聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生；抗菌率≥99.9%，如有，可提供具有CMA认证的检测机构出具的表面涂层成分测试以及抗菌测试的检测报告）；

4.1.4  吊塔为自主生产，非贴牌或代工产品，具备配置同品牌氧气流量计、负压吸引器的能力，保证使用便捷和维护保养，提供同品牌氧气流量计实物照片；提供同品牌负压吸引器备案证或注册证及实物照片，实物备查；

4.1.5  托盘为高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，四角并带一体成型橡胶防撞角；；提供完整托盘和托盘截面的实物照片，照片须与参数保持一致，实物备查；

4.1.6  吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m；预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min，吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏；如有，可提供具有CMA认证的检测机构出具的满足垂直荷载要求下的符合性结果要求的检测报告；

4.2  一般技术参数：

4.2.1  所有气体终端为DIN 13260-2制式，为保证安全使用，颜色编码应符合ISO 9170-1:2017和GB 50751的规定，确保用气安全。

4.2.2  吊塔主体材料要求为高强度铝合金6063-T6或不低于同档次的材料，圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形；材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境，可提供照片证明佐证；

4.2.3  如有，可提供具有CMA认证的检测机构出具的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算过程，其中垂直载荷每增加1000kN，横向位移增量≤0.2mm；

4.2.4  吊塔内部气体软管须采用橡胶材质（橡胶成分含量≥35%），符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产；可提供实物照片佐证，实物备查；

4.2.5  吊塔制造商具备生产吊塔气体终端的能力，该终端需符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，终端具备通、断、拔三种工作状态，可提供实现三种工作状态的实物照片佐证，实物备查；

4.2.6  延伸支臂须配备缆线管理功能，且可实现分段管理，可将缆线收纳于缆线管理盒中；支臂末端可连接导轨或吊杆，每个关节须单独具备刹车功能，可提供实物照片佐证，实物备查；

4.2.7  吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG，基本额定静载荷≥60000KG，提供计算过程；吊塔轴承需采用平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC；可提供实物照片佐证，与参数保持一致，实物备查；

4.2.8  在ISO 2360:2017标准测试方法下，吊塔表面粉末涂层厚度应≥75微米。

4.2.9  产品安全性、抗震等级：根据设备安全性、抗震等级进行测试，震级测试数量≥3种，如有，可提供检测照片；

4.2.10建议主体和核心部件（气体终端、气体管路、轴承、延伸支臂等）及附件（流量计等）为同一品牌，有良好兼容性；

4.3  备查样品包含：气体终端1套；内部气体管路1套；托盘及托盘截面1块；轴承1个；延伸支臂1个

4.4  单套配置要求：

1)横梁吊塔×1；

2)干区吊柱箱体≥1000mm×1；

3)托盘≥2；

4)抽屉≥1；

5)输液杆及延伸支臂≥1；

6)湿区吊柱箱体≥1000mm×1；

7)托盘≥2；

8)抽屉≥1；

9)德标氧气终端≥4；

10)德标空气终端≥2；

11)德标负压终端≥4；

12)国标10A电源插座≥18；

13)国标16A电源插座≥2；

14)RJ45网络接口≥4；

15)输液杆及延伸支臂≥1；

16)提供氧气流量计22套

4.5  配置呼叫系统1套

4.6  配置汇流排一套

4.6.1  主要技术参数：

1) 氧气汇流排出口流量：≥120M3/h；输出压力0.5Mpa，出口报警压力≤0.6Mpa

2) 汇流排设备内置两组烧结过滤器，过滤精度≤50um，两组高流量减压阀、慢开球阀、安全卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件；

3) 压力差式全自动机械切换, 不得采用电磁阀方式，系统断电后自动切换到机械式压力控制装置，确保断电不断气，自动切换压力为1.35Mpa(可调)；

4) 全自动气动切换，带有第3气源紧急接驳口，二级减压，每一级减压时减压装置均为一用一备设计，可带气维修；无需提供电源，即可进行气动切换，在大楼电源出现故障时仍可提供持续供气；

5) 制造商在本地设有完善的售后服务机构；

6) 为确保气体质量，建议汇流排和吊塔为同一品牌；

4.6.2  一般技术参数：

1) 内部所有零部件都需有备用件，确保维修更换任何零配件不会停止供气；

2) 气体汇流排高、中压段应使用铜或铜合金材料；

3) 气体汇流排的高、中压段阀门不应采用快开阀门；

4) 气体汇流排应使用安全低压电源；整个系统需耐压测试，安全可靠；

5) 汇流排中、低压回路设有安全阀且采用集中卸荷排气口；

6) 两侧钢瓶压力与汇流排输出压力均采用高精度压力传感器采样；

7) 两侧共可接入钢瓶数量≥8；

8) 建议主体核心部件（一级减压阀、二级减压阀、切换阀）为同一品牌，有良好兼容性；

4.7合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；

4.8设备保修年限为≥伍年整机保修并可提供完善的售后配套服务；

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.3.2 主要配件清单：

| 序号 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 吊塔配件 |  |
| 1 | 气体终端 |
| 2 | 电源插座 |
| 床配件 |  |
| 3 | 电机 |
| 4 | 脚轮 |

9.4 关于样品的相关要求（本项目不适用）

9.5供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2设备验收：设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

（1）合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；

（2）抢救床、监护病床保修年限为≥3年；吊塔、汇流排保修年限为≥5年整机保修并可提供完善的售后配套服务；

（3）具体服务措施：接到采购人维修信息后2小时内予以电话响应，并在24小时内到达设备现场进行维修工作。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。