## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：手术床。

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区川环南路490号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：用于手术室、急诊手术室及杂交手术室。

4.2 项目招标范围及内容：本次项目采购手术室手术床5张，急诊手术室手术床1张，杂交手术室手术床1张。

4.3 交付日期：合同签订后30日内完成设备交付、安装、培训。可自报少于30日的服务期。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后90日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床 | 第二类医疗器械 | 详见9.2 | 5 | 合同签订后设备交付，安装，培训30天内完成 | ≥3年整机保修 | 手术室 |
| 2 | 手术床 | 第二类医疗器械 | 详见9.2 | 1 | 合同签订后设备交付，安装，培训30天内完成 | ≥3年整机保修 | 急诊手术室 |
| 3 | 手术床 | 第二类医疗器械 | 详见9.2 | 1 | 合同签订后设备交付，安装，培训30天内完成 | ≥3年整机保修 | 杂交手术室 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

#### 9.2 设备技术参数

##### 9.2.1手术床（手术室）

9.2.1.1 液压电动多功能手术床（升降电动、背部升降电动、前后平移电动、左右倾斜电动、刹车电动）。

9.2.1.2 床面采用X光全碳纤维背板，配合C臂机使用；床垫采用多层惰性记忆减压海绵，厚度8mm以上，防静电防导电、抗菌设计，易清洁消毒。

9.2.1.3 床面为四段式设计,各种床面调节均由电动完成,可满足开展各项普外科、骨科、妇产科、五官科等科室手术体位要求。

9.2.1.4 手术床床身采用高强度铝合金材质。

9.2.1.5 手术床采用方形底座设计，整体医用级不锈钢包覆，表面做有防静电涂层。防水级别达到IPX4（提供第三方检测报告）。

9.2.1.6 手术床最大承重≥360KG，可满足不同体型病患对于不同手术部位摆体位的临床需求（提供第三方检测报告）。

9.2.1.7 配备手按控制器及辅助控制器，手控器按键设计有防误操作、自动断电功能， 控制器线缆接口安装位置需避免牵拉受损。

9.2.1.8 具有一键床面水平复位功能，内置蓄电池保障安全运行，有交流和直流两种供电方式保障。

9.2.1.9、电动升降范围，低位≤690mm，高位≥1130mm；中心柱升降行程≥450mm，可适应各科室不同体位需求（提供第三方检测报告）

9.2.1.10 头板具备延伸延伸功能≥6cm，提供胸外与影像手术之病患体位X光透视延伸区域需求。

9.2.1.11、双片式腿板设计，上/下：≥15°/90°，水平：0°~90°，腿板可拆装。

9.2.1.12 床面具备前后双向电动平移功能，平移距离≥350mm，全身C臂透视以满足不同手术需要（提供第三方检测报告）。

9.2.1.13 制造商需通过ISO9001及ISO13485;ISO45001;ISO14000体系认证（提供证明文件）。

9.2.1.14 电动背板（上/下）≥80°/40°；

9.2.1.15 头板（上/下）≥60°/90°；

9.2.1.16 双片式操作腿板，左/右≥30°/90°,可拆卸；

9.2.1.17 电动纵向倾斜≥30°；

9.2.1.18 电动横向倾斜≥20；

9.2.1.19 自动四点式电动刹车系统，开机自行检测刹车状态，自动刹车坚固固定床台。

9.2.1.20 具备在无任何电源情况下，床身刹车可手动解除。

9.2.1.21 牵引架参数：

9.2.1.21.1  采用医用 304 不锈钢材质，臀板处为全碳纤维材质。

9.2.1.21.2  在做髋关节，股骨颈等骨科手术中方便C臂机的拍摄，骨盘架采用左中右三个位置可以插接于连接座上，方便正位，侧位，小腿位，手部牵引等常见体位手术。

9.2.1.21.3  牵引架采用挂钩式设计与手术台连接，具备精准拉力显示功能，方便医护人员的操作。

9.2.1.21.4  不锈钢牵引架第一关节≥250mm,第二关节长度≥800mm,第二关节伸缩距离≥650mm,牵引架范围可以 1100-1700mm。

9.2.1.21.5  牵引器移动行程≥650mm。

9.2.1.21.6  配备牵引弓，牵引弓尺寸≥250mm,宽度≥160mm。

9.2.1.22 合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成。

9.2.1.23 设备保修年限为≥叁年整机保修并可提供完善的售后配套服务。

9.2.1.24 配置清单：

9.2.1.24.1  主机（床）5张

9.2.1.24.2  手术专用记忆床垫5套

9.2.1.24.3  碳纤维背板 5个

9.2.1.24.4  牵引架 2套

9.2.1.24.5  对接车5张

9.2.1.24.6  配置不锈钢手术器械台：（高低各1个）*5，转椅10把

##### 9.2.2手术床（急诊手术室）

9.2.2.1 床面为六部分组成有头板，背板，肾桥，座板，分开始脚板组成设计,各种床面调节均由全电动油压驱动完成,可满足开展各项科室手术普外科、心脏外科、泌尿外科、骨科、妇产科、五官科等科室手术要求。

9.2.2.2 为微电脑控制智慧型电动多功能手术床，内部油路由设计为直立式电磁阀，每个动作均由独立电磁阀油路控制完成，不受其他控制影响。

9.2.2.3 床板采用X光可透视材料，手术床床垫有双层记忆棉制作而成，厚度有≥80mm,具有防静电、防导电、透气抗菌设计，易清洁消毒。

9.2.2.4 床面尺寸:长度≥2100mm,宽度≥520mm。

9.2.2.5 设备具有电动平移功能，前后平移距离≥320mm，增加C型臂X光检查之范围，做到透视完全无死角。头、脚板采用可互换式设计，具有较大范围的透视区域（提供第三方检测报告）

9.2.2.6 床面离地电动可调节高度,最低高度600mm，最高可到950mm，整个升降范围有350mm以上，可适应各科室不同体位需求。（提供第三方检测报告）

9.2.2.7 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度≥20度

9.2.2.8 床面电动可调节头高足低/头低足高位角度≥25度

9.2.2.9 背部段角度电动可调范围为:上部≥80度,下部≥40度

9.2.2.10 脚板采用双片无段式调节，分体式气压腿板设计可以快速拆卸脚板和调整脚板角度，腿板:脚板气动调节、上下可调15度至90度,左右打开0度至180度

9.2.2.11 具有一键复合体位,床面腰上位≥220度及腰下位≤100度这两个动作均可一键完成

9.2.2.12 整机电动功能至少包括床面整体升降、前后倾、左右倾、背板升降、前后电动平移、智能电动刹车 电动内置肾桥等电动功能动作

9.2.2.13 配有内置式电动肾桥，肾桥升降高度≥100mm，可满足给肝胆外科专用顶腰需求（提供第三方检测报告）

9.2.2.14 配有内置蓄电池，可以满足连续60次以上手术使用要求

9.2.2.15 手术床采用T形底座设计，整体医用304不锈钢包覆。

9.2.2.16 具有电动油压刹车装置组，具有自动侦测水平功能，配置刹车手动释放装置在断电时可以紧急释放刹车，采用全不锈钢制品。

9.2.2.17 背板、座板、底板以铝合金或铸铁一体铸造成形，并予防锈处理,手板采硬度较高之铝合金一体成型铸造，并烤漆涂装。

9.2.2.18 手术台配置一键复位功能，方便术中急救及术后整理。

9.2.2.19 手术床≥两套独立运行的控制器，有线手控制器和辅助面板控制器，手控器为背光设计，在较低光源的手术环境下，方便医务人员的使用。

9.2.2.20 手术床最大承重不低于250KG，可满足不同体型病患对于不同手术部位摆体位的临床需求。

9.2.2.21 配置对接车1张

9.2.2.22 配置不锈钢手术器械台：（高低各1个），转椅2把

9.2.2.23 合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成。

9.2.2.24 设备保修年限为≥叁年整机保修并可提供完善的售后

##### 9.2.3手术床（杂交手术室）

9.2.3.1 床面为六部分组成有头板，背板，肾桥，座板，分开始脚板组成设计,各种床面调节均由全电动油压驱动完成,可满足开展各项科室手术普外科、心脏外科、泌尿外科、骨科、妇产科、五官科等科室手术要求。

9.2.3.2 为微电脑控制智慧型电动多功能手术床，内部油路由设计为直立式电磁阀，每个动作均由独立电磁阀油路控制完成，不受其他控制影响。

9.2.3.3 床板采用X光全碳纤维背板及延长板，手术床床垫有双层记忆棉制作而成，厚度有≥80mm,具有防静电、防导电、透气抗菌设计，易清洁消毒。

9.2.3.4 床面尺寸:长度≥2100mm,宽度≥ 520mm。

9.2.3.5 设备具有电动平移功能，前后平移距离≥320mm，增加C型臂X光检查之范围，做到透视完全无死角。头、脚板采用可互换式设计，具有较大范围的透视区域.（提供第三方检测报告）

9.2.3.6 床面离地电动可调节高度,最低高度 600mm，最高可到950mm，整个升降范围有350mm以上，可适应各科室不同体位需求。（提供第三方检测报告）

9.2.3.7 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度≥ 20 度

9.2.3.8 床面电动可调节头高足低/头低足高位角度≥ 25 度

9.2.3.9 背部段角度电动可调范围为:上部≥ 80 度,下部 ≥40 度、

9.2.3.10 脚板采用双片无段式调节，分体式气压腿板设计可以快速拆卸脚板和调整脚板角度，腿板:脚板气动调节、上下可调 15 度至 90 度,左右打开 0 度至 180 度、

9.2.3.11 具有一键复合体位,床面腰上位≥ 220 度及腰下位≤100 度这两个动作均可一键完成

9.2.3.12 整机电动功能至少包括床面整体升降、前后倾、左右倾、背板升降、前后电动平移、智能电动刹车 电动内置肾桥等电动功能动作

9.2.3.13 配有内置式电动肾桥，肾桥升降高度≥100mm，可满足给肝胆外科专用顶腰需求（提供第三方检测报告）

9.2.3.14 配有内置蓄电池，可以满足连续60次以上手术使用要求

9.2.3.15 手术床采用T形底座设计，整体医用 304 不锈钢包覆。

9.2.3.16 有电动油压刹车装置组，具有自动侦测水平功能，配置刹车手动释放装置在断电时可以紧急释放刹车，采用全不锈钢制品。

9.2.3.17 背板、座板、底板以铝合金或铸铁一体铸造成形，并予防锈处理,手板采硬度较高之铝合金一体成型铸造，并烤漆涂装。

9.2.3.18 手术台配置一键复位功能，方便术中急救及术后整理。

9.2.3.19 手术床≥两套独立运行的控制器，有线手控制器和辅助面板控制器，手控器为背光设计，在较低光源的手术环境下，方便医务人员的使用。

9.2.3.20 手术床最大承重不低于 250KG，可满足不同体型病患对于不同手术部位摆体位的临床需求。

9.2.3.21 配置转运床 2 张

9.2.3.22 配置对接车2 张

9.2.3.23 配置不锈钢手术器械台：（高低各1个），转椅2把

9.2.3.24 合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成。

9.2.3.25 设备保修年限为≥叁年整机保修并可提供完善的售后配套服务。

9.3 安装调试和配件要求

由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试（包括硬件及软件）及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

投标人应为本项目配备相应配件，包括但不限于遥控器、手臂板、腿板、头板、电机等。

9.4关于样品的相关要求（本项目不适用）

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。（本项目不适用）

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

投标人应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

（1）合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；

（2）手术床保修年限为≥3年整机保修并可提供完善的售后配套服务；

（3）具体服务措施：接到采购人维修信息后2小时内予以电话响应，并在24小时内到达设备现场进行维修工作。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。