## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称

浦东新区人民医院门急诊医技综合楼改扩建工程配套信息化项目

### 3项目地点

采购人指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

针对浦东新区人民医院核定床位少，现有功能用房严重不足，建筑面积不达标等问题，经相关管理部门审核批准，已另项建设浦东新区人民医院门急诊医技综合楼改扩建工程，项目新建门急诊医技综合楼及配套辅助用房的同时，对医院内部建筑布局进行调整，并对医院动线进行重新规划。改扩建工程的实施建成，将大幅完善医院整体功能布局，提升医院医疗硬件设施水平，为区域医疗服务水平的提升提供基础条件。

本项目以“健康中国2030”规划纲要、关于实施健康中国行动的意见为指导思想，根据国家、上海市、浦东新区医疗卫生改革的相关政策及浦东新区卫生健康“十三五”、“十四五”规划，遵循医疗卫生信息化的相关标准规范，在医院智慧医疗、智慧服务、智慧管理的“三位一体”智慧医院顶层框架下，配合浦东新区人民医院门急诊医技综合楼改扩建工程项目，全面实现医院数智化能力提升。

4.2 项目招标范围及内容

配合浦东新区人民医院门急诊医技综合楼改扩建工程项目，完成院内主机房及对应网络系统的建设，并在医院智慧医疗、智慧服务、智慧管理的“三位一体”智慧医院顶层框架下完善针对楼宇导航以及病房、手术室的信息化配套建设，完善对应医技内容的拓展。结合智慧医院建设目标，开展生成式智慧病历应用、AI辅助诊断服务、基于大模型的患者全生命周期健康管理、基于区块链的大型设备物联监管、DIP按病种分值付费管理、GCP临床药物实验系统升级等浦东新区人民医院智慧医疗特色功能建设，助力实现高质量区域性医疗中心的功能定位，促进“健康可持续医院”服务提升，科学促进医院高质量发展。

具体建设内容如下：

（1）医院改扩建工程配套信息化建设：手术室软件、急诊软件、院内导航（新大楼）、协同后勤服务系统；

（2）医院数智能力提升：生成式智慧病历应用系统、AI辅助诊断系统、基于大模型的患者全生命周期健康管理系统、基于区块链的大型设备物联监管系统、DIP按病种分值付费管理系统、GCP临床药物实验系统升级；

（3）医院信息基础设施：计算机网络系统、信息安全系统、服务器存储系统、会议系统、手术室硬件配套、智慧病房配套设备、远程病房会诊配套设备、移动护理系统配套；

（4）机房建设：机房装修、机房配电、综合布线、机房弱电、微模块化系统-封闭冷通道、灾害防护系统等。

（5）系统集成费

4.3本项目工期为：自合同签订之日起365个日历日，具体可自报，不得超过规定期限。

| 序号 | 阶段 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研 | 第30个日历日 |
| 2 | 方案深化 | 第50个日历日 |
| 3 | 设备采购到货 | 第80个日历日 |
| 4 | 基础设施建设 | 第150个日历日 |
| 5 | 软件系统开发 | 第240个日历日 |
| 6 | 系统集成 | 第270个日历日 |
| 7 | 部署与实施 | 第300个日历日 |
| 8 | 试运行 | 第330个日历日 |
| 9 | 项目验收 | 第365个日历日 |

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）预付款（30%），在合同签订且财政拨款到位后30日内，采购人向中标人支付合同款项的30%；

（2）设备到货款（20%），完成项目设备到货后30日内支付合同款的20%；

（3）初验款（20%），完成项目初步验收后30日内支付合同款的20%；

（4）验收款（20%），项目通过竣工验收后30日内支付合同款的20%；

（5）项目审计清算完成后30日内，以审计结果作为终验款结算依据支付合同余款。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

- 《“十四五”国家信息化规划》

- 《“健康中国2030”规划纲要》

- 《健康中国行动（2019-2030）》

- 《“十四五”全民健康信息化规划》（国卫规划发〔2022〕30号）

- 《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》（国卫医政发﹝2023﹞12号）

- 《关于开展紧密型城市医疗集团建设试点工作的通知》（国卫医政函〔2023〕27号）

- 《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》（国办发〔2022〕11号）

- 《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》（国卫规划发〔2022〕30号）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院改扩建工程配套信息化建设 | 1 | 365个日历日 | / |
| 2 | 医院数智能力提升 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3 | 配套软硬件 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.1 | 计算机网络系统 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.2 | 信息安全系统 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.3 | 服务器存储系统 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.4 | 会议系统 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.5 | 手术室硬件配套 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.6 | 智慧病房配套设备 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.7 | 远程病房会诊配套设备 | 1 | 365个日历日 | / |
| 3.8 | 移动护理系统配套 | 1 | 365个日历日 | / |
| 4 | 机房建设 | 1 | 365个日历日 | / |
| 5 | 系统集成 | 1 | 365个日历日 | / |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容及核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

##### 9.1.1. 医院改扩建工程配套信息化建设

| 序号 | 系统名称 | 子系统、功能模块 | 数量 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室软件 | 手术室智慧管理平台 | 1套 | 1年 |
| 2 |  | 手术护理临床系统 | 1套 | 1年 |
| 3 |  | 数字一体化手术室系统 | 1套 | 1年 |
| 4 | 急诊软件 | 急诊智能临床系统 | 1套 | 1年 |
| 5 |  | 急诊专科中心系统 | 1套 | 1年 |
| 6 | 院内导航（新大楼） | 高精度地图 | 1套 | 1年 |
| 7 |  | 定位服务 | 1套 | 1年 |
| 8 |  | 导航服务 | 1套 | 1年 |
| 9 |  | 搜索服务 | 1套 | 1年 |
| 10 |  | 全场景服务 | 1套 | 1年 |
| 11 |  | 无感定位签到 | 1套 | 1年 |
| 12 | 协同后勤服务系统 | 数字孪生可视化医疗设备监测 | 1套 | 1年 |
| 13 |  | 医疗设备维修系统对接 | 1套 | 1年 |
| 14 |  | 故障预测与预防 | 1套 | 1年 |
| 15 |  | 医疗设备自定义参数报警 | 1套 | 1年 |
| 16 |  | 医疗设备预警消息通知 | 1套 | 1年 |
| 17 |  | 医疗设备运行监测自定义看板 | 1套 | 1年 |
| 18 |  | 数字孪生整体展示：客户端 | 1套 | 1年 |
| 19 |  | 数字孪生整体展示：网页端 | 1套 | 1年 |

##### 9.1.2. 医院数智能力提升

| 序号 | 系统名称 | 子系统、功能模块 | 数量 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生成式智慧病历应用系统 | 前端悬浮窗 | 1套 | 1年 |
| 2 |  | 智慧病历统一门户 | 1套 | 1年 |
| 3 |  | 医生助手 | 1套 | 1年 |
| 4 |  | 智慧病历规则管理 | 1套 | 1年 |
| 5 |  | 智慧病历知识图谱 | 1套 | 1年 |
| 6 | AI辅助诊断系统 | 智慧AI平台 | 1套 | 1年 |
| 7 |  | 冠脉CTA（冠状动脉CT造影）智能辅助诊断 | 1套 | 1年 |
| 8 |  | CT-FFR智能分析（双源CT增强血流储备分析冠状动脉） | 1套 | 1年 |
| 9 |  | 头颈CTA（头颈部CT血管造影）智能辅助诊断 | 1套 | 1年 |
| 10 |  | CTP（CT脑灌注成像）智能影像辅助分析 | 1套 | 1年 |
| 11 |  | CT脑出血智能影像辅助分析 | 1套 | 1年 |
| 12 | 基于大模型的患者全生命周期健康管理系统 | 病情分析 | 1套 | 1年 |
| 13 |  | 患者管理 | 1套 | 1年 |
| 14 | 基于区块链的大型设备物联监管系统 | 医疗设备信息上链管理 | 1套 | 1年 |
| 15 |  | 绩效指标管理 | 1套 | 1年 |
| 16 |  | 医疗设备监控规则库 | 1套 | 1年 |
| 17 |  | 医疗设备主题分析库 | 1套 | 1年 |
| 18 |  | 系统中心 | 1套 | 1年 |
| 19 | DIP按病种分值付费管理系统 | DIP中心端管理系统 | 1套 | 1年 |
| 20 |  | DIP院端管理系统 | 1套 | 1年 |
| 21 |  | 后台管理设置系统 | 1套 | 1年 |
| 22 | GCP临床药物实验系统升级 | 项目管理 | 1套 | 1年 |
| 23 |  | 后台管理 | 1套 | 1年 |
| 24 |  | 病历对接 | 1套 | 1年 |

##### 9.1.3. 配套软硬件

9.1.3.1. 计算机网络系统

| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网 | 业务分发交换机 | 2 | 台 | 3年 | 如有 |
| 2 |  | 核心交换机 | 2 | 台 | 3年 | 如有 |
| 3 |  | 楼层汇聚交换机 | 12 | 台 | 3年 | 如有 |
| 4 |  | 管理接入设备 | 4 | 台 | 3年 | 如有 |
| 5 |  | 链路冗余系统设备 | 2 | 台 | 3年 | 如有 |
| 6 |  | 还原楼内网接入交换机 | 19 | 台 | 3年 | 如有 |
| 7 |  | 千兆单模模块 | 38 | 台 | 3年 | / |
| 8 |  | 还原楼无线网24口POE接入交换机 | 11 | 台 | 3年 | 如有 |
| 9 |  | 还原楼无线网无线控制器 | 15 | 台 | 3年 | 如有 |
| 10 |  | 还原楼无线网无线AP | 95 | 台 | 3年 | 如有 |
| 11 |  | 新建楼内网接入交换机 | 40 | 台 | 3年 | 如有 |
| 12 |  | 千兆单模模块 | 80 | 台 | 3年 | / |
| 13 |  | 新建楼无线网24口POE接入交换机 | 25 | 台 | 3年 | 如有 |
| 14 |  | 新建楼无线网无线控制器 | 20 | 台 | 3年 | 如有 |
| 15 |  | 新建楼无线网无线AP | 240 | 台 | 3年 | 如有 |
| 16 |  | 行政后勤综合楼（6号楼）无线千兆POE接入交换机 | 17 | 台 | 3年 | 如有 |
| 17 |  | 行政后勤综合楼（6号楼）无线AP | 220 | 台 | 3年 | 如有 |
| 18 |  | 病房楼（4号楼）无线千兆POE接入交换机 | 6 | 台 | 3年 | 如有 |
| 19 |  | 病房楼（4号楼）无线AP | 96 | 台 | 3年 | 如有 |
| 20 |  | 急救中心（2号楼）无线千兆POE接入交换机 | 3 | 台 | 3年 | 如有 |
| 21 |  | 急救中心（2号楼）无线AP | 46 | 台 | 3年 | 如有 |
| 22 | 外网 | 业务分发交换机 | 2 | 台 | 3年 | 如有 |
| 23 |  | 核心交换机 | 2 | 台 | 3年 | 如有 |
| 24 |  | 汇聚交换机 | 4 | 台 | 3年 | 如有 |
| 25 |  | 还原楼外网接入交换机 | 12 | 台 | 3年 | 如有 |
| 26 |  | 千兆单模模块 | 24 | 台 | 3年 | / |
| 27 |  | 新建楼外网接入交换机 | 31 | 台 | 3年 | 如有 |
| 28 |  | 千兆单模模块 | 62 | 台 | 3年 | / |

9.1.3.2信息安全系统

| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网 | 防火墙 | 2 | 套 | 3年 | 如有 |
| 2 |  | 终端业务审计运维系统 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 3 |  | 安全隔离与信息交换系统 | 2 | 套 | 3年 | 如有 |
| 4 |  | 应用发布防篡改 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 5 |  | 链路加密远程访问系统 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 6 |  | 数据库审计系统 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 7 |  | 威胁检测防护系统 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 8 |  | 日志审计 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 9 |  | 安全认证网关 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 10 |  | 服务器密码机 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 11 |  | 签名验签服务器 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 12 | 外网 | 防火墙 | 2 | 套 | 3年 | 如有 |
| 13 |  | 入侵防御系统 | 2 | 套 | 3年 | 如有 |

9.1.3.3. 服务器存储系统

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心系统应急存储 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 2 | AI服务器 | 2 | 台 | 3年 | 如有 |

9.1.3.4. 会议系统

| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六层第二、三、四会议室（3间） | 86寸互动平板 | 3 | 套 | 3年 | 如有 |
| 2 |  | 壁挂支架 | 3 | 套 | 3年 | / |
| 3 |  | 无线投屏器 | 3 | 套 | 3年 | / |
| 4 |  | 智能激光笔 | 3 | 套 | 3年 | / |
| 5 |  | 多媒体插座 | 3 | 套 | 3年 | / |
| 6 |  | 线材及配件 | 3 | 套 | 3年 | / |
| 7 | 五层远程会诊会议室（1间） | 一体式视频会议终端 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 8 |  | 效果器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 9 |  | 隐藏式扬声器功放 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 10 |  | 嵌入隐藏式扬声器 | 2 | 套 | 3年 | / |
| 11 |  | 86寸互动平板 | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 12 |  | 智能激光笔 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 13 |  | 无线投屏器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 14 |  | 壁挂支架 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 15 |  | 设备机柜 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 16 |  | 电源时序器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 17 |  | 多媒体插座 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 18 |  | 线材及配件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 19 | 五层学术报告厅（1间） | 专业全频音箱 | 2 | 套 | 3年 | / |
| 20 |  | 纯后级功放 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 21 |  | 隐藏嵌入式会议音箱 | 4 | 套 | 3年 | / |
| 22 |  | 纯后级功放 | 2 | 套 | 3年 | / |
| 23 |  | 全数字会议主机 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 24 |  | 主席单元 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 25 |  | 代表单元 | 9 | 套 | 3年 | / |
| 26 |  | 分线盒 | 5 | 套 | 3年 | / |
| 27 |  | 真分集无线手持话筒 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 28 |  | 16路带效果带4编组带MP3调音台 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 29 |  | 数字音箱处理器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 30 |  | 数字反馈抑制器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 31 |  | LED显示屏（含钢结构及包边） | 58 | 平方米 | 3年 | 如有 |
| 32 |  | 控制电源 | 270 | 套 | 3年 | / |
| 33 |  | 控制接收卡 | 110 | 套 | 3年 | / |
| 34 |  | LED演播控制软件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 35 |  | 专业主控视频处理器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 36 |  | 大屏控制工作站 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 37 |  | 控制主机工作站 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 38 |  | 配电柜 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 39 |  | 设备机柜 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 40 |  | 电源时序器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 41 |  | 多媒体插座 | 2 | 套 | 3年 | / |
| 42 |  | 线材及配件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 43 | 六层第一会议室（1间） | 隐藏嵌入式会议音箱 | 4 | 套 | 3年 | / |
| 44 |  | 纯后级功放 | 2 | 套 | 3年 | / |
| 45 |  | 12路带效果调音台 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 46 |  | 数字音箱处理器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 47 |  | 数字反馈抑制器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 48 |  | LED显示屏（含钢结构及包边） | 8.29 | 平方米 | 3年 | 如有 |
| 49 |  | 控制电源 | 44 | 套 | 3年 | / |
| 50 |  | 控制接收卡 | 26 | 套 | 3年 | / |
| 51 |  | 多媒体播放软件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 52 |  | 视频服务器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 53 |  | 配电柜 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 54 |  | 控制主机工作站 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 55 |  | 超薄高清无纸化双屏带话筒升降终端 | 19 | 套 | 3年 | / |
| 56 |  | 智能无纸化会议终端 | 19 | 套 | 3年 | / |
| 57 |  | 无纸化交互接收终端软件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 58 |  | 大屏端无纸化会议终端 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 59 |  | 大屏端无纸化软件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 60 |  | 无纸化会议服务器主机 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 61 |  | 无纸化会议服务器软件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 62 |  | 实时流媒体分发服务器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 63 |  | 交换机 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 64 |  | 信号交互管理平台 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 65 |  | 智能数字会议系统主机 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 66 |  | 控制服务器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 67 |  | 可编程控制主机 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 68 |  | 可编程控制软件 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 69 |  | 无线控制平板 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 70 |  | 设备机柜 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 71 |  | 电源时序器 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 72 |  | 多媒体插座 | 2 | 套 | 3年 | / |
| 73 |  | 线材及配件 | 1 | 套 | 3年 | / |

9.1.3.5. 手术室硬件配套

| 序号 | 设备 |  |  | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室（1间） | 手术室核心平台（标准型） |  | 1 | 套 | 3年 | 如有 |
| 2 |  | 43寸一体化集成交互终端 |  | 1 | 台 | 3年 | 如有 |
| 3 |  | 27寸悬吊医用显示屏 |  | 2 | 块 | 3年 | / |
| 4 |  | 墙装扩展显示屏 |  | 1 | 块 | 3年 | / |
| 5 |  | 墙装扩展多功能终端（电子白板屏） |  | 1 | 块 | 3年 | / |
| 6 |  | 悬吊式术野相机 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 7 |  | 全景相机 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 8 |  | 吸顶音箱 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 9 |  | 无线麦克风 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 10 |  | 影像远控踏板 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 11 |  | 超高清传输组件 |  | 5 | 套 | 3年 | / |
| 12 |  | 腔镜蓝光灯带 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 13 | 手术室基础建设（13间） | 手术室门口嵌入式触摸控制系统 |  | 13 | 套 | 3年 | / |
| 14 |  | 13.3寸门口控制终端 |  | 13 | 台 | 3年 | / |
| 15 |  | 集成护士工作站 | 护士工作站 | 13 | 套 | 3年 | 如有 |
| 16 |  |  | 移动PDA |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 移动扫描枪 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 标签打印机 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 标签纸（耗材） |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 辅材 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 集成医用柜体 |  |  |  |  |
| 22 |  | 万兆光纤综合布线 |  | 13 | 套 | 3年 | / |
| 23 | 手术示教室 | 大屏显示器 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 24 |  | 显示屏落地移动支架 |  | 1 | 个 | 3年 | / |
| 25 |  | 机架式调音台 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 26 |  | 机架式功放 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 27 |  | 壁挂音箱 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 28 |  | 落地式机柜 |  | 1 | 个 | 3年 | / |
| 29 |  | 交换机 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 30 |  | 无线麦克风 |  | 1 | 个 | 3年 | / |
| 31 |  | 吸顶式全景相机 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 32 |  | 示教控制终端 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 33 |  | 手术示教软件系统 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 34 | 手术部中央群控系统 | 手术部智能照明控制系统 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 35 |  | 手术部中央群控系统 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 36 |  | 中央群控工作站 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 37 |  | 中央监控智能展示大屏 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 38 | 家属谈话间交互系统 | 家属谈话间软件 |  | 1 | 套 | 3年 | / |
| 39 |  | 观摩主机 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 40 |  | 谈话间显示器 |  | 1 | 台 | 3年 | / |
| 41 |  | 双向对讲机 |  | 1 | 台 | 3年 | / |

9.1.3.6. 智慧病房配套设备

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁交互终端 | 2 | 病区 | 3年 | / |
| 2 | 壁挂万向支架 | 2 | 病区 | 3年 | / |
| 3 | 智能腕表终端 | 20 | 个 | 3年 | / |
| 4 | 便携二维扫码枪 | 20 | 把 | 3年 | / |
| 5 | 护士站主控交互终端 | 2 | 个 | 3年 | / |
| 6 | 护理大屏交互终端 | 2 | 个 | 3年 | / |
| 7 | 读卡器 | 2 | 个 | 3年 | / |
| 8 | 充电架 | 2 | 个 | 3年 | / |

9.1.3.7. 远程病房会诊配套设备

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 2 | 会议管理平台 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 3 | 一体化单屏高清视讯系统 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 4 | 会诊业务终端 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 5 | 辅助线 | 1 | 套 | 3年 | / |
| 6 | 一体化单屏高清视讯系统 | 7 | 套 | 3年 | / |
| 7 | 会诊业务终端 | 7 | 套 | 3年 | / |
| 8 | 辅助线 | 7 | 套 | 3年 | / |

9.1.3.8. 移动护理系统配套

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 质保要求 | 原厂授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动PDA | 100 | 套 | 3年 | / |

##### 9.1.4. 机房建设

本期机房建设主要涉及门急诊医技综合楼五楼数据中心机房。数据中心机房建成后，将作为浦东新区人民医院的核心数据机房，保障相关业务信息系统的正常运行。门急诊医技综合楼五楼数据中心机房总面积约180㎡，整体分为主机房、UPS间、监控办公室，其中主机房面积约79.5㎡、UPS间约33㎡、工具间约22.96㎡，运维办公室约46.39㎡

机房按照《数据中心设计规范GB50174-2017》中B级标准进行建设，并满足《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》中三级甲等医院的机房建设要求。

本次机房建设工程包含以下子系统：

1.机房装修

2.机房配电

3.综合布线

4.机房弱电

5.微模块化系统-封闭冷通道

6.灾害防护系统等

##### 9.1.5. 系统集成

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据采购人要求完成该项目涉及的软件及硬件设备的安装调试集成及迁移工作。 | 1 | 项 |

#### 9.2具体技术质量需求

（1）投标人所投软件产品须具备完整、可靠的功能实现能力。为确保系统功能符合本项目业务需求及技术规范，投标人须在验收前提供由具备合格资质的第三方检测机构出具的《软件功能测试报告》，软件测评费用由中标人承担。

（2）系统信创与密改要求：投标人应依据国家及本市关于信息技术应用创新（信创）和商用密码应用安全性评估（密评）的相关政策文件要求，结合医院实际业务需求，投标人出具针对本项目所建设软件范围中“面向患者提供诊疗服务的内网核心业务系统”、“支撑诊疗业务的外围业务系统”以及“与诊疗业务无关的信息系统”的分类，并明确本次项目中的信创与密改范围。

### 10 技术指标要求

#### 10.1系统功能与技术指标

##### 10.1.1.	医院改扩建工程配套信息化建设

10.1.1.1. 手术室软件

10.1.1.1.1. 手术室智慧管理平台

1）手术集成管理

1．基础数据引擎

支持权限定义至角色、页面、按钮级。

基础数据支持从HIS字典同步导入及补录。

支持关键数据修改痕迹保留，记录时间、操作人、病人信息。

支持基础数据修改后立即在业务系统中生效。

平台内消息推送提醒关键事件节点和异常预警信息。

2．业务集成引擎

支持配置实现与HIS、LIS、RIS/PACS、EMR等系统接口，双向信息同步。

支持数据库、HL7、DICOM、IHE/XDS等多种标准和非标准接口。

3．消息交互引擎

支持统一发布、推送手术业务内各种消息至家属、护工、医护的各种设备。

支持根据业务流程节点设置，通过医院短信平台推送信息。

4．决策预警引擎

支持监控关键数据和时间节点，根据阈值进行消息预警提醒。

支持辅助决策异常情况处理。

5．任务调度引擎

实现手术业务工具的协同调度，自动化调度已接入系统的任务。

2）手术数据分析平台

1．智能数据分析

支持通过多种条件统计手术相关数据，生成报表和图形，支持数据统计和结果判定，支持Excel导出上报。

2．手术物资驾驶舱

支持各类物资管理，对手术器械使用、手术人员流动、高值耗材使用及库存、毒麻药使用及库存、医疗设备使用情况、衣鞋的使用及归还情况等进行动态掌控。

3．手术运营驾驶舱

支持提取重点手术例数、各临床科室手术例数、年龄性别比例、麻醉方式比例、手术时长比例、首台开台率、手术间安排比例、ASA分级等指标，建立手术室实时运营状态监控。

4．手术质控驾驶舱

提供过程化和结果化相结合的可视化质控分析。

支持根据结果优化管理，进一步实现查询、统计、分析。

10.1.1.1.2. 手术护理临床系统

1）科室管理

1．手术室门户

支持反映当日内手术部的实时运行情况

2．人员排班

支持人员信息添加、查询，实现自由导入、导出及查询功能。

支持人员分组，提供分组规则设置，支持添加、删除、修改和查询功能。支持班次规则设定，设置不同班次每日值班的次数。支持设置科室模板。

支持排班规则管理，含班次规则、分组规则。

支持班次设置，具有权限划分功能，包含添加、删除（停用）、修改3个部分。

支持排班管理，实现自动排班、手动修改、导出Excel表并打印预览。

支持统计报表。包括工作报表和请假报表。

3．考勤管理

支持安排的班次情况自动提醒打卡，个人打卡情况将自动纳入手术室人员工作报表。

4．设备管理

记录设备登记、使用、维修、报废情况；

支持通过扫码完成定期巡检、性能检修等操作。

5.物品管理

支持记录物品登记、清点情况；

支持标记设备置入方式便于查询来源。

6．高值耗材管理

支持监控各手术耗材在关键环节节点的信息，申请、出库、领取、使用、剩余、归还、核查等。

7．手术申请

支持从HIS接口获取、批量接收手术申请信息，自动在患者列表中创建该手术申请的患者列表。

8．手术查询

支持查询当前围术期内的手术患者和历史手术患者的相关信息。

支持调阅患者当前围术期操作中或历史数据。

2）手术护理

1．患者转运

支持抢单、派单、合并叫单等模式。

支持发送数字验证码至病房护士站，验证患者交接确认，记录转运完成时间。

支持通过医院移动CA完成对转运交接的签字。

2．手术信息公告

支持对公告滚动、语音播报等参数进行设置，支持语音播报和语音插报功能。

支持指定手术室公告在特定区域显示的大屏公告通知；

3．手术护理文书

支持护理记录，记录患者手术过程中的护理情况，接入病历管理系统。

支持手术安全核查及风险评估，持报告文书打印。支持根据医院需求添加,删除安全检查内容。支持根据医院需求更改安全检查打印样式。支持风险评价过程记录。支持生成手术风险评估单。

手术器械清点：支持手术各阶段器械数量清点并记录，生成器械清点单，支持打印输出。

护理移动访视：支持手术护士进行术前访视和术后访视。可通过模板实现快速录入。

4．术中病理

支持手术病理标本的无纸化交接和核查收送，送检流程实时监控。

5．术中用血

支持手术室取血到用血的信息基础、追溯查询。

6．术中器械

支持手术器械的无纸化申领、使用、交接和核查，流程实时监控。

可通过与消毒供应系统对接，根据消毒供应系统的出库数据自动关联手术。

7	护工管理

取代人工呼叫护工进行多项工作。

支持PC端或PDA端接受任务。

3）移动护理

支持PC端电子表单进行移动端管理，实时同步PC端数据。

10.1.1.1.3. 数字一体化手术室系统

1）手术信息

对接手术排班列表，显示手术资料及患者、医生信息。

2）手术进程监控

支持实时显示当前手术各环节实时进程，记录每个进程的时间节点。

3）护理嵌入

支持配置围术期手术护理系统，可在系统中无缝嵌入，代替护士工作电脑。

4）PACS集成

集成医院PACS影像资料。

5）LIS集成

集成医院LIS检验资料。LIS检查数据可通过不同颜色的突出显示来快速反应患者的体征变化。

6）EMR集成

集成医院电子病历系统。

7）画中画模块

支持多块扩展屏画面输出；

支持自定义画面组合；

支持远程截图和录像，支持远控踏板控制截图和录像。

8）一键场景设置

实现一键场景设置

9）手术示教

支持画面自由控制输出至不同示教室或手术室内组合画面传递，支持实时标注。

10）手术录像管理

手术过程的录像和截图进行管理，每个医生登录只可看到自己的资料，资料可以上传到影音平台，在办公室电脑进行查看编辑。

11）智能语音

支持语音实施反馈按键信息，支持通过普通话朗读按键信息。

12）术中谈话

支持手术室与谈话室可视谈话，支持人像和手术标本同时查看，具备电子签名和音视频录像保存。

13）消息中心

支持在手术室接收各种实时信息。

14）紧急求援

支持在手术室发起一键呼叫求援，其余手术室同步收信。

15）登录控制

支持多用户登录的权限控制，支持个人信息墙、环境参数的场景一键运行。

16）手术计时

支持与手术申请计划同步的手术计时功能。

17）麻醉计时

支持与围术期麻醉管理计划同步的麻醉计时功能。

18）背景音乐

具备多媒体音乐功能，USB3.0外接连入能力。

支持音乐文件批量导入，具备多媒体自动播放功能，特定条件下一键静音。

19）拨号通讯

支持通讯录的数字电话系统。

20）环境控制

支持手术室内设施控制能力（灯光、空调、无影灯等），机电设备运行状态监测，手术计时和麻醉计时功能，实时显示室内温度、湿度、压差。

21）蓝光控制

支持腔镜手术室的蓝光灯带控制

10.1.1.2. 急诊软件

10.1.1.2.1. 急诊智能临床系统

1）院前交接

1．情报预告

支持从120开放的数据接口获取目前正在来院的救护车和患者信息。包含：任务编码，病种，病情人数，救护车GPS坐标，预计到达时间。。

系统提供列表和地图两种显示模式；

2．患者交接

救护车到达急诊科后，支持进行患者交接操作，记录相关信息，包含：任务编码，病情判断，生命体征信息，急救措施，交接时长，开始交接时间，结束交接时间，送达时间，患者姓名，年龄，性别，血糖，血氧饱和度，使用药品，院前急救医生姓名，主诉或初步印象；

3．患者检索

可以根据时间等信息查询所有以救护车方式来院的患者。

4．无纸化120记录表

患者交接的操作通过护士手持PAD完成，PAD上安装护士操作端APP，所有操作均无纸化完成。

2）预检分诊

1．患者身份及过程标记

患者到达急诊科后，支持分配入院ID，关联记录转移时间和相关信息。

2．患者基本信息登记

支持登记患者基本信息。包含：姓名，性别，出生日期，国籍，医保卡号，证件类型，证件号码，手机，固定电话，常用地址；

3．来院方式登记

支持登记来医院的方式。

4．特殊标识登记

支持标记患者是否多发伤，孕产妇，突发公共卫生事件等条件下入院；

5．分诊级别智能计算

支持分诊级别智能计算，分诊级别和科室通过基于规则和基于AI的算法配合得出。

6．分诊知识库

支持在预检分诊录入对应数据的时候自动计算级别和科室。

7．患者生命体征自动代入

支持通过智能采集硬件设备自动获取患者生命体征数据，如：体温，血压，血氧饱和度，心率等数据，系统通过硬件接口将数据读入。

8．患者评分

支持多种量表的疼痛评分；

支持标明疼痛部位，疼痛级别，疼痛性状。

9．三无患者登记

支持三无患者登记；

支持记账模式，相关个人信息延迟记录。

10．群体性伤害事件管理

支持配置群体性伤害事件表，在预检时选择关联的事件。

11．群伤分诊关联

支持群体伤害事件分针配置，支持预检时关联至对应的级别和科室；

12．绿色通道标识

患者是否绿色通道入院，包括：卒中，胸痛，创伤，中毒，危儿，危孕。

13．二次分诊

对于单日化验检查后需要复诊的患者，提供二次分诊功能，将患者导航至更具匹配度的级别和科室。

14	分诊暂存

提供分诊暂存功能，可以在患者执行完化验等更加明确病症的程序后二次分诊。

15	黑名单管理

系统提供黑名单功能，可以将患者放入黑名单，患者再次入院的时候进行提醒。

16	急诊分诊统计查询

提供多维度的统计查询功能，具体包含：级别，科室，性别，年龄，入院方式，绿色通道，特殊人群，主诉症状等。

3）输液管理

支持端扫描患者腕带条形码，获取病人的输液信息；

支持根据输液信息参数以及输液感应器参数进行综合计算，并显示输液相关信息；

支持对输液的全程监控和危险预警等功能。

4）抢救留观护理

1．患者双模式管理

提供平铺，列表两种工作台显示模式。显示包含：患者姓名，年龄，编号，科室，分诊级别，当前状态，停留时长，费用状态，过敏状态等。

2．患者过敏信息管理

提供过敏登记功能；

3．患者急诊区域流转管理

提供患者区域流转功能，记录患者流转相关信息；

4．患者信息概览

支持查看患者的信息概览，支持以时间轴的方式呈现；

5．病情评估

支持根据不同的症状和病情提供不同的病情评估量表。

6．医嘱核对执行

可以查询针对患者下达的各种类型的医嘱；

可以执行医嘱。

可以打印查询出来的医嘱。

7．护理措施记录

支持对护理措施进行详细记录，提供PC端，PAD端两种。

8．患者生命体征监测记录

支持对接生命体征监测设备获取监测设备的实时数据并记录。

9．出入量记录

支持实时追踪和记录患者摄入和排出的液体量，提供PC端，PAD端两种。

10．可视化导管管理

支持可视化的方式查看患者身上的所有导管信息；

支持手动录入，删除导管信息；

支持导管的评估和维护。

11．体温单管理

提供体温单管理功能，支持相关信息的录入及查询。

12．抢救记录单定制

提供抢救记录单的定制，并保存为模板。

13	特护单定制

提供抢救特护单的定制，并保存为模板。

5）交接班管理

1．科室交班

提供人员交接班功能，记录医护人员详细的交接班信息。

2．患者病情交班

提供交班信息记录和接班信息展示功能。

6）急诊质控管理

1．急诊科室质控概览

提供文字性描述，详细说明急诊医疗服务的操作指南和质量标准。

2．急诊基本指标统计

急诊科医患比，急诊科护患比，急诊各级患者比例

3．急诊处置效率指标统计

统计救护车交接时长，各级患者进入急诊到实施救治平均等待时长等。

4．急诊专业医疗质量质控指标（2024年版）

提供10种以上专业医疗质量统计信息

7）电子看板

1．分诊看板

支持查看分诊相关多个各个维度的数据统计信息，包含各个级别，科室，性别，年龄，来源，特殊人群，绿色通道等信息项和时间段组合的综合展示信息。

2	抢救看板

支持查看抢救室内患者的综合统计信息，包含病种，年龄，性别等信息项和时间段组合的综合展示信息。

3	主任看板

综合展示急诊科的各种统计数据，包含不同时间段救护车来院数量，不同时间段急诊就诊数量，急诊科救治疾病TOP10，平均滞留时间，抢救成功率，平均留观时间，平均住院时间，急诊新技术应用情况，患者来院方式统计，离院去向统计，绿色通道数量统计，年龄性别统计，当前值班医护人员信息。

10.1.1.2.2. 急诊专科中心系统

1）院前急救信息联动

1．急救数据实时采集与传输

通过数据实时采集与传输，支持医院能够实时了解患者的病情。

2．与120急救中心对接

支持对接120急救中心获取急救任务、患者基本信息、生命体征等。

2）院内智能急诊管理

1．智能预检分诊

支持通过自助终端或人工录入系统输入患者基本信息；

系统根据患者的主诉，结合电子病历系统自动匹配历史病历，并提供病史、既往用药等相关信息。

支持实时分析患者的症状、生命体征、既往病史等信息，生成分诊建议，并确定患者的分诊优先级。能够识别危重患者，自动将其划入绿色通道。

支持根据急诊科的实时工作负荷，自动调整分诊优先级。

2．学科协同救治

多学科专家实时会诊当急诊科遇到复杂的疑难病例时，系统能够自动发起多学科会诊邀请。

系统支持远程视频会诊，确保专家能够实时参与患者的诊疗过程。

支持根据患者的病情，为不同学科的医生推荐个性化的协作诊疗路径。

支持将患者的病例信息、检查结果和治疗记录将共享给所有相关学科的医生。

支持医生实时向平台反馈患者的诊疗进程。系统能够根据反馈信息，及时调整治疗方案。

3．专科绿色通道

支持根据病情自动触发绿色通道。

支持优先调配医院内的医疗资源。

支持实时监控患者在绿色通道中的治疗进程，及时提供医疗反馈。

4	急救路径优化与管理

支持通过分析患者的症状、生命体征、病史等信息，结合临床路径，自动生成最合适的急救治疗方案。

支持根据急诊科内的当前工作负荷情况、资源情况，自动优化急救治疗路径。

支持在患者病情变化或紧急事件发生时，系统能够根据实时数据对急救路径进行动态调整。

3）专科中心数据库与质控

1．专科中心数据库

完成存储、处理、分析和共享所有急诊科相关数据的功能。

2．质控统计与分析

支持对急诊科的质量进行实时监控，并通过数据分析提供改进意见。

3．数据采集上报

支持自动化、标准化地将急诊科的各类运营数据上报至相关监管部门。

4）信息管理

1．时钟同步管理

确保系统中所有设备和子系统的时钟一致。

2．数据集成与交互

确保各个系统和设备之间的无缝连接与数据交换。

10.1.1.3. 院内导航（新大楼）

10.1.1.3.1. 高精度地图

1）基础参数

支持根据医院室内CAD图纸进行面积测算及电子地图绘制。

2）建筑物信息采集

院区有多栋建筑物，名称采集必须准确，必须要拍摄图片，并且图片上面的名称为现场真实名称。

3）楼层信息采集

采集主要建筑所有楼层信息，不能出现楼层缺失的情况，如果现场确实有楼层不相连的问题，需要拍摄图片作相关说明。

需要确认每一层的大小范围是否一致，如果现场不一致，需要拍摄图片备注说明。

4）科室信息采集

1、科室名称必须采集全称。2、必须采集科室的分类信息，便于导航页使用。3、如科室有数字编号，必须采集。4、科室的门如多于1个，必须都要采集，并且保证门的位置绝对正确。

5）设施信息采集

1、对院内公共设施信息进行采集，保证与真实相同2、通行设施采集主要针对建筑物的门、电梯、扶梯等

6）室内路网信息采集

1、采集院内室内路网数据并建立空间地理信息路网数据库。2、路网数据符合院内通行要求和患者行走习惯。

7）室内地图数据质检

对完成生产的室内地图数据包括室内路网数据、POI数据进行质检，保证地图数据准确性。

10.1.1.3.2. 定位服务

1）精准定位

通过UTDOA定位上行使用的基于TDOA的定位方法，称为上行到达时间差（UpLink Time Difference of Arrival）定位算法。该算法使用多个怕RRU测量UE发送的上行参考信号SRS的到达时间，通过计算多个RSTD（参考信息时间差）测量量解算UE的位置坐标，LBS服务将位置坐标信息开放发给运营商定位业务平台，为医院提供位置服务

2）区域定位

可根据用户需求，灵活、便捷的对不同区域进行定位精度增强。用户可根据自身需求，进行系统的模块化配置，进行不同定位技术的组合。

3）位置分享/共享

支持亲友、医患/护患之间可通过位分享的位置信息。

10.1.1.3.3. 导航服务

1）实时导航

支持跨楼层和跨楼栋实时导航，全程语音播报。提供全院区全楼层路线规划并自动计算行程长度和耗时的功能，提醒患者抵达目的地需要行进的路途长度及时间预估。

2）模拟导航

支持模拟导航，根据起终点提供模拟导航及语音播报，模拟导航过程中可设置速度档位，并且可中途暂停查看地图或切换策略。

3）多策略个性化路径规划

用户可根据自身及现场情况自主选择导航策略，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式，且导航中可随时切换模式。

4）时间布排路径规划

支持导航路线时间布排，分时段控制；

5）跨楼宇楼层指引

导航时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯图片以辅助导航。

6）沉浸式AR导航

支持AR实景导航将地图、手机摄像头与AR技术结合。

10.1.1.3.4. 搜索服务

1）POI

支持基于楼栋，基于楼层，基于科室名称，不同类型的功能设施等搜索；

2）模糊搜索

提供模糊搜索的功能。

3）语音搜索

提供手工输入文字搜索和语音输入搜索的双重方式。语音搜索应能识别包括普通话、英语等。

4）搜索结果距离排序

搜索结果可以根据用户当前位置进行距离由近及远排序。

5）关联查询

支持通过搜索挂号医生，关联出医生出诊科室，并提供导航抵达。

10.1.1.3.5. 全场景服务

1）楼层索引

具备完整的楼层索引功能，可分楼栋、分楼层显示每层楼的具体科室。

2）来院导航

不在院内时，支持调用并跳转三方地图进行来院路线规划。

3）周边交通

可提供医院周边的交通线路查询。

4）应急安全出口指引

在地图界面设置出口按钮，支持点击自动调出最近的多个出口，选择最近出口，并规划线路。

5）关怀模式

支持根据不同的患者需求提供“关怀”模式，比如为老年人的友善版，关爱孕妇版等。

10.1.1.3.6. 无感定位签到

与医院APP或微信公众号等互联网医院平台对接，推送患者定位数据，实现线上预约患者到达医院设定点位后自动就诊签到。

10.1.1.4. 协同后勤服务系统

10.1.1.4.1. 数字孪生可视化医疗设备监测

1）医疗设备数字模型构建

根据资料建立医疗设备（如核磁共振、CT等）的数字模型，反映尺寸、构件分布。

2）静态数据接口

支持创建静态数据接口，用以录入医疗设备的静态信息例如。

3）动态数据接口

支持创建动态数据接口，方便用户调取动态接口获取医疗设备的动态运行数据

4）模型数据匹配

支持将对接的数据和医疗设备模型进行匹配，形成数字孪生模型，支持多条数据关联至同一设备。可修改传感数据的名称，设备的名称，增加设备等

10.1.1.4.2. 医疗设备维修系统对接

1）对接医疗设备报修系统

对接系统的医疗设备报修管理系统，获取医疗设备的报修数据。

2）对接医疗设备运行状态

对接系统的医疗设备运行监测系统，获取医疗设备的运行数据。

3）对接医疗设备室内定位系统

对接系统的医疗设备室内定位系统，获取医疗设备的室内定位数据。

10.1.1.4.3. 故障预测与预防

1）设备维修维保分析

结合设备维修和维保情况，智能分析设备维保品质，对于维保后近期再次发生维修的数据情况进行甄别。记录异常情况。定位异常设备。

2）医疗设备折旧分析

根据设备的投入使用时间，维修次数，维保次数等分析设备的折旧情况，残值率。供管理者决策设备的使用，报废等。

3）医疗设备使用率分析

根据对接数据分析医疗设备的在线率，使用率。形成柱状图，指标图等。直观展示设备使用情况。

4）数据预测

根据设备发生的历史故障，历史维修，历史维保数据预测设备的故障发生率。

10.1.1.4.4. 医疗设备自定义参数报警

1）阈值配置

根据医疗设备参数特性自定义设置阀值报警，支持数值、文字。

2）用户创建

支持创建、修改用户，分组，部门。

可以更改用的分组和部门用以分配用户的使用权限。

10.1.1.4.5. 医疗设备预警消息通知

1）对象设置

报警消息可根据用户的的分组/部门定点推送，也可支持推送至具体的单个用户

2）类型设置

可设置消息推送的类型包含（网页端/微信端/短信端)

3）内容定义

可定义消息推送的文字内容，语音。

10.1.1.4.6. 医疗设备运行监测自定义看板

1）图表指标

根据获取的数据可自定义数据指标，图形。

2）可视化大屏

根据甲方的需求定制化显示设备显示大屏，反应医疗设备的运行状态。

3）报表设计

支持根据定义的图形，指标在报表模板中调用，可形成具体的业务报表。

10.1.1.4.7. 数字孪生整体展示：客户端

1）运维总览

总览院区的建筑分布情况，显示建筑名称，位置，预留能耗，工单的显示区域。

集成院内运营管理系统的运营数据，统一展示院区的运行概览，提供与急诊之间的对讲功能。

2）模型优化

根据管理要求优化模型显示，适配不同的应用场景

3）设备能耗管理

在客户端根据能耗数据，3d显示能耗的使用情况，可根据回路精确到具体的设备，房间等，以颜色区分。可筛选回路，设备，房间。

4）设备管理游览

在客户端3d显示设备位置及相关主管线路由，可根据设备系统分类，楼层，楼宇等划分，显示设备的基本信息。

5）空间管理游览

在客户端3d显示空间的情况，可根据楼层，楼宇等划分，显示房间的基本信息。包含使用部门，面积，功能，房间编号等

6）安防管理游览

在客户端3d显示安防相关的设备情况，可根据楼层，楼宇等划分，显示摄像机的位置，编号等。

10.1.1.4.8. 数字孪生整体展示：网页端

1）空间全景球

提供网页后台空间全景录入功能。

2）设备基本信息维护

提供网页后台设备信息维护功能，方便对设备的增加，删除，更换等进行维护。

3）空间基本信息维护

提供网页后台空间信息维护功能，方便对空间的名称，面积，编号，形体等变化进行维护。

4）数据集，数据维度管理

提供网页后台可管理数据分析的数据集仓库，定义数据的维度，数据表名称，数据类型定义。提供可形成图表的数据维度。

5）数据接入管理

提供统一的数据接入管理后台，支持多种数据类型接入，提供查看接入任务的日志，任务的数据通讯情况

6）文档资料管理

提供网页端数据文档的管理，支持文件夹创建。

##### 10.1.2.	医院数智能力提升

10.1.2.1. 生成式智慧病历应用系统

10.1.2.1.1. 前端悬浮窗

1）跳转查看

通过悬浮窗“查看”按钮，系统将实现当前浏览患者的快速跳转，自动打开浏览器并展示患者的病历记录。

2）病历记录列表

通过接口与系统后台进行数据交换，并对各病历类型进行状态展示，可以根据条件检索、编辑和调试生成的病历。

3）谈话记录列表

通过接口与系统后台进行数据交换，在病历生成记录中，可以查看并对各谈话记录，可以看到语音源文件和语音识别后的文本。

10.1.2.1.2. 智慧病历统一门户

1）门户配置

提供单点登录功能,实现无缝访问所授权资源。

2）可视化数据展示

展示每日/周/月/年入院记录/出院记录数，通过本系统生成使用过的病历总数。

3）人员组织中心

系统支持多科室/病区自动登录，支持科室与角色的权限开通，支持维护用户角色关系，可设置医生科室及登录密码等。

10.1.2.1.3. 医生助手

1）患者列表

支持展示当前科室内所有患者信息列表。

可根据各信息列项目进行排序，或根据患者ID、患者姓名、就诊类型、所属科室进行相关信息搜索。

2）病历记录浏览

支持对患者住院期间所有生成的病历进行展示。

支持根据医院沟通记录，结合院内医嘱、检验、检查、手术等信息进行病历生成。

3）同步查体/主诉

支持根据医患沟通的语音记录对于主诉/查体进行记录和更新系统自动排除杂音生成符合医院病历规范的主诉和查体。

4）病历详情审阅

提供患者病历编辑页面，可展示结构化的电子病历信息，包括且不限于主诉、现病史、既往史、个人史、婚育史、查体、辅检检查等。

可展示该患者所有的医嘱、检验、检查、体征信息，可呈现具体检验指标，用户可基于数据，对任意部分进行文档内容的修改编辑与保存操作。

5）编辑病历

经智慧病历生成的病历初稿将以段落结构化形式分布展示，用户可根据实际情况对不同部分内容进行详细的审阅编辑、保存。

6）医嘱、报告信息展示

病历内容中展示医嘱、检验项、检查单及体征单数据。该部分所有数据将与HIS系统保持同步，供医生在编辑病历时参考引用。

7）谈话单

对患者住院及治疗过程中所产生的谈话记录单进行生成和展示，用户可根据实际情况对自动生成的内容进行更改编辑与保存操作。

8）一键同步

对生成或修改完毕的病历内容进行段落同步回写和全文同步回写，通过一键同步回写功能实现向院内现有EMR系统写入文本信息。

9）检验项目展示设置

大模型自动根据后台患者病情显示相关检验指标。

支持通过配置文件控制检验指标的显示顺序。

10.1.2.1.4. 智慧病历规则管理

1）文本规则

基于大模型对病历文字信息进行过滤或替换。

2）生成规则

通过配置规则逻辑配置界面和提示词工程，系统可以对不同类型的文书的生成逻辑进行动态调整。

3）引用规则

病历生成提示词功能可让相同的信息在不同的文本类型中实现规则引用表达，如入院诊断信息可出现在阶段小结中，也可出现在出院小结中。

10.1.2.1.5. 智慧病历知识图谱

1）图谱新增

对接院内药品、检查、检验、疾病等知识库，结合大模型新增功能对系统自带图谱以外院内专有知识图谱进行添加，并确认内容是否进行生效。

2）图谱编辑

通过修改大模型算法，结合维护提示词工程对病历生成的逻辑行维护，并确认内容是否进行生效。

3）时间序列

大模型后台通过时间序列中对不同时间节点的关键性病情变化、医嘱用药进行监测，完成对病历时间线的梳理，从而配合规则引擎达成病历自动生成的效果。

10.1.2.2. AI辅助诊断系统

10.1.2.2.1. 智慧AI平台

1）用户授权管理

支持所有子产品在同一平台运行及部署，并对所有现有、将来智能影像系统有统一的用户授权管理；并对平台上的用户针对智能应用做统一管理。

2）影像存储管理

提供统一的影像数据管理方式，对所有平台支持的影像智能应用相关的影像进行存储管理。

3）RIS-AI终端智能调阅客户端

支持多个客户端并行访问，具备两种方式可以获取RIS系统里的患者编号，直接调阅在AI软件中对应的病例影像。

10.1.2.2.2. 冠脉CTA（冠状动脉CT造影）智能辅助诊断

1）冠脉CTA智能图像处理功能

支持基于AI技术的多类型血管影像自动重建：自动生成各个分支血管高清无损血管曲面重建图像、拉直重建图像及探针重建图像，均可调整窗宽窗位。可交互3d冠脉模型：3d重建模型可以展示半透明心肌和冠脉树，可以观察血管走形。体渲染心脏模型（VR Full）：冠脉树和左心房、左心室、右心房和右心室的体渲染重建模型和命名标识。左冠、右冠类重建组件：可以将左冠和右冠的血管分别单独进行MIP、Reverse-MIP和类造影图像进行重建。并提供智能修改组件，包括智能血管操作、分析等相关组件，实现对疑难复杂病例的重建处理。

2）冠脉CTA智能诊断分析功能

支持冠脉优势型智能分析及左右冠起源智能分析，并自动检出心肌桥、支架等，应用深度学习斑块分类算法，可以准确对钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块进行分类。应用深度学习狭窄检测算法，可以找到各个分段管腔最狭窄处。深度学习算法辨识心肌桥，根据分辨管腔走形和心肌桥形态特征，可以区分非钙化斑块和心肌桥造成的狭窄。

3）冠脉CTA结构化报告功能

根据国际SCCT冠脉指南，形成类CAD-RADS模式的结构化报告，并且可以根据医院习惯个性化配置报告模板，可以支持百种类型报告。系统自动为自定义分段的血管斑块类型以及最狭窄处狭窄程度，为各个分段的支架检出情况，各个分段的心肌桥检出情况进行结构化报告匹配。

4）冠脉CTA智能选片

所有血管分段可支持最佳观察角度选片：选片后将自动与血管分段结果对应，医生点击缩略图，可跳转至对应的血管分段处，联动图像同时发生此事件。

10.1.2.2.3. CT-FFR智能分析（双源CT增强血流储备分析冠状动脉）

1）病人列表智能管理

可查阅目标患者基本信息、检查时间、序列名称、图像数量、诊断结果、数值、状态，并支持个性化搜索以及多期像序列展示。影像小助手：ROI测量及标记工具、隐藏/显示DICOM meta信息、快速调窗工具、缩放和移动工具、实时CT值测量。

2）智能血流动力学分析模块

可实现智能罪犯血管定位，进行血流动力学智能分析，提供多视图智能3D渲染以及CT-FFR分段数值曲线分布。进行狭窄智能定量分析及风险提示，并提供数据特征值综合分析结构化报告。

10.1.2.2.4. 头颈CTA（头颈部CT血管造影）智能辅助诊断

1）系统对接

系统对接包括头颈CTA检查影像设备对接、头颈CTA影像数据获取、以及头颈CTA影像数据推送和打印。

2）系统管理

系统应用包括影像列表功能、影像查询、搜索、筛选、删除、重跑、查看等；多期相序列展示及多期相序列切换

3）头颈CTA智能图像处理功能

支持基于AI技术的实时VR重建、去骨VR体渲染重建、带脑类MRVRMIP体循环重建、带骨VR体渲染重建。支持头颈联扫CTA图像、单独头颅/颈部CTA的图像的VR、CPR及拉直探针重建。前后循环VR体渲染重建、大脑动脉环（Willis环）体渲染重建等。可实现血管自动命名及血管自动分段。并提供智能修改组件支持影像后处理结果个性化处理，包括自定义血管分析、修剪单支血管等。

4）头颈CTA智能诊断分析功能

支持斑块检出、支架检出，狭窄量化及动脉瘤量化，起源异常诊断，及Willi环异常评估。

5）头颈CTA结构化报告功能

提供结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片。提供结构化表格报告，根据诊断结果一键生成表格报告，支持展开分段及隐藏分段结构化描述；支持勾选推送状态生成表格报告胶片。

6）头颈CTA智能选片

支持快捷推送和自定义推送；

7）头颈CTA智能排版

智能排版，支持一键根据预设规则完成影像排版，同类影像顺序排列，血管分析按血管名称排序。

10.1.2.2.5. CTP（CT脑灌注成像）智能影像辅助分析

1）灌注参数图模块

自动进行灌注图像运动矫正、去骨、去血管、动静脉选点、中线识别，生成头颅最大密度投影图（tMIP）、时间密度曲线（TDC曲线）、脑血流流量图（CBF）、脑血流容量图（CBV）、对比剂平均通过时间图（MTT）、对比剂峰值时间图（TTP）、对比剂达峰时间图（Tmax），提供相关参数配置选择。自动生成TDC曲线，提供TDC曲线异常提醒，动静脉及中心线可调整，调整后智能计算输出结果。根据TDC曲线可定位任一扫描期相并进行原图像浏览。

2）Mismatch相关参数图模块

提供经临床验证的Mismatch图像，对应的梗死核心、低灌注区体积及Mismatch比值；同时提供CBF（20%、30%、40%）、CBV（35%、40%、45%）、Tmax（4s、6s、8s）多阈值参数图及对应体积。

3）诊断模块

提供根据脑区分割结果，对比分析各脑区CBF、CBV、TTP、MTT、Tmax变化趋势，对比标准可配置自动计算不同脑区核心梗死区及低灌注区体积，可进行病灶删改自动勾画不同脑区皮层及基底节并计算CBF、CBV、TTP、MTT、Tmax结果可自定义勾画感兴趣区域（ROI），自动镜像对侧脑区，并输出双侧ROI结果

4）结构化报告

自动生成文本化和结构化的报告。自动抽取相关图像，支撑生成报告。

5）智能布局管理

支持胶片预设布局、预设胶片元信息等。

10.1.2.2.6. CT脑出血智能影像辅助分析

1）颅内出血病灶自动检出与测量模块

自动检测并精准分割五种不同类型的出血：脑实质出血、脑室内出血、蛛网膜下腔出血、硬膜下出血及硬膜外出血；支持手动修改出血范围根据脑区分割及脑出血分割结果，自动对颅内CT图像进行配准，定位颅内出血所在脑区自动测量脑实质出血、硬膜下出血及硬膜外出血的最大横截面长短经、病灶平均CT值和体积；同时支持手动长度测量及区域测量

2）脑组织中线偏移判断

自动检测脑组织中线偏移并进行量化。

3）危急值提醒

对出血量＞30ml及脑组织中线偏移＞5mm的患者提供危急值提醒。

4）随访管理模块

支持智能对比历史头颅CT平扫检查，输出中线、病灶变化对比结果。

5）诊断报告

提供各出血灶的部位、测量值、中线结构偏移等相关结果，包括病灶描述及汇总报告，一键复制。

10.1.2.3. 基于大模型的患者全生命周期健康管理系统

10.1.2.3.1. 病情分析

1）病情回顾

支持对患者历史病情进行总结回顾，包括：主诉回顾、病史回顾、用药回顾、手术回顾等。

支持查看看到总结的内容，还可以追溯到原始的记录。

2）决策建议

针对患者历史病情和本次就诊的情况，提出决策建议，包括：下一步检验建议、诊断建议、用药建议、手术建议等。给出建议，分析主要风险和其他风险以及疾病之间的依赖关系，以及所有建议的依据。

3）补充病情

医生可以补充患者的院外病情进行综合分析。补充的方式有3种：1、本地的检查检验报告上传；2、通过手机微信扫描患者的二维码，从医生的手机拍照上传；3、导入用户自己上传的健康档案内容。上传的资料，系统会自动进行OCR识别，结合患者当前的病情进行综合分析后给出建议。医生可以多次补充病情，实时了解患者的最新风险。

4）进一步问答

医生可以基于患者的病情问任何与该患者健康相关的问题。大模型会结合患者的健康档案进行综合分析后给出答案。给出分析的过程和最终的问题解答。

5）教学互动

可以@其他医生查看自己的病例，发起病例讨论。还支持病例收藏，病例分享，病例标注、评价，形成学习互动机制。把教学融入临床工作中，不断提升医生的医疗水平。

10.1.2.3.2. 患者管理

1）标签管理

支持为人群构建标签和标签组。

支持通过摸排条件构建可复用的人群标签。

2）内容管理

支持可视化服务设计、可视化文章编辑和管理。

提供通用组件、表单组件、医院组件等。

3）患者管理

支持为患者创建新的健康服务。

支持查看该患者以往的服务记录。

支持给用户进行互动反馈。

4）服务管理

支持服务按照专科专病创建，提供精准的服务内容，自定义个性化推送规则，并支持应用到所有类似的患者。

5）任务管理

支持创建任务，指定护士需要管理的患者。

支持通过任务看板可以查看自己名下随访、宣教等服务执行的进度。

6）360视图

360视图以患者为中心，以时间线为主要维度，展示患者在院内和院外的全量健康数据。数据范围包括：检验、检查、用药、手术、诊断、病历、病理等。医院内部数据通过数据抽取直接获取数据，治理后展示；医院外部数据，用户可以通过上传报告，OCR识别后进行结构化、标准化、归一化处理。

7）医患连接

医患连接统一管理医生和患者的在线互动留言。可以按照服务类型、科室、就诊等信息筛选服务的患者，查看推送给患者的服务内容，查看之前的留言记录，对患者的留言进行回复。

8）预问诊

支持过微信公众号或者小程序等路径进入预问诊服务，支持模拟医患支持多轮对话，支持院内外检验和检查报告上传，预先采集患者病情并进行分析后，生成预问诊病历。

支持外院检验/检查报告OCR拍照识别，智能分析相关指标并纳入预问诊病历中；

支持自动生成预问诊病历，与院内EMR集合，可一键引用预问诊病历；

引用预问诊病历后能够与现有的门诊病历模板相结合，无需更改原有病历模块，且支持不同科室对问诊问题的个性化配置，门诊医生可以直接将关键信息导入模板。

9）智能导诊

以医院微信公众号为载体，为患者提供精准的智能导诊服务。引导患者通过语音、文字等交互方式进行多轮人机对话来叙述病情，系统可自动精准推荐挂号科室。结合医院现有的预约挂号功能（进行跳转），从而实现精准挂号。

通过OCR识别上传自己的检查及检验单，进行AI解读，针对单个或多个异常指标推荐相应的科室，直接连接到挂号界面；

分诊科室的规则设定需要根据医院实际情况进行设计，并支持医院自行维护，根据医院开设门诊科室的变化进行调整。

10）AI陪诊

通过医院微信公众号，为患者提供挂号提醒、院内导航、报告解读、疾病科普、用药指导、风险提醒、诊前准备等全程服务，，以及院后复诊提醒等全方位服务；

支持医院的相关科室在移动端实时跟进患者的就诊情况，支持查看候诊、治疗等信息，以及进行检验项目解读后的点击查看人次、转诊挂号人次等。

11）健康管理

为患者提供7*24小时的健康咨询，针对体检中心发现的健康问题，健康助手随时给予解答，可以识别用户上传的个人的检查、检验报告，和体检结果结合起来进行综合分析，给出健康建议。

10.1.2.4. 基于区块链的大型设备物联监管系统

10.1.2.4.1. 医疗设备信息上链管理

1）底链适配和对接

将医疗设备信息资源与区块链技术进行对接，将医疗设备的数据上链，实现医疗设备数据的分布式存储和共享。

2）设备数据采集与接入

将医疗设备产生的数据实时采集并传输到区块链系统中。

支持实现对医疗设备的实时监控和管理。

3）数据预处理与清洗

对采集到的医疗设备数据进行清洗和预处理。

4）上链智能合约

将医疗设备数据的处理逻辑和数据上链逻辑编写成智能合约，通过智能合约的自动执行。

5）数据质控与上链

对采集到的医疗设备数据进行质量控制和审核，确保数据的准确性和可靠性。

6）数据分类与整理

将采集到的医疗设备数据进行分类和整理，根据不同的数据类型和用途，进行数据的归档和管理。

7）链上数据管理

对上链的医疗设备数据进行管理和维护，包括数据的存储、查询、更新和删除等操作。

8）数据权限管理

根据不同的用户角色和权限，限制数据的访问范围和操作权限。

9）数据使用情况查询

支持对医疗设备数据的使用情况进行查询和统计，了解数据的访问频率和使用情况。

10）数据审核确权

对医疗设备数据的真实性和合法性进行审核和确认。

11）数据真实性校验

数据真实性校验是指对医疗设备数据的真实性进行校验和验证，可以通过数据比对、数据验证等技术手段进行。

12）数据溯源

数据溯源是指对医疗设备数据的来源和流转过程进行追踪和记录，确保数据的可追溯性和透明度。数据溯源可以通过区块链技术的不可篡改性和分布式存储特性实现，提高数据的可信度和安全性。

13）监管指标查询

对医疗设备运行和管理的监管指标进行查询和统计，了解医疗设备的运行情况和效益情况。

14）数据采集日报

数对医疗设备数据的采集情况进行日报和统计。

15）设备运行情况监控

对医疗设备的运行状态进行监控和管理，了解设备的运行情况和异常情况。

16）效益管理情况查询

对医疗设备的效益情况进行查询和统计，了解设备的效益情况和收益情况。

17）设备采购情况查询

对医疗设备的采购情况进行查询和统计，了解设备的采购情况和成本情况。

18）设备使用情况查询

对医疗设备的使用情况进行查询和统计，了解设备的使用情况和效益情况。

19）设备维修情况查询

对医疗设备的维修情况进行查询和统计，了解设备的维修情况和维修成本。

20）设备报废情况查询

对医疗设备的报废情况进行查询和统计，了解设备的报废情况和报废原因。

21）数据采集统计报表

对医疗设备数据的采集情况进行统计和报表，了解数据的采集情况和变化趋势。

22）大型医疗设备收入收费项目占比分析

对医疗设备收入中各个收费项目的占比进行分析，了解各个收费项目的贡献情况。

23）设备成本构成分析

对医疗设备成本的构成进行分析，了解设备成本的来源和分布。

24）医疗设备投资回收期分析

对医疗设备的投资回收期进行分析，了解设备的投资回报情况。

25）医疗设备投资收益率分析

对医疗设备的投资收益率进行分析，了解设备的投资效益。

26）医疗设备运行能力分析

对医疗设备的运行能力进行分析，了解设备的性能和效率。

27）医疗设备收入能力分析

对医疗设备的收入能力进行分析，了解设备的盈利能力。

28）医疗设备收入趋势分析

对医疗设备收入的趋势进行分析，了解收入的变化和发展方向。

29）设备效益分析月报

对医疗设备的效益情况进行月度总结和分析，了解设备的运行效益和改进空间。

30）数据监控大屏

通过大屏幕展示医疗设备的数据监控情况，包括设备运行状态、设备使用情况、设备维修情况等。

31）医疗设备效益分析数据大屏

通过大屏幕展示医疗设备的效益分析数据，包括设备收入、设备成本、设备利润等。

32）院内设备字典对接

将医疗设备的信息与医院内部的设备字典进行对接，实现设备信息的统一和标准化。

33）院内科室字典对接

将医疗设备的信息与医院内部的科室字典进行对接，实现设备与科室的关联和管理。

34）院内医生字典对接

将医疗设备的信息与医院内部的医生字典进行对接，实现设备与医生的关联和管理。

10.1.2.4.2. 绩效指标管理

1）绩效考核指标定义

明确医疗设备效益指标和日常设备运行监管指标的内容和计算方法。

2）日常监管指标定义

明确医疗设备日常运行监管指标的内容和计算方法。

3）指标权重配置

支持为不同的指标分配不同的权重。

4）指标阈值设定

支持为医疗设备效益指标和日常设备运行监管指标设定合理的阈值。

5）指标体系发布

支持医疗设备效益指标和日常设备运行监管指标体系公布给相关部门和人员。

6）医疗机构指标完成情况展示

通过图表或报表形式展示医疗机构在医疗设备效益指标和日常设备运行监管指标方面的完成情况。

7）医疗机构指标完成情况统计

对医疗机构在医疗设备效益指标和日常设备运行监管指标方面的完成情况进行统计和分析。

10.1.2.4.3. 医疗设备监控规则库

1）规则创建与编辑

根据医疗设备的管理需求和经验，制定和修改医疗设备监控规则。

2）规则审核

对制定的医疗设备监控规则进行审核和批准。

3）规则版本控制

对医疗设备监控规则的不同版本进行管理和控制。

4）实时监控与匹配

对医疗设备的运行数据进行实时监控，并与监控规则进行匹配。

5）报警通知

当医疗设备的运行数据违反监控规则时，系统能够自动发出报警通知。

报警通知可以包括短信、邮件、系统消息等多种形式。

6）异常处理

对医疗设备运行中出现的异常情况进行记录、分析和处理。异常处理包括对异常原因的排查、解决措施的制定和执行，以及对处理结果的记录和反馈

7）疑似违规行为查询

对医疗设备运行中可能存在的违规行为进行查询和分析。

8）规则执行趋势排名

对医疗设备监控规则的执行情况进行统计和排名。

9）规则执行情况报告

对医疗设备监控规则的执行情况进行定期总结和报告。

10）报警阈值配置

对医疗设备监控规则的报警阈值进行设定和调整。

11）通知设置

对医疗设备监控规则报警通知的方式进行设定和调整。

10.1.2.4.4. 医疗设备主题分析库

1）主题创建与编辑

支持创建和修改医疗设备主题分析的内容和结构。

2）主题分类与标签

支持对医疗设备主题分析进行分类和标注，以便于检索和管理。

3）关联设置

支持对医疗设备主题分析中的不同主题进行关联，建立主题之间的联系和依赖关系。

4）模型定义

支持对医疗设备主题分析所使用的分析模型进行定义和配置。

5）分析任务

支持制定和执行具体的分析任务。

6）分析脚本

支持对医疗设备主题分析所使用的分析流程和步骤进行脚本化处理。

7）数据准备

支持对医疗设备主题分析所需的数据进行收集、整理和清洗。

8）数据处理

支持对医疗设备主题分析所使用的数据进行加工和处理，以满足分析的需要。

9）分析结果可视化

支持将医疗设备主题分析的结果以图表、报表等形式进行展示。

10）分析报告生成与导出

支持将医疗设备主题分析的结果整理成报告，并以合适的格式进行导出和分享。

10.1.2.4.5. 系统中心

1）系统用户管理

支持对医疗设备管理系统的用户进行管理，包括用户的注册、认证、权限分配等。

2）系统角色管理

支持对医疗设备管理系统中不同角色的权限和职责进行定义和管理。

3）用户权限管理

支持对医疗设备管理系统中用户的操作权限进行管理和控制。

4）设备字典管理

支持对医疗设备管理系统中设备信息的字典进行管理，包括设备信息的录入、修改、查询等。

5）机构字典管理

支持对医疗设备管理系统中医疗机构信息的字典进行管理，包括机构信息的录入、修改、查询等。

6）科室字典管理

支持对医疗设备管理系统中科室信息的字典进行管理，包括科室信息的录入、修改、查询等。

7）医生字典管理

支持对医疗设备管理系统中医生信息的字典进行管理，包括医生信息的录入、修改、查询等。

10.1.2.5. DIP按病种分值付费管理系统

10.1.2.5.1. DIP中心端管理系统

1）病种库、病种分值表及医疗机构权重系数维护与更新

基于病种分值目录的管理需求，提供病种库维护、基础病种管理、病种分值表维护、医疗机构权重系数维护等功能支持。

2）分值模型建立

建立相关病种分值、费用偏差病例分值、医院权重系数等计算模型。

3）分组管理

可以根据实际需要从基准病种、核心病种、综合病种等多种病种类型进行病种分组管理。

4）分值核算

系统根据已配置的基础权重系数，在对医疗机构各类病历分值加和与医院执行权重相结合基础上，产出机构总分值，提交核心系统完成审核计算。

5）入组情况

通过统计报表进行展示，显示医院目前入组情况。对全部医院病例入组情况的说明。包括入组率、离院病例数、入组病例数具体指标值。

6）服务能力

统计包括出院人数、出院人次、总权重、CMI能力指数等。

7）服务效率

针对效率进行统计分析，按照医院例均费用、平均住院日、时间消耗指数、费用消耗指数分析等。

8）服务质量

按照医院的每科每医生，对死亡例数、死亡率、14日内再次入院率低风险死亡人数、低风险死亡率、中低风险死亡人数、中低风险死亡率、中高风险死亡人数、中高风险死亡率、高风险死亡人数、高风险死亡率等进行对比统计分析。

9）信息查询

通过信息查询功能，可查询到按病种分值付费信息、医疗机构基本信息、医疗机构按病种分值具体信息、按病种付费等数据内容。

10）综合分析与展示

在按病种分值付费管理系统的基础上，基于构建的病种分值模型，进一步分析病种相关关系，科学评价定点医疗机构服务效率、费用控制、患者结构的合理性，建立客观可量化的医疗服务产出评价体系。

11）支付改革领导视图

通过对分值测算、疾病发生变化情况、参保人员疾病基本发生等三大类型进行大数据建模，对医保领基金使用、病种分值概况、参保人疾病管理等方面进行一定时间线内的模型构建、运行分析。

10.1.2.5.2. DIP院端管理系统

1）基础数据管理

对于数据的质控管理的基础应用服务，提供编码数据、科室数据、医生组数据、对标数据等管理应用。

2）数据质量管理

对采集到的数据进行质控，从完整性、准确性、规范性等角度进行数据质量检查。

支持数据校验结果汇总：能够快速掌握不合格数据的总体情况；

支持数据校验结果明细：能够快速掌握不合格数据的详细情况，可以通过病案号、入院日期等多个条件来进行综合查询。

对采集而来的院内结算清单数据、医保结算清单，按照质控规则库及知识库要求进行规则校验，若是有异常及时进行提醒，并定位异常原因。

3）数据质量分析

基于结算清单的质控管理，提供DIP相关病案数据的合格率以及质控的错误汇总。形成相应的数据质控报告数据统计分析提供灵活的统计分析功能，通过选定时间范围内，全院科室、校验规则等维度进行钻取，分析医院病案总体情况和趋势变化，为医院对病案填报中存在的问题进行针对性地改善和提高提供数据依据

4）全院分析

提供全院的住院平均指数CMI分析，住院指数单价分析，住院药品平均指数CMI分析，住院药品指数单价分析，住院耗材平均指数CMI分析，住院耗材指数单价分析。

5）科室分析

支持科室层面分析，分析本科室及对应科室医生组所涉及病种与全市同级同类的机构中收治该病种的差异对比。

提供科室的住院平均指数CMI分析、分值分布、病种构成、患者分布以及对应的服务能力、质量、效率分析。

6）医生（组）分析

支持医生层面分析，分析医师不同执业期间的效率、技术、费用、资源的相关关系。主要涉及CMI科室排名、全员排名等分析、时间消耗指数、费用消耗指数、分值分布、病种构成、患者分布以及对应的服务能力、质量、效率分析。

7）病种分析

对医院的病种进行多维度的分析展示，对各病种的例均服务费、耗材费、药品费、住院天数、例均总费用、自费比等进行展示分析。

8）服务能力分析

通过对医院工作量指标分析，如CMI、病种组数、总分值、总例数等指标、出院人次同比分析，提高机构的服务能力。

9）服务效率分析

通过对医院的能效指标分析，如医院时间消耗指数、费用消耗指数、平均住院日、指数单价的本期值、标准值、偏离度等。

10）服务质量分析

通过对医院的各病种病例的死亡率、再入院率等，对不同病种发生的风险进行判定，得出院内的服务质量水平，并有针对性的提升服务质量水平。

11）事前费用预警

与医生工作站通过接口对接，在诊疗过程中，根据DIP分组标准和支付标准，实时反馈当前参保人的病例的分组情况、支付标准、费用偏差、费用结构、盈亏等信息。

12）分组模拟

支持后台对医院病案模拟智能分组，并提供分组明细结果，支持未入组病案前台进行查询，并对未入组原因进行精准提示，支持数据导出。提供入组情况监测，展示医院当月度数据入组情况及未入组数据情况，根据需求提供月度分析以及科室间数据分析功能。

13）全院盈亏分析

依据大数据病种分值付费标准，分析医院医保费用的盈亏情况及趋势，让医院管理者了解预计支付情况、医保费用预计发生情况及趋势等。主要涉及医保费用全院盈亏情况分析、科室盈亏分析、病种盈亏分析、多维盈亏预测（院、科、病种）等。

14）科室盈亏分析

依据大数据病种分值标准，从科室层面分析医保费用盈亏情况及趋势分析。计算各科室对应总体分值，根据去年的分值单价，测算今年的分值预计总额。通过与科室内医保实际发生费用对比计算得到医保费用盈亏情况及医保的预测支付率。

15）病种盈亏分析

汇总全院所有病种从整体到明细病种的具体盈亏情况。

16）重点病种分析

根据配置指标，如病例数、总费用、次均费用等配置重点病种，展示重点病种的病种概况，指标趋势分析、费用结构等。

17）支付结构分析

可根据实际情况将医院所有病种预分为核心病种、综合病种等分类，统计分析院内的各类病种分值及其同期值、同比值与占比值，展现支付结构，辅助管理者合理分配资源，优化病种结构。主要涉及各类病种占比分析、各类病种支付分析、支付结构变化趋势等。

18）支付率分析

利用可视化手段，展示医院不同层面支付的情况，主要涉及全院支付情况分析、科室支付情况分析、病种支付情况分析、支付率趋势分析。

10.1.2.5.3. 后台管理设置系统

1）数据权限管理

对系统数据权限操作权限包括增删查改，根据用户角色、岗位、用户等因素进行配置操作权限。

2）应用权限管理

支持通过确定角色来确定各角色能够操作的业务功能，通过用户操作代码和密码进入可操作范围。

3）医疗机构对接

提供医院的疾病入组数据校验、病案数据校验、疾病分组结果校准、绩效结果分析等功能。

10.1.2.6. GCP临床药物实验系统升级

10.1.2.6.1. 项目管理

1）项目一览

基于用户项目权限进行项目情况汇总展示，并可对项目基本信息、项目参与人员信息、项目入排条件进行管理。项目列表：支持查看当前用户负责或参与的项目，可点击项目卡片查看项目详情。

2）项目立项

支持申办方发起立项申请，机构办公室根据设定的项目立项流程，对项目的立项过程进行跟踪和节点审批。

基于可视化的工作流配置工具，支持不同类型临床研究的SOP流程配置；

支持注册类临床实验、研究者发起的临床研究、横向/纵向科研项目的立项申请与审批。

3）伦理审查

CRA根据项目进展可发起不同类型伦理审查申请（包括初始审查、修正案审查、年度/定期跟踪审查、违背方案审查、SAE/SUSAR审查、结题审查、暂停/终止审查和资料备案审查等多种类型），伦理委员会进行资料审批并提交伦理意见，形成最终意见并最为伦理审批结果存档。

4）合同审查

伦理审查通过后，申办方根据机构设定的合同审查流程发起申请，机构办公室对项目的审批过程进行跟踪和节点批复。

5）项目启动

完成立项审批和伦理审查后，申办方进行项目启动会申请，待机构审核以后，按启动会日程召开启动会，项目启动后进入项目执行阶段，进行受试者访视管理。

6）结题审查

项目完成后申办方发起结题审查申请，按照项目结题流程，依次经相关人员在线审核通过后方可完成项目结题工作。

7）文档管理

支持研究者文档管理，包括模板管理和文件管理，模板管理提供研究机构临床试验规范要求的各类文件模板、表单的上传、下载；文件管理支持按照医院SOP对研究者文件（包括年度项目文件、伦理审查文件等）与受试者文件进行分类管理。

8）经费管理

支持经费到账认领、到账预算分配、发票申领、支出管理的全流程信息化跟踪和精细化管理，并提供项目经费总览及明细查询，包括到账明细、支出明细以及免费单明细。

10.1.2.6.2. 后台管理

1）用户管理

支持维护医院科室信息以及对应的用户账号开通，包括院内用户和院外CRA、CRC等角色的用户。

2）角色权限管理

支持对不同角色的权限进行统一管理，有机构办管理人员统一分配权限。

3）机构管理

支持对组织信息进行维护，包括机构、申办方、CRO、SMO等。

4）工作流配置

支持项目流程管理的工作流配置以及资料清单配置。

10.1.2.6.3. 病历对接

1）免费检查检验

支持对标记的受试者免费检验、检查项目的配置管理，实现免费检验、检查开单流程

2）研究记录

支持对病历研究评估记录的录入和修改同步

#### 10.2硬件设备参数指标

##### 10.2.1. 计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 |  | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网 | 业务分发交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 每台设备配置万兆光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 2台 |
| 2 |  | 核心交换机 | 交换容量≥1070Tbps，包转发率≥340000Mpps，以官网最小值为准。 支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，采用无中板CLOS架构，交换网板与主控板硬件槽位分离。 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散。 业务插槽数≥6，满足未来业务的扩展。 实配主控引擎模块≥2，主控槽位应提供与业务插槽宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性。 千兆电口≥48个，万兆光口≥52个。 路由表≥3M,ARP表≥270K，MAC表≥1M。 支持端口聚合、链路聚合，支持二，三层聚合。 支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 支持跨设备链路聚合技术，支持多台设备的横向虚拟化。 支持Ingress/Egress ACL，VLAN ACL，全局ACL，标准和扩展ACL。 实配主控板≥2个，交换网板≥2个，冗余电源模块、冗余风扇模块，≥48个千兆电口、≥52个万兆光口，万兆单模光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 2台 |
| 3 |  | 楼层汇聚交换机 | 交换容量≥680Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 千兆SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥6个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 每台设备配置冗余电源模块，万兆单模光模块，千兆单模光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 12台 |
| 4 |  | 管理接入设备 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 每台设备配置万兆单模光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 4台 |
| 5 |  | 链路冗余系统设备 | 万兆光口≥8个、千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，40G/100G光口≥2个，包含≥2个扩展业务槽位。 整机吞吐量≥15Gbps、应用层吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1800万，每秒新建连接数≥30万。 实配SSD硬盘≥1块，存储容量≥480G。 冗余模块化电源，冗余风扇模块。 支持静态路由、RIP、RIPng、IS-IS、IS-ISv6、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+等路由协议。 支持带宽算法、随机、加权轮转、最大带宽、源IP地址和端口哈希、目的IP地址哈希等负载均衡调度算法。 每台设备配置万兆多模光模块。 | 2台 |
| 6 |  | 还原楼内网接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 每台设备配置万兆单模模块。 | 19台 |
| 7 |  | 千兆单模模块 | LC接口单模光模块，传输速率1Gbps，传输距离10km，中心波长1310nm。 | 38台 |
| 8 |  | 还原楼无线网24口POE接入交换机 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 冗余电源模块。 千兆电口（POE+）≥24个，1G/10G光口≥4个。 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 所有电口都支持POE/POE+供电，单端口PoE供电最大功率≥30W,整机POE输出功率≥720W。 支持静态聚合、动态聚合和跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 每台设备配置POE供电电源模块≥2个，千兆单模光模块。 | 11台 |
| 9 |  | 还原楼无线网无线控制器 | 集中转发模式下单台最大管理AP的能力不小于2040个AP。 转发性能≥40Gbps。 万兆光口≥4个，千兆电口≥16个,千兆光口≥8个。 实配可插拔冗余电源模块。 提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 每台配置冗余电源模块，万兆多模模块，万兆堆叠线缆1根，每台配置AP授权≥500个。 | 15台 |
| 10 |  | 还原楼无线网无线AP | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 整机接入速率≥2.9Gbps。 ≥4个千兆电口，≥1个2.5G光口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 支持内置BLE5.1功能模块。 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 支持扩展2个以上物联网模块。 | 95台 |
| 11 |  | 新建楼内网接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 每台配置万兆单模模块。 | 40台 |
| 12 |  | 千兆单模模块 | LC接口单模光模块，传输速率1Gbps，传输距离10km，中心波长1310nm。 | 80台 |
| 13 |  | 新建楼无线网24口POE接入交换机 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 冗余电源模块。 千兆电口（POE+）≥24个，1G/10G光口≥4个 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 所有电口都支持POE/POE+供电，单端口PoE供电最大功率≥30W,整机POE输出功率≥720W。 支持静态聚合、动态聚合和跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 每台设备配置POE供电电源模块≥2个，千兆单模光模块。 | 25台 |
| 14 |  | 新建楼无线网无线控制器 | 集中转发模式下单台最大管理AP的能力不小于2040个AP。 转发性能≥40Gbps。 万兆光口≥4个，千兆电口≥16个,千兆光口≥8个。 实配可插拔冗余电源模块。 提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 每台配置冗余电源模块，万兆多模模块，万兆堆叠线缆1根，每台配置AP授权≥500个。 | 20台 |
| 15 |  | 新建楼无线网无线AP | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 整机接入速率≥2.9Gbps。 ≥4个千兆电口，≥1个2.5G光口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 支持内置BLE5.1功能模块。 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 支持扩展2个以上物联网模块。 | 240台 |
| 16 |  | 行政后勤综合楼（6号楼）无线千兆POE接入交换机 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 冗余电源模块。 千兆电口（POE+）≥24个，1G/10G光口≥4个。 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 所有电口都支持POE/POE+供电，单端口PoE供电最大功率≥30W,整机POE输出功率≥720W。 支持静态聚合、动态聚合和跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 每台设备配置POE供电电源模块≥2个，千兆单模光模块。 | 17台 |
| 17 |  | 行政后勤综合楼（6号楼）无线AP | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 整机接入速率≥2.9Gbps。 ≥4个千兆电口，≥1个2.5G光口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 支持内置BLE5.1功能模块。 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 支持扩展2个以上物联网模块。 | 220台 |
| 18 |  | 病房楼（4号楼）无线千兆POE接入交换机 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 冗余电源模块。 千兆电口（POE+）≥24个，1G/10G光口≥4个。 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 每台设备配置POE供电电源模块≥2个，千兆单模光模块。 | 6台 |
| 19 |  | 病房楼（4号楼）无线AP | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 整机接入速率≥2.9Gbps。 ≥4个千兆电口，≥1个2.5G光口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 支持内置BLE5.1功能模块。 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 支持扩展2个以上物联网模块。 | 96台 |
| 20 |  | 急救中心（2号楼）无线千兆POE接入交换机 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 冗余电源模块。 千兆电口（POE+）≥24个，1G/10G光口≥4个。 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 所有电口都支持POE/POE+供电，单端口PoE供电最大功率≥30W,整机POE输出功率≥720W。 支持静态聚合、动态聚合和跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 每台设备配置POE供电电源模块≥2个，千兆单模光模块。 | 3台 |
| 21 |  | 急救中心（2号楼）无线AP | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 整机接入速率≥2.9Gbps。 ≥4个千兆电口，≥1个2.5G光口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 支持内置BLE5.1功能模块。 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 支持扩展2个以上物联网模块。 | 46台 |
| 22 | 外网 | 业务分发交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 每台设备配置万兆单模光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 2台 |
| 23 |  | 核心交换机 | 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps，以官网所列最低参数为准。 主控引擎槽位≥2（要求主控集成交换网板功能，如提供产品有独立交换网板槽位，要求满配交换网板），整机业务板槽位数≥6。 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散。 电源模块数量≥2。 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE。 双主控，≥48个千兆电口、≥48个万兆光口，万兆单模光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 2台 |
| 24 |  | 汇聚交换机 | 交换容量≥680Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥12K，最大ARP地址表≥8K，最大MAC地址表≥32K。 千兆SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥6个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 支持SNMP V1/V2c/V3、RMON、SSH。 支持跨板端口镜像，支持流镜像。 每台设备配置冗余电源模块，万兆单模光模块，千兆单模光模块，万兆堆叠线缆1根。 | 4台 |
| 26 |  | 还原楼外网接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 每台配置万兆单模模块。 | 12台 |
| 27 |  | 千兆单模模块 | LC接口单模光模块，传输速率1Gbps，传输距离10km，中心波长1310nm。 | 24台 |
| 28 |  | 新建楼外网接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K。 千兆电口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个，带外管理口≥1个。 支持端口聚合，跨设备链路聚合。 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 最大堆叠台数≥9台。 每台配置万兆单模模块。 | 31台 |
| 29 |  | 千兆单模模块 | LC接口单模光模块，传输速率1Gbps，传输距离10km，中心波长1310nm。 | 62台 |

##### 10.2.2. 信息安全系统

| 序号 | 设备名称 |  | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网 | 防火墙 | 产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，提供防病毒、URL过滤等安全防护功能，提供防病毒特征库3年升级服务，提供3年质保服务。 2U机箱，冗余电源，内存≥32GB，硬盘≥4TB，配置不少于6个10/100/1000BASE-T端口+4个万兆接口（含光模块），含安全防护模块； 网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥25万； 支持手动和LACP链路聚合，支持根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等链路负载算法； | 2套 |
| 2 |  | 终端业务审计运维系统 | 具备国产芯片和操作系统，内存≥32G，硬盘≥8T，网口≥6个千兆电口+4个千兆光口，扩展槽≥2个，冗余双电源。授权资产数≥300个，支持最大字符并发≥1200个，支持最大图型连接并发≥350个。 产品应支持字符协议如SSH、TELNET、RLOGIN。图形协议RDP、VNC、X11。文件传输协议FTP、SFTP、SCP、RZSZ、Filezilla、winscp。并支持以浏览器H5方式进行运维，无需安装客户端； 支持可自定义个人运维资产组，便于快速搜索。设置优先展现资产收藏页或运维资产列表页； 应支持运维人员使用的客户端工具管理，包括工具统一上传、统一下载等； 支持手工、自动方式发现目标资产，自定义配置IP地址段及自定义资产协议端口，精确识别是否在系统中存在，支持一键导入。 系统内部应集成WEB安全防护组件，针对SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击、DDOS攻击等提供检测与防御能力； 支持访问会话的二次认证，支持通过SSH、TELNET协议的命令二次认证； 支持运维工单功能，支持运维人员通过工单系统发起对目标资产访问权限的申请，管理员审批后，申请人在工单有效期内可以访问对应的资产，过期系统自动回收访问权限 | 1套 |
| 3 |  | 安全隔离与信息交换系统 | 2U,内外端机双侧液晶屏；内外端机8个10/100/1000Base-T接口（含1个管理口），2个万兆口1个扩展槽位；外端机8个10/100/1000Base-T接口（1个HA口），2个万兆口，1个扩展槽位；冗余电源 网络吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥400万，延时0.1ns 采用三机模式:内端机、外机和仲裁机。能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性；不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数。支持与FTP服务器联动，定时自动备份网闸配置；自带数据分析和网络诊断工具，包含traceroute、ss、抓包等十余种诊断手段；支持日志详细查询、备份和回滚机制;可根据异常条件进行报警，如数据库或文件传输存在病毒、系统连接数过高、HA或网卡异常等条件 | 2套 |
| 4 |  | 应用发布防篡改 | 支持动态网页防护，提供不少于3个站点的保护 支持系统管理员，日志管理员，审计员等用户，支持新建用户及自定义用户权限； 支持邮件提示报警、报警提示框、短信提示告警； | 1套 |
| 5 |  | 链路加密远程访问系统 | 产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，支持国密算法，提供300个SSL VPN的客户端并发许可，提供3年质保服务； 2U机箱，冗余电源，8个10/100/1000M Base-TX；4个SFP插口；； 国密SSL VPN最大并发用户数≥1500； 支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码等用户认证方式，支持两种或两种以上组合认证方式； 支持Web方式单点登录，无需二次输入用户名口令即可登录应用系统； 支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制；支持基于状态检测的动态包过滤；支持隧道内的访问控制；支持动态端口协议：SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP | 1套 |
| 6 |  | 数据库审计系统 | 具备国产芯片和操作系统；数据库实例个数无限制；硬盘≥2T HDD， 6个千兆电口，4个千兆SFP插槽,配置冗余双电源； 采用创新的数据安全隔离技术，对租户的流量数据处理进行引擎级隔离，审计业务数据和配置数据进行库级隔离，审计日志查询进行接口隔离，报表文件数据进行存储空间隔离； 支持插件阈值设置，可设置数据库服务器的CPU利用率、内存利用率、带宽等阈值或插件自身占用的CPU利用率、内存利用率、磁盘空间占用、带宽阈值，当超过阈值时审计采集插件自动休眠，临时暂停抓包工作，避免与数据库服务器抢占资源； 支持自动发现镜像流量和插件采集流量中的活跃数据库，可识别资产IP地址、端口和资产类型和发现资产的插件。可自定义镜像流量资产发现的发现范围，包括数据库类型、IP地址、端口范围； 支持单条长度不超过3M字节的超长SQL语句的正常解析和审计；支持将应用访问信息准确关联到对应到数据库的操作，并完整记录日志。支持数据过滤规则，可根据数据库访问的数据库账号、策略周期、来源IP、客户端工具、SQL命令、操作对象名、SQL语句等条件或条件组合进行精细化数据过滤; 支持通过扫描方式识别数据库资产中的敏感是数据，并可展示资产的敏感数据扫描结果。支持通过流量动态识别方式发现被访问对象包含的敏感数据，并基于资产进行梳理展示。支持敏感数据模糊化规则，对审计日志包含的敏感数据进行模糊化处理，防止信息二次泄密。 | 1套 |
| 7 |  | 威胁检测防护系统 | 产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，提供3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库升级许可，提供3年质保服务； 冗余电源，6个10/100/1000Base-T端口；1个空扩展槽（可选择4SFP或8SFP接口板卡,检测路数会随增加扩展卡而增加），3年服务 探针性能≥2Gbps，最大并发连接数≥20万； 支持威胁监测功能，至少包括：威胁事件总数（攻击事件、僵尸主机事件、恶意文件事件）、APT事件、挖矿事件、失陷主机、攻击趋势图、攻击者分布地图等信息； 支持攻击者视角分析，按照攻击者、归属地、首次攻击时间、最近攻击时间、事件类型、受害者数量、攻击次数等条件综合分析攻击者信息； 支持取证功能，至少包括：PCAP取证、样本取证两种形式，PCAP取证文件支持在线预览； 支持安全事件告警日志记录，告警类型至少包括：时间、日志类别、事件名称、源IP、目的IP、源端口、目的端口、应用层协议等 | 1套 |
| 8 |  | 日志审计 | 国产品牌，支持网络设备日志存储； 硬件外形：2U标准机架式设备； 板载自带接口：6个千兆电口，4个千兆光口 存储不小于HDD/4T 内存不小于16G，双电源 存储日期≥6个月，默认≥500个日志源，日志处理性能≥20000EPS； 可以添加、修改、删除资产对资产的基本属性进行维护资产可以增加自定义属性。系统支持对IP对象的自动发现功能对自动发现的设备可以转资产或删除。支持拓扑管理，并能够支持拓扑维度展示告警情况、日志列表等。 支持审计对象的定义，包括：审计目标对象、审计行为对象、审计行为执行者对象、审计来源对象、审计时间段对象等。 | 1套 |
| 9 |  | 安全认证网关 | 采用SM2、SM3、SM4等国产密码算法，实现网络传输双向身份鉴别，通过建立基于国密算法的加密通道，终端用户数字证书身份验证支持当前的移动终端手机数字证书验证方式 具有证书及校验文件管理模块，主要实现证书的导入及管理，负责CRL校验和证书链校验的配置管理。 具有隧道管理和代理配置模块，主要包含隧道添加和管理配置功能（包括隧道证书选择、客户端校验、加密协议及算法等配置），代理配置文件生成功能（支持ssh/sftp/telnet配置），链路启停相关操作等业务功能。 具有日志管理审计模块，主要面向用户提供管理员登录和操作日志的查询、审计以及用户访问日志记录等功能。 具有系统相关模块，主要是对系统资源、内存使用、流量网速的监控以及管理员的管理等。 链路加密证书管理功能：系统可实现链路加密证书的管理功能，支持RSA和SM2证书的外部直接导入和内部生成文件用户自签导入。 CRL和证书链配置功能：支持对客户端证书、服务端证书吊销列表CRL和校验证书链的导入和管理。 代理配置功能：系统提供代理配置页面，可实现根据页面填写的配置生成对应链路的四层和七层代理配置文件，通过访问链路配置监听的代理路径地址访问目的地址的功能，支持对代理地址的轮询、ip_hash负载配置。 日志审计功能：能提供管理员操作日志的验证审计，保证日志记录的可靠性。 具备完善的三级管理员权限配置体系和管理审计分离管理体系。支持系统初始化人员管理、管理员管理、操作员管理等分级管理配置，支持系统和业务管理与审计分离管理原则。 具备数据和配置备份恢复功能：提供数据备份、恢复功能，为管理员提供基于web页面的操作界面实现数据备份、恢复，降低系统维护复杂度 性能参数：最大并发连接SM4-SM3不小于200000次连接 吞吐率SM4-SM3不小于800Mbps/秒 新建连接数SM4-SM3不小于2000次连接/秒 | 1套 |
| 10 |  | 服务器密码机 | 支持算法：支持SM2国密标准非对称算法；RSA国际标准非对称算法；支持SM1、SM4、SM7、ZUC等国密标准对称算法；DES/3DES、AES等国际标准对称算法；支持SM3国密标准杂凑算法；SHA1/SHA2等国际标准杂凑算法。 支持双WNG8物理随机源生成真随机数。 国产化硬件：CPU、内存、主板、电源、密码卡等核心部件均采用国产化硬件。 安全合规：符合《GM/T0028-2014 密码模块安全技术要求》安全二级要求。 具有完善的权限控制：具有完善的分级权限控制机制，分为管理员、审计员、操作员等不同的管理角色，密码机不同的管理操作需要相应的管理角色登陆；管理角色载体为USBKEY（智能密码钥匙）；管理角色认证方式支持基于身份的认证。 高可用性：支持采用集群负载的方式保证业务冗余，保证应用系统业务的可靠性。多机负载由接口层实现，对上层应用透明。支持多机负载提高密码运算性能。 冗余电源：保证设备运行的持续稳定。 支持安全的密钥生成功能：密码机可提供各类型密钥对的生成功能。 非对称密码运算：密码机可提供基于SM2、RSA等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能。 对称密码运算：密码机可提供基于SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES等算法的加解密功能，算法模式支持ECB/CBC等。 支持消息鉴别码的产生及验证：支持提供基于SM1、SM4、DES/3DES、AES等算法的CBCMAC、CMAC的产生及验证。 支持密钥管理功能：支持提供各类型密钥的生成、删除、查看、备份和恢复等功能。 标准接口：密码机提供GM/T 0018、JCE、PKCS#11等国密、国际标准规范接口。 网络协议：支持IPV4/IPV6双栈协议。 | 1套 |
| 11 |  | 签名验签服务器 | 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign等对多种格式数据的数字签名和验证功能，提供对文件数字签名和验证功能，支持对文件进行SHA-256等方式的数字摘要签名；提供加解密PKCS7格式数字信封功能；提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息；支持RSA算法及SM2算法 提供通用密码服务，包括摘要运算、随机数、对称加解密、非对称加解密、数字信封、base64编解码等功能，支持RSA、3DES、DES、AES、MD2、MD5、SHA1、SHA256等常见算法。设备支持国密最新算法； 提供审计监测服务，包括应用日志采集，进行电子认证应用记录集中存储、管理等功能，用于监测电子认证应用情况、事后责任追溯等应用场景； 适用环境：千兆环境，并发用户多 支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式。 设备高度：2U 网络接口:4个千兆网口 电源指标：1个工控电源 硬件加密卡：有 | 1套 |
| 12 | 外网 | 防火墙 | 产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，提供IPS安全防护功能，提供3年攻击检测规则库升级服务，提供3年质保服务。 冗余双电源,1个扩展槽位；配置不少于4个千兆电口，4个千兆SFP光口，含IPS模块 网络层吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥300万； 支持手动和LACP链路聚合，支持根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等链路负载算法 | 2套 |
| 13 |  | 入侵防御系统 | 国产品牌，1U标准机架式设备； 自带接口：6个千兆电口；4个千兆光口; 可扩展网卡类型:8端口千兆电卡 10Gbps,最大并发连接数：250万； 每秒最大新建HTTP链接数：12万 全威胁应用层吞吐：2Gbps 支持国产处理器、国产操作系统 支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容，匹配内容包括但不少于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等； 支持弱口令扫描能力，可针对IP、IP端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，弱口令字典可自定义设置； 支持非法外联学习和防护特性，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。 支持内网资产功能，可自动评估内网资产安全，支持展示风险级别、IP、用户、部门、风险级别、操作系统、重要程度、受攻击总数、风险来源等内容。 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等 | 2套 |

##### 10.2.3服务器存储系统

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心系统应急存储 | 所投存储产品使用国产品牌CPU，提供投标产品使用CPU型号、主频等资料。 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10% 配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.6GHz 采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位 系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 配置≥9*7.68TB 企业级SAS SSD 可得容量≥40TB 配置≥8*10GE接口;配置≥8*16Gb FC接口; 1.支持RAID-TP，同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢失，不中断业务。 2.支持RAID5，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间10分钟内。 3.支持RAID5，在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。 提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜0.5ms 1.支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本； 2.支持克隆创建立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步； 3.分裂后支持实体副本； 支持端到端的DIF，防止静默数据错误 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命 支持提前≥365天容量预测 | 1套 |
| 2 | AI服务器 | 国产主流产品 4U机架式服务器，2*2.5 SAS/SATA+6*2.5 NVMe硬盘机箱，含导轨 配置≥4颗国产CPU，单颗核心数≥48，主频≥2.6GHz 采用ECC DDR4内存，总配置容量≥512G，内存工作频率≥3200MHz，≥32个内存扩展插槽 配置≥2*固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸，2*NVMe固态硬盘组件-3840GB-Gen4-读取密集型-2.5英寸 配置1块独立磁盘阵列控制器，4G缓存，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等，支持超级电容边带管理 配置8颗国产化AI芯片，单颗芯片提供≥280 TFLOPS FP16,总计提供算力≥2.24 PFLOPS FP16; 配置≥4口25GE光口网卡;≥8口200GE光口网卡，含配套的光模块配套光纤线缆 AI芯片内存采用≥64GB HBM 支持≥8个PCI-E插槽可扩展 配置4块2600W交流电源模块，支持2+2冗余 服务器硬件需提供三年售后维保服务； | 2台 |

##### 10.2.4. 会议系统

| 序号 | 设备名称 |  | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六层第二、三、四会议室（3间） | 86寸互动平板 | 屏幕尺寸：不低于86英寸 分辨率：不低于4K 主动降噪：支持 连接方式：内置蓝牙；蓝牙适配器；无线 手写触摸：支持 接口：HDMI；USB2.0；USB3.0 是否支持视频会议：支持 带音响：带音响 | 3套 |
| 2 |  | 壁挂支架 | 定制，配套 | 3套 |
| 3 |  | 无线投屏器 | 支持主流操作系统，USB2.0以上，TypeA:接口 | 3套 |
| 4 |  | 智能激光笔 | 配套 | 3套 |
| 5 |  | 多媒体插座 | 含电源、HDMI、AV等接口 | 3套 |
| 6 |  | 线材及配件 | 定制，配套 | 3套 |
| 7 | 五层远程会诊会议室（1间） | 一体式视频会议终端 | 支持2K超清显示 支持8米拾音 支持噪音抑制 支持人声增益 支持屏幕共享 支持视频会议系统 支持无线投屏 | 1套 |
| 8 |  | 效果器 | 采样率：≥44.1kHz 处理器：40bit DSP 支持：2路独立话筒通道处理，同时可接入2路话筒输入 BGM和VOD具有单独输入音量控制 频率响应：20Hz-20KHz，-0.5dB 信噪比：>110dBu 失真度：<0.01%at1KHz(0dBu) | 1套 |
| 9 |  | 隐藏式扬声器功放 | 支持2种声道模式 用户可选择的输入灵敏度-0.775V和4V 电子均衡RCA和XLR输入；接线柱和Speakon®输出 支持高效的强制风冷可防止设备过热 支持多种保护机制 | 1套 |
| 10 |  | 嵌入隐藏式扬声器 | 音箱类型:无源二分频 连续功率:60W(RMS) 峰值功率:120W(PEAK) 最大声压级(1M):121dB(计算值) 频率响应：50Hz-20KHz(-10dB) 灵敏度(1m/1W):86db 阻抗:8Ω 具备：低频单元、高频单元 覆盖角度:水平90°×垂直60° 接线端子:两个并联的SPEAKON插座 | 2套 |
| 11 |  | 86寸互动平板 | 屏幕尺寸：≥86英寸 分辨率：≥4K 主动降噪：支持 连接方式：内置蓝牙；蓝牙适配器；无线 手写触摸：支持 接口：HDMI；USB2.0；USB3.0 是否支持视频会议：支持 带音响：带音响 | 1套 |
| 12 |  | 智能激光笔 | 定制，配套 | 1套 |
| 13 |  | 无线投屏器 | 支持主流操作系统，USB2.0以上，Type A:接口 | 1套 |
| 14 |  | 壁挂支架 | 定制，配套 | 1套 |
| 15 |  | 设备机柜 | 24U，600*600*1200mm | 1套 |
| 16 |  | 电源时序器 | 配置空气开关； 支持3台级联； 后板配置≥6个输出通道； 最大工作电流：30A； 路数：8路 | 1套 |
| 17 |  | 多媒体插座 | 含电源、HDMI、AV等接口 | 1套 |
| 18 |  | 线材及配件 | 定制，配套 | 1套 |
| 19 | 五层学术报告厅（1间） | 专业全频音箱 | 音箱类型：两音路无源音箱 连续功率：≥400W 峰值功率：≥1800W 具备：低音单元、高音单元 覆盖角度（HxV）:90度x60度 灵敏度（1W/1M）:97dB 最大声压级（1M）：130dB(计算值-峰值) 音箱阻抗:8欧 频率响应:50Hz-20KHz(-10dB) 分频点：2.5KHz(-18dB/Oct) 具备：音箱保护 接线端子：两个并联2PSpeakon喇叭座 | 2套 |
| 20 |  | 纯后级功放 | 额定功率8Ω：2×800W 额定功率4Ω：2×1200W 频率响应：20Hz~20KHz； 谐波失真：<0.5%； 阻尼系数：>200； 电压增益：35dB； 灵敏度：0.775v/1.4vrms可调； 输入阻抗：20kΩ平衡输入，10kΩ非平衡输入； 信噪比：＞100dB； 串扰：>75dB； 转换率：>10V/us； | 1套 |
| 21 |  | 隐藏嵌入式会议音箱 | 音箱类型：两音路无源音箱 连续功率：≥200W 峰值功率：≥800W 具备：低音单元、高音单元 覆盖角度（HxV）:90度x60度 灵敏度（1W/1M）:95dB 最大声压级（1M）：124.5dB(计算值-峰值) 音箱阻抗:8欧 频率响应:60Hz-20KHz(-10dB) 分频点：2.6KHz(-18dB/Oct) 具备：音箱保护 接线端子：两个并联2PSpeakon喇叭座 | 4套 |
| 22 |  | 纯后级功放 | 额定功率8Ω：2×300W 额定功率4Ω：2×400W 频率响应：20Hz~20KHz； 谐波失真：<0.5%； 阻尼系数：>200； 电压增益：29dB； 灵敏度：0.775v/1.4vrms可调； 输入阻抗：20kΩ平衡输入，10kΩ非平衡输入； 信噪比：＞100dB； 串扰：>75dB； 转换率：>10V/us； 输入接口：XLR平衡式； 级联接口：euroblock平衡式； 输出接口：专业扬声器插口和双色接线端子； 增益控制：2个41位B10K步进式电位器； | 2套 |
| 23 |  | 全数字会议主机 | 1.采样率48K的非压缩音频传输。采用8芯音频线屏蔽线。 2.前面板带音量指示灯，音量调节旋钮，可直观看到音量大小。 3.数字会议主机可连接128台会议单元，支持通过会议扩展主机进行扩容，最大可接入4096台会议单元。 4.支持FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由发言模式）、APPLY（申请模式）四种发言模式，发言人数限制1/2/4/6可调，主席单元发言不受限制。 5.1组RCA外部音频输入接口，1组卡农座音频输入接口。 6.1组RCA音频输出接口，1组卡农座音频输出接口。 7.3路8芯航空插头会议单元接口，支持会议单元手拉手、环形手拉手、T型三种连接方式。 8.1路PC端控制接口，支持PC端控制会议模式、发言人数限制、增益调节功能。 9.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 10.内置数字均衡音频处理模块，支持低音、高音、总音量五段增益调节。 11.支持摄像跟踪功能。 12.面板上有不低于5寸触摸屏。 | 1套 |
| 24 |  | 主席单元 | 1.采样率高达48K，能够提供20Hz-20KHz的带宽完美音质。 3.话筒采用48KHz采样率。 4.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。 5.具有10段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 6.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.采用8芯电缆传输，实现手拉手级联。 | 1套 |
| 25 |  | 代表单元 | 1.话筒采用高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。 2.采用非压缩音频传输技术，采样率高达48K，能够提供20Hz-20KHz的带宽完美音质。 3.话筒采用48KHz采样率。 4.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。 5.具有10段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 6.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.采用8芯电缆传输，实现手拉手级联。 | 9套 |
| 26 |  | 分线盒 | 定制，配套 | 5套 |
| 27 |  | 真分集无线手持话筒 | 射频范围：741MHz--790MHz(可选A\B\C\D\E频组组合) 频率响应：40Hz~18KHz±3dB 振荡方式：PLL 频带宽度：250KHz 接收方式：自动选讯接收 谐波干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 综合失真：≤0.5% 综合信噪比：>105dB 偏移度：±48KHz 灵敏度：5dBuv 电源：12VDC | 1套 |
| 28 |  | 16路带效果带4编组带MP3调音台 | 增益范围：0dB-50dB;； 幻象电源：48V； 4个莲花口立体声输入通道； 频响范围：20Hz~22KHz； 总谐波失真：<0.03%@0dB/22Hz~22KHz； 信噪比：-100dB; 灵敏度：+20dB~-30dB； 串扰：-80dB(0dB/20Hz~22kHz); | 1套 |
| 29 |  | 数字音箱处理器 | 频响：20Hz~20kHz/±0.5dB； 总谐波失真：<0.01%； 讯噪比：>110dB； 最大输入电平：+20dBu； 最大输出电平（辅助）：+20dBu； 串音：﹣87dB； | 1套 |
| 30 |  | 数字反馈抑制器 | 输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入； 输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式； 输入最大电平：﹢20.5dBu； 输出通道：2路平衡输入和2路非平衡输入； 输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式； 输出最大电平：﹢14.5dBu； | 1套 |
| 31 |  | LED显示屏（含钢结构及包边） | 屏体：14500mm*4000mm，P2全彩，环屏 像素间距（mm）：2.0 模组分辨率（W×H）：160×80 模组尺寸（mm）（W×H）：320×160 单元模组组成（W×H）：2×3 单元分辨率（W×H）：320×240 单元尺寸（mm）（W×H×D）：640×480×60 | 58平方米 |
| 32 |  | 控制电源 | 定制，配套 | 270套 |
| 33 |  | 控制接收卡 | 定制，配套 | 110套 |
| 34 |  | LED演播控制软件 | 定制，配套 | 1套 |
| 35 |  | 专业主控视频处理器 | 定制，配套 | 1套 |
| 36 |  | 大屏控制工作站 | 定制，配套 | 1套 |
| 37 |  | 控制主机工作站 | 支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙； 内置WEBSERVER，兼容KNXEIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等； 支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROIDC/S控制模式； 支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定； 支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放； 时间轴多线程事件功能，应用于展示互动； 系统支持主机自备份功能； 支持本地控制，同时透过云平台服务，不需要固定IP实现远程控制； 提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； 全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持不同的手持终端，通过wifi与主机通讯； A-NET、A-NET2双总线技术,可扩充达1024个网络设备（如：面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 最大8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口,通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制； 支持USB2.0和以太网编程通讯； | 1套 |
| 38 |  | 配电柜 | 定制，配套 | 1套 |
| 39 |  | 设备机柜 | 42U,600*800*2000 | 1套 |
| 40 |  | 电源时序器 | 配置空气开关； 支持3台级联； 后板配置≥6个输出通道； 最大工作电流：30A； 路数：8路 | 1套 |
| 41 |  | 多媒体插座 | 含电源、HDMI、AV等接口 | 2套 |
| 42 |  | 线材及配件 | 定制，配套 | 1套 |
| 43 | 六层第一会议室（1间） | 隐藏嵌入式会议音箱 | 音箱类型:无源二分频 连续功率:不低于60W(RMS) 峰值功率: 不低于120W(PEAK) 最大声压级(1M): 不低于121dB(计算值) 频率响应：50Hz-20KHz(-10dB) | 4套 |
| 44 |  | 纯后级功放 | 定制，配套 | 2套 |
| 45 |  | 12路带效果调音台 | 增益范围：0dB-50dB;； 幻象电源：不低于48V； 4个莲花口立体声输入通道； 频响范围：20Hz~22KHz； 总谐波失真：<0.03%@0dB/22Hz~22KHz； 信噪比：不高于-100dB; 灵敏度：+20dB~-30dB； 串扰：不高于-80dB(0dB/20Hz~22kHz); | 1套 |
| 46 |  | 数字音箱处理器 | 8进8出 | 1套 |
| 47 |  | 数字反馈抑制器 | 定制，配套 | 1套 |
| 48 |  | LED显示屏（含钢结构及包边） | 屏体：不低于4320mm*1920mm，P2.4全彩 像素间距：≤2.4 模组分辨率（W×H）：160×80 模组尺寸（mm）（W×H）：320×160 单元模组组成（W×H）：2×3 单元分辨率（W×H）：320×240 | 8.29平方米 |
| 49 |  | 控制电源 | 定制，配套 | 44套 |
| 50 |  | 控制接收卡 | 定制，配套 | 26套 |
| 51 |  | 多媒体播放软件 | 定制，配套 | 1套 |
| 52 |  | 视频服务器 | 定制，配套 | 1套 |
| 53 |  | 配电柜 | 定制，配套 | 1套 |
| 54 |  | 控制主机工作站 | 定制 | 1套 |
| 55 |  | 超薄高清无纸化双屏带话筒升降终端 | 1.屏幕尺寸:主屏≥13"TFTIPS窄边屏、副屏≥6"IPS屏 2.屏幕分辨率:不低于主屏1920*1080dpi、副屏1024x600 3.触控技术/表面硬度:电容式≥8点触控/莫式7级 4.屏幕比例:16:9 5.背光类型:主屏LED灯杆式、副屏白光LED 6.对比度:主屏800:1、副屏500:1 | 19套 |
| 56 |  | 智能无纸化会议终端 | 1.输出分辨率:不低于1920*1080 2.中央处理器:高性能处理器 3.内存:不低于4G 4.硬盘:不低于50G(SSD固态硬盘） | 19套 |
| 57 |  | 无纸化交互接收终端软件 | 1.屏幕尺寸:≥17＂，16:9 2.屏幕分辨率:不低于1920*1080 3.处理器:高性能不低于1.80GHz 4.内存:不低于2G 5.硬盘:不低于100G(SSD固态硬盘） | 1套 |
| 58 |  | 大屏端无纸化会议终端 | 1.操作平台:主流操作系统 2.输出分辨率:不低于1920*1080 3.处理器：高性能处理器 4.内存:不低于4G 5.硬盘:不低于50G | 1套 |
| 59 |  | 大屏端无纸化软件 | 定制，配套 | 1套 |
| 60 |  | 无纸化会议服务器主机 | 1．处理器:高性能处理器 2．主板:工业级主板 3．硬盘: 不低于1TB 4．内存:不低于DDR4/8G 5．机箱电源:工业级AC96-264V300WATX电源 6．操作系统:主流操作系统 7．风扇:AVC双滚珠铜芯风扇平均安全运行10000小时 8．芯片组:Intel高速芯片组 9．内存支持:最大支持DDR432GB 10．网络接口:GBE千兆网口*2 | 1套 |
| 61 |  | 无纸化会议服务器软件 | 1.软件界面分辨率:不低于1920*1080。 2.支持安全与保密。 3.支持管理员设置。 4.支持会议厅管理。 5.支持会议终端管理; 6.支持投影管理。 7.支持常用用户管理。 8.支持跟据会议需求勾选终端软件功能模块和调整模块的先后顺序，及参会人权限。 9.支持会场座位布局模式操作会议功能，操作可通过拖拽完成。 | 1套 |
| 62 |  | 实时流媒体分发服务器 | 1.视频输入接口：1*HDMI 2.视频环出接口：1*HDMI 3.输入分辨率：不低于1920*1080/60Hz 4.输出分辨率：不低于1920*1080/60Hz 5.音频：不低于2个3pin凤凰端子 6.串口控制：RS232/IO/IR*1 | 1套 |
| 63 |  | 交换机 | 1．交换容量:336Gbps/3.36Tbps 2．包转发率:51Mpps/126Mpps 3．端口描述:不低于24个千兆电口，4复用千兆光口 | 1套 |
| 64 |  | 信号交互管理平台 | 定制，配套 | 1套 |
| 65 |  | 智能数字会议系统主机 | 1.供电：AC100V~240V50/60Hz 2.功耗标准：<240W 3.频率响应：20--25000Hz（+-3dB） 4.信噪比：>80dB(A) 5.动态范围：>90dB 6.总谐波失真：小于0.1%AT1KHz 7.通道串音：>80dB 8.显示屏：3.2寸彩色显示屏 9.分辨率：320*240 | 1套 |
| 66 |  | 控制服务器 | 定制，配套 | 1套 |
| 67 |  | 可编程控制主机 | 1、功能包含：无线发言采集模块、数字音频管理模块、视频管理模块、功放模块、中央控制模块，嵌入式架构； 2、设备高度≤2U； 3、内置≥4.3吋液晶触摸显示屏，可操作菜单； 4、内置4通道无线话筒接收机，每通道音频参数，接收频点独立可调，支持4只U段红外对频无线话筒同时使用，手持、鹅颈、腰包可混搭使用； 5、支持外接8路音频输入通道，其中4路话筒/线路可选择输入（提供48V幻像供电），支持智能混音，输入通道支持增益、均衡、压限、闪避等DSP音频处理器能力； 6、支持4路线路输出，内置均衡、压限，分频等功能； | 1套 |
| 68 |  | 可编程控制软件 | 1、集控界面集视频切换、控制，音频调节等控制系统管理等功能于一体。 2、支持视频切换； 3、支持音频控制； 4、控制界面可编程页面在线编辑； | 1套 |
| 69 |  | 无线控制平板 | 屏幕：不低于144Hz高刷，11.5寸 内存与存储：不低于8G+128GB 支持WIFI | 1套 |
| 70 |  | 设备机柜 | 42U,600*800*2000 | 1套 |
| 71 |  | 电源时序器 | 配置空气开关； 支持3台级联； 后板配置≥6个输出通道； 最大工作电流：30A； 路数：8路 | 1套 |
| 72 |  | 多媒体插座 | 含电源、HDMI、AV等接口 | 2套 |
| 73 |  | 线材及配件 | 定制，配套 | 1套 |

##### 10.2.5. 手术室硬件配套

| 序号 | 设备名称 |  |  | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室（1间） | 手术室核心平台（标准型） |  | 嵌式机柜，带温度自动启停的散热系统。 可拉出设备模块化机架，方便接线和检修。 具备万兆级高速数据上传能力，保障支持输出示教室4K@30Mhz画面传输能力。 具备处理4路4K@30hz输入源能力(术野，双腔镜，显微镜等） 具备处理4路1080p@60hz输入源能力(监护仪、血气分析等） 可以外接4块4K级扩展显示器。 具备8路可变输入输出的专业级声音调节平衡能力。 具备纯后级200W*2双通道功率放大性能。 配备数码电压显示，过载保护的时序电源系统。 具备主机实时测试功能，带13.3寸显示屏，配机架式键盘台。 具备模块化升级能力，只需添加设备和系统升级即可，无需任何改造。 | 1套 |
| 2 |  | 43寸一体化集成交互终端 |  | 屏幕：不低于43英寸IPS屏 分辨率：不低于3840*2160 刷新频率：≥60Hz 支持彩色：10.7亿 像素大小：0.2451*0.2451mm 对比度：1000:1 亮度：400cd/m2 视角：H:178º,V:178º 响应时间：12ms GAMMA位数：12bit 医疗影像标准：符合DICOM3.14标准 医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线 信号接口：DP×1、DVI×1、HDMI 2.0×1、VGA×1，支持4K信号输入及显示。 多屏显示功能：支持双屏显示，分屏画面独立信号输入显示 触控交互功能：支持十点电容触控。Glass+Glass工艺。 操作按键：隐藏式电容触控操作按键，操作灵敏，使用寿命长，纯平面设计便于酒精擦拭消毒。 视频交互功能：配置500W像素摄像头，120°广角无畸变，支持1080P高清视频通讯。 音频交互功能：内置全指向性麦克风，灵敏度-42dB±2dB。内置5W×2扬声器。 纯平面防护：正面全钢化玻璃纯平面设计，表面AG防眩光+AF防指纹处理，降低手术室高亮环境的镜面效果，减少触控操作的指纹残留，保障影像显示效果。可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求。 配套功能：铝合金医学硅胶键盘台，带2个USB接口，带主机开关重启按钮 | 1台 |
| 3 |  | 27寸悬吊医用显示屏 |  | 屏幕尺寸：不低于27英寸 发光类型：LED 显示比例：16:9 最大分辨率：不低于3840×2160 扫描频率：≥60Hz 点距：0.1554mm x 0.1554mm 可视角度：H:178º,V:178º（CR>10） 亮度：800cd/m2 对比度：1000:1 响应时间：16ms 信号输入接口：DVI-IN/HDMI 2.0/DP*2 信号输出接口：DVI-OUT GAMMA设置：10组 Gamma:DICOM1、DICOM2、LINEAR、1.8、2.0、2.2、2.4、CRT、DSA、DSI 医疗影像标准：符合DICOM3.14标准 GAMMA位数：14bit 色温：9300K/6500K/NATIVE 一键输入信号切换：支持 触控按键：支持 液晶显示表面防护：全贴合AR防护玻璃 输入电源：外置电源适配器 工作电压：24V 工作功率：≤70W 电源指示灯：开机绿色 工作环境要求：温度：0℃～40℃ 湿度：20%～80%RH 储存环境要求：温度：-10℃～60℃ 湿度：10%～60%RH 材质：塑胶外壳，带塑胶束线盖板。 颜色：医疗白 尺寸：≥663.94 (W)×421.94 (H) ×69.44 (D) mm 质量：≤8.5kg 四角：防撞式弧形倒角 壁挂孔尺寸：100×100mm 包装尺寸：≥770*365*625mm 配套：含支吊架 | 2块 |
| 4 |  | 墙装扩展显示屏 |  | 屏幕：不低于65英寸IPS屏 分辨率：不低于3840*2160 刷新频率：不低于60Hz 支持彩色：不低于10.7亿 像素大小：不高于0.372*0.372mm 对比度：不低于1100:1 亮度：不低于500cd/m2 视角：不低于H:178º,V:178º 响应时间：不高于8ms GAMMA位数：14bit 医疗影像标准：符合DICOM3.14标准 医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线 信号接口：DP×1、DVI×1、HDMI×2，所有接口均支持4K信号输入及显示 远程控制：配置RS232接口，支持串口协议远程控制 物理多分屏显示：支持4路信号同时输入，在同一个屏上实现单屏/画中画/双竖屏/三屏/四屏显示。各分屏画面可独立选择不同的信号源，独立调节显示GAMMA曲线，满足异构影像信息同屏显示需求 观片灯模式：支持一键全屏，半屏观片灯 触控式快捷操作按键：隐藏式电容触控操作按键，操作灵敏，使用寿命长，纯平面设计便于酒精擦拭消毒。支持一键观片灯、一键切换Gamma 纯平面防护结构：正面全钢化玻璃纯平面设计，表面AG防眩光+AF防指纹处理，降低手术室高亮环境的镜面效果，减少触控操作的指纹残留，同时保障影像显示效果。可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求。 | 1块 |
| 5 |  | 墙装扩展多功能终端（电子白板屏） |  | 屏幕：不低于65英寸IPS屏 分辨率：不低于3840*2160 刷新频率：≥60Hz 支持彩色：10.7亿 像素大小：不高于0.372*0.372mm 对比度：不低于1100:1 亮度：不低于500cd/m2 视角：不低于H:178º,V:178º 响应时间：8ms GAMMA位数：14bit 医疗影像标准：符合DICOM3.14标准 医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线 信号接口：DP×1、DVI×1、HDMI×2，所有接口均支持4K信号输入及显示 远程控制：配置RS232接口，支持串口协议远程控制 物理多分屏显示：支持4路信号同时输入，在同一个屏上实现单屏/画中画/双竖屏/三屏/四屏显示。各分屏画面可独立选择不同的信号源，独立调节显示GAMMA曲线，满足异构影像信息同屏显示需求 观片灯模式：支持一键全屏，半屏观片灯 一体化便携式计算模块：内置标准的OPS接口和插槽，搭载嵌入式便携工业OPS主机成为一体机。支持一键开机、关机，一键关机主机保护。OPS主机配置：Intel I5处理器，4G内存，128G固态存储 触控交互功能：支持十点电容触控。Glass+Glass工艺。 触控式快捷操作按键：隐藏式电容触控操作按键，操作灵敏，使用寿命长，纯平面设计便于酒精擦拭消毒。支持一键观片灯、一键切换Gamma 白板书写功能：支持白板书写功能，支持在任意软件界面进行标注书写，可变换书写笔迹的颜色、粗细等 自带处理系统：自带处理系统 纯平面防护结构：正面全钢化玻璃纯平面设计，表面AG防眩光+AF防指纹处理，降低手术室高亮环境的镜面效果，减少触控操作的指纹残留，同时保障影像显示效果。可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求 | 1块 |
| 6 |  | 悬吊式术野相机 |  | 图像传感器：采用不低于4K机芯，1/2.5Exmor R CMOS Sensor 超短焦：支持超短焦镜头设计,超短焦镜头可以比普通镜头的术野摄像机在手术拍摄过程中取得更好的细节，避免摄像机在变倍拉大过程中虚焦问题 对焦：可在距离被拍物不低于80cm处全焦段（1倍~20倍）对焦 曝光：可通过菜单调节曝光，一键加减亮度;本术野摄像机专为无影灯下手术过程拍摄而设计，一键加减亮暗度可轻松面对高达150000lx的无影灯强光，操作简单，图像不曝光 图像输出：支持不低于4K输出，支持4K/30P,1080P/60等，可手动切换 清洁要求：采用双层医用镀膜，防水、抗菌、防污；易于清洁，可直接喷洒消毒药水清洁 外壳：外壳采用铝镁合金外壳，厚度高达1.4mm，可有效减少手术室内大型医疗设备带来的电磁干扰 对焦模式：支持手动、自动对焦，支持E-CORD模式 白平衡：具备超级白平衡功能，摄像机在调节曝光后可自动调节白平衡，色彩还原真实 输出接口：采用12G-SDI接口 控制：控制支持VISA、PELCO协议，采用2根线控制，便于布线穿管 抗干扰：采用抗干扰SDI延长线设计，易于从吊臂中穿线，视频质量好，抗干扰能力强 支架：一体式支架设计，所有线缆内部走线，便于清洁 遥控器：遥控器采用2.4G zigbee无线通信技术，遥控稳定、距离远、抗干扰能力强、没有方向要求（遥控时无需用遥控器对着术野相机） 功率：功率<12W 镜头：镜头具备不低于350度电动旋转功能 配套：含支吊架 | 1台 |
| 7 |  | 全景相机 |  | 图像传感器：不低于1/3”CMOS 照度：不低于彩色0.005Lux，黑白0.001Lux 分辨率：不低于2K，1080p，720p 视频压缩：H265，H264，MJPEG 红外照射距离：不低于20米 焦距：不低于4倍光学变焦，16倍数字变焦 水平视角：100-33度（广角-远望） 光圈数：F 1.6-F 2.7 近摄像距离：10-1500 mm（广角-远望） 变倍速度：2秒（光学，广角-远望） 水平及垂直参数：速度：0.1~100度/秒，水平：移动330度，垂直：0~90度 工作温湿度：-20 ℃ ~ 60 ℃，湿度<90% 尺寸重量：≥Ф130.7 x 101.7 mm，≤530g 接口：DV 12 V，自适应（10M/100M），1路音频输入，1路音频输出 | 1台 |
| 8 |  | 吸顶音箱 |  | 低音单元：16cm PP mica cone 高音单元：2.5cm液态冷却 soft dome，swivel 频率响应：65Hz-28kHz 输入功率：110W 灵敏度：90dB，2.83V/1m 声道：自然音质 2声道同轴式 尺寸：≥Ф242 x 119 mm 网罩：带磁性涂层网罩 | 1套 |
| 9 |  | 无线麦克风 |  | 产品类型:无线动圈领夹式话筒 指向特征:心形指向性 编解码器:APTX 响应频率:80~18000 HZ 输出电平:MAX 12 dBU 信噪比:≥106 dB 音频延迟:< 0.1 % 总谐波失真:< 4 MS 电池类型:锂离子电池 工作时间:不低于5 小时 额定电压:3.7 V | 1套 |
| 10 |  | 影像远控踏板 |  | 医疗标准符合医疗YY1057-2016 防护等级：IP68，ICE/EN60592 踏板材质：阻燃增强工程塑料，使用医用消毒液可安心进行清洁处理 接触电阻：50 欧姆以下 绝缘电阻：100 兆欧姆，500 VDC测试 介质耐压：2000 VAD以上 使用寿命：机械100万次 内置开关24 K 镀金防水微动触点 操动力< 10.5 N 支持USB接口 | 1套 |
| 11 |  | 超高清传输组件 |  | 分辨率：最高分辨率支持3840x2160@30HZ 4:4:4 和3840x2160@60HZ 4:2:0 光纤接口：1路LC光纤接口支持传输300米。单模和多模都支持 无损无压缩传输视频，传输速率高达10.2Gbps 迷你设计，安装简单方便，即插即用 全金属外壳，抗电磁干扰能力强 外接+5V电源，电源指示灯状态提示 通信：EDID透传和HDCP | 5套 |
| 12 |  | 腔镜蓝光灯带 |  | LED光源 显色指数Ra90 铝合金 尺寸≥1200*300*10mm，数量12~14 色温白光4200~5000K 蓝光400NM 透光率99% 光通量800LM 摄像机下无频闪 照射角度160° 使用寿命50000小时 工作环境12小时以下工作时间 功率48W/盏 适用洁净无尘环境 通讯接口支持蓝白光平滑控制切换 RS485通讯 | 1套 |
| 13 | 手术室基础建设 （13间） | 手术室门口嵌入式触摸控制系统 |  | 支持：手术电子铭牌、手术状态指示、手术排台信息、门口信息调阅、室内辅助控制、手术门禁控制 | 13套 |
| 14 |  | 13.3寸门口控制终端 |  | 显示尺寸：不低于13.3寸 触摸类型：不低于十点触摸 分辨率：不低于1280*800 最大色彩：16.7M 处理器：不低于32位处理器，四核GPU 存储：不低于2G内存，8GB缓存 通讯：2.4G802.11 b/g/n +BT 3.0/4.0 TF卡 感应模块：内置红外感应模块，支持与手术室自动门控制器联动控制 系统：与手术排班系统全面对接，具备待机、准备、术中、清扫、自净五大状态，全面反映手术室的实时状态，可以根据需要外接显示各种输入源数据 | 13台 |
| 15 |  | 集成护士工作站 | 护士工作站 | CPU：性能处理器 内存：不低于8G 存储：不低于1T+128G GPU：核显 网络：WiFi 显示：支持双屏显示/23.8英寸 分辨率：不低于2K | 13套 |
| 16 |  |  | 移动PDA | 内存容量：3MB以上 扫描介质：纸质，金属 屏幕分辨率：600dpi 传输方式：无线 电池容量：2000mAh以上 解码类型：一维、二维 光源：红光 操作系统：Adroid10.0 分辨率：不低于1280*720 | 13套 |
| 17 |  |  | 移动扫描枪 | 光源：激光 扫描介质：纸质 无线传输距离：81-120M 无线传输类型：2.4GHz 传输方式：无线 解码类型：一维，二维 颜色：黑 扫描精度：4mil | 13套 |
| 18 |  |  | 标签打印机 | 打印类型：热敏 耗材类型：其他 连接方式：无线，APP，USB 幅面：其他 | 13套 |
| 19 |  |  | 标签纸（耗材） | 热敏三防条码不干胶标签打印纸 幅面：70mm*40mm 总数：180张 | 13套 |
| 20 |  |  | 辅材 | 定制，配套 | 13套 |
| 21 |  |  | 集成医用柜体 | 医用级集成柜，嵌入式安装，外框尺寸：900mm（宽）╳900mm（高）╳370mm（深） | 13套 |
| 22 |  | 万兆光纤综合布线 |  | 系统支持单模多模光纤传输敷设 具备光纤汇聚转发传输能力 系统支持传输过程中的节点放大整合 系统支持铠装或室内软装光纤保护机制 符合GBT 7424.1-2003 国家标准 系统传输速率支持万兆千兆百兆 | 13套 |
| 23 | 手术示教室 | 大屏显示器 |  | 尺寸：不低于85寸 分辨率：不低于超高清4K 刷屏率：不低于120Hz 亮度：300-500尼特 屏幕比例：16:9 响应时间：不高于10ms 色域值：不低于92% 对比度：≥200：1 色域标准：DCI-P3 HDR：支持 信号接口： HDMI2.0接口数2个，HDMI2.1接口数2个，USB3.0接口数1个，USB2.0接口数1个 数字RF接口，光纤音频输出 网络：2.4g/5g，有线网络 | 1台 |
| 24 |  | 显示屏落地移动支架 |  | 支架：85英寸一体化支架 托盘：带托盘，可伸缩 移动：360度自由移动 | 1个 |
| 25 |  | 机架式调音台 |  | 多通道输入：16个高动态余量输入（8立体声，8单声道）可用于单独线路电平乐器或分量输出。 超低噪音：超低噪音设计的高动态余量，16个热（HOT）输入，混音器无其它噪音。 控制功能：每个通道都有其各自的平衡和电平控制，并带有照明的双功能“静音”按钮，带有LED按钮防止失真。 调节：支持高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节。 | 1台 |
| 26 |  | 机架式功放 |  | 输入阻抗：20KΩ(平衡）/10KΩ(不平衡) 电压增益：64X(36dB)8欧负载 4欧动态：2dB 总谐波失真：<0.02% 信噪比：100dB 30Hz-20KHz输出频率8Ω阻抗 频率响应：30Hz-20kHz +0 -3dB 控制：前面板电源开关，2通道音量控制，指示灯，过载灯，后面板2通道输出 连接器：输入接口：XLR 输出接口：TRS（喇叭端子） 工作输入电压：交流220V/50-60HZ 输入灵敏度（8Ω）：1.25Vrms | 1台 |
| 27 |  | 壁挂音箱 |  | 低音单元：16cm防水圆锥形 高音单元：2.5cm液冷软球形 频率响应：55Hz-20kHz 输入功率（额定/最大）：50W/150W 灵敏度：88dB，2.83V/1m 颜色：黑色，白色 尺寸（宽高深）：≥206*340*170mm 单只重量：≤2.4kg | 1台 |
| 28 |  | 落地式机柜 |  | 类型：22U标准机架式落地机柜 材质：国标冷轧板材质 颜色：外表颜色黑色 电源输出：支持12路电源输出接口 功能：具备时序开关功能 | 1个 |
| 29 |  | 交换机 |  | 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：27Mpps/84Mpps MAC地址表：支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 端口数量：10个 端口描述：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 控制端口：1个Console口 网络协议：二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持RRPP 路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 堆叠功能：可堆叠，IRF2 QOS：QoS/ACL：支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段 网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple NetworkManagement Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP 安全管理：安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD | 1台 |
| 30 |  | 无线麦克风 |  | 频率范围：700-800MHz 可调信道数：128+128 频率稳定性：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-95dBm 到 -75dBm 每步2dBm可调 音频频响：40-18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB 音频输出：XLR卡侬座独立平衡输出和φ6.35插座混合不平衡输出 电源规格：100-240V 50-60Hz 电源消耗：≤10W | 1个 |
| 31 |  | 吸顶式全景相机 |  | 成像器件：1/2.8"Progressive Scan CMOS 有效像素：200万 镜头参数：2.8-12mm，4倍光学变倍 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)，黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON)，0 Lux with IR 电子快门：1-1/10000秒 信噪比：＞52dB 动态侦测：视频遮挡侦测 压缩格式： 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM 视频帧率： 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 音频输入：音频输入(LINE输入、MIC输入)，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 音频输出：线性电平，阻抗:600Ω 网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 控制接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G），可支持手动录像/报警录像 | 1台 |
| 32 |  | 示教控制终端 |  | CPU：高性能数据处理平台 内存：不低于16g双通道套装高速处理单元 存储：不低于500GB SSD固态硬盘 M.2接口高速存储单元；不低于2TB SATA6Gb/s 64M GPU：不低于12G 图形显示单元 配套功能：支持本地存储示教录像功能，分辨率不低于1080P、60Hz；支持一键开关机功能，一键重启功能 外部接口：USB3.0*2/USB2.0*2/VGA*1/HDMI*5/RS232*2/RJ45*2 | 1套 |
| 33 |  | 手术示教软件系统 |  | 支持多画面组合能力、画中画，4画面，2画面等 支持不低于4K@30Hz画面输入 支持无损解压4K视频画面 支持RTSP,RTMP,ACC.TCP/IP等视频解压协议 支持示教过程画面冻结能力 支持示教过程视频画面录制保存功能 支持手术中标注功能 具备画面水印添加编辑功能 支持单独调节示教室内音量，具备一键静音功能 支持视频教材等资料导入功能 具备示教一键暂停功能，突发紧急示教事件可一键停止示教 具备手术室画面预览功能，可通过手术室开放画面预览权限进行手术画面预览 支持控制手术室全景相能力 具备医疗信息系统集成能力含HIS.LIS,EMR.PACS等 | 1套 |
| 34 | 手术部中央群控系统 | 手术部智能照明控制系统 |  | 手术部走廊、辅房照明回路电源通断的控制及展示 配置后可实现走廊及辅房照明回路电源的通断，实现智能化控制 围术期系统架构，集成数据平台 | 1套 |
| 35 |  | 手术部中央群控系统 |  | 手术部各手术室环境实时采集监测与远程控制 手术室环境运行异常警报 环境异常信息存储，分析手术环境运行曲线 支持：历史监测数据多维度统计分析 手术室全景画面实时监控及控制 系统日志记录，帮助维护者及时获得异常问题 围术期系统架构，集成数据平台 | 1套 |
| 36 |  | 中央群控工作站 |  | 高性能处理器，满足多程序并行，快速响应 丰富接口，随心链接，不低于80万小时稳定性测试 不低于27英寸IPS全高清 超薄窄边框 HDMI接口 广视角 可壁挂 低蓝光不闪屏 电脑显示器 | 1台 |
| 37 |  | 中央监控智能展示大屏 |  | 不低于55寸液晶电视 屏幕比例：16：9，物理分辨率：不低于3840*2160，10bit色彩 不低于4K全面屏，HDR高动态范围影像处理技术提高显示画面的对比度和亮度 高亮度LED节能背光源，优化强光、逆光、暗场光线细节表现不足，让画面层次分明，重现生动光彩 | 1台 |
| 38 | 家属谈话间交互系统 | 家属谈话间软件 |  | 支持查看HIS、PACS、LIS等信息资料。 支持查看手术室全景相机、术野相机、腔镜画面。 支持本地及远端画面组合显示。 支持双向语言对讲功能 | 1套 |
| 39 |  | 观摩主机 |  | CPU：高性能处理器 内存：不低于8G 硬盘：不低于512G 配套要求：不低于27英寸 IPS 全高清 超薄窄边框 HDMI接口 广视角 可壁挂 低蓝光不闪屏 电脑显示器 单主机 | 1台 |
| 40 |  | 谈话间显示器 |  | 尺寸：不低于55寸液晶电视 屏幕：屏幕比例：16：9 分辨率：不低于3840X2160 显示：高亮度LED节能背光源，3D数码梳状滤波器，3D/MPEG双数码降噪，专业监视器驱动板，信号清晰 配套要求：PAL/NTSC自动转换，三防材质，多方式灵活安装 | 1台 |
| 41 |  | 双向对讲机 |  | 定向麦克风 ≥400万像素摄像头 | 1台 |

##### 10.2.6. 智慧病房配套设备

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁交互终端 | 1.屏幕尺寸：≤15.6"LCD panel； 2.配置：运行内存≥2G，存储≥16G，搭载Android操作系统。 3.识别模块：内置NFC/RFID模块，NFC13.56MHz，用于医护人员身份识别与巡视记录。 4.网络：支持WIFI、以太网； 5.电源：支持DC12V/2A电源供电、POE供电，适应病房供电场景。 6.预装应用：内置床旁交互应用（功能包括：首页功能、个人信息展示、新手引导/新手指南、医院风采、住院引导、健康宣教、费用查询、报告查询（检查/检验）、检验须知）。 | 2病区 |
| 2 | 壁挂万向支架 | 1.承重：0.5~2Kg; 2.长度：展开长度约1m； 3.安装方式：壁挂； 4.孔距：100*100； | 2病区 |
| 3 | 智能腕表终端 | 1.屏幕不低于2英寸，液晶触摸屏； 2.运行内存2GB,存储16GB； 3.Android操作系统，版本不低于8.0 4.支持WiFi，支持蓝牙 | 20个 |
| 4 | 便携二维扫码枪 | 1.支持读取一维、二维条码 2.传输距离：10米(在可视范围下) 3.无线规格：蓝牙 4.IP等级：IP42 5.配件：手腕带,Micro USB线 | 20把 |
| 5 | 护士站主控交互终端 | 1.屏幕尺寸：≤15.6"LCD panel； 2.配置：运行内存8G，存储120G，搭载Android操作系统，满足多系统同时运行与数据存储需求。 3.预装应用：内置护士站主控交互应用（功能至少包括：双向对讲、床位患者查看和统计、监听视频和语音呼叫、呼叫队列可视化、不间断呼叫、忙音切换和反馈）。 | 2个 |
| 6 | 护理大屏交互终端 | 1.屏幕：不低于55英寸，分辨率1920*1080 2.配置：高性能处理器，内存不低于4G。 3.内置应用：内置护理大屏交互应用（功能包括：病区指标、指标统计、病区总览指标分类管理、指标状态自动展示、床位护理等级颜色自动显示、联系信息、通知管理、管床护士、床位信息、医嘱信息、巡视呼叫、护理项目、备忘录、手术信息、护士排班、患者反馈、护士交班、消息中心、智能推送、任务统计）。 | 2个 |
| 7 | 读卡器 | 1.识别性能：支持14443A协议 2.工作频段：13.56MHz | 2个 |
| 8 | 充电架 | 8口USB款充电器，支持扫码枪、输液器配套充电。 | 2个 |

##### 10.2.7. 远程病房会诊配套设备

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元 | 8盘位机型 CPU：不低于2*10核（2.2GHz）, 内存：不低于8*8GB 硬盘：2*600GB SAS硬盘, 光驱：DVD-RW, 板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块)+4*GE电口 RAID：支持多种 RAID 级别 AC 电源 1080P30并发许可30个。 | 1套 |
| 2 | 会议管理平台 | 8*2.5英寸硬盘机箱 不低于2路CPU 不低于8*16G DDR4 不低于2*960G SSD SATA, 不低于4*GE,2*10GE RAID：支持多种 RAID 级别 2*550W交流电源 内置：基础软件包，含30设备管理License,30设备注册License 软终端注册许可(30个) 公私网穿越流量(60Mbps) | 1套 |
| 3 | 一体化单屏高清视讯系统 | 支持1080P、4K会议 集成高性能高性价比编解码器、超高清摄像机、65寸双显示屏、数字阵列麦克风、扬声器、触控touch一体化结构件 使用Touch平板统一操控 适用于各种形态的中小会议室、远程门诊诊室 | 1套 |
| 4 | 会诊业务终端 | 不低于23.8英寸台式一体机 | 1套 |
| 5 | 辅助线 | 高清音视频线材、无线键鼠及现场实施辅材 | 1套 |
| 6 | 一体化单屏高清视讯系统 | 集成高性能高性价比编解码器、摄像机、显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件 可使用Touch统一操控 支持多人召开会议，能够满足远程门诊业务使用需求 | 7套 |
| 7 | 会诊业务终端 | 不低于23.8英寸台式一体机 | 7套 |
| 8 | 辅助线 | 高清音视频线材 、 无线键鼠及现场实施辅材 | 7套 |

##### 10.2.8. 移动护理系统配套

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动PDA | 操作系统：主流 CPU：不低于1.8GHz八核 显示屏尺寸：不低于5.0英寸 配套要求：无线，蓝牙 服务维保要求：需提供三年售后维保服务 | 100套 |

#### 10.3机房建设要求

##### 10.3.1机房建设要求

本期机房建设主要涉及门急诊医技综合楼五楼数据中心机房。

1、机房按照《数据中心设计规范GB50174-2017》中B级标准进行建设，并满足《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》中三级甲等医院的机房建设要求。

2、机房耐久年限要求不低于50年，耐火等级一级。

3、主机房及不间断电源区的楼面均布活荷载要求8-10KN/m2,电池室的楼面均布活荷载要求16KN/m2（电池组四层双列摆放）。

4、机房楼层净高(地面到楼板下）≥3.5米，梁下净高(地面到梁下）≥3.1米。

5、室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾控测器等应协调布置，并应满足各专业的技术要求。

6、机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。

7、机房消防系统选用七氟丙烷气体灭火，采用全淹没灭火系统的灭火方式。灭火系统的控制方式为自动启动及手动启动，并与通风系统联动，气体灭火系统延迟30s后喷放。

8、机房内需预留为恒温恒湿精密空调所需的加湿用给水管路以及排出冷凝水所需的排水管路。

9、机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。

10、机房系统的设施建设是整个机房建设的重要部分，设计必须满足当前医院信息中心机房计算机设备的各项需求应用，又要面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、灵活的、开放的。

本次机房建设投标方所使用的精密空调、UPS、电池、门禁系统、大屏等主要设备产品需使用国产自有品牌。

##### 10.3.2机房布局设计

门急诊医技综合楼五楼数据中心机房总面积约180㎡，整体分为主机房、UPS间、监控办公室，其中主机房面积约79.5㎡、UPS间约33㎡、工具间约22.96㎡，运维办公室约46.39㎡，可部署2套微模块机组，每个微模块机组可提供14台服务器机柜及2台布线柜，共计28台服务器机柜、4台布线机柜。

数据中心信息机房平面设计图如下所示：

主机房机柜内设备部署规划图如下所示：

本次机房建设工程包含以下子系统：

1、装修系统；

2、电气系统：UPS系统、动力配电系统、照明系统；

3、综合布线系统

4、机房弱电系统：包括视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统、监控室大屏显示系统等；

5、模块化系统：包括模块化机房、UPS备电系统、房级精密空调、动力环境监控系统、安装辅材等；

6、灾害防护系统

##### 10.3.3建设要求

其中对机房精密空调整体要求：

| 序号 | 机房名称 | 空调类型 | 制冷量 | 空调数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心主机房 | 行间空调 | 25KW | 6 |
| 2 | UPS间 | 房级空调 | 40KW | 1 |

投标方机房报价和工程量参考下表，根据实际情况可进行调整。

| 序号 | 类 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.装修系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花吊顶 |  |  |  |  |
| 1 | 土 | 机房天花防尘处理 | m2 | 125 |  |  |
| 2 | 土 | 保温棉（地面） | m2 | 125 |  |  |
|  | 主 | 保温棉（地面） | m2 | 125 |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  |  |  |
|  |  | 地面处理 |  |  |  |  |
| 3 | 土 | 机房地面防尘处理（二遍） | m2 | 125 |  |  |
| 4 | 土 | 保温棉（地面） | m2 | 125 |  |  |
|  | 主 | 保温棉（地面） | m2 | 125 |  |  |
| 5 | 安 | 空调防水不锈钢盘(1500*600*100mm) | 套 | 7 |  |  |
|  | 主 | 空调防水不锈钢盘(1500*600*100mm) | 套 | 7 |  |  |
| 6 | 安 | 空调给水管安装(PPR管25mm) | m | 100 |  |  |
|  | 主 | 空调给水管安装(PPR管25mm) | m | 100 |  |  |
| 7 | 安 | 排水管安装（含安装地漏）(U-PVC管 50mm) | m | 100 |  |  |
|  | 主 | 排水管安装（含安装地漏）(U-PVC管 50mm) | m | 100 |  |  |
| 8 | 安 | 空调排水管安装(U-PVC管 32mm) | m | 60 |  |  |
|  | 主 | 空调排水管安装(U-PVC管 32mm) | m | 60 |  |  |
| 2.电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 配电电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安 | UPS间UPS输入输出电缆 | m | 50 |  |  |
|  | 主 | WDZA-YJY4*95＋1*50 | m | 50 |  |  |
| 10 | 安 | 精密空调总输入电缆 | m | 50 |  |  |
|  | 主 | WDZA-YJY4*70＋1*35 | m | 50 |  |  |
| 11 | 安 | 电源列头柜电缆 | m | 60 |  |  |
|  | 主 | WDZA-YJY4*35＋1*16 | m | 60 |  |  |
| 12 | 安 | 空调电缆 | m | 100 |  |  |
|  | 主 | WDZA-YJY4*16＋1*10 | m | 100 |  |  |
| 13 | 安 | 机柜电缆 | m | 960 |  |  |
|  | 主 | ZRVVR-3*6mm2 | m | 960 |  |  |
| 14 | 安 | 监控室LED屏电缆 | m | 50 |  |  |
|  | 主 | WDZB-YJY5*4mm2 | m | 50 |  |  |
| 2.2 配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安 | 市电输入配电柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 市电输入配电柜 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 安 | 市电输出配电柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 市电输出配电柜 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 安 | UPS输入配电柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | UPS输入配电柜 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 安 | UPS输出配电柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | UPS输出配电柜 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 安 | 弱电机房UPS输入输出柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 弱电机房UPS输入输出柜 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 安 | 电柜角钢支架 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 电柜角钢支架 | 套 | 2 |  |  |
| 2.3 插座配电 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 安 | 插座电线 | m | 6 |  |  |
|  | 主 | ZR-BV2.5mm2 | m | 6 |  |  |
| 22 | 安 | 市电插座（地插） | 个 | 6 |  |  |
|  | 主 | 市电插座（地插） | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 安 | 市电插座（墙插） | 个 | 6 |  |  |
|  | 主 | 市电插座（墙插） | 个 | 6 |  |  |
| 2.4 桥架管道 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 安 | 强弱电双层走线架 | m | 12 |  |  |
|  | 主 | 强弱电双层走线架800mm | m | 12 |  |  |
| 25 | 安 | 强弱电双层走线架 | m | 32 |  |  |
|  | 主 | 强弱电双层走线架600mm | m | 32 |  |  |
| 26 | 安 | 单层走线架 | m | 25 |  |  |
|  | 主 | 单层走线架600mm | m | 25 |  |  |
| 27 | 安 | 走线架吊架固定件 | 套 | 140 |  |  |
|  | 主 | 走线架吊架固定件 | 套 | 140 |  |  |
| 28 | 安 | 镀锌管 | m | 100 |  |  |
|  | 主 | KBGΦ25 | m | 100 |  |  |
| 29 | 安 | 金属软管 | m | 100 |  |  |
|  | 主 | 金属软管20MM | m | 100 |  |  |
| 30 | 安 | 金属底盒、过线盒、灯头盒） | 个 | 100 |  |  |
|  | 主 | 86型 | 个 | 100 |  |  |
| 3.综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 IT服务器柜 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 安 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架 | 28 |  |  |
|  | 主 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架 | 28 |  |  |
| 32 | 安 | 24口机架安装式光纤配线架 | 架 | 28 |  |  |
|  | 主 | 24口机架安装式光纤配线架 | 架 | 28 |  |  |
| 33 | 安 | 理线器 | 架 | 28 |  |  |
|  | 主 | 理线器 | 架 | 28 |  |  |
| 34 | 安 | LC多模双工适配器-万兆 | 个 | 336 |  |  |
|  | 主 | LC多模双工适配器-万兆 | 个 | 336 |  |  |
| 35 | 安 | LC光纤多模尾纤 | 根 | 672 |  |  |
|  | 主 | LC光纤多模尾纤 | 根 | 672 |  |  |
| 3.2 线缆 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 安 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 45 |  |  |
|  | 主 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 45 |  |  |
| 37 | 安 | 室内12芯多模万兆光缆 | 根 | 1300 |  |  |
|  | 主 | 室内12芯多模万兆光缆 | 根 | 1300 |  |  |
| 3.3 列头柜 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 安 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架 | 28 |  |  |
|  | 主 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架 | 28 |  |  |
| 39 | 安 | 96口机架安装式光纤配线架 | 架 | 8 |  |  |
|  | 主 | 96口机架安装式光纤配线架 | 架 | 8 |  |  |
| 40 | 安 | 理线器 | 架 | 28 |  |  |
|  | 主 | 理线器 | 架 | 28 |  |  |
| 41 | 安 | LC多模双工适配器-万兆 | 个 | 384 |  |  |
|  | 主 | LC多模双工适配器-万兆 | 个 | 384 |  |  |
| 42 | 安 | LC光纤多模尾纤 | 根 | 768 |  |  |
|  | 主 | LC光纤多模尾纤 | 根 | 768 |  |  |
| 43 | 安 | 光纤熔接（将万兆光缆与尾纤连接） | 芯 | 1440 |  |  |
| 3.4 跳线 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 安 | LC-LC单模光纤跳线 3米 | 根 | 200 |  |  |
|  | 主 | LC-LC单模光纤跳线 3米 | 根 | 200 |  |  |
| 45 | 安 | 6类RJ45跳线 3米 | 根 | 200 |  |  |
|  | 主 | 6类RJ45跳线 3米 | 根 | 200 |  |  |
| 3.5 建筑群主干互联 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 安 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 5500 |  |  |
|  | 主 | 室外12芯单模光纤-铠装12芯 | 米 | 5500 |  |  |
| 47 | 安 | 96口机架安装式光纤配线架 | 架 | 1 |  |  |
|  | 主 | 96口机架安装式光纤配线架 | 架 | 1 |  |  |
| 48 | 安 | 24口机架安装式光纤配线架 | 架 | 4 |  |  |
|  | 主 | 24口机架安装式光纤配线架 | 架 | 4 |  |  |
| 49 | 安 | LC单模双工适配器 | 个 | 96 |  |  |
|  | 主 | LC单模双工适配器 | 个 | 96 |  |  |
| 50 | 安 | LC光纤单模尾纤 | 根 | 192 |  |  |
|  | 主 | LC光纤单模尾纤 | 根 | 192 |  |  |
| 51 | 安 | 光纤熔接（将万兆光缆与尾纤连接 ） | 芯 | 192 |  |  |
| 52 | 安 | LC-LC单模光纤跳线 3米 | 根 | 30 |  |  |
|  | 主 | LC-LC单模光纤跳线 3米 | 根 | 30 |  |  |
| 53 | 安 | 设备标签 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | 设备标签 | 套 | 1 |  |  |
| 4. 机房弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 安 | 高清半球摄像机（国密）干混抹灰砂浆DPM5.0 | 台 | 8 |  |  |
|  | 主 | 高清半球摄像机（国密） | 台 | 8 |  |  |
| 55 | 安 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |  |  |
|  | 主 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |  |  |
| 56 | 安 | 8路高清NVR（国密） | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 8路高清NVR（国密） | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 安 | 存储硬盘 | 块 | 2 |  |  |
|  | 主 | 硬盘6T | 块 | 2 |  |  |
| 58 | 安 | POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 4.2 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 安 | 单门磁力锁 | 个 | 1 |  |  |
|  | 主 | 单门磁力锁 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 安 | 双门磁力锁 | 个 | 3 |  |  |
|  | 主 | 双门磁力锁 | 个 | 3 |  |  |
| 61 | 安 | 一体读卡器（国密）干混抹灰砂浆DP M5.0 | 台 | 4 |  |  |
|  | 主 | 一体读卡器（国密） | 台 | 4 |  |  |
| 62 | 安 | 出门按钮 | 个 | 4 |  |  |
|  | 主 | 出门按钮 | 个 | 4 |  |  |
| 63 | 安 | CPU卡（国密） | 张 | 50 |  |  |
|  | 主 | CPU卡（国密） | 张 | 50 |  |  |
| 64 | 安 | 发卡器（国密） | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 发卡器（国密） | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 安 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 安 | 门禁控制线 | 箱 | 1 |  |  |
|  | 主 | 门禁控制线 | 箱 | 1 |  |  |
| 67 | 安 | 门禁电锁线 | m | 200 |  |  |
|  | 主 | ZR-RVV4*0.75 | m | 200 |  |  |
| 68 | 安 | 镀锌管 | m | 100 |  |  |
|  | 主 | KBGΦ25 | m | 100 |  |  |
| 4.3 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 安 | 总线报警主机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 总线报警主机 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 安 | 报警键盘 | 台 | 3 |  |  |
|  | 主 | 报警键盘 | 台 | 3 |  |  |
| 71 | 安 | 网络通信模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 主 | 网络通信模块 | 个 | 1 |  |  |
| 72 | 安 | 吸顶双鉴探测器 | 个 | 2 |  |  |
|  | 主 | 吸顶双鉴探测器 | 个 | 2 |  |  |
| 73 | 安 | 声光警号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 主 | 声光警号 | 个 | 1 |  |  |
| 74 | 安 | 报警监控软件 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | 报警监控软件 | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 安 | 探测器信号线 | m | 60 |  |  |
|  | 主 | ZR-RVV4*0.75 | m | 60 |  |  |
| 76 | 安 | 镀锌管 | m | 40 |  |  |
|  | 主 | KBGΦ25 | m | 40 |  |  |
| 4.4 监控室大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 安 | LED室内全彩显示屏 | ㎡ | 5.12 |  |  |
|  | 主 | LED室内全彩显示屏 | ㎡ | 5.12 |  |  |
| 78 | 安 | LED信号发送盒 | 套 | 4 |  |  |
|  | 主 | LED信号发送盒 | 套 | 4 |  |  |
| 79 | 安 | LED拼接处理器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | LED拼接处理器 | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 安 | 屏体结构 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | 屏体结构 | 套 | 1 |  |  |
| 81 | 安 | 强电控制柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 强电控制柜 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 安 | 操作电脑 | 台 | 3 |  |  |
|  | 主 | 操作电脑 | 台 | 3 |  |  |
| 83 | 安 | 监控操作台 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | 监控操作台 | 套 | 1 |  |  |
| 5. 微模块化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 模块化机房 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 安 | 智能配电柜 | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | 智能配电柜 | 台 | 2 |  |  |
| 85 | 安 | 机柜 | 台 | 32 |  |  |
|  | 主 | 机柜 | 台 | 32 |  |  |
| 86 | 安 | 通道组件 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 通道组件 | 套 | 2 |  |  |
| 87 | 安 | 行间精密空调 | 台 | 6 |  |  |
|  | 主 | 行间精密空调 | 台 | 6 |  |  |
| 88 | 安 | 模块内数据采集器 | 个 | 2 |  |  |
|  | 主 | 模块内数据采集器 | 个 | 2 |  |  |
| 89 | 安 | 消防联动系统 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 消防联动系统 | 套 | 2 |  |  |
| 90 | 安 | 通道照明系统 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 通道照明系统 | 套 | 2 |  |  |
| 91 | 安 | 模块端门门禁 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 套 | 4 |  |  |
|  | 主 | 模块端门门禁 | 套 | 4 |  |  |
| 92 | 安 | 通道内视频监控 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | 通道内视频监控 | 台 | 2 |  |  |
| 93 | 安 | 多功能传感器 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 个 | 10 |  |  |
|  | 主 | 多功能传感器 | 个 | 10 |  |  |
| 94 | 安 | 平板PAD | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | 平板PAD | 台 | 2 |  |  |
| 95 | 安 | 门框告警指示灯 | 个 | 4 |  |  |
|  | 主 | 门框告警指示灯 | 个 | 4 |  |  |
| 96 | 安 | 漏水监控系统 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 漏水监控系统 | 套 | 2 |  |  |
| 5.2 UPS备电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 安 | UPS间150kva UPS 主机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | UPS间150kva UPS 主机 | 台 | 2 |  |  |
| 98 | 安 | 铅酸蓄电池（系统后备1小时） | 节 | 96 |  |  |
|  | 主 | 铅酸蓄电池（系统后备1小时） | 节 | 96 |  |  |
| 99 | 安 | 电池架 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 电池架 | 套 | 2 |  |  |
| 100 | 安 | 电池汇流盒 | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | 电池汇流盒 | 台 | 2 |  |  |
| 101 | 安 | 弱电机房UPS主机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 弱电机房UPS主机120kva | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 安 | 铅酸蓄电池（系统后备1小时） | 节 | 64 |  |  |
|  | 主 | 铅酸蓄电池（系统后备1小时） | 节 | 64 |  |  |
| 103 | 安 | 电池柜 | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | 电池柜 | 台 | 2 |  |  |
| 104 | 安 | 电池汇流盒 | 台 | 2 |  |  |
|  | 主 | 电池汇流盒 | 台 | 2 |  |  |
| 105 | 安 | 5m 并机线缆 | 根 | 8 |  |  |
|  | 主 | 5m 并机线缆 | 根 | 8 |  |  |
| 106 | 安 | 15m LBS线缆 | 根 | 8 |  |  |
|  | 主 | 15m LBS线缆 | 根 | 8 |  |  |
| 5.3 房级精密空调 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 安 | UPS间房级精密空调 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | UPS间房级精密空调 | 台 | 1 |  |  |
| 5.4 动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 安 | 漏水监测模块 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | 漏水监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 109 | 安 | 模块外数据采集器 | 个 | 2 |  |  |
|  | 主 | 模块外数据采集器 | 个 | 2 |  |  |
| 110 | 安 | UPS系统对接模块 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | UPS系统对接模块 | 套 | 2 |  |  |
| 111 | 安 | 温湿度传感器 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 个 | 10 |  |  |
|  | 主 | 温湿度传感器 | 个 | 10 |  |  |
| 112 | 安 | 红外探测器 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 个 | 3 |  |  |
|  | 主 | 红外探测器 | 个 | 3 |  |  |
| 113 | 安 | 氢气监测系统 | 套 | 2 |  |  |
|  | 主 | 氢气监测系统 | 套 | 2 |  |  |
| 114 | 安 | 短信猫 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 短信猫 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 安 | 动环服务器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 动环服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 安 | 动环管理交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 主 | 动环管理交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 安 | 动环管理软件平台 | 套 | 1 |  |  |
|  | 主 | 动环管理软件平台 | 套 | 1 |  |  |
| 5.5 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 安 | 铜管(回液管含保温管） | m | 300 |  |  |
|  | 主 | 铜管16# | m | 300 |  |  |
| 119 | 安 | 铜管(热气管含保温管） | m | 300 |  |  |
|  | 主 | 铜管22# | m | 300 |  |  |
| 120 | 安 | 制冷剂 | 套 | 10 |  |  |
|  | 主 | 制冷剂 | 套 | 10 |  |  |
| 121 | 安 | 室外机电源线 | m | 300 |  |  |
|  | 主 | ZRVVR-5*4 | m | 300 |  |  |
| 122 | 安 | 控制线 | m | 300 |  |  |
|  | 主 | ZRVVR-2*1.5 | m | 300 |  |  |
| 6．灾害防护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 安 | 超声波驱鼠器(含电源) | 个 | 4 |  |  |
|  | 主 | 超声波驱鼠器(含电源) | 个 | 4 |  |  |
| 124 | 安 | 精密空调室内机承重架 | 套 | 5 |  |  |
|  | 主 | 精密空调室内机承重架 | 套 | 5 |  |  |
| 125 | 安 | 精密空调室外机承重架 | 套 | 5 |  |  |
|  | 主 | 精密空调室外机承重架 | 套 | 5 |  |  |
| 126 | 安 | 配电柜安装承重架 | 套 | 3 |  |  |
|  | 主 | 配电柜安装承重架 | 套 | 3 |  |  |
| 127 | 安 | UPS主机安装承重架 | 套 | 3 |  |  |
|  | 主 | UPS主机安装承重架 | 套 | 3 |  |  |
| 128 | 安 | UPS后备电池承重架 | 套 | 3 |  |  |
|  | 主 | UPS后备电池承重架 | 套 | 3 |  |  |
| 129 | 安 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 项 | 1 |  |  |
|  | 主 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 项 | 1 |  |  |

10.4系统集成

根据采购人要求完成该项目涉及的软件及硬件设备的安装调试集成及机房迁移工作。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期3个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

| 人员类别 | 人数要求 | 能力要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 如有系统集成项目管理相关证书、软件设计相关证书、数据治理相关证书、人工智能训练等相关证书，可在投标文件中提供相关证明文件。 | / |
| 团队成员 | 25 | 项目团队人数25人，包括信息系统项目管理（3人）、系统集成项目管理（3人）、软件设计（2人）、数据治理（2人）、数据库管理（2人）、信创规划（1人）、网络信息技术（3人）、信息安全管理（3人）、计算机技术应用工程师（3人） 、电气工程师（1人）以及建造师（2人）等核心岗位设置；如有相关领域高级工程师或具备与岗位相关的能力证书，请在投标文件中提供相关证明文件。 | / |

备注：表中人员为本单位在职人员，不得是兼职人员或退休人员。需提供本单位为其缴纳的近6个月内任一月份的社保缴费证明。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1 售后服务机构或团队构成

投标人须在投标文件中明确为本项目提供的售后服务机构或团队构成。

14.2 具体服务承诺

应用软件在项目完成最终验收后，提供一年的免费质保期，质保期内现场驻场人员不少于1人；

硬件系统提供质保服务时间以招投标文件中硬件采购清单的质保时间为准，服务起始时间以设备到货验收之日起计算；

14.2.1 免费质保期间的服务承诺

（1）日常维护方案

在中标人驻场服务期满，提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供每周 7 天*24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵， 中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。 中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：

（1）电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

各类故障应在接到报修电话通知后1小时内响应，对于影响系统正常运行的严重故障，2小时内达到现场查找故障原因并提出解决方案，如非硬件故障 12 小时内解决故障；如遇硬件故障，24 小时内解决故障或及时提供备机维持医院系统运行正常。

14.2.2免费质保期后的服务承诺

免费质保期后，经双方协商，如签维保合同，软件部分收费每年不超过本项目合同内应用软件开发部分的10%，硬件部分收费每年不超过本项目合同内硬件采购部分的12%。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

为保证医院信息化系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案。投标人需在对整个项目过程进行科学、有效的项目管理，以确保项目质量和进度，避免扰乱院方正常工作秩序和流程，并节省院方各类资源，充分发挥系统效益。

培训工作是整个系统得以正常运行的关键，投标人应据此制定详细的培训方案。培训对象除包含普通业务人员的专项培训以外，还应对系统维护人员进行系统维护人员进行系统维护的培训。

投标人为采购人进行现场安装指导，使采购人掌握产品安装、调试、验收、故障诊断的基本技能；投标人提供高水平的、全面的专业技术培训，培训内容应涵盖软硬件功能介绍、软硬件维护管理、软硬件故障诊断等要点。使采购人的人员达到能独立进行管理、维护测试、故障处理等工作，保证系统平台能够正常、安全地运行。培训数量不少于3次，每次3人，每次培训3个工作日；投标人提供的培训课程和安排，得到采购人的确认。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购

21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

★22.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★22.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★22.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。