## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：临床检验设备

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：本项目共计两个包件，包件1：其他检验设备 数量：32台，包含：（1）血液流变设备1台，（2）血沉设备4台，（3）血气分析设备2台，（4）血栓弹力分析设备2台，（5）电控高温接种灭菌器3台，（6）恒温水浴箱设备6台，（7）A2生物安全柜（双人A2）3台，（8）生物安全柜（双人B2）2台，（9）生物安全柜3台，（10）水平层流洁净工作台（双人）5台，（11）呼气试验测试仪1台。

包件2：血库设备 数量：3台，包含：（1）全自动血型鉴定及配血设备1台，（2）血浆溶解仪设备1台，（3）血小板震荡保存箱设备1台。（其中全自动血型鉴定及配血设备的单项最高限价为1,000,000.00元。）

4.2 交付日期：合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。、

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

### 9.1 供货清单

#### 包件1：其他检验设备 (数量32台）

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液流变设备 | 二类 | 详见9.2.2 | 1台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 2 | 血沉设备 | 一类 | 详见9.2.2 | 4台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 3 | 血气分析设备 | 二类 | 详见9.2.2 | 2台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 4 | 血栓弹力分析设备 | 二类 | 详见9.2.2 | 2台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 5 | 电控高温接种灭菌器 | 非医疗器械 | 详见9.2.2 | 3台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 6 | 恒温水浴箱设备 | 非医疗器械 | 详见9.2.2 | 6台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 7 | A2生物安全柜（双人A2） | 三类 | 详见9.2.2 | 3台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 8 | 生物安全柜（双人B2） | 三类 | 详见9.2.2 | 2台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 9 | 生物安全柜 | 三类 | 详见9.2.2 | 3台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 | 核心产品 |
| 10 | 水平层流洁净工作台（双人） | 二类 | 详见9.2.2 | 5台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 11 | 呼气试验测试仪 | 二类 | 详见9.2.2 | 1台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |

#### 包件2：血库设备（3台）

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型鉴定及配血设备 | 三类 | 详见9.2.2 | 1台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 | （核心产品） 其中全自动血型鉴定及配血设备的分项最高限价为1,000,000.00元。 |
| 2 | 血浆溶解仪设备 | 非医疗器械 | 详见9.2.2 | 1台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |
| 3 | 血小板震荡保存箱设备 | 非医疗器械 | 详见9.2.2 | 1台 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修≥5年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 具体技术参数指标要求

#### （1）包件1：其他检验设备 数量：32台

1、血液流变设备1台

1.1  测量技术：锥/板式测试、毛细管式测试

1.2  全血测试时间：≤30s/标本

1.3  锥/板机芯具有双排液孔防堵功能

1.4  可进行全血、血浆同步测试

1.5  血浆测试时间：≤0.4s/标本

1.6  精度误差≤±1% ；重复性误差≤1％

1.7  双加样系统，加样针具有液面感应自动分离血浆功能

1.8  样品位：≥50孔位

1.9  双头配置，并可双独立控制系统，确保不停机可持续工作，挤压式蠕动泵进排液系统

1.10  锥/板机芯具有轴心水平定位功能

1.11  仪器具有 LED 工作照明系统

1.12  可提供经药监局注册原厂配套的牛顿、非牛顿流体质控物

1.13  全血粘度测量范围：0～70mPa.s（切应力 0～14000mPa）

1.14  加样量≤2ml

1.15  全血测试用血量：≤ 700ul

1.16  血浆测试用血量：≤ 100ul

1.17  切变率范围：1s-1～200s-1

1.18 微电脑智能温控系统，精度±0.1℃

1.19  快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式

1.20  全自动及手动双重测试功能

1.21 自定义开放式报告单模式，并可数据传输，报告单版面自定义可修改

1.22 试剂价格≤医保项目收费价格的30%（试剂价格不包含在本项目预算中）

2、血沉设备4台

2.1  采用≥ 7寸大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能

2.2  采用红外扫描、模拟光电技术；

2.3  样品位（孔）≥30

2.4  血沉测试速度（Ts/h）≥60

2.5  压积测试速度（Ts/h）≥4500

2.6  具有压积独立测量功能；

2.7  具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度 Vm 及发生时间 Tm 值检测功能

2.8  具有动态血沉曲线显示打印功能；

2.9  具有自动换算血沉方程 k值；

2.10  具有可选择 30min 或 60min 血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；

2.11  具有单个或批量测试结果查询、打印功能；

2.12  显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。

2.13  测试结果存储不少于 16G；

2.14  具有液面跟踪扫描功能；

2.15  具有标本异常，自动识别提示功能；

2.16  具有断电后数据保存功能；

2.17  配备条码扫描功能；

2.18  配有 RS-232 和 USB 接口，具有数据转输功能，与LIS/HIS系统无缝连接

2.19  试剂价格≤医保项目收费价格的30%（试剂价格不包含在本项目预算中）

3、血气分析设备2台

3.1  实测参数含pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil；

3.2  计算参数含pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)；ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B), sO2, FO2Hb

3.3  方法学：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法

3.4  样本类型：血液样本，注射器、毛细导管或试管，无须适配器

3.5  样本体积（全参数）≤65µl

3.6  进样方式：自动进样，无须适配器，仅需5秒即可完成吸样

3.7  测试速度（全参数）≤35秒，每小时≥44个样本

3.8  规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份

3.9  耗材效期：测试卡货架期≥120天（带乳酸≥90天），测试卡上机效期≥30天，试剂包货架期≥120天，上机效期≥30天

3.10  定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标

3.11  质控要求：自动质控且支持外部及第三方质控

3.12  质控分析：提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对

3.13  数据存储：患者检测结果：2000，事件记录： 5000，定标结果：1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身分登录，无限量登录号码

3.14  屏幕、口与条形码扫描：8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器

3.15  耗材存储：试剂包2–25°C储存，测试卡2–8°C储存

3.16  耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作

3.17  内置高容量可充电锂电池，断电后仍可待机时间≥2h

3.18  网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

3.19  试剂价格≤医保项目收费价格的30%（试剂价格不包含在本项目预算中）

4、血栓弹力分析设备2台

4.1  检测原理：采用经典凝固法，结合光学法，实现精密测量。

4.2  整机构成：一体机，无需另外配置电脑，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。

4.3  测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。

4.4  通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。

4.5  样本检测：检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。

4.6  样本摇匀：机械臂模拟人手操作，支持样本上下颠倒混匀。

4.7  试剂位：≥10个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能保证试剂在机性能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。

4.8  远程软件管理：可提供单独软件部署，支持远程、实时查看血栓弹力图图形及参数变化，协助床旁快速诊断。

4.9  反应杯：反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，避免造成反应杯浪费，单次可装载不少于60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加。

4.10  样本位：可一次性装载30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

4.11  进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。

4.12  通道间差异、测量重复性：R、Angle、MA CV≤5%。

4.13  配套试剂：试剂均为多人份包装，有效期≥24个月，可支持常温运输，有效降低试剂成本，减小储存空间；配套高岭土、快高、血小板图、肝素、功纤、质控品检测试剂，可提供注册证。

4.14  活化凝血检测试剂盒：活化凝血检测试剂盒储存有效期限不低于24个月，支持常温运输，试剂规格≥3种，具有≥450人份/盒的大规格包装，也具有≤150人份的小规格包装，满足不同标本量客户需求。

4.15  凝血激活检测试剂盒：具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，凝血激活检测试剂盒储存有效期限不低于24个月，支持常温运输，具有10人份小包装，也有≥100人份大包装试剂，试剂规格≥3种，可满足不同样本量客户检测需求，尽量避免试剂浪费。

4.16  血小板检测试剂盒：具有AA+ADP、AA、ADP三种检测试剂，可满足单抗、双抗，不同的检测需求，试剂储存有效期不低于24个月，支持常温运输，每种试剂拥有≥2种试剂规格，血小板检测采用经典2管血进行检测，临床认可度高。

4.17  肝素检测试剂盒：具有高岭土激活剂和肝素酶试剂的肝素检测项目，能通过比较高岭土反应杯中的凝血时间R0和的肝素酶试剂反应杯中的凝血时间R1差异，来判断血液样本内是否存在肝素。试剂盒储存有效期限不低于24个月，支持常温运输，拥有≥3种试剂规格。

4.18  功能性纤维蛋白原检测试剂盒：通过凝血因子激活外源凝血通路，并使用血小板GPⅡ b/Ⅲa受体拮抗剂阻止血小板聚集。试剂储存有效期不低于24个月，支持常温运输，拥有≥2种试剂规格。

4.19  质控测试：具有原厂提供的单独质控品，可以提供设备质控品及试剂质控品

4.20  样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。

4.21  温控准确度与波动度：正常测试条件下，温度准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。

4.22  智能检测：支持加样针堵针、空吸和压力式液面检测，确保检测结果准确。

4.23  联网功能：支持无线联网和有线联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。

4.24  急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。

4.25  数据存储：支持≥60000条检测结果储存。

4.26  报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等不少于35种参数。

4.27  报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。

4.28  试剂价格≤医保项目收费价格的30%（试剂价格不包含在本项目预算中）

5、电控高温接种灭菌器3台

5.1  口径≥35mm；

5.2  加热功率≥240w；

5.3  加热温度≥400℃

5.4  中心区最高加热温度≥850℃

5.5  加热区材质：特种瓷

6  最大消毒外径≥35mm；

5.7  加热区总长≥100mm；

6、恒温水浴箱设备6台

6.1  LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准；

6.2  水浴孔≥5个；

6.3  具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

6.4  内部及台板材质：SUS304不锈钢板。

6.5  侧装箱盖把手，避免使用者打开箱盖时，受外溢热蒸汽的损伤。

6.6  箱盖内部非对称斜坡设计，避免箱内水汽疑结后滴落在试验样品上，造成样品失效。

6.7  装有防滑橡胶支撑脚。

6.8  温度范围：RT+5°C-65°C

6.9  温度波动度：≤±0.5°C

6.10  温度均匀度：≤±0.5°C

6.11  温度显示精度：0.1°C

6.12  温度控制精度：0.1°C

6.13  孔径（cm）：14/11/9/7/5

6.14  报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

6.15  加温方式：不锈钢管式加热器

6.16  内部容积（L）≥8L

6.17  功率（W）≥300W

7、A2生物安全柜（双人A2）3台

7.1  气流模式：30%外排，70%循环

7.2  通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证

7.3  在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性

7.4  LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

7.5  主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

7.6  前窗采用手动或电动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

7.7  玻璃前窗采用人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

7.8  紫外灯避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

7.9  操作台操作舒适，操作灵活度空间更大，有搁手板设计

7.10  流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s

7.11  ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

7.12  具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

7.13  安全性能保障：具备紫外系统、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能

7.14  柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧

7.15  具有水阀、气阀等阀门预留孔

7.16  噪音≤65分贝

7.17  带舱内扫描

7.18  有关门监测功能，未关严门有声光报警提示

7.19  风机风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，非离心通风机，采用220v电压，非380v电。

7.20  负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体

7.21  远程监控软件功能，用于监控各项指标数据，实时动态监测设备使用状态，并提供远程报警信息。

7.22  外形尺寸-宽：≤1500mm且≥1300mm，内部尺寸-宽≥1200mm

7.23  前窗玻璃在操作时，玻璃离桌面开口高度≤200mm

8.生物安全柜（双人B2）2台

8.1  气流模式：100%外排

8.2  联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，并自动控制

8.3  安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

8.4  在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性

8.5  LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

8.6  主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

8.7  前窗采用手动或电动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

8.8  玻璃前窗采用≥8度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

8.9  紫外灯避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

8.10 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大

8.11  出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持10min后气压不低于450Pa

8.12  通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105

8.13  安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构

8.14  工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内

8.15  安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害：1、安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命2、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全

8.16  柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜侧面，操作更加灵活方便

8.17  具有水阀、气阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

8.18  噪音≤65分贝

8.19  ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

8.20 带舱内扫描

8.21  远程监控软件功能，用于监控各项指标数据，实时动态监测设备使用状态，并提供远程报警信息

8.22  内部尺寸-宽：≥1700mm

8.23  前窗玻璃在操作时，玻璃离桌面开口高度≤200mm

9、生物安全柜3台

9.1  气流模式：100%外排

9.2  联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，并自动控制

9.3  安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

9.4  在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性

9.5  LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

9.6  主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

9.7  前窗采用手动或电动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

9.8  玻璃前窗采用≥8度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

9.9  紫外灯避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

9.10 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大

9.11  出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持10min后气压不低于450Pa

9.12  通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105

9.13  安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构

9.14  工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内

9.15  安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害：1、安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命2、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全

9.16  柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜侧面，操作更加灵活方便

9.17  具有水阀、气阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

9.18  噪音≤65分贝

9.19  ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

9.20  带舱内扫描

9.21  远程监控软件功能，用于监控各项指标数据，实时动态监测设备使用状态，并提供远程报警信息

9.22  外形尺寸-宽高深：≤1950mm*2200mm*800mm

9.23  内部尺寸-宽高深：≥1850mm*620*570mm

9.24  前窗玻璃在操作时，玻璃离桌面开口高度≤200mm

10、水平层流洁净工作台（双人）5台

10.1  双人单面水平单向流，高效率

10.2  风量可调送风系统，高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。

10.3  过滤技术：过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒），采用高效过滤器

10.4  洁净度≥ISO5级

10.5  噪音 ≤65dB(A)、照度≥300Lu

10.6  平均风速≥0.33m/s±0.03 m/s；菌落数：菌落数≤0.5CFU/30min

10.7  结构：全钢结构，优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的整机造型, 使作业区气流受扰动最少。

10.8  工作状态监测与显示：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态及报警。

10.9  照明系统采用节能LED灯具,护眼设计。

10.10  带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

10.11  具有预过滤器

10.12  紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患。

10.13外部尺寸-宽≤1850mm

10.14  内部尺寸-宽≥1700mm

10.15  带舱内扫描

11、呼气试验测试仪1台

11.1  样本采集器通道数量≥十通道，能够一次连接并连续检测≥10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告；

11.2  测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%；

11.3  测量精度：精确性：10次测量平均值≤0.25‰；

11.4  稳定性：5小时内，C.V.的绝对值≤3%；

11.5  检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%；

11.6  分析速度 ：每个样品分析时≤100s；

11.7  样品体积：样品必须满足≥120ml/袋；

11.8  预热时间 ：≤45min；

11.9  提供与该设备配套使用药盒的有效医疗器械注册证；

11.10  设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告，并提供第三方认证的标准质控品

11.11  数据处理工作站配置要求：智能高清显示器，微型计算机，内置打印机，另配备激光打印机；全中文数据管理软件：可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS 系统、HIS系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全。也可根据需求设计报告模板。

#### （2）包件2：血库设备  数量：3台

1、全自动血型鉴定及配血设备1台

1.1  基本功能：全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程

1.2  设备用途：ABO、Rh（D）血型定型检测； ABO、Rh（D）血型抗原检测； Rh血型抗原检测；不规则抗体筛查；交叉配血等

1.3  实验载体：微柱凝胶卡

1.4  测试速度：ABO正反定型及不规则抗体检测，小时可完成不少于36张卡

1.5  设备结构：抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。

1.6  标本位：流水线式运行，可同时放置≥20个样本，使用原始管上机，支持9mm-12mm试管

1.7  试剂位：≥ 12个自动混匀试剂位、≥2个稀释液位置

1.8  条码扫描：支持样本、试剂扫描和血型卡扫描

1.9  穿刺模块：配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔打卡

1.10  加样原理：采用气动置换原理吸分液

1.11  加样臂：1个加样臂，1个加样通道，采用一次性吸头，杜绝交叉污染，具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡等检测功能

1.12  机械手：1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡

1.13  加样重复性及准确度：加样量（ul）100，重复性CV（%）≤1%，准确性（%）≤±1%

1.14  孵育模块加样重复性及准确度：12卡位，室温-60℃，孵育模块≥18卡位

1.15  离心机：≥1台12位离心机，最高转速3000r/min

1.16  判读模块：CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告

1.17  运行模块：支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样

1.18  操作系统及软件：中文windows操作系统，Access数据库，可连接LIS/HIS系统。

1.19  配置≥3KW的UPS一台。

1.20  试剂价格≤医保项目收费价格的30%（试剂价格不包含在本项目预算中）

2、血浆溶解仪设备1台

2.1  独立工位隔水式解冻

2.2  每一袋冰冻血浆采用独立的工位进行单独解冻，并且采用血浆袋和水不直接接触的隔水式进行解冻。

2.3  自动化程度高，冰冻血浆只要放进独立工位，无须操作，设备根据设定的参数自动运行。

2.4  每个独立工位的运行都有声光提示和报警功能，互不影响。

2.5  设备具有漏液报警功能，独立工位监测到有漏液发生，发出报警并自动停止运行。

2.6  信息的完整记录和质控数据的溯源

2.7  实时记录水温以及融浆温度并自动储存，通过USB接口导出数据，便于质量管理与数据溯源。

2.8  设备可实时显示温度/时间的动态变化曲线，具有超温断电和低水位保护功能。

2.9  完善严格的温度控制系统

2.10  采用IPS高清触摸显示系统，线路控制更为准确、直观、可靠，温度始终控制在安全解冻范围内。

2.11  从加热系统到管路系统，做到精确控制。

2.12  快速安全可靠的加热系统

2.13  设备采用PTC加热系统，加热速度快且稳定，从常温加热到37℃需要5-10 分钟。

2.14  使用安全，由于该加热系统，采用水电分离，加热装置不直接和水接触，避免了加热管漏电造成设备故障和人员伤害。

2.15  设备具有自动进水和上排水功能，工作室无需地漏。

2.16  设备具有自动清洗功能，可一键操作，清洗完成后，程序自动加热完成，进入待机使用状态中，无需人员值守，方便使用。

2.17  适合化浆量≥12袋

2.18  存水量35kg±5%

2.19  循环能力：7L/min

2.20  控温范围：室温-42℃

2.21  控温精度：≤±0.1℃

2.22  额定功率≥1600W

2.23  解冻时间：15-20分钟

3、血小板震荡保存箱设备1台

3.1  采用微处理器彩色液晶触摸屏系统，线路控制更为准确、直观、可靠,自我诊断故障信息并弹窗显示，方便故障排除。

3.2  机器运行微处理器控制并具有系统自动检测功能。

3.3  多种方法监控设备温度，信息的完整记录和质控数据的溯源。

3.4  实时打印温度记录，随时监控设备温度变化。

3.5  该设备具有USB数据导出功能，实现数据数据可追溯性，方便质量监控。

3.6  设备可实时显示温度/时间的动态变化曲线。

3.7  配备备用电池，可在断电情况下实时显示箱内温度和运行状态。

3.8  电机带有摆动记忆功能，异常断电恢复后可自动摆动。

3.9  可设置密码权限，满足用户多样化质控要求。

3.10  两套独立的声、光报警系统，温度超高/低报警，非正常关机报警，振荡装置（电机）出现故障、设备的门在没关严的情况下自动报警，报警方式为声光报警。

3.11  采用进口恒速电机，运转无异常，使用寿命长。

3.12  具有紫外线消毒和照明功能。

3.13  304不锈钢镜面内腔，保持洁净无菌的环境。

3.14  压缩机无噪音，使用寿命长，制冷效果好，质量稳定。

3.15  制冷方式：风冷R134A非氟氯化碳制冷剂，排放的废气对人体和大气无害。

3.16  采用新型防滑托盘，设备托盘采用模具制作，防滑效果好，解决了血小板的存放安全。

3.17  设备配有漏电保护器，如设备出现漏电情况自动断电。

3.18  具有自动化霜除霜功能，使腔内不会因为冷凝器长时间的工作而导致结冰。

3.19  双层钢化璃门，隔温效果好，保持箱体温度长时间恒定。

3.20  带锁静音脚轮方便移动。

3.21  控温方式：数字信号监测，微处理技术

3.22  控温范围：22.0℃±2.0℃，报警温度：≤20℃、≥24℃、非正常关机断电报警

3.23  控温精度：≤±0.1℃

3.24  振荡频率：60±5周/分钟

3.25  工作方式：连续左右往复，水平振荡

3.26  存放袋数≥30袋

3.27  存放层数≥10层

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5 质量标准与验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

包件1:其他检验设备

（1）设备整机原厂保修≥5年。保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延。保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的6%。保修期内提供1年2次免费保养。

（2）提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机。

（3）供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录。

（4）如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级。

（5）供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过6个月。在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

（6）设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

包件2：血库设备

（1）设备整机原厂保修≥5年。保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延。保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的6%。保修期内提供1年2次免费保养。

（2）提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机。

（3）供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录。

（4）如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级。

（5）供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过6个月。在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

（6）设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

12.3投标人对质保期满后的后续相关零配件更换价格进行报价响应，供采购人参考。

12.4设备配套使用的试剂（试剂价格≤医保项目收费价格的30%（试剂价格不包含在本项目预算中））由投标人进行报价响应，供采购人参考。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 促进中小企业发展

16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。