## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市浦东新区光明中医医院康复设备

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：本项目采购内容为康复设备，具体内容详见第二章项目招标需求。

4.2 交付日期：自合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身等速肌力评定与训练系统 | 第二类 | 详见9.2.2 | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 2 | 手指关节康复评估系统 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 3 | 认知康复诊疗系统 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 4 | 语言认知评估训练与沟通软件（成人） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 5 | 汉语失语症（评估与训练系统） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 6 | 下肢智能康复训练系统 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 7 | 上下肢主被动康复训练器（床旁型） | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 8 | 六分钟步行测试系统 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 9 | 四肢联动康复训练器 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 10 | 上肢、下肢肢体功能性电刺激训练系统 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 11 | 经颅直流电刺激仪（一拖20） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 12 | 上下肢主被动康复训练器（上下肢） | 第二类 |  | 4 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 13 | 冲击波治疗仪（双头） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 14 | 中低频治疗仪 | 第二类 |  | 3 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 15 | 吸附式点刺激低频治疗仪（SSP治疗仪） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 16 | 低周波治疗仪 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 17 | 中频治疗仪 | 第二类 |  | 3 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 18 | 智能温热牵引系统 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 19 | 盆底磁刺激仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 20 | 生物反馈治疗仪 | 第二类 |  | 3 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 21 | 生物刺激反馈仪（一体机） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 22 | 毫米波治疗仪 | 第二类 |  | 4 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 23 | 红外辐射治疗装置 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 24 | 气囊式体外反搏系统 | 第三类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 25 | 红外偏振光治疗仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 26 | 电动多功能理疗床（Bobath训练床） | 第二类 |  | 4 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 27 | 电动多功能理疗床（六段） | 第二类 |  | 5 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 28 | 全自动加压冷热敷治疗仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 29 | 超声波治疗仪（吸附式） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 30 | 脑电仿生电刺激仪 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 31 | 半导体激光治疗仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 32 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 33 | 超短波治疗仪 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 34 | 磁振热治疗仪 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 35 | 电动多功能理疗床（三段） | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 36 | 空气波治疗仪 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 37 | 站立床 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 38 | 功能性电刺激（上肢） | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 39 | 足下垂治疗仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 40 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪（便携） | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 41 | 深层肌肉刺激仪 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 42 | 悬吊（悬吊康复训练器） | 第一类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 43 | 经颅磁刺激器 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 44 | 步态与平衡功能训练评估系统 | 第二类 |  | 1 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 | （核心产品） |
| 45 | 上肢医用康复训练仪 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 | （核心产品） |
| 46 | 上肢关节训练系统 | 第二类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 47 | 腕关节康复训练系统 | 第二类 |  | 3 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 48 | 踝关节康复训练系统 | 第二类 |  | 3 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 49 | 手功能训练系统 | 第二类 |  | 3 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 50 | 电动移位机 | 第一类 |  | 2 | 合同签订后60天内完成设备交付、安装、培训 | 设备整机原厂保修3年 |  |
| 总计 |  |  |  | 90 |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 具体技术参数指标要求

（1）产品名称：康复设备；数量：90

1、项目清单：

1.1  全身等速肌力评定与训练系统，数量：1

1.2  手指关节康复评估系统，数量：1

1.3  认知康复诊疗系统，数量：1

1.4  语言认知评估训练与沟通软件（成人），数量：1

1.5  汉语失语症（评估与训练系统），数量：1

1.6  下肢智能康复训练系统，数量：1

1.7  上下肢主被动康复训练器（床旁型），数量：2

1.8  六分钟步行测试系统，数量：1

1.9  四肢联动康复训练器，数量：1

1.10  上肢、下肢肢体功能性电刺激训练系统，数量：1

1.11  经颅直流电刺激仪（一拖20），数量：1

1.12  上下肢主被动康复训练器（上下肢），数量：4

1.13  冲击波治疗仪（双头），数量：1

1.14  中低频治疗仪，数量：3

1.15  吸附式点刺激低频治疗仪（SSP治疗仪），数量：1

1.16  低周波治疗仪，数量：2

1.17  中频治疗仪，数量：3

1.18  智能温热牵引系统，数量：2

1.19  盆底磁刺激仪，数量：1

1.20  生物反馈治疗仪，数量：3

1.21  生物刺激反馈仪（一体机），数量：1

1.22  毫米波治疗仪，数量：4

1.23  红外辐射治疗装置，数量：1

1.24  气囊式体外反搏系统，数量：2

1.25  红外偏振光治疗仪，数量：1

1.26  电动多功能理疗床（Bobath训练床），数量：4

1.27  电动多功能理疗床（六段），数量：5

1.28  全自动加压冷热敷治疗仪，数量：1

1.29  超声波治疗仪（吸附式），数量：1

1.30  脑电仿生电刺激仪，数量：2

1.31  半导体激光治疗仪，数量：1

1.32  吞咽神经肌肉低频电刺激仪，数量：1

1.33  超短波治疗仪，数量：2

1.34  磁振热治疗仪，数量：2

1.35  电动多功能理疗床（三段），数量：2

1.36  空气波治疗仪，数量：2

1.37  站立床，数量：2

1.38  功能性电刺激（上肢），数量：1

1.39  足下垂治疗仪，数量：1

1.40  吞咽神经肌肉低频电刺激仪（便携），数量：2

1.41  深层肌肉刺激仪，数量：1

1.42  悬吊（悬吊康复训练器），数量：1

1.43  经颅磁刺激器，数量：2

1.44  步态与平衡功能训练评估系统，数量：1

1.45  上肢医用康复训练仪，数量：2

1.46  上肢关节训练系统，数量：2

1.47  腕关节康复训练系统，数量：3

1.48  踝关节康复训练系统，数量：3

1.49  手功能训练系统，数量：3

1.50  电动移位机，数量：2

2、主要技术要求

2.1  全身等速肌力评定与训练系统1套

2.1.1  具备主要功：能对人体主要关节进行肌力测试、评估及训练，提供视觉生物反馈力量训练功能

2.1.2  具备模式：≥6种，包括但不限于持续被动、等长、等速、等张、速度本体感觉、位置本体感觉

2.1.3  具备收缩方式：≥4种，包括但不限于向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心等

2.1.4  具备动力头等速模式力矩参考范围：0~630Nm；动力头等长模式力矩参考范围：0~630Nm

2.1.5  具备动力头等张模式力矩设置参考范围：0~630Nm

2.1.6  具备动力头等速向心模式速度参考范围：0.05°/s~500°/s；动力头等速离心模式速度设置参考范围：0.05°/s~360°/s

2.1.7  具备动力头转轴：可360°任意旋转

2.1.8  具备动力头高度调节：电动调节，调节参考范围：0~300mm，可无极调节

2.1.9  具备动力头可水平旋转，旋转参考范围：0~360°，可无极调节

2.1.10 具备动力头可进行倾斜调节，调节参考范围：-20°~90°

2.1.11  应配备肩、肘、腕、髋、膝、踝关节测试训练的配件

2.1.12  软件系统具备0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响

2.1.13  具备座椅，其靠背深度可调节，调节参考范围：0~125mm，可无极调节

2.1.14  应配置触摸屏操作一体机

2.1.15  具备测试和训练实时反馈

2.1.16  具备≥20种测试和训练的关节运动模式

2.1.17  具备智能痉挛监测功能和痉挛保护功能

2.1.18  具备标准的测试和训练模板，并且可在系统软件中根据康复中心需求，新增不同的测试和训练模板

2.1.19  具备方案编辑系统，内容包括但不限于阻力模式、运动模式、热身及正式的次数/时间及休息时间、运动速度、缓冲强度、离心力矩限制、离心力矩阈值

2.1.20  具备示意图片及视频，能快速使用各种运动模式

2.1.21  具备自动生成相应报告，提供相关数据、力矩时间曲线、力矩位置曲线、柱状图

2.1.22  具备分析功能：≥2种，包括但不限于曲线图像分析、肌力图像分析等

2.1.23  具备情景互动3D游戏：≥6种

2.2  手指关节康复评估系统1套

2.2.1  具备关节活动度要求：掌指关节：0～90°；近端指尖关节：0～110°；远端指尖关节：0～70°

2.2.2  具备运动范围调整：0-100段 可调

2.2.3  具备运动末期暂停时间：4s～30s可调

2.2.4  具备最大抓握力：25（±5N）；最大拉伸力：25（±5N）

2.2.5  具备痉挛防护功能：≥5级 可调

2.2.6  具备热身功能渐进式增加运动范围

2.2.7  具备助力与抗阻训练

2.2.8  具备多用户管理系统，可进行多用户电子档案管理

2.2.9  具备治疗时间可任意调节，智能化管理相关疗程

2.2.10  具备手动控制训练，机械手起始和结束角度可调，可以自定义训练范围

2.2.11  具备训练模式：不同功能状态，提供力量大小可调、关节角度可调、训练时间可调、训练组数可调的个性化方案

2.2.12  具备便携式机身

2.3  认知康复诊疗系统1套

2.3.1  应具备系统模块：≥20种，包括但不限于机动筛选任务、大小圈判断任务、延时记忆匹配、配对关联记忆、图案识别记忆、空间识别记忆、图形维度转换、空间规划、空间跨度任务、注意切换任务、空间工作记忆、冲突选择任务、图形匹配搜索、反应时间测试、快速视觉关联、视觉反应时间、物品命名测试、语言识别记忆、情绪任务抉择、计划和选择、信息决策任务、信号抑制任务、情绪主观评级、情绪识别任务

2.3.2  应具备训练任务包含不同的难度等级，每个等级内分别设计不同内容的练习

2.3.3  应具备满足病程类别：≥10种，包括但不限于核心认知、多动症、精神分裂症、抑郁症、痴呆症、嗜瘾症、失眠症、亨廷顿氏病、慢性舞蹈病、外伤性脑损伤等

2.3.4  具备病人管理中心，应可记录年龄、性别、地域、病种及发病时间

2.3.5  具备系统云数据中心，应可提供基础管理功能、核心业务管理功能、升级服务、诊疗服务、指令接收与处理、数据对接

2.3.6  应具备认知评估模块功能：

2.3.6.1量表数量：≥130个，包括但不限于情绪、认知、日常生活能力、人格等方面内容

2.3.6.2具备智能语音导读

2.3.6.3具备兼容特殊群体，应提供色弱模式、支持智能语音读题

2.3.6.4具备提供多版本检测报告，其应运用图形、文字、图表相结合的模式

2.3.6.5评估报告应可在线编辑，并兼容特殊报告定制

2.3.7 应具备认知训练模块功能：

2.3.7.1认知识练应包括但不限于定向能力、专注能力、结构能力、计算能力、记忆能力、推理能力

2.3.7.2训练模块：≥5个，包括但不限于注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍

2.3.8 应具备系统要求：软件须有详细的服务器监控模块，至少应包含redis监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM监控、请求追踪、磁盘监控

2.4  语言认知评估训练与沟通软件（成人）1套

2.4.1  具备失语证评估：≥3种，应包括但不限于失语症语言能力测量评估、语言韵律能力测量评估、ICF功能评估

2.4.2  具备理解能力评估：≥55个测验项目；表达能力评估：≥95个；右侧大脑半球功能评估：≥10个

2.4.3  具备言语语言过程中的呼吸、发声、共鸣功能的实时测量与评估

2.4.4  具备失语症语言康复：≥4种，应包括但不限于理解能力训练、表达能力训练、综合运用、实时言语语言视听自反馈的康复训练

2.4.5  具备失语症言语语言综合训练，其中对于实时韵律脚本训练项目≥10个

2.4.6  具备言语语言电声门图发声训练

2.4.7  具备辅助沟通训练：通过图片进行辅助沟通非语言沟通能力训练

2.4.8  具备认知能力测试与评估：≥100个

2.4.9  具备认知能力训练：≥90个，包括但不限于注意力、观察力、记忆力、数字认知、图形认知、序列认知、异类鉴别、同类匹配

2.4.10  具备具有患者档案管理、实时疗效监控、作业发送，及其康复治疗功能，并能一键生成符合ICF标准的康复档案功能

2.4.11  具备单通道低通滤波：≥3档，包括但不限于5kHz，10kHz，20kHz

2.5  汉语失语症（评估与训练系统）1套

2.5.1  应适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗，以及抑郁症的辅助治疗

2.5.2  具备汉语失语症心理语言评价与训练系统，具体要求：

2.5.2.1  具备形象直观的流程图进行导航，提供评价与训练方法

2.5.2.2  具备模块式评价与训练方法

2.5.2.3  应可根据汉语语言加工理论编制，包括汉语失语症心理语言评价、训练两大部分

2.5.3  具备汉语失语症心理语言评价功能，具体要求：

2.5.3.1  具备名词、动词、句子理解与产生的检查系统

2.5.3.2  具备听理解、看图命名、阅读朗读、复述、书写等多方面的检查

2.5.3.3  具备听理解、阅读理解、命名等动词检查

2.5.3.4  具备功能水平、位置水平、语段产生的整合水平等方面的句子检查

2.5.4  具备汉语失语症心理语言训练功能，具体要求：

2.5.4.1  具备名词、动词、句子理解与产生的训练系统

2.5.4.2  具备听、看、读等多方面的训练

2.5.4.3  具备听理解、阅读理解、命名等动词训练

2.5.4.4  具备功能水平、位置水平、语段产生的整合等水平的等方面的句子训练

2.5.5  具备全程录音，支持多种统计工具的数据分析

2.6	  下肢智能康复训练系统1套

2.6.1  具备足部踏板：可进行跖屈、背屈、内翻、外翻四个方向的调整

2.6.2  具备绑带额定载荷力≥2000N

2.6.3  具备床体升降高度参考范围：50cm~85cm

2.6.4  具备床面可调角度参考范围：0°~83°

2.6.5  具备背部床板可起立角度参考范围：0°~65°

2.6.6  具备背部床板后仰可调角度参考范围：0°~-10°

2.6.7  具备左/右腿活动参考范围：0°~25°可调

2.6.8  具备踏板可调参考范围：≥25cm

2.6.9  具备治疗时间参考范围：1min~90min 可调

2.6.10  具备被动训练模式，其输出动力≥3档

2.6.11  具备主被动训练模式

2.6.12  具备痉挛灵敏度：≥3档

2.6.13  具备床体最大静荷载≥200kg

2.7	  上下肢主被动康复训练器（床旁型）2套

2.7.1  具备训练模式：≥3种，应为主动训练、被动训练、主被动训练模式

2.7.2  具备智能切换训练模式功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式

2.7.3  具备训练数据实时反馈及设定，包括阻力、速度、痉挛等级等可根据患者情况设定

2.7.4  具备对称训练功能：训练左右肢体对称性及协调性

2.7.5  具备痉挛控制功能：应可开可关，关闭后即不识别痉挛；开启后可智能识别痉挛

2.7.6  具备训练方向转换功能：训练过程中，训练方向可定时自动改变，调节范围1~30min

2.7.7  具备内置游戏：≥3个，配备触屏工作台

2.7.8  具备床旁型设计、升降高度可调、伸缩长度可调等

2.7.9  具备开机自检功能，如发现问题自动显示于显示器上

2.7.10  具备训练结果分析功能

2.7.11  具备多种安全保护功能：包括但不限于语音提示、腿部保护装置、急停功能及内置24V医用电源

2.8  六分钟步行测试系统1套

2.8.1  具备便携一体化监测设备

2.8.2  具备监测参数应包括：七导心电、血压、血氧、呼吸

2.8.3  具备七导联心电图，可以实现心电信号的放大和缩小，打印步行前、步行中、步行后和自定义心电片段心电图，并可回放监护数据

2.8.4  具备形成监测报告，包括但不限于记录概况、趋势图（心电、血氧、呼吸），每分钟检测数据统计表，最快和最慢心率的心电图

2.8.5  具备有计圈功能，并且圈数可自动换算成距离

2.8.6  具备数字数据的趋势图分析、统计图的生成

2.8.7  具备报告系统，可数据备份、还原和报告导出

2.9  四肢联动康复训练器1套

2.9.1  具备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练

2.9.2  具备最大承重：≥200kg。

2.9.3  具备手柄支臂：使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm

2.9.4  具备手柄：采用手托式设计

2.9.5  具备绑带：双重安全绑带设计，可从多个部位固定患者躯干

2.9.6  具备手部固定套，配置髋膝关节支撑装置，可固定和保护上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者

2.9.7  具备髋膝关节支撑装置：长度宽度分档可调，调节髋外展外旋的幅度

2.9.8  具备脚踏板：船型，配有缓冲软垫

2.9.9  具备一键锁定功能

2.9.10  具备电磁控阻力装置，阻力分级可调

2.9.11  具备参数显示：训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等

2.9.12  具备训练结束后，训练数据统计功能

2.10  上肢、下肢肢体功能性电刺激训练系统1套

2.10.1  具备模式种类：≥2种，包括治疗模式及实用模式

2.10.2  具备治疗模式：≥4种，包括但限于抓握/放开，伸指，抓握，腕屈/腕伸

2.10.3  具备实用模式：≥4种，包括但限于抓握/放开，伸指，侧捏

2.10.4  具备无线可穿戴式上肢功能性电刺激组件，包含但不限于多种电极适配器、腕部适配器和伸肌面壳

2.10.5  具备电刺激器：≥3通路输出，≥5个刺激点位

2.10.6  具备电刺激系统的输出电流参考范围：0～80mA可调

2.10.7  具备波形：双向正负双脉冲

2.10.8  具备输出脉冲宽度参考范围：50μs～300μs可调

2.10.9  具备脉冲刺激周期参考范围：100ms～20ms可调

2.10.10  具备脉冲刺激频率参考范围：10Hz～50Hz可调

2.10.11  具备控制器与上肢电刺激组件之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米

2.10.12  具备设备管理系统，应可接入医院信息系统，显示设备状态、使用次数、工作时长等

2.10.13  具备仅电池供电情况下，连续工作时长≥24H

2.11  经颅直流电刺激仪（一拖20）1套

2.11.1  具备治疗模式：≥2种，包括但不限于直流电刺激和脉冲电吞咽治疗

2.11.2  具备实现远距离、多院区、多楼层独立使用，刺激器使用范围与主机最远距离不低于500米

2.11.3  具备直流电刺激输出强度参考范围：0～2mA 可连续调节

2.11.4  具备脉冲电刺激输出强度参考范围：0～15mA可调，脉冲宽度参考范围：30～2000ms可调

2.11.5  具备参数设置和存储功能，包括但不限于治疗时间、输出电流、上升时间、脉冲宽度、间隔宽度等

2.11.6  具备手动调节输出电流

2.11.7  具备电刺激器可进行独立治疗，治疗软件能管理多个电刺激器，各电刺激器之间相互独立，能同时进行不同用途的电刺激治疗

2.11.8  具备电极阻抗检测功能，可实时显示电极阻抗

2.11.9  具备自检功能：输出过程中能监测输出开路或输出阻抗过大等现象，并予以提示和停止输出

2.11.10  具备治疗方案：≥10种疾病类型

2.11.11  具备输出过程中能显示治疗时间、预设模式、输出电流

2.12  上下肢主被动康复训练器（上下肢）4套

2.12.1  具备训练模式：≥3种，应为主动训练、被动训练、主被动训练模式

2.12.2  具备上肢训练模式：可进行水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练

2.12.3  具备智能切换主动及被动训练模式

2.12.4  具备阻力等级调节：应在主动及主被动模式下，电机阻力0-20档可调

2.12.5  具备训练数据实时反馈

2.12.6  具备对称训练功能：训练左右肢体对称性及协调性

2.12.7  具备痉挛控制功能：应可开可关，关闭后即不识别痉挛；开启后可智能识别痉挛

2.12.8  具备训练方向转换功能：训练过程中，训练方向可定时自动改变，调节范围1~30min

2.12.9  具备内置多款游戏：≥3个、彩色液晶触摸显示屏、设备高度可调及上肢训练平台可调等

2.12.10  具备训练结果分析功能

2.12.11  具备多种安全保护功能：自检功能、语音提示、急停功能及内置24V医用电源

2.12.12  具备群组训练软件

2.13  冲击波治疗仪（双头）1套

2.13.1  具备治疗模式：≥3种，包括但不限于单一模式、持续模式、强度梯度模式

2.13.2  具备操作模式：≥3种，包括但不限于人性化模式、标准模式、专家模式

2.13.3  具备最大能量流密度≥1.6mj/mm²

2.13.4  具备最大治疗能量≥5bar ，最大治疗频率≥20Hz

2.13.5  具备冲击波次数≥0-9999个

2.13.6  具备冲击波脉宽≤2us

2.13.7  具备治疗头：≥7种，包括但不限于15mm聚焦治疗头、15mm多聚焦治疗头、15mm多聚焦钛治疗头、9mm多聚焦治疗头、9mm多聚焦扳机治疗头、20mm振动治疗头；36mm振动治疗

2.13.8  具备治疗手柄需内置空气缓冲器

2.13.9  具备临床治疗处方：≥25种

2.13.10  具备自动测试识别所连接的配件，治疗过程中实时显示治疗参数，监控整个过程

2.13.11  具备彩色触摸屏≥5.7寸，需有中文操作界面

2.14  中低频治疗仪3套

2.14.1  具备输出路数：≥4路输出通道

2.14.2  具备输出电流波形：双相对称波

2.14.3  具备≥5种电疗类型，≥7种治疗模式

2.14.4  具备治疗参数多种可调

2.14.5  具备输出模式：支持同步/异步，可选

2.14.6  具备电流输出方式：支持恒流/恒压

2.14.7  具备内置方案库：≥50种治疗方案

2.14.8  具备安全功能保护：自动锁定功能、开路报警等

2.15  吸附式点刺激低频治疗仪（SSP治疗仪）1套

2.15.1  具备输出通道：≥6路独立输出

2.15.2  具备显示款式：触摸彩色屏

2.15.3  具备输出参数：频率范围1-999Hz

2.15.4  具备电极：吸附式电极、普通电极两种可供选择

2.15.5  具备吸附式电极：具有负压性能

2.15.6  具备治疗模式：≥8种

2.15.7  具备治疗时间： 1min-99min可调

2.15.8  具备治疗处方：包括但不限于穴位点及取穴图示

2.15.9  具备安全保护功能：断路保护

2.16  低周波治疗仪2套

2.16.1  具备治疗频率：3Hz～1000Hz可调

2.16.2  具备脉冲宽度：≤120μs

2.16.3  具备最大输出电流有效值：≤40mA

2.16.4  具备最大输出幅度：≥70V

2.16.5  具备单脉冲最大输出的能量：≤300mJ

2.16.6  具备温度调节功能：≥5档，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃

2.16.7  具备治疗方案：≥25种

2.16.8  具备实时显示：治疗时间、治疗方式、治疗频率、治疗强度

2.16.9  具备自由选择方式：≥3种，包括但不限于拍打/推压、按摩、左右揉搓

2.16.10  具备保护功能：当治疗电极的温度超过一定温度时，系统自动切断加热电源

2.17  中频治疗仪3套

2.17.1  具备电、热、磁3种功能

2.17.2  具备治疗模式：≥4，包括但不限于揉捏、捶打、按压、组合

2.17.3  具备中频载波频率：≥2000±5%Hz；调制频率范围：≥1—440Hz；脉冲幅度：≥50V±10%，脉冲宽度：≥500μs±5%

2.17.4  具备热疗：使用医用安全电压；≥5种强度选择

2.17.5  具备治疗时间：≥90min ，具有倒计时功能

2.17.6  具备安全保护：包括但不限于过温保护、语音提示功能

2.17.7  具备通道数：≥2通道，独立可调

2.18  智能温热牵引系统2套

2.18.1  具备腰部加热器：内置牵引床加热器，温度≥5档可调

2.18.2  具备颈部加热带：温度≥5档可调

2.18.3  具备传动装置：采用力矩电机，柔和牵引

2.18.4  具备自动检测功能、自动补偿功能

2.18.5  具备训练参数参考范围：牵引力：1-99Kg，牵引时间：0-99秒，治疗时间：0-99分

2.18.6  具备固定方式：≥2种，包括但不限于腋下摆臂和胸部

2.18.7  具备安全设置：≥3种，包括但不限于紧急停止开关、设定值锁定功能、自动故障检测

2.18.8  具备牵引模式：≥3种，包括但不限于主副牵引、连续牵引、间歇牵引

2.19  盆底磁刺激仪1套

2.19.1  具备组成部分：至少应包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件

2.19.2  具备实时监控功能

2.19.3  具备冷却系统：包括但不限于液态冷却

2.19.4  具备液冷盆底线圈符合人体盆底结构设计，最大磁感应强度≥8T

2.19.5  应配备液冷刺激线圈1个，可实现坐位盆底肌刺激和仰卧位骶神经刺激

2.19.6  具备运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性

2.19.7  具备双通道运动诱发电位检测功能

2.19.8  具备运动诱发电位测量范围：1～2700μV，最小分辨率≤1μV

2.19.9  具备磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式

2.19.10  具备方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案具有数字和图形两种展示方式

2.19.11  具备体位示意图

2.20  生物反馈治疗仪3套

2.20.1  具备通道数：≥4通道神经肌肉电刺激、≥4通道肌电触发电刺激、≥4通道表面肌电评估功能，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置

2.20.2  具备≥10寸触摸式液晶显示

2.20.3  具备采样位数≥16位，采样率≥8192Hz原始数据

2.20.4  具备电刺激强度参考范围：0mA～100mA可调

2.20.5  具备刺激频率：变频电刺激，频率参考范围：0.5-1000Hz

2.20.6  具备脉冲宽度参考范围：10-1000μs

2.20.7  具备上升下降时间参考范围：：0-20S

2.20.8  具备刺激波形：双相平衡波

2.20.9  具备引动电刺激：即健侧带动患侧，上肢带动下肢的治疗模式

2.20.10  具备可编辑个性化治疗方案：可自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数

2.20.11  具备多媒体生物反馈训练功能

2.20.12  具备交流电源供电和电池单独供电两种方式，电池充满后可连续工作≥8H

2.21  生物刺激反馈仪（一体机）1套

2.21.1  具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道

2.21.2  具备肌电采集测量参考范围：5μV～2500μV

2.21.3  具备通频带参考范围：20Hz～520Hz

2.21.4  具备低频刺激强度参考范围：0-100mA，最小可调节强度：≥0.5mA

2.21.5  具备最高输出电刺激频率：≥1000Hz

2.21.6  具备输出脉冲宽度参考范围：100μs-2000μs 可调

2.21.7  具备电刺激基础输出波形：≥3种

2.21.8  具备压力模块测量参考范围：0-220mmHg，测量分辨率：≤0.1mmHg

2.21.9  具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估）

2.21.10  具备肌电报告中测试值指标：≥14项

2.22  毫米波治疗仪4套

2.22.1  具备输出功率密度：5.2mW/cm2 （±30%），采用极低能量工作方式

2.22.2  具备振荡源工作频率：36GHz（±5%），能量集中于人体组织固有频率范围

2.22.3  具备红色引导光，及时指示治疗范围

2.22.4  具备振荡源输出功率：80mW  （±10%）

2.22.5  具备通道数：≥2通道，独立可调

2.22.6  具备非热效应治疗

2.22.7  具备定时选择：包括但不限于10、20、30、40、50、60 min，结束时有声音提示

2.23  红外辐射治疗装置1套

2.23.1  具备输出方式：连续输出

2.23.2  具备治疗光源：卤素光源

2.23.3  具备光源光谱波长参考范围：590---1400nm、峰值波长：900-1100nm

2.23.4  具备光辐照强度经检测出光密度：≥1900mw/cm²

2.23.5  具备安全照射参考距离装置：≥30cm

2.23.6  具备照射时间范围：开机10小时内可连续照射，无需停机散热

2.23.7  具备治疗深度：≥25cm

2.23.8  具备治疗结束时自动关机，能自动复位

2.23.9  具备散热模式：风冷散热

2.23.10  具备可设置无限循环不停机模式

2.23.11  具备可直接照射面部治疗

2.24  气囊式体外反搏系统2套

2.24.1  具备外囊套与气囊袋组合的囊套

2.24.2  具备体外反搏气路系统

2.24.3  具备反搏装置专用充排气阀

2.24.4  具备变频技术

2.24.5  具备压缩机最大流量≥45m3/h，最大功率≥1700VA

2.24.6  具备实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa

2.24.7  具备以心电R波为触发信号，以QRS波为判别依据，充排气和心动周期同步

2.24.8  具备心电及血氧饱和度波形增益实现多级调节功能，调节参考范围：≥30级

2.24.9  患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声应不超过 15μV(p-v) RTI

2.24.10  具备治疗时间设置功能，参考范围：1min～60min

2.24.11  具备演示模式功能

2.24.12  具备数据库管理功能：储存并回放治疗者数据，包括但不限于心电、血氧、治疗压力等

2.24.13  具备使用期限≥9年

2.24.14  配置要求：一体式体外反搏床1台、一体机床垫、靠背床垫、枕头1套、一体机囊套接头6只、外囊套1套、内囊套6套

2.25  红外偏振光治疗仪1套

2.25.1  具备通道数：双通道输出，独立调节

2.25.2  具备显示：≥10寸彩色液晶中英文触摸屏设计

2.25.3  具备波长参考范围：600nm~1600nm

2.25.4  具备设计：操作平台可旋转180度，可调整角度

2.25.5  具备功率调节：10%~100%连续可调，≥19档位可调

2.25.6  具备峰值时间：1~9s可调，低值时间：1~9s可调

2.25.7  具备治疗头≥5种可供选配

2.25.8  具备最大输出光功率：≥2900mW

2.26  电动多功能理疗床（Bobath训练床）4套

2.26.1  具备外形尺寸参考范围：长度≥190cm,宽度≥120cm

2.26.2  具备床体分为2个部分，分别是：头板、腿板

2.26.3  具备头板可调节角度参考范围：0度到65度

2.26.4  具备床体可升降，最低高度≤49cm,最高高度≥93cm

2.26.5  具备床脚配有≥4个调节脚，脚轮：直径≥75mm直径静音脚轮

2.26.6  具备床体升降：360度环形碰触式升降调节开关控制床体升降

2.26.7  具备床体结构及材质：铁框架加表面喷塑处理；床面皮革采用医用PVC,床面厚度≥5cm

2.27  电动多功能理疗床（六段）5套

2.27.1  具备外形尺寸参考范围：长度≥195cm,宽度≥66cm；载荷能力：≥250kg

2.27.2  具备床体分为6个部分，分别是：头板、头板左侧扶手位、头板右侧扶手位、胸板、左下支腿板、右下肢腿板

2.27.3  具备头板可调节角度参考范围：45度到-40度（±5度）

2.27.4  具备头部配备可垂直调节高度扶手，垂直调节距离参考范围：0-15cm（±2cm）

2.27.5  具备胸板可调节角度参考范围：0度到25度（±5度）

2.27.6  具备下肢可分腿段位调节，腿板可调节角度参考范围：0度到75度（±5度）

2.27.7  具备床体可升降，最低高度≤51cm,最高高度≥94cm

2.27.8  具备床脚配有≥4个调节脚，脚轮：直径≥75mm直径静音脚轮

2.27.9  具备床体结构及材质：铁框架加表面喷塑处理；床面皮革采用医用PVC,床面厚度≥5cm

2.28  全自动加压冷热敷治疗仪1套

2.28.1  具备温度治疗参考范围：冷敷：3～15℃、热敷：38～40℃

2.28.2  具备温度显示精度：≤0.1摄氏度

2.28.3  具备最大治疗气压：可关闭，参考范围：15～75mmHg

2.28.4  具备气压显示精度：≤1mmHg

2.28.5  具备单次治疗时间：10～90min，步长为5min，允差为±1min

2.28.6  具备治疗循环功能

2.29  超声波治疗仪（吸附式）1套

2.29.1  具备操作：配有全数字TFT触摸屏

2.29.2  具备脉冲频率：包括但不限于16Hz、48Hz、100Hz

2.29.3  具备声工作频率：单头可实现双频输出（1 MHz/3 MHz）

2.29.4  具备时间最大声强：≥0-3W/cm²

2.29.5  具备吸附超声治疗头

2.29.6  具备抽吸力：最大抽吸力≤30kPa

2.29.7  具备幅度调制波模式占空比：应包括但不限于10％、20％、33％、50％、80％、100％

2.29.8  具备接触控制功能，超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复

2.29.9  具备≥50个临床常见疾病的标准处方，可储存≥20个自定义处方

2.29.10  治疗信息：具备固定处方带有治疗信息，包含但不限于文字信息、人体彩图部位信息、人体解剖图信息

2.29.11  具备治疗时间：0-30min可调

2.30  脑电仿生电刺激仪1套

2.30.1  具备通道数：≥2通道头箍电刺激及4通道肢体神经肌肉电刺激

2.30.2  具备头箍电刺激：可伸缩调节，输出人体仿真生物电流

2.30.3  具备≥5英寸液晶触摸屏+一键飞梭

2.30.4  具备头箍电刺激装置脉冲宽度：≤400us ±120us，脉冲周期参考范围：18ms～46ms，频率参考范围：21Hz～56Hz

2.30.5  具备输出强度参考范围：0mA～30mA可调

2.30.6  具备处方：≥8种

2.30.7  具备脉冲频率参考范围：≤4000 ±400Hz；调制频率在0.03～1.2Hz范围内

2.30.8  具备电流：恒流输出

2.30.9  具备安全保护：开路报警

2.31  半导体激光治疗仪1套

2.31.1  具备激光类型：GaAlAs  2W半导体激光器

2.31.2  具备主波长： 810nm （±20nm）

2.31.3  具备主波长激光输出功率不稳定度:优于±5%；单个激光管输出功率≥600mw

2.31.4  具备辅助波长：650nm （±20nm）

2.31.5  具备辅助波长激光器数：≥20个，单个激光器输出功率：≥10mw

2.31.6  具备激光输出功率：复合头参考范围：50-600×3 mw，连续可调

2.31.7  具备激光输出方式：多激光器阵列，激光器直接出光（空间光）,功率连续可调

2.31.8  应配置探头：双复合探头；光斑直径参考范围：Ф120mm

2.31.9  具备治疗头自动识别功能

2.31.10  具备故障自诊断报警功能

2.32  吞咽神经肌肉低频电刺激仪1套

2.32.1  具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，用于吞咽部活动电极治疗

2.32.2  具备通道数：≥2通道输出，独立可调

2.32.3  具备输出强度参考范围：0mA～80mA或0V～80V范围内可调；脉冲频率：20Hz～100Hz可调

2.32.4  具备脉冲波形为双向对称波

2.32.5  具备治疗时间：1~99min可调

2.32.6  具备≥7种电极治疗方式，包括但不限于蝶形固定电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极等

2.32.7  应内置电极放置图示，方便使用

2.32.8  具备开路报警提示，过电保护等

2.33  超短波治疗仪2套

2.33.1  具备输出模式：≥3种模式，包括但不限于脉冲、连续、断续波输出

2.33.2  具备输出强度：包括但不限于50W、100W、150W、200W连续可调

2.33.3  具备输出指示：液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等

2.33.4  具备断续波输出：以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率参考范围：10～200Hz，步进10Hz，误差±10%

2.33.5  具备输出电极：≥3种规格电极板，导线长度：≥1.1米

2.33.6  具备治疗时间参考范围：0～99min可调

2.34  磁振热治疗仪2套

2.34.1  具备输出通道：≥2通道 独立可调

2.34.2  具备磁场强度参考范围：10mT~50mT，步长为≤10mT

2.34.3  具备振动频率：≥2种，包括但不限于：单一振动模式及多频振动模式

2.34.4  具备无热模式

2.34.5  具备治疗温度：≥4级 可调，参考范围：40℃-58℃

2.34.6  具备治疗时间：1~99min可调

2.35  电动多功能理疗床（三段）2套

2.35.1  具备外形尺寸参考范围：长度≥195cm,宽度≥66cm

2.35.2  具备床体分为3个部分，分别是：头板、胸板、腿板

2.35.3  具备头板可调节角度参考范围：40度到-45度（±5度）

2.35.4  具备腿板可调节角度参考范围：0度到80度（±5度）

2.35.5  具备床体可升降，最低高度≤48cm,最高高度≥92cm

2.35.6  具备床脚配有≥4个调节脚，脚轮：直径≥75mm直径静音脚轮

2.35.7  具备床体升降：360度环形碰触式升降调节开关控制床体升降

2.35.8  具备床体结构及材质：铁框架加表面喷塑处理；床面皮革采用医用PVC,床面厚度≥5cm

2.36 空气波治疗仪2套

2.36.1  具备显示款式：便携台式

2.36.2  具备气囊腔数：≥8腔气囊（上、下肢）和DVT气囊

2.36.3  具备叠加式气囊

2.36.4  具备单腔压力可调可关闭，压力参数可调参考范围：5～25kPa

2.36.5  具备充气维持时间可选

2.36.6  具备治疗时间设定参考范围：1～120min

2.36.7  具备多种治疗模式：≥8种专业充气治疗模式、≥3种DVT充气模式

2.36.8  具备多种梯度压力模式：气囊腔体间可设置梯度

2.36.9  具备一机多用：单人多部位同时治疗

2.36.10  具备多重安全保护：包括但不限于过压、电源中断自动释压、实时压力监测等

2.37  站立床2套

2.37.1  具备床体尺寸（L×W×H）：2100mm（±50mm）×770mm（±50mm）×740mm（±50mm）

2.37.2  具备升降调节最高值参考范围：450~800mm

2.37.3  具备起立角度参考范围：0-85°可调

2.37.4  具备多功能脚托板：上下距离调节参考范围：0~9cm；上下翻角度参考范围：-20°～20°；左右翻角度参考范围：-30°～30°

2.37.5  具备多功能手控器、急停开关、绑带保护及内置蓄电池供电保护等

2.38.6  具备最大承重：≥200kg

2.38  功能性电刺激（上肢）1套

2.38.1  具备结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成

2.38.2  具备训练方式：≥3种，包括但不限于主动、助动及被动

2.38.3  具备参数实时显示及可调：助力扭矩参考范围：1~29Nm可调；阻力扭矩参考范围：1~25Nm可调；输出电流参考范围：0~140mA可调

2.38.4  应内置情景互动软件，可搭载单车游戏界面

2.38.5  具备装有轮椅固定器：用于固定轮椅的装置

2.38.6  具备治疗模式：≥3种，包括但不限于功能性电刺激踏车模式、功能性电刺激独立模式、主被动踏车模式

2.38.7  具备功能性电刺激踏车模式下，肢体锻炼器与FES电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激

2.38.8  具备安全保护功：包括但不限于保护停机功能、痉挛保护、电极脱落保护

2.39  足下垂治疗仪1套

2.39.1  具备无线可穿戴式下肢功能性电刺激系统

2.39.2  具备治疗模式应≥2种，包括但不限于治疗模式、步行模式

2.39.3  具备输出电流参考范围：0～80mA可调，步距1mA可调；

2.39.4  具备波形：双向正负双脉冲

2.39.5  具备脉冲宽度参考范围：50μs～300μs可调

2.39.6  具备对称脉冲波脉冲间隔：≤50μs

2.39.7  具备脉冲刺激频率参考范围：10Hz～50Hz可调

2.39.8  具备仅电池供电情况下电刺激系统的控制器及下肢电刺激组件可连续工作≥24小时

2.39.9  具备无线通讯，最短有效通讯距离≥3米

2.40  吞咽神经肌肉低频电刺激仪（便携）2套

2.40.1  具备手持式主机，可连接手机/平板APP进行参数设置，方便床旁治疗

2.40.2  具备输出通道：≥2通道 可调

2.40.3  具备移动端软件可以实时显示电流输出情况

2.40.4  具备输出电流类型：双相对称波

2.40.5  具备恒流电流输出，输出强度参考范围：0mA～100mA内可调

2.40.6  具备治疗时间≥60min内可调

2.40.7  具备过电保护功能：电极片脱落时报警

2.40.8  具备≥17种内置处方，可一键开启治疗

2.40.9  具备电池满电连续工作时长≥6H

2.41  深层肌肉刺激仪1套

2.41.1  具备机械性冲击治疗设备：电机转速≥4档可调

2.41.2  具备治疗头振动幅度≥6mm，误差±10%

2.41.3  具备治疗深度可达0-60mm

2.41.4  具备钛合金材质理疗头

2.41.5  具备正常工作中噪声：≤60dBA

2.41.6  具备过压力保护功能

2.42  悬吊（悬吊康复训练器）1套

2.42.1  具备应配备款式：采用落地可移动支架设计

2.42.2  具备双滑轨设计，最大承重：≥200kg

2.42.3  具备基本型训练器：≥3个，最大承重≥150 公斤

2.42.4  具备滑轮运动训练器：≥1个，最大承重≥200 公斤

2.42.5  具备滑轮屋顶悬吊固定器：≥1对，最大承重≥150 公斤

2.42.6  具备滑轮训练器专用绳锁：≥1 个

2.42.7  具备移动支架参考尺寸：1900mm（长）（±100mm）×2600mm（宽）（±100mm）×2500mm（高）（±100mm）

2.42.8  具备具备配件：包括但不限于不同尺寸的握具及悬带，不同长度、弹力系数的绳索，滑轮牵引绳，多功能挂钩，平衡垫，滚筒

2.43  经颅磁刺激器2套

2.43.1  具备刺激线圈最大磁感应强度参考范围：1.0T~6T

2.43.2  具备输出脉冲宽度：至少包括340μs （±20μs）

2.43.3  具备脉冲上升时间：至少包括60μs （±10μs）

2.43.4  具备液态内循环冷却系统

2.43.5  具备检测项目：≥4种，包括但不限于运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等检测功能

2.43.6  具备检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现

2.43.7  具备通道数：≥2通道，采样率≥100KHz

2.43.8  具备刺激模式：≥4种，包括但不限于单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整

2.43.9  应内置治疗方案，支持刺激方案自定义

2.43.10  具备安全预警：当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出；具有手动停止磁场输出的功能

2.43.11  具备配备圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激

2.43.12  具备支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲

2.44  步态与平衡功能训练评估系统1套

2.44.1 具备步态机械腿，膝关节活动参考范围：0°～110° ±20° ；髋关节活动参考范围：-40°～90° ±20°

2.44.2具备大腿长度调节参考范围：365 mm～460 mm ±20mm；盆骨宽度调节参考范围：300 mm～400 mm ±20mm

2.44.3具备平衡悬吊固定支架包含一体化座椅，座椅可翻转0~90° ±20°

2.44.4具备足底压力分布传感器和高精度力学传感器；

2.44.5具备压力分布传感器数量：≥9600只；压力量程：≥6kg/cm²；传感器点阵密度：≥4点/cm²

2.44.6具备高精度力学传感器：≥4只

2.44.7具备一体化人体工学设计，包括但不限于坐、站、行走模式下的评估和训练

2.44.8具备内置专用医疗级电源，应包括但不限于短路保护、过载保护及过电压保护等

2.44.9具备内置传感器高速A/D转化卡，可扩展同步各种传感器和执行器信号

2.44.10具备可设定目标训练的重心移动范围、训练项目、训练名称、训练阶段及步骤、训练时间、坐标系、引导标志位置及语音文件等

2.44.11具备支持多场景状态评估：包括但不限于裸足场景、辅具场景及穿鞋场景等，应可评估各项指标：包括但不限于本体感觉、前庭系统、视觉系统、左右侧压力大小和对称度、压力中心分布及轨迹图、几何中心轨迹、接触面积大小、支撑面大小、支撑面轴长、支撑面轴宽等

2.44.12具备采集模块完成≥9600个压强阵列传感器和≥4点力传感器信息的实时采集、存储、压力图谱显示

2.44.13具备信息管理模块完成受试者基本信息存档查询

2.44.14具备压力检查：包括但不限于足弓指数、平均压强、区域面积、前掌脚压、后跟脚压等

2.44.15具备姿态检查：包括但不限于左右脚压力比例、脚压至高点、体重、身体重心、BMI等

2.45  上肢医用康复训练仪2套

2.45.1  具备训练模式：在三维空间进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动、抗阻训练模式，适用于0~5级肌力人群

2.45.2  具备训练功能：需支持运动协调、思维训练，结合实物进行上肢的日常生活活动（ADL）训练

2.45.3  具备训练参数范围：

2.45.3.1  被动训练的速度范围：≥2.5~12.5cm/s，多级连续可调

2.45.3.2  助力训练的助力≤30N，多级连续可调

2.45.3.3  主动训练的摩擦力≤10N，多级连续可调

2.45.3.4  抗阻训练的阻力≤30N，多级连续可调

2.45.4  具备重力补偿：应可提供≤2kg的动态上肢重力补偿，并且可以在评估及训练过程中实时调整重力补偿值大小

2.45.5  训练过程中具备实时显示与参数调整的功能，显示：包括但不限于训练模式、运动速度、训练里程等信息；参数调整：包括但不限于运动范围、运动速度、重力补偿值、助力值/摩擦力值/阻力值等信息

2.45.6  具备预设训练轨迹：≥24种

2.45.7  具备上肢主动活动范围（AROM）评估, 被动活动范围（PROM）评估, 可以实时渲染三维活动范围

2.45.8  三维空间运动范围要求：空间运动范围≥（215~975）mm×（-740~740）mm×（-140~745）mm，并应以旋转中轴线和灯带顶端的交叉点为原点，误差±50mm

2.45.9  具备设备高度调节，参考范围：≤500mm ±10mm，连续可调

2.45.10  具备情景互动训练，结合多种力学环境，可以提供模拟阻尼、弹性、粘滞、障碍物等力学效果

2.45.11  具备报告功能：可显示主动活动范围、被动活动范围的三视图报告；训练报告中可显示轨迹偏差率、平均反应时间、速度-时间曲线图等；并支持支持评估及训练报告生成、查询、存储及打印

2.45.12  具备多重安全保护：提供≥4种安全保护措施，包括但不限于力量保护、紧急停止、机械限位保护、电源中断与恢复、安全墙保护等

2.45.13  应支持软件版本更新升级

2.46  上肢关节训练系统2套

2.46.1  具备力反馈技术：通过力反馈进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式

2.46.2  具备控制方式：结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择

2.46.3  具备运动范围≥40cm×56cm

2.46.4  具备模拟多样力学效果：包括但不限于按需辅助、弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟

2.46.5  具备训练数据实时反馈：训练过程显示且可实时调节多种参数，包括活动范围、力量、速度等

2.46.6  具备被动运动速度参考范围：2.5~12.5cm/s，分级可调；助力训练中助力≤40N，分级可调；主动训练中摩擦力≤20N，分级可调；抗阻训练中阻力≤50N，分级可调

2.46.7  具备≥6款情景互动游戏训练，包括但不限于感知觉、注意力、认知能力、等长训练等

2.46.8  具备≥7种预设轨迹和自定义轨迹，应可自由带动机械臂进行轨迹记录和回放

2.46.9  具备上肢康复评估功能，应包括上肢关节活动范围、被动关节活动范围、上肢肌力等

2.46.10  具备数据库管理：可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表

2.46.11  具备红外感应装置及多重安全保护：包括但不限于力量保护、过载保护、紧急停止、限位保护、异物检测

2.46.12  具备语言切换：≥2种

2.46.13  具备设备管理平台软件，具有互联互通能力的设备端上位机软件。联通互联网后，可以实现账号信息在设备间同步，多设备群组训练，多设备远程监控等功能

2.47  腕关节康复训练系统3套

2.47.1  具备0-5肌力全康复周期的被动、助力、主动、抗阻及思维训练模式

2.47.2  具备训练配件：≥5种

2.47.3  具备训练体位：≥6个，可实现腕关节屈伸（-80°~70°）、尺偏桡偏（-30°~20）以及前臂旋前旋后（-80°~80°）

2.47.4  具备力反馈传感器，综合精度≥0.3%F.S

2.47.5  具备训练功能：被动运动速度参考范围5°/s ~ 60°/s，连续可调

2.47.6  具备被动训练活动度末端停留功能：末端停留时间参考范围1s ~ 30s，可用于末端牵伸，并且停留时间连续可调

2.47.7  具备实时显示力量的方向和大小、实时进行背景场景切换、实时调整训练参数

2.47.8  具备多元化的交互体验场景

2.47.9  具备数据传输及储存、档案管理、系统校准、训练时间、范围评估、训练模式、训练报表生成与保存、报表打印

2.47.10  具备多重安全保护：包括但不限于急停开关、电子围墙，力量保护、漏电保护等

2.48  踝关节康复训练系统3套

2.48.1  具备力反馈技术：适用于0-5级肌力用户进行踝关节功能训练，支持被动、助力、主动、抗阻训练模式

2.48.2  具备情景互动游戏训练

2.48.3  具备训练模式：应包含静态力量训练、思维训练、牵伸训练等

2.48.4  具备训练体位：应包含伸膝、屈膝

2.48.5  具备评估功能：应可对踝关节活动范围评估

2.48.6  具备活动范围：背屈参考范围0 ~ 30°，跖屈参考范围0 ~ 50°

2.48.7  具备训练功能：被动运动速度参考范围5 ~ 60°/s；助力训练力量参考范围10Nm - 40Nm，主动训练摩擦力参考范围0.8Nm - 2Nm，抗阻训练阻力参考范围2Nm - 10Nm

2.48.8  具备等长训练应支持多点位单双向等长训练

2.48.9  具备踝关节牵伸训练支持活动度末端停留功能，且停留时间连续可调

2.48.10  具备实时显示与参数调整的功能，包括但不限于运动范围、运动速度、训练模式、最大力值等信息

2.48.11  具备安全保护措施：≥4种，包括但不限于力量保护，紧急停止，限位保护，微型断路设置等

2.48.12  具备脚托最大负载≥800N，防护带可承受≥190N拉力

2.48.13  具备用户数据管理：包括但不限于训练报告生成、保存及打印，并提供查询、新增、删除、修改等多种数据展示及传输功能等

2.48.14  具备支持软件版本更新升级

2.49  手功能训练系统3套

2.49.1  具备应用范围：用于掌指关节、近端指间关节和远端指间关节的连续性被动活动

2.49.2  机械手具备≥9个活动自由度

2.49.3  具备单关节独立调节，每只机械手有≥8个独立电机，分别控制掌指关节、指间关节的屈伸

2.49.4  具备自定义动作，可根据临床需求，自定义各种个性化的功能性动作

2.49.5  具备功能性训练动作，包括但不限于二指捏、三指捏、侧捏、钩状抓握、球状抓握、柱状抓握、握拳以及其他手指灵活度训练动作

2.49.6  具备活动范围调节：≥3档；屈伸速度可调：≥2级，应包含7mm/s、12mm/s

2.49.7  具备间歇时间：1~30s可调；训练时间：1~30min连续调节

2.49.8  具备参数发送功能：通过软件将训练参数发送给机械手后，即可脱离软件独立运行，训练场地不受限制，可用于床旁训练

2.49.9  具备内置多种训练游戏，一次训练可添加多项动作连续训练

2.49.10  具备无线设计，采用蓝牙无线连接；采用电池供电，电池续航≥4小时，亦可插电使用

2.49.11  具备痉挛保护功能：≥3档 可调

2.49.12  具备用户数据储存及保存训练报告

2.49.13  应配备机械手(单手)尺寸（L×W×H):220mm×150mm×160mm(±5%),应包含手指绑带及中号手掌绑带

2.50  电动移位机2套

2.50.1  具备四向转换带刹车机头，最大承重：≥200kg

2.50.1.1  具备主机电动水平移动，移动速度：≥20cm/s

2.50.1.2  具备主机刹车功能：有自动调平钉式刹车功能，可安全在轨道任意位置定点训练

2.50.1.3  具备两向四向切换功能：主机可通过手持控制器一键切换四向、刹车、手动牵引功能

2.50.1.4  具备手持控制器控制上升/下降和水平位左/右移动

2.50.1.5  具备安全保护功能：在设备故障时可以将患者缓慢放下并具有最大承重过载保护

2.50.1.6  具备主机紧急上升和下降功能，应具有紧急停止安全装置

2.50.2  具备控制手柄：可控制称重、减重设置、自动运行及电量显示等功能

2.50.3  主机电池充满电时间≤6小时

2.50.4  轨道：航空铝合金材料，具有静音抗氧化防锈功能

2.50.5  蝶形连接头：最大额定负载≥300kg，蝶形设计，可安装在轨道任意位置

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5 质量标准与验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

（1）设备整机原厂保修≥3年。保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延。保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的6%。保修期内提供1年2次免费保养。

（2）提供7天24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机。

（3）供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录。

（4）如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级。

（5）供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过6个月。在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

（6）设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

12.3投标人对质保期满后的后续相关配件更换价格进行报价响应，供采购人参考。

投标人对约定期限内的后续耗材报价响应，供采购人参考。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 促进中小企业发展

16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

### 18 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。