一、说明

**1 总则**

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，**请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分**。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

二、项目概况

**2 项目名称**

**项目名称：临床检验仪器 （免疫分析仪、全自动化学发光分析仪）**

**3 项目地点**

**地点：采购人指定地点**

**4 招标范围与内容**

4.1 项目招标范围及内容：本项目采购内容共计两个包件，其中包件1为：免疫分析仪，数量：2套同品牌型号，功能介绍：主要用于对人体血清、血浆、尿液、脑脊液等样本中的各种微量物质进行定性和定量分析。包件1最高限价为800000元，其中每套设备最高限价400000元

包件2为：全自动化学发光分析仪，数量：2套同品牌型号，功能介绍：主要用于对人体血清/血浆等体液进行免疫项目的定量分析。包件2最高限价为400000元，其中每套设备最高限价为200000元。

4.2 供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。

**5 承包方式**

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

**7 结算原则和支付方式**

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用**一次性支付**方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

**6 合同的签订**

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

三、技术质量要求

**8 适用技术规范和规范性文件**

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

**9 招标内容与质量要求**

9.1 供货清单

**包件1：**

| **序号** | **名称** | **数量** | **规格技术参数****（含材料、工艺要求）** | **医疗器械类别** | **供货期** | **保修期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **免疫分析仪** | **2套** | **详见9.2设备技术参数** | 二类 | 30天 | **3年** | **分项最高限价每套设备400000元** |
| **1.1** | 主机 | 1台×2 | / |  |
| **1.2** | 常规样本架 | 50个×2 | / |  |
| **1.3** | 质控样本架 | 10个×2 | / |  |
| **1.4** | 定标样本架 | 10个×2 | / |  |
| **1.5** | 急诊样本架 | 10个×2 | / |  |
| **1.6** | 重测样本架 | 10个×2 | / |  |
| **1.7** | 浓废液浮子传感器组件 | 1套×2 | / |  |
| **1.8** | 废液桶组件 | 1个×2 | / |  |
| **1.9** | 发光反应杯 | 1000个×2 | / |  |
| **1.10** | 图文报告工作站（含后备电源） | 1套×2 | / |  |
| **1.11** | 摇臂立柱 | 1个×2 | / |  |
| **1.12** | 条形码扫码器（手持） | 1台×2 | / |  |
| **1.13** | 工具箱 | 1套×2 | / |  |

**包件2：**

| **序号** | **名称** | **数量** | **规格技术参数****（含材料、工艺要求）** | **医疗器械类别** | **供货期** | **保修期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **免疫分析仪** | **2套** | **详见9.2设备技术参数** | 二类 | 30天 | **3年** | **分项最高限价每套设备200000元** |
| **1.1** | 主机 | 1台×2 | / |  |
| **1.2** | 5米软管 | 1根×2 | / |  |
| **1.3** | 5ml带扣圆底离心管 | 30个×2 | / |  |
| **1.4** | 孔塞 | 30个×2 | / |  |
| **1.5** | 反应杯 | 1000个×2 | / |  |
| **1.6** | 制冷液 | 1000ml×2 | / |  |
| **1.7** | 试剂盒总装组件 | 1个×2 | / |  |
| **1.8** | 工具包 | 1套×2 | / |  |
| **1.9** | 图文报告工作站 | 1套×2 | / |  |

**说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。**

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：用于对人体血清/血浆等样本进行分析。

9.2.2 具体技术参数指标要求

9.2.2.1主要技术参数

包件1：免疫分析仪 数量：2套

| 序号 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大测试速度 | ≥600测试/小时 | 是 |
| 2 | 最短首结果时间 | ≤13分钟（心肌标志物项目） | 是 |
| 3 | 免疫检测项目 | ≥90项 | 是 |
| 4 | 反应液混匀 | 非接触式混匀，具备自动转速检测功能 | 是 |
| 5 | 独立质控分组 | 所投标项目在国家卫健委临检中心或上海临检中心具备独立质控分组 | 是 |

包件2：全自动化学发光分析仪 数量：2套

| 序号 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 采用标记物为吖啶酯的磁微粒直接化学发光技术 | 是 |
| 2 | 试剂位 | ≥40个，工作中可在线更换 | 是 |
| 3 | 混匀技术 | 非接触式涡旋混匀 | 是 |
| 4 | 独立质控分组 | 所投标项目在国家卫健委临检中心或上海临检中心具备独立质控分组 | 是 |

**说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、所投产品注册证及其附页等资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。**

9.2.2.2投标产品综合性能

包件1：免疫分析仪

| 序号 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法学： | 磁微粒化学发光法 | 否 |
| 2 | 试剂位： | ≥40个 | 否 |
| 3 | 冷藏： | 试剂冷藏温度2～8℃，24小时不间断制冷 | 否 |
| 4 | 试剂装载： | 具备全自动试剂自动装载模块，待机、测试中自动装载或卸载试剂 | 否 |
| 5 | 单机样本位： | ≥400个 | 否 |
| 6 | 直接上机： | 支持原始管、塑料试管和微量样本杯直接上机 | 否 |
| 7 | 追加样本架： | 支持随时追加样本架，自动识别样本条码 | 否 |
| 8 | 质控校准： | 质控品校准品可实现在机储存，制冷温度为2～8℃，支持24小时制冷 | 否 |
| 9 | 急诊功能： | 具备独立的急诊样本进样位；支持急诊样本优先检测，诊项目检测时间≤10分钟 | 否 |
| 10 | 样本针： | 钢针加样 | 否 |
| 11 | 液面检测： | 具备液面检测功能 | 否 |
| 12 | 双向防撞： | 具备双向防撞功能 | 否 |
| 13 | 随量跟踪： | 具备随量跟踪功能 | 否 |
| 14 | 堵针检测： | 具备堵针检测功能 | 否 |
| 15 | 样本针携带污染率： | ≤10-5 | 否 |
| 16 | 样本类型： | 至少支持血清，血浆、尿液等 | 否 |
| 17 | 骨标志物项目： | 具备骨标志物项目 | 否 |
| 18 | 甲状腺项目： | 具备甲状腺项目 | 否 |
| 19 | 肌标志物项目： | 具备心肌标志物项目，包括高敏肌钙蛋白I、NT-pro BNP、BNP、肌红蛋白、CK-MB | 否 |
| 20 | 肿瘤标志物项目： | 具备肿瘤标志物项目 | 否 |
| 21 | 性激素项目： | 具备性激素项目 | 否 |
| 22 | 孵育模式： | 恒温槽固体直热，日常免维护，孵育温度为37±0.2℃ | 否 |
| 23 | 反应杯设计： | 具有反应杯设计 | 否 |
| 24 | 一次性装载： | ≥2000个反应杯，支持倾倒式添加；具备反应杯不足报警功能，支持随时在线添加 | 否 |
| 25 | 清洗液： | 浓缩清洗液在机稀释 | 否 |
| 26 | 试剂/耗材管理： | 可显示试剂、耗材、洗液余量实时监测和不足报警，废弃物固液分离，废液过载提示报警 | 否 |
| 27 | 定标方式： | 自带主曲线，可开展试剂都采用两点或多点定标 | 否 |
| 28 | 检测系统： | 检测系统具备完整溯源链，符合最新版ISO15189溯源要求 | 否 |
| 29 | 通讯功能： | 支持LIS系统双向数据传输 | 否 |
| 30 | 软件功能： | 中文操作界面，具备触摸屏，同时支持鼠标、键盘操作 | 否 |

包件2：全自动化学发光分析仪

| 序号 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 应用： | 主要用于对人体血清/血浆等体液进行免疫项目的定量分析 | 否 |
| 2 | 测试项目数量： | ≥100项 | 否 |
| 3 | 检测能力： | 具备自身抗体、甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、骨代谢等参数 | 否 |
| 4 | 激素项目： | 包含抗缪勒试管激素（AMH）、抑制素B（Inhibin B）以及其它常规性激素项目 | 否 |
| 5 | 自身免疫项目： | 包含磷脂综合征、自免糖尿病、血管炎、类风湿关节炎等 | 否 |
| 6 | 感染类项目： | 包含术前八项、优生优育、肺炎检测、降钙素原、EB病毒相关测试项目 | 否 |
| 7 | 样本位： | 组合进样≥140管 | 否 |
| 8 | 预留可扩展样本位： | ≥800管 | 否 |
| 9 | 检测速度： | 单机单模块测试速度≥600测试/小时 | 否 |
| 10 | 模块设计： | 模块组合式设计，需要时可扩展多模块 | 否 |
| 11 | 样本检测出结果时间： | 首个结果报告时间≤12分钟 | 否 |
| 12 | 反应杯： | 一次性存储至少3000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能 | 否 |
| 13 | 急诊功能： | 急诊样本随时插入，优先处理 | 否 |
| 14 | 急诊项目完成时间： | ≤15分钟 | 否 |
| 15 | 反应过程： | 反应过程中能连续加载样本试剂及耗品，具备自动稀释功能 | 否 |
| 16 | 试剂系统： | 具备试剂冷藏装置（2-8℃） | 否 |
| 17 | 报警功能： | 具备试剂不足报警功能 | 否 |
| 18 | 在线添加功能： | 具备试剂可在线添加功能 | 否 |
| 19 | 试剂包装规格： | 试剂包装规格≥2种 | 否 |
| 20 | 加样系统： | 加样系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能 | 否 |
| 21 | 样本吸取： | 无需一次性加样枪头吸取样本 | 否 |
| 22 | 自动维护： | 仪器支持自动执行每日维护，包括磁分离自清洁，针强化清洗 | 否 |
| 23 | 设备携带污染率： | ≤0.01 PPM | 否 |
| 24 | 通讯功能： | 可与LIS、HIS系统双向通讯 | 否 |
| 25 | 定标方式： | 2点定标或多点定标 | 否 |
| 26 | 定标曲线： | 定标曲线稳定时间≥28天 | 否 |
| 27 | 实时监测功能： | 设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测 | 否 |
| 28 | 报警反馈： | 设备具有实时故障报警反馈日志记录报警日志功能 | 否 |
| 29 | 检测结果： | 检测结果可溯源，并能提供相关资料 | 否 |
| 30 | 检测系统： | 检测系统具备完整溯源链，符合最新版ISO15189溯源要求 | 否 |

9.3供货组织要求

包件1：免疫分析仪

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 1.供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。2.支持产品软件免费升级：设备使用期间，用户可免费享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级；3.提供设备维护专用工具。 |
| 2 | 安装调试及培训 | 1.项目实施团队人员≥2人，其中项目经理1人，医疗设备相关工作经验≥3年；实施团队其他人员≥1人，医疗设备相关工作经验≥2年；2.到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用；3.由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供；4.在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等；5.设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 |
| 3 | 供货期 | 1、本项目供货期30天，包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 |

包件2：全自动化学发光分析仪

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 1.供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。2.支持产品软件免费升级：设备使用期间，用户可免费享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级；3.提供设备维护专用工具。 |
| 2 | 安装调试及培训 | 1.项目实施团队人员≥2人，其中项目经理1人，医疗设备相关工作经验≥3年；实施团队其他人员≥1人，医疗设备相关工作经验≥2年；2.到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用；3.由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供；4.在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等；5.设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 |
| 3 | 供货期 | 1、本项目供货期30天，包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

**10 安全文明作业要求和应急处置要求**

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见**《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号）**，做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

**11 售后服务要求**

包件1：免疫分析仪

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |
| **1.1** | 售后服务承诺要求 | 1.供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能2.供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）3. 制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。4. 提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.4 | 所投货物专用耗材报价响应要求 | 投标人自报 |

包件2：全自动化学发光分析仪

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |
| **1.1** | 售后服务承诺要求 | 1.供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能2.供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）3. 制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。4. 提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.4 | 所投货物专用耗材报价响应要求 | 投标人自报 |

四、投标报价须知

**12 投标报价依据**

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

**13投标报价内容**

13.1**投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、****平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。**

**14投标报价控制性条款**

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

**15节能产品政府采购**

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

**16环境标志产品政府采购**

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

**17促进中小企业发展**

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体**4%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

**18促进残疾人就业**（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。